## Zadanie nr 3
Załącznik nr 1A do SWZ
Nr postępowania: DZiK-DZP.2920.1.2024
Po zmianie: 29.01.2024r.
Uwaga:
1. *Wykonawca w kolumnie nr 7 oraz w kolumnie nr 8 zobowiązany jest podać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanych produktów, w szczególności nazwę producenta, nazwę produktu /numer katalogowy (jeżeli oferowany produkt posiada numer katalogowy), w celu zweryfikowania przez Zamawiającego (np. u producenta) zgodności zaoferowanych produktów z wymaganiami określonymi w niniejszym załączniku do SWZ
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji parametrów technicznych oferowanych produktów z Producentem
3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę nr 5 i 6 podając ceny jednostkowe i wartość brutto zaoferowanego produktu
FORMULARZ CENOWY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZADANIE NR 3 - PIPETY I MIKROPIPETY
LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M. | ZAMAWIANA ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO (KOL. 4 X KOL. 5) | NAZWA PRODUKTU I NUMER KATALOGOWY WYPEŁNIA WYKONAWCA PODAJĄC NAZWĘ I NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU* | NAZWA PRODUCENTA WYPEŁNIA WYKONAWCA PODAJĄC NAZWĘ PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU*
1. | 2. | 3. | 4 | 5. | 6. | 7. | 8.
1. | Adapter nadający się do zastosowania do strzykawek typu Combitips Advanced Standard (będących w posiadaniu Zamawiającego), strzykawki o poj. 25 ml, możliwość autoklawowania w temp. 121 st. C przez 20 min. Opakowanie jednostkowe 1 szt. | op. | 4
2. | Dozownik butelkowy, zakres dozowania 2 - 10 ml, skok 0,25 ml, dokładność dozowania - 0,6%, obudowa dozownika winna być wyposażona w dwa przeźroczyste, szklane wzierniki, pozwalające na bezpośrednie wykrywanie obecności pęcherzyków powietrza, w samoblokujący mechanizm nastawiania objętości dozowania, tłok wykonany ze związków ceramicznych tlenku glinu (99.7% czystego Al2O3). Dopasowany do cylindra wykonanego ze szkła borokrzemowego, obudowa dozownika wykonana jest z ECTFE, rurka ssąca z PTFE, wylewka dozująca z FEP, gwint mocowania głowicy - A32. W komplecie trzy adaptery na butle o gwintach A28, S40, A45[mm] | szt. | 2
3. | Dozownik butelkowy, zakres dozowania 1,0 - 5,0 ml, skok 0,100 ml, dokładność dozowania - 0,5%, obudowa dozownika ma być wyposażona w dwa przeźroczyste, szklane wzierniki, pozwalające na bezpośrednie wykrywanie obecności pęcherzyków powietrza, wyposażone w samoblokujący mechanizm nastawiania objętości dozowania, tłok wykonany ze związków ceramicznych tlenku glinu (99.7% czystego Al2O3). Dopasowany do cylindra wykonanego ze szkła borokrzemowego, obudowa dozownika wykonana jest z ECTFE, rurka ssąca z PTFE, wylewka dozująca z FEP, gwint mocowania głowicy - A32. W komplecie trzy adaptery na butle o gwintach A28, S40, A45 mm | szt. | 2
4. | Dozownik butelkowy, zakres dozowania 10 - 60 ml, skok 1 ml, dokładność dozowania - 0,6%, obudowa dozownika winna być wyposażona w dwa przeźroczyste, szklane wzierniki, pozwalające na bezpośrednie wykrywanie obecności pęcherzyków powietrza, w samoblokujący mechanizm nastawiania objętości dozowania, tłok wykonany ze związków ceramicznych tlenku glinu (99.7% czystego Al2O3). Dopasowany do cylindra wykonanego ze szkła borokrzemowego, obudowa dozownika wykonana jest z ECTFE, rurka ssąca z PTFE, wylewka dozująca z FEP, gwint mocowania głowicy - A32. W komplecie trzy adaptery na butle o gwintach A28, S40, A45[mm] | szt. | 1
5. | Końcówki 0,1-10µl z podwójnym filtrem nadające sie do zastosowania do pipet automatycznych Eppendorf (będących w posiadaniu Zamawiającego). Końcówki charakteryzujące się: niewielką zwiżalnością, filtr składający się z dwóch hydrofobowych warstw filtracyjnych różniących się od siebie wielkością porów, certyfikat skuteczności filtra zgodnie z EN 29463, precyzyjny kształt, długość końcówki: 40mm, średnica końcówki od strony mocowania pipety - 4,9mm, umożliwiająca dobre przyleganie końcówki do pipety, końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów poświadczone certyfikatem, możliwość ściągnięcia ze strony internetowej producenta certyfikatu do każdej wyprodukowanej partii, nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz poświadczone certyfikatem, końcówki sterylne, w połączeniu z pipetami Eppendorf spełniają wymagania norm EN ISO 8655 (lub równoważną), Opakowanie 10x96szt. | op. | 5
6. | Końcówka 0,1-10µl, do pipet automatycznych o długości całkowitej 34 mm i wysokości kołnierza 3,5 mm. Końcówka wytworzona z wysokiej jakości surowców przeznaczona do wielu procedur laboratoryjnych. Opakowanie 1000 końcówek (2 worki z zamknięciem strunowym po 500 szt.) | op. | 4
7. | Końcówka 0,5-20µl do pipet automatycznych o długości całkowitej 45,7 mm i wysokości kołnierza 3,5 mm. Końcówka wytworzona z wysokiej jakości surowców przeznaczona do wielu procedur laboratoryjnych. Opakowanie 1000 końcówek (2 worki z zamknięciem strunowym po 500 szt.) | op. | 6
8. | Końcówka 100-5000µl do pipet automatycznych o długości całkowitej 120.3 mm i wysokości kołnierza 15,9 mm. Końcówka wytworzona z wysokiej jakości surowców przeznaczona do wielu procedur laboratoryjnych. Opakowanie 500 końcówek (5 worków z zamknięciem strunowym po 100 szt.) | op. | 7
9. | Końcówka 2-200µl do pipet automatycznych o długości całkowitej 52,7 mm i wysokości kołnierza 16,3 mm żółte. Końcówka wytworzona z wysokiej jakości surowców przeznaczona do wielu procedur laboratoryjnych. Opakowanie 1000 końcówek (2 worki z zamknięciem strunowym po 500 szt.) | op. | 7
10. | Końcówka 50-1000µl do pipet automatycznych o długości całkowitej 70.72 mm i wysokości kołnierza 17 mm niebieskie. Końcówka wytworzona z wysokiej jakości surowców przeznaczona do wielu procedur laboratoryjnych. Opakowanie 1000 końcówek (2 worki z zamknięciem strunowym po 500 szt.) | op. | 15
11. | Końcówka bezbarwna do pipet automatycznych 10µl (dł. 46mm) w worku z widocznym numerem serii i datą ważności. Opakowanie jednostkowe 1000szt. | op. | 20
12. | Końcówka bezbarwna do pipet automatycznych 1000µl (długość: nie mniej niż 70mm) uniwersalna w worku z widocznym numerem serii i datą ważności. Opakowanie jednostkowe 500 szt. | op. | 24
13. | Końcówka bezbarwna do pipet automatycznych 5000µl (dł. 123mm) uniwersalna w worku z widocznym numerem serii i datą ważności. Opakowanie jednostkowe 250 szt. | op. | 3
14. | Końcówka bezbarwna do pipet automatycznych o poj. 0,1 - 10µl w pojemniku wielokrotnego użytku wykonane z wyskiej jakości surowców, nadające się do wielu procedur laboratoryjnych. Dł.: 34mm, kod oznaczenia: ciemnoszary w celu łatwej identyfikacji, końcówki bezbarwne, opakowanie zbiorcze 96 końcówek (pudełko wielorazowym po 96 szt. końcówek) | op. | 10
15. | Końcówka bezbarwna do pipet automatycznych poj. 5000 µl wraz z pudełkiem przeznaczonym do wielokrotnej sterylizacji w temperaturze 121 st. C przez 20 min. Opakowanie jednostkowe 50 szt. | op. | 12
16. | Końcówka bezbarwna nadająca się do zastosowania do pipet automatycznych Eppendorf (będących w posiadaniu Zamawiającego), poj. 200µl, w worku z widocznym numerem seryjnym i datą ważności. Opakowanie jednostkowe 1000szt. | op. | 60
17. | Końcówka bezbarwna nadająca się do zastosowania do pipet automatycznych Gilson, Biohit, HTL (będących w posiadaniu Zamawiającego), poj. 200µl w worku z widocznym numerem seryjnym i datą ważności. Opakowanie jednostkowe 1000 szt. | op. | 4
18. | Końcówka bezbarwna o poj. 0,1-10µl (dł. 31mm) nadająca się do zastosowania do badań PCR. Produkt musi spełniać następujące kryteria czystości: wolne od DNA, Dnazy, Rnazy, inhibitorów PCR. Wartości graniczne Ludzkie DNA DNA < 0,5 pg/μl · Bakteryjne DNA < 0,02 pg/μl · DNaza < 1x10-5 U/μl, RNaza < 1x10-9 Kunitz-units/μl. Końcówki autoklawowalne w temp. 121 st.C. Opakowanie zbiorcze wielokrotnego użytku 5x96 szt. Każde opakowanie oznaczone znakiem CE IVD z widocznym numerem seryjnym oraz datą ważności. | op. | 20
19. | Końcówka bezbarwna z filtrem jednowarstwowym o poj. 2-200µl (dł. 51mm) nadająca się do zastosowania do pipet Eppendorf, Gilson, Biohit (będących w posiadaniu Zamawiającego). Produkt musi spełniać następujące kryteria czystości: wolne od DNA, Dnazy, Rnazy, inhibitorów PCR. Wartości graniczne Ludzkie DNA DNA < 0,5 pg/μl. Bakteryjne DNA < 0,02 pg/μl. DNaza < 1x10-5 U/μl, RNaza < 1x10-9 Kunitz-units/μl. Opakowanie zbiorcze wielokrotnego użytku 5x96 szt. Każde opakowanie oznaczone znakiem CE IVD z widocznym numerem seryjnym oraz datą ważności. | op. | 1
20. | Końcówka do pipet automatycznych 2- 200µl, klasa czystości: PCR, jałowe i niepirogenne, Filtr składający się z dwóch hydrofobowych warstw filtracyjnych różniących się od siebie wielkością porów, długość końcówek 55mm. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów. Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz. Sterylne, niepirogenne. Wydajność filtra nie gorsza niż HEPA klasa efektywności H12, w op.10x96 szt. | op. | 1
21. | Końcówka do pipet automatycznych 2-100µl klasa czystości: PCR, jałowe i niepirogenne. Filtr składający się z dwóch hydrofobowych warstw filtracyjnych różniących się od siebie wielkością porów. Długość końcówek 53mm. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów. Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz. Sterylne. Niepirogenne. Wydajność filtra nie gorsza niż HEPA klasa efektywności H12, w op. 10x96 szt. | op. | 1
22. | Końcówka do pipet automatycznych 50-1000µl klasa czystości PCR, jałowe i niepirogenne. Filtr składający się z dwóch hydrofobowych warstw filtracyjnych różniących się od siebie wielkością porów. Długość końcówek 76mm. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów. Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz. Sterylne Niepirogenne. Wydajność filtra nie gorsza niż HEPA klasa efektywności H12, w op.10x 96 szt. | op. | 1
23. | Końcówka do pipet automatycznych 0,1 - 10µl przeznaczona do pipet automatycznych Eppendorf (będących w posiadaniu Zamawiającego), wykonane z wysokiej jakości surowców, nadające się do wielu procedur laboratoryjnych. Dł.: 34mm, kod oznaczenia: ciemnoszary w celu łatwej identyfikacji, końcówki bezbarwne, opakowanie zbiorcze wielokrotnego użytku 10 tacek po 96 szt. końcówek | op. | 5
24. | Końcówka do pipet automatycznych niskoretencyjne o poj. 0,1 - 10µl (dł. 31mm) z jednowarstwowym filtrem przeznaczona do pipet automatycznych Eppendorf, Gilson, Socorex (będacych w posiadaniu Zamawiającego). Końcówka sterylna wolna od ludzkiego DNA, Dnazy, Rnazy, inhibitorów PCR, związków ATP, pirogenów, endotoksyn poświadczone certyfikatem przez niezależne laboratorium akredytacyjne. Kod oznaczenia: ciemnyszary w celu łatwej identyfikacji końcówki. Opakowanie 96 szt. końcówek z widocznym numerem serii oraz datą ważności | op. | 7
25. | Końcówka do pipet automatycznych 0,1 - 100µl (dł. 51mm) z jednowarstwowym filtrem nadająca się do zastosowania do pipet automatycznych Eppendorf, Gilson, Socorex (będacych w posiadaniu Zamawiającego). Końcówka sterylna wolna od ludzkiego DNA, Dnazy, Rnazy, inhibitorów PCR, poświadczone certyfikatem przez niezależne laboratorium akredytacyjne. Kod oznaczenia: żółty w celu łatwej identyfikacji końcówki. Opakowanie 480 szt. końcówek z widocznym numerem serii oraz datą ważności | op. | 1
26. | Końcówka do pipet automatycznych 0,5 - 20µl przeznaczona do pipet automatycznych Eppendorf (będących w posiadaniu Zamawiającego), wykonane z wysokiej jakości surowców, nadające się do wielu procedur laboratoryjnych. Dł.: 46mm, kod oznaczenia: ciemnoszary w celu łatwej identyfikacji, końcówki bezbarwne, opakowanie zbiorcze wielokrotnego użytku 10 tacek po 96 szt. końcówek | op. | 6
27. | Końcówka do pipet automatycznych 0,1 - 20µl z jednowarstwowym filtrem nadająca się do zastosowania do pipet automatycznych Eppendorf, Socorex (będących w posiadaniu Zamawiającego). Końcówka sterylna wolna od ludzkiego DNA, Dnazy, Rnazy, inhibitorów PCR, związków ATP, pirogenów, endotoksyn poświadczone certyfikatem przez niezależne laboratorium akredytacyjne. Opakowanie 96 szt. końcówek z widocznym numerem serii oraz datą ważności | op. | 6
28. | Końcówka do pipet automatycznych 2 - 100µl (dł. 51mm) z jednowarstwowym filtrem nadająca się do zastosowania do pipet automatycznych Eppendorf, Gilson, Socorex (będacych w posiadaniu Zamawiającego). Końcówka sterylna wolna od ludzkiego DNA, Dnazy, Rnazy, inhibitorów PCR, związków ATP, pirogenów, endotoksyn poświadczone certyfikatem przez niezależne laboratorium akredytacyjne. Kod oznaczenia: żółty w celu łatwej identyfikacji końcówki. Opakowanie 96 szt. końcówek z widocznym numerem serii oraz datą ważności | op. | 5
29. | Końcówka do pipet automatycznych 50 - 1000µl (dł. 72mm) z jednowarstwowym filtrem nadająca się do zastosowania do pipet automatycznych Eppendorf, Gilson, Socorex (będacych w posiadaniu Zamawiającego). Końcówka sterylna wolna od ludzkiego DNA, Dnazy, Rnazy, inhibitorów PCR, związków ATP, pirogenów, endotoksyn poświadczone certyfikatem przez niezależne laboratorium akredytacyjne. Kod oznaczenia: niebieski w celu łatwej identyfikacji końcówki. Opakowanie 96 szt. końcówek z widocznym numerem serii oraz datą ważności | op. | 2
30. | Końcówka do pipet automatycznych 50-1000µl pasujące do pipet automatycznych Eppendorf (będących w posiadaniu Zamawiającego). Klasa czystości: PCR poświadczona certyfikatem tj. wolne od ludzkiego DNA, Dnazy, Rnazy oraz inhibitorów PCR. Certyfikat wystawiony dla każdej partii produkcyjnej wystawiony przez akredytowane laboratorium zewnętrzne. Dł.: 71 mm, kod oznaczenia: niebieski, w celu łatwej identyfikacji, końcówki bezbarwne, opakowanie zbiorcze wielokrotnego użytku 10 tacek po 96 szt. końcówek | op. | 6
31. | Końcówka do pipet automatycznych 1 - 200µl (dł. 51mm) z jednowarstwowym filtrem nadająca się do zastosowania do pipet automatycznych Eppendorf, Gilson, Socorex (będacych w posiadaniu Zamawiającego). Końcówka sterylna wolna od ludzkiego DNA, Dnazy, Rnazy, inhibitorów PCR, związków ATP, pirogenów, endotoksyn poświadczone certyfikatem przez niezależne laboratorium akredytacyjne. Kod oznaczenia: żółty w celu łatwej identyfikacji końcówki. Opakowanie 96 szt. końcówek z widocznym numerem serii oraz datą ważności | op. | 1
32. | Końcówka do pipet automatyznych 50 - 1000µl nadająca się do zastosowania do pipet automatycznych Eppendorf (będących w posiadaniu Zamawiającego), wykonane z wysokiej jakości surowców, nadające się do wielu procedur laboratoryjnych. Dł.: 71mm, kod oznaczenia: niebieski w celu łatwej identyfikacji, końcówki bezbarwne, opakowanie zbiorcze 1000 końcówek (np. 2 torebki z zamknięciem strunowym po 500 szt.) | op. | 10
33. | Końcówka jałowa do pipet automatycznych 1,0-200µl, kolor transparentny, dł. 50mm. Opakowanie kolorystyczne żółte, 10 pudełek po 96szt. | op. | 5
34. | Końcówka jałowa z filtrem hydrofobowym do pipet automatycznych poj. 1,0-10µl, kolor transparentny, dł. 38mm. Opakowanie kolorystyczne czerwone, 10 pudełek po 96szt. | op. | 5
35. | Końcówka jałowa z filtrem hydrofobowym do pipet automatycznych poj. 100µl, -1000µl kolor transparentny, dł. 84mm. Opakowanie kolorystyczne niebieskie. 5 pudełek po 96szt. | op. | 5
36. | Końcówka jałowa z filtrem hydrofobowym do pipet automatycznych poj. 200µl, kolor transparentny, dł. 59mm. Opakowanie kolorystyczne zielone, 10 pudełek po 96szt. | op. | 6
37. | Końcówka jałowa z filtrem o poj. 100µl, kolor transparentny, dł. 50mm. Opakowanie kolorystyczne żółte, 10 pudełek po 96szt. | op. | 20
38. | Końcówka niebieska do pipet automatycznych 1000µl uniwersalna w worku z widocznym numerem serii i datą ważności. Opakowanie jednostkowe 500szt. | op. | 7
39. | Końcówka niejałowa do pipet automatycznych poj. 1,0-10µl, kolor transparentny, dł. 38mm, op. torba strunowa po 1000szt. | op. | 1
40. | Końcówka niejałowa do pipet automatycznych poj. 1,0-10µl, kolor transparentny, dł. 38mm. Opakowanie kolorystyczne czerwone, 10 pudełek po 96szt. | op. | 6
41. | Końcówka niejałowa do pipet automatycznych poj. 1,0-200µl, kolor transparentny, dł. 50mm, op. torba strunowa po 1000szt. | op. | 1
42. | Końcówka niejałowa do pipet automatycznych poj. 1,0-200µl, kolor transparentny, dł. 50mm. Opakowanie kolorystyczne żółte, 10 pudełek po 96szt. | op. | 7
43. | Końcówka niejałowa do pipet automatycznych poj. 1,0-300µl, kolor transparentny, dł. 59mm, op. torba strunowa po 1000szt. | op. | 19
44. | Końcówka niejałowa do pipet automatycznych poj. 1000-10000µl, kolor transparentny z widocznymi znacznikami, dł. 154mm. Op. torba strunowa 100szt. | op. | 25
45. | Końcówka niejałowa do pipet automatycznych poj. 1000-5000µl, kolor transparentny z widocznymi znacznikami, dł. 129mm op. torba strunowa po 150szt. | op. | 2
46. | Końcówka polipropylenowa o poj. 100-1200µl w worku wielokrotnego użytku kompatybilna z pipetami Gilson (będących w posiadaniu Zamawiającego). Końcówka pasująca do oryginalnego pudełka TIPACK (będącego w posiadaniu Zamawiającego). Opakowanie z niebieskim oznaczeniem 1000 szt. | op. | 10
47. | Końcówka polipropylenowa o poj. 2-200µl w worku wielokrotnego użytku nadająca się do zastosowania do pipet Gilson (będących w posiadaniu Zamawiającego). Końcówka pasująca do oryginalnego pudełka TIPACK (będącego w posiadaniu Zamawiającego). Opakowanie z żółtym oznaczeniem 1000 szt. | op. | 16
48. | Końcówka żółta nadająca się do zastosowania do pipet automatycznych Eppendorf, poj. 200µl, w worku z widocznym numerem seryjnym i datą ważności. Opakowanie jednostkowe 1000 szt. | op. | 131
49. | Końcówka żółta nadająca się do zastosowania do pipet automatycznych Gilson, Biohit, HTL, poj. 200µl w worku z widocznym numerem seryjnym i datą ważności. Opakowanie jednostkowe 1000 szt. | op. | 7
50. | Mikropipeta jednokanałowa o zmiennej nastawie: 0,5-10 µl. Parametry: blokada nastawu objętości – zabezpiecza przed przypadkową zmianą objętości w trakcie pipetowania. Nastawa objętości – przyciskiem pipetowania (szybka nastawa) lub pokrętłem nastawy (dokładne, precyzyjne nastawianie). Przycisk pipetowania – duży, nie męczy kciuka, obrotowa górna część zabezpiecza przed przypadkową zmianą objętości. Podpórka palca – zapewnia optymalne wyważenie pipety w dłoni. Wyprofilowany kształt rękojeści – pasuje do każdej dłoni. System miękkich sprężyn – redukuje siły pipetowania i wydmuchu. Regulowana długość wyrzutnika – umożliwia przystosowanie do szerokiego asortymentu końcówek (system „click-to-fix”). System uszczelnienia wytrzymujący ponad 6000 zadziałań. Nurnik – z tworzywa wysokiej jakości i dużej odporności chemicznej, trzon – wykonany z PVDF. Kodowanie kolorem – pierścienie identyfikacyjne lub kolorowe trzony. Autoklawowalność w całości, w warunkach: 120 st. C/0.1MPa/20 min, nie wymaga ciągłego sprawdzania parametrów. Rekalibracja – łatwa i szybka. Odporność UV – pipety mogą być bezpiecznie poddawane działaniom UV. Filtry w trzonie - dodatkowa ochrona przed agresywnymi oparami | szt. | 5
51. | Mikropipeta jednokanałowa o zmiennej nastawie: 100 - 1000µl Parametry: Blokada nastawu objętości – zabezpiecza przed przypadkową zmianą objętości w trakcie pipetowania. Nastawa objętości – przyciskiem pipetowania (szybka nastawa) lub pokrętłem nastawy (dokładne, precyzyjne nastawianie). Przycisk pipetowania – duży, nie męczy kciuka, obrotowa górna część zabezpiecza przed przypadkową zmianą objętości. Podpórka palca – zapewnia optymalne wyważenie pipety w dłoni. Wyprofilowany kształt rękojeści – pasuje do każdej dłoni. System miękkich sprężyn – redukuje siły pipetowania i wydmuchu. Regulowana długość wyrzutnika – umożliwia przystosowanie do szerokiego asortymentu końcówek (system „click-to-fix”). System uszczelnienia wytrzymujący ponad 6000 zadziałań. Nurnik - z tworzywa wysokiej jakości i dużej odporności chemicznej, trzon – wykonany z PVDF. Kodowanie kolorem – pierścienie identyfikacyjne lub kolorowe trzony. Autoklawowalność w całości, w warunkach: 120˚C/0.1MPa/20 min, nie wymaga ciągłego sprawdzania parametrów. Rekalibracja – łatwa i szybka. Odporność UV – pipety mogą być bezpiecznie poddawane działaniom UV nawet w długim okresie czasu. Fitry w trzonie - dodatkowa ochrona przed agresywnymi oparami | szt. | 2
52. | Mikropipeta jednokanałowa o zmiennej nastawie: 0,2-2µl. Parametry: blokada nastawu objętości – zabezpiecza przed przypadkową zmianą objętości w trakcie pipetowania. Nastawa objętości – przyciskiem pipetowania (szybka nastawa) lub pokrętłem nastawy (dokładne, precyzyjne nastawianie). Przycisk pipetowania – duży, nie męczy kciuka, obrotowa górna część zabezpiecza przed przypadkową zmianą objętości. Podpórka palca – zapewnia optymalne wyważenie pipety w dłoni. Wyprofilowany kształt rękojeści – pasuje do każdej dłoni. System miękkich sprężyn – redukuje siły pipetowania i wydmuchu. Regulowana długość wyrzutnika – umożliwia przystosowanie do szerokiego asortymentu końcówek (system „click-to-fix”). System uszczelnienia wytrzymujący ponad 6000 zadziałań. Nurnik – z tworzywa wysokiej jakości i dużej odporności chemicznej, trzon – wykonany z PVDF. Kodowanie kolorem – pierścienie identyfikacyjne lub kolorowe trzony. Autoklawowalność w całości, w warunkach: 120 st. C/0.1MPa/20 min, nie wymaga ciągłego sprawdzania parametrów. Rekalibracja – łatwa i szybka. Odporność UV – pipety mogą być bezpiecznie poddawane działaniom UV nawet w długim okresie czasu. Filtry w trzonie – dodatkowa ochrona przed agresywnymi oparami. | szt. | 3
53. | Mikropipeta jednokanałowa o zmiennej nastawie: 10,0-100µl. Parametry: blokada nastawu objętości – zabezpiecza przed przypadkową zmianą objętości w trakcie pipetowania. Nastawa objętości – przyciskiem pipetowania (szybka nastawa) lub pokrętłem nastawy (dokładne, precyzyjne nastawianie). Przycisk pipetowania – duży, nie męczy kciuka, obrotowa górna część zabezpiecza przed przypadkową zmianą objętości. Podpórka palca – zapewnia optymalne wyważenie pipety w dłoni. Wyprofilowany kształt rękojeści – pasuje do każdej dłoni. System miękkich sprężyn – redukuje siły pipetowania i wydmuchu. Regulowana długość wyrzutnika – umożliwia przystosowanie do szerokiego asortymentu końcówek (system „click-to-fix”). System uszczelnienia wytrzymujący ponad 6000 zadziałań. Nurnik - z tworzywa wysokiej jakości i dużej odporności chemicznej, trzon – wykonany z PVDF. Kodowanie kolorem – pierścienie identyfikacyjne lub kolorowe trzony. Autoklawowalność w całości, w warunkach: 120 st. C/0.1MPa/20 min, nie wymaga ciągłego sprawdzania parametrów. Rekalibracja – łatwa i szybka. Odporność UV – pipety mogą być bezpiecznie poddawane działaniom UV nawet w długim okresie czasu. Filtry w trzonie – dodatkowa ochrona przed agresywnymi oparami | szt. | 5
54. | Mikropipeta jednokanałowa o zmiennym nastawie: 1000-10000µl. Parametry: blokada nastawy objętości – zabezpiecza przed przypadkową zmianą objętości w trakcie pipetowania. Nastawa objętości – przyciskiem pipetowania (szybka nastawa) lub pokrętłem nastawy (dokładne, precyzyjne nastawianie). Przycisk pipetowania – duży, nie męczy kciuka, obrotowa górna część zabezpiecza przed przypadkową zmianą objętości. Podpórka palca – zapewnia optymalne wyważenie pipety w dłoni. Wyprofilowany kształt rękojeści – pasuje do każdej dłoni. System miękkich sprężyn – redukuje siły pipetowania i wydmuchu. Regulowana długość wyrzutnika – umożliwia przystosowanie do szerokiego asortymentu końcówek (system „click-to-fix”). System uszczelnienia wytrzymujący ponad 60,000 zadziałań. Nurnik – z tworzywa wysokiej jakości i dużej odporności chemicznej, trzon – wykonany z PVDF. Kodowanie kolorem – pierścienie identyfikacyjne lub kolorowe trzony. Autoklawowalność w całości, w warunkach: 120 st. C/0.1MPa/20 min, nie wymaga ciągłego sprawdzania parametrów. Rekalibracja – łatwa i szybka. Odporność UV – pipety mogą być bezpiecznie poddawane działaniom UV nawet w długim okresie czasu. Filtry w trzonie – dodatkowa ochrona przed agresywnymi oparami | szt. | 3
55. | Mikropipeta jednokanałowa o zmiennej nastawie: 2,0 – 20 µl Parametry: blokada nastawu objętości – zabezpiecza przed przypadkową zmianą objętości w trakcie pipetowania. Nastawa objętości – przyciskiem pipetowania (szybka nastawa) lub pokrętłem nastawy (dokładne, precyzyjne nastawianie). Przycisk pipetowania – duży, nie męczy kciuka, obrotowa górna część zabezpiecza przed przypadkową zmianą objętości. Podpórka palca – zapewnia optymalne wyważenie pipety w dłoni. Wyprofilowany kształt rękojeści – pasuje do każdej dłoni. System miękkich sprężyn – redukuje siły pipetowania i wydmuchu. Regulowana długość wyrzutnika – umożliwia przystosowanie do szerokiego asortymentu końcówek (system „click-to-fix”). System uszczelnienia wytrzymujący ponad 6000 zadziałań. Nurnik – z tworzywa wysokiej jakości i dużej odporności chemicznej, trzon – wykonany z PVDF. Kodowanie kolorem – pierścienie identyfikacyjne lub kolorowe trzony. Autoklawowalność w całości, w warunkach: 120˚C/0.1MPa/20 min, nie wymaga ciągłego sprawdzania parametrów. Rekalibracja – łatwa i szybka. Odporność UV – pipety mogą być bezpiecznie poddawane działaniom UV nawet w długim okresie czasu. Filtry w trzonie – dodatkowa ochrona przed agresywnymi oparami | szt. | 5
56. | Mikropipeta jednokanałowa o zmiennej nastawie: 20-200µl. Parametry: blokada nastawu objętości – zabezpiecza przed przypadkową zmianą objętości w trakcie pipetowania. Nastawa objętości – przyciskiem pipetowania (szybka nastawa) lub pokrętłem nastawy (dokładne, precyzyjne nastawianie). Przycisk pipetowania – duży, nie męczy kciuka, obrotowa górna część zabezpiecza przed przypadkową zmianą objętości. Podpórka palca – zapewnia optymalne wyważenie pipety w dłoni. Wyprofilowany kształt rękojeści – pasuje do każdej dłoni. System miękkich sprężyn – redukuje siły pipetowania i wydmuchu. Regulowana długość wyrzutnika – umożliwia przystosowanie do szerokiego asortymentu końcówek (system „click-to-fix”). System uszczelnienia wytrzymujący ponad 6000 zadziałań. Nurnik – do pipety z tworzywa wysokiej jakości i dużej odporności chemicznej, trzon – wykonany z PVDF. Kodowanie kolorem – pierścienie identyfikacyjne lub kolorowe trzony. Autoklawowalność w całości, w warunkach: 120 st. C/0.1MPa/20 min, nie wymaga ciągłego sprawdzania parametrów. Rekalibracja – łatwa i szybka. Odporność UV – pipety mogą być bezpiecznie poddawane działaniom UV nawet w długim okresie czasu. Filtry w trzonie – dodatkowa ochrona przed agresywnymi oparami | szt. | 3
57. | Mikropipeta jednokanałowa o zmiennym nastawie: 500 - 5000µl Parametry: blokada nastawy objętości – zabezpiecza przed przypadkową zmianą objętości w trakcie pipetowania. Nastawa objętości – przyciskiem pipetowania (szybka nastawa) lub pokrętłem nastawy (dokładne, precyzyjne nastawianie). Przycisk pipetowania – duży, nie męczy kciuka, obrotowa górna część zabezpiecza przed przypadkową zmianą objętości. Podpórka palca – zapewnia optymalne wyważenie pipety w dłoni. Wyprofilowany kształt rękojeści – pasuje do każdej dłoni. System miękkich sprężyn – redukuje siły pipetowania i wydmuchu. Regulowana długość wyrzutnika – umożliwia przystosowanie do szerokiego asortymentu końcówek (system „click-to-fix”). System uszczelnienia wytrzymujący ponad 6000 zadziałań. Nurnik z tworzywa wysokiej jakości i dużej odporności chemicznej, trzony – wykonany z PVDF. Kodowanie kolorem – pierścienie identyfikacyjne lub kolorowe trzony. Autoklawowalność w całości, w warunkach: 120 st. C/0.1MPa/20 min, nie wymaga ciągłego sprawdzania parametrów. Rekalibracja – łatwa i szybka. Odporność UV – pipety mogą być bezpiecznie poddawane działaniom UV nawet w długim okresie czasu. Filtry w trzonie – dodatkowa ochrona przed agresywnymi oparami | szt. | 2
58. | Mikropipeta jednokanałowa o zmiennym nastawie: 50-250µl. Parametry: blokada nastawu objętości zabezpieczająca przed przypadkową zmianą objętości w trakcie pipetowania . Nastawa objętości – przyciskiem pipetowania (szybka nastawa) lub pokrętłem nastawy (dokładne, precyzyjne nastawianie). Przycisk pipetowania – duży, nie męczący kciuka, obrotowa górna część zabezpiecza przed przypadkową zmianą objętości. Podpórka palca – zapewnia optymalne wyważenie pipety w dłoni. Wyprofilowany kształt rękojeści – pasujący do każdej dłoni. System miękkich sprężyn – redukuje siły pipetowania i wydmuchu. Regulowana długość wyrzutnika – umożliwia przystosowanie do szerokiego asortymentu końcówek (system „click-to-fix”). System uszczelnienia wytrzymujący ponad 60,000 zadziałań. Nurnik – do pipety z tworzywa wysokiej jakości i dużej odporności chemicznej, trzon wykonany z PVDF. Kodowanie kolorem - pierścienie identyfikacyjne lub kolorowe trzony. Autoklawowalność w całości, w warunkach: 120 st. C/0.1MPa/20 min, nie wymaga ciągłego sprawdzania parametrów. Rekalibracja – łatwa i szybka. Odporność UV – pipety mogą być bezpiecznie poddawane działaniom UV nawet w długim okresie czasu. Filtry w trzonie - dodatkowa ochrona przed agresywnymi oparami | szt. | 5
59. | Nasadka zębatkowa do pipet szklanych o poj. 0-25ml, odporna na kwasy i zasady. Łatwa w obsłudze jedną ręką. Oznaczenie kolorem czerwonym w celu identyfikacji nasadki | szt. | 1
60. | Pipeta 12- kanałowa o zmiennym nastawie, pojemność 20-200μl, wyrzutnik 360 stopni - możliwość zrzucania końcówek przy dowolnym ustawieniu modułu, autoklawowalna w całości w warunkach 121 st. C/0,1MPa /20 min, może być sterylizowana metodą radiacji UV, dostosowana do pracy z wyrobami innych producentów sprzętu dozującego tj. końcówki do pipet; płynna nastawa pojemności z możliwością blokady, niskie siły pipetowania połączone z ergonomiczną rękojeścią zapobiegające przeciążaniu mięśni, idealna do długotrwałych serii pipetowań. | szt. | 1
61. | Pipeta 8 - kanałowa o zmiennym nastawie, pojemność 20-200μl, wyrzutnik 360 stopni - możliwość zrzucania końcówek przy dowolnym ustawieniu modułu, autoklawowalna w całości w warunkach 121 st. C/0,1MPa /20 min, może być sterylizowana metodą radiacji UV, dostosowana do pracy z wyrobami innych producentów sprzętu dozującego tj. końcówki do pipet; płynna nastawa pojemności z możliwością blokady, niskie siły pipetowania połączone z ergonomiczną rękojeścią zapobiegające przeciążaniu mięśni, idealna do długotrwałych serii pipetowań. | szt. | 2
62. | Pipeta automatyczna jednokanałowa o regulowanej pojemności: od 5-50 μl, z wyrzutnikiem końcówek. Parametry: blokada nastawy objętości – zabezpiecza przed przypadkową zmianą objętości w trakcie pipetowania. Nastawa objętości – przyciskiem pipetowania (szybka nastawa) lub pokrętłem nastawy (dokładne, precyzyjne nastawianie). Przycisk pipetowania – duży, nie męczy kciuka, obrotowa górna część zabezpiecza przed przypadkową zmianą objętości. Podpórka palca – zapewnia optymalne wyważenie pipety w dłoni. Wyprofilowany kształt rękojeści – pasuje do każdej dłoni. System miękkich sprężyn – redukuje siły pipetowania i wydmuchu. Regulowana długość wyrzutnika – umożliwia przystosowanie do szerokiego asortymentu końcówek (system „click-to-fix”). System uszczelnienia wytrzymujący ponad 60,000 zadziałań. Nurniki – do pipety z tworzywa wysokiej jakości i dużej odporności chemicznej, trzony – wykonane z PVDF . Kodowanie kolorem – pierścienie identyfikacyjne lub kolorowe trzony. Autoklawowalność w całości, w warunkach: 120 st. C/0.1MPa/20 min, nie wymaga ciągłego sprawdzania parametrów. Rekalibracja – łatwa i szybka. Odporność UV – pipety mogą być bezpiecznie poddawane działaniom UV nawet w długim okresie czasu. Filtry w trzonie - dodatkowa ochrona przed agresywnymi oparami. | szt. | 1
63. | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa 8-kanałowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,5-10 μl; Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości; Autoklawowalna w całości bez konieczności rozkręcania na części; Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek; Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym; Możliwość rekalibracji; - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 12%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1 μl nie większy niż 8%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 μl nie większy niż 4%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 2%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 8% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1 μl nie większy niż 5% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 μl nie większy niż 2% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1% - Każdy z kanałów posiada stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki, sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego; Możliwość korzystania z mniejszej ilości końcówek niż ilość posiadanych kanałów; Pojedynczy kanał możliwy do usunięcia, np. w przypadku korzystania z płytek 6-cio dołkowych; Dolna część wymienna pomiędzy wersjami 8-mio i 12-sto kanałowymi o tym samym zakresie objętości; 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne, dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych; Instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej; posiada chip wykorzystujący fale radiowe do odczytu i przesyłania danych oraz elektronicznego zasilania chipów przechowujących dane, z zapisanym numerem seryjnym i modelem, gwarancja 36 miesięcy, barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – szary; W połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy EN ISO 8655 (lub równoważną); 5 lat gwarancji na pierścień mocujący | szt. | 1
64. | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,5-10 μl; Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości; Autoklawowalna w całości; Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek; Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym; Możliwość rekalibracji - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 8%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1 μl nie większy niż 2,5%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 μl nie większy niż 1,5%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 5% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1 μl nie większy niż 1,8% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 μl nie większy niż 0,8% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 0,4% - Waga pipety nie większa niż 80g; Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki, sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego, posiada chip wykorzystujący fale radiowe do odczytu i przesyłania danych oraz elektronicznego zasilania chipów przechowujących dane, z zapisanym numerem seryjnym i modelem,gwarancja 36 miesięcy, barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – szary pośredni, 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne, dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych, w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów (certyfikowane) w połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy EN ISO 8655 (lub równoważną), instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej, 5 lat gwarancji na pierścień mocujący | szt. | 1
65. | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,1-2,5 μl; Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości; Autoklawowalna w całości; Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek; Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym; Możliwość rekalibracji - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,1 μl nie większy niż 48%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,25 μl nie większy niż 12%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1,25 μl nie większy niż 2,5%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2,5 μl nie większy niż 1,4%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,1 μl nie większy niż 12% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,25 μl nie większy niż 6% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1,25 μl nie większy niż 1,5% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2,5 μl nie większy niż 0,7% - Waga pipety nie większa niż 80g; Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki, sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego, posiada chip wykorzystujący fale radiowe do odczytu i przesyłania danych oraz elektronicznego zasilania chipów przechowujących dane, z zapisanym numerem seryjnym i modelem, gwarancja 36 miesięcy, barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – ciemnoszary, 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne, dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych, w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów (certyfikowane) w połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy EN ISO 8655 (lub rónoważną), instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej, 5 lat gwarancji na pierścień mocujący | szt. | 2
66. | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,5-5 ml, Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości; Autoklawowalne w całości; Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek; Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym; Ultralekki system tłoczka pipety z polimeru organicznego wytrzymałego na wysokie temperatury, kwasy i zasady, pleśń, środki wybielające, światło słoneczne, starzenie i ścieranie, absorbujący rozpuszczalniki i odporny na działanie barwników; Możliwość rekalibracji - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 ml nie większy niż 2,4%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2,5 ml nie większy niż 1,2%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,6%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 ml nie większy niż 0,6% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2,5 ml nie większy niż 0,25% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,15% - Waga pipety nie większa niż 98 g, posiada chip wykorzystujący fale radiowe do odczytu i przesyłania danych oraz elektronicznego zasilania chipów przechowujących dane, z zapisanym numerem seryjnym i modelem, gwarancja 36 miesięcy, barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – fioletowy; Próbka końcówek dołączona do opakowania, końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów (certyfikowane), 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne, dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych, w połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy EN ISO 8655 (lub równoważną), instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej, 5 lat gwarancji na pierścień mocujący | szt. | 2
67. | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 1-10 ml; Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości; Autoklawowalne w całości; Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek; Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym; Ultralekki system tłoczka pipety z polimeru organicznego wytrzymałego na wysokie temperatury, kwasy i zasady, pleśń, środki wybielające, światło słoneczne, starzenie i ścieranie, absorbujący rozpuszczalniki i odporny na działanie barwników; Możliwość rekalibracji - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1 ml nie większy niż 3%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,8%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 ml nie większy niż 0,6%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1 ml nie większy niż 0,6% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,2% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 ml nie większy niż 0,15% - Waga pipety nie większa niż 113 g, posiada chip wykorzystujący fale radiowe do odczytu i przesyłania danych oraz elektronicznego zasilania chipów przechowujących dane, z zapisanym numerem seryjnym i modelem, gwarancja 36 miesięcy, barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – turkusowy, Próbka końcówek dołączona do opakowania, końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów (certyfikowane), 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne, dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych, w połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy EN ISO 8655 (lub równoważną), instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej, 5 lat gwarancji na pierścień mocujący | szt. | 2
68. | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 100-1000 μl; Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości; Autoklawowalna w całości; Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek; Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym; Ultralekki system tłoczka pipety z polimeru organicznego wytrzymałego na wysokie temperatury, kwasy i zasady, pleśń, środki wybielające, światło słoneczne, starzenie i ścieranie, absorbujący rozpuszczalniki i odporny na działanie barwników; Możliwość rekalibracji - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 3%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 1%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,6%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,6% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 0,2% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,2% - Waga pipety nie większa niż 80g, stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki, sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego, posiada chip wykorzystujący fale radiowe do odczytu i przesyłania danych oraz elektronicznego zasilania chipów przechowujących dane, z zapisanym numerem seryjnym i modelem, gwarancja 36 miesięcy, barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – niebieski, 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne, dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych, w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – (certyfikowane), w połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy EN ISO 8655 (lub równoważną), instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej, 5 lat gwarancji na pierścień mocujący | szt. | 1
69. | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 2-20 μl; Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości; Autoklawowalna w całości; Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek; Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym; Możliwość rekalibracji - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2 μl nie większy niż 5%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1,2%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 1%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2 μl nie większy niż 1,5% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 0,6% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 0,3% - Waga pipety nie większa niż 80g, stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki, sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego, posiada chip wykorzystujący fale radiowe do odczytu i przesyłania danych oraz elektronicznego zasilania chipów przechowujących dane, z zapisanym numerem seryjnym i modelem, gwarancja 36 miesięcy, barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty, 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne - dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych, w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – (certyfikowane) w połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy EN ISO 8655 (lub równoważną), instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej, 5 lat gwarancji na pierścień mocujący | szt. | 1
70. | Pipeta automatyczna, jednokanałowa o pojemności 20-200μl o zmiennej objętości, rękojeść idealnie dopasowana do dłoni - pipeta ultra lekka, szybka nastawa i trzycyfrowy licznik, łatwa kalibracja, system przekładni w przycisku wyrzutnika redukujący siłę zrzutu końcówek, izolacja termiczna, niezawodny system uszczelek gwarantujący min 6000n pipetowań, w całości autoklawowalna 121 st. C, 100Pa/20/min oraz całkowicie odporna na UV, może być sterylizowana pod UV, wysoka wytrzymałość trzonu PVDF, długi skok wyrzutnika umożliwia stosowanie końcówek różnych producentów, posiadająca certyfikat kontroli jakości (dołączony do każdej pipety), instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | szt. | 1
71. | Pipeta automatyczna, jednokanałowa o pojemności 2-20μl o zmiennej objętości, rękojeść idealnie dopasowana do dłoni - pipeta ultra lekka, szybka nastawa i trzycyfrowy licznik, łatwa kalibracja, system przekładni w przycisku wyrzutnika redukujący siłę zrzutu końcówek, izolacja termiczna, niezawodny system uszczelek gwarantujący min 6000n pipetowań, w całości autoklawowalna 121 st. C, 100Pa/20/min oraz całkowicie odporna na UV, może być sterylizowana pod UV, wysoka wytrzymałość trzonu PVDF, długi skok wyrzutnika umożliwia stosowanie końcówek różnych producentów, posiadająca certyfikat kontroli jakości (dołączony do każdej pipety), instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | szt. | 1
72. | Pipeta Pasteura wykonana z transparentnego polietylenu (PE), z wytłoczoną skalą, jałowa, pakowana indywidualnie, objętość: 3,0 ml, długość: nie mniej niż 148mm. Op. 100 szt. Każde indywidualne opakowanie foliowe oznaczone numerem seryjnym wraz z datą ważności. | op. | 5
73. | Statyw 4-stanowiskowy liniowy do mikropipet jedno i wielokanałowych nadający się do pipet HTL CLINIPET+, LABMATE PRO, DISCOVERY COMFORT, DISCOVERY PRO (będących w posiadaniu Zamawiającego) | szt. | 1
74. | Statyw 6-stanowiskowy, karuzelowy do mikropipet jednokanałowych i wielokanałowych, nadający się do mikropipet Eppendorf Research, Eppendorf Research plus, Eppendorf Reference, Eppendorf Reference 2 lub Biomaster (będących w posiadaniu Zamawiającego) | szt. | 2
75. | Statyw 6-stanowiskowy, karuzelowy do mikropipet jednokanałowych i wielokanałowych, nadający się do mikropipet HTL CLINIPET+, LABMATE PRO, DISCOVERY COMFORT, DISCOVERY PRO (będących w posiadaniu Zamawiającego) | szt. | 3
76. | Statyw 8-stanowiskowy, karuzelowy do mikropipet jednokanałowych i wielokanałowych, nadający się do mikropipet HTL CLINIPET+, LABMATE PRO, DISCOVERY COMFORT, DISCOVERY PRO (będących w posiadaniu Zamawiającego) | szt. | 1
77. | Strzykawka nadająca się do zastosowania do dyspensera ręcznego typu Minilab 201 (będącego na stanie Zamawiającego), poj. 1,25 ml, niesterylna, w op. 100 szt. | op. | 1
78. | Strzykawka nadająca się do zastosowania do dyspensera ręcznego typu Minilab 201 (będącego na stanie Zamawiającego), poj. 12,5 ml, niesterylna, op. 25 szt. | op. | 1
79. | Strzykawka nadająca się do zastosowania do dyspensera ręcznego typu Minilab 201 (będącego na stanie Zamawiającego), poj. 2,5 ml, niesterylna, w op. 100 szt. | op. | 2
80. | Strzykawka nadająca się do zastosowania do dyspensera ręcznego typu Minilab 201 (będącego na stanie Zamawiającego), poj. 5 ml, niesterylna, w op. 100 szt. | op. | 1
81. | Strzykawka o poj. 0,2 ml, działająca w oparciu o metodę bezpośredniego wyporu, zapewnia dozowanie tej samej, nastawionej objętości, niezależnie od gęstości i charakterystyki przepływu cieczy, posiada hermetycznie szczelny tłok, który uniemożliwia przenikanie substancji w postaci aerozolu, pakowane indywidualnie, w op.100 szt. | op. | 1
82. | Strzykawka o poj. 2,5 ml, działająca w oparciu o metodę bezpośredniego wyporu, zapewnia dozowanie tej samej, nastawionej objętości, niezależnie od gęstości i charakterystyki przepływu cieczy, posiada hermetycznie szczelny tłok, który uniemożliwia przenikanie substancji w postaci aerozolu, op. 100 szt. np. 4 po 25 szt. | op. | 1
83. | Strzykawka o poj. 5,0 ml działająca w oparciu o metodę bezpośredniego wyporu, zapewnia dozowanie tej samej, nastawionej objętości, niezależnie od gęstości i charakterystyki przepływu cieczy, posiada hermetycznie szczelny tłok, który uniemożliwia przenikanie substancji w postaci aerozolu, op. 100 szt. np. 4 po 25 szt. | op. | 2
84. | Strzykwka o poj. 10,0 ml , działająca w oparciu o metodę bezpośredniego wyporu, zapewnia dozowanie tej samej, nastawionej objętości, niezależnie od gęstości i charakterystyki przepływu cieczy, posiada hermetycznie szczelny tłok, który uniemożliwia przenikanie substancji w postaci aerozolu posiadająca gwarantowaną klasę czystości, sterylne, niepirogenne, brak DNA, DNazy, RNazy, inhibitorów PCR i ATP, poj. 0,2 ml, indywidualnie pakowane, op. 100 szt. np. 4 worki po 25 szt. | op. | 1
85. | Końcówka do pipet automatycznych 1 - 300µl (dł. 60mm) z jednowarstwowym filtrem nadająca się do zastosowania do pipet automatycznych Eppendorf, Gilson, Socorex (będących w posiadaniu Zamawiającego). Końcówka sterylna wolna od ludzkiego DNA, Dnazy, Rnazy, inhibitorów PCR, związków ATP, pirogenów, endotoksyn poświadczone certyfikatem przez niezależne laboratorium akredytacyjne. Kod oznaczenia: żółty w celu łatwej identyfikacji końcówki. Opakowanie 96 szt. końcówek z widocznym numerem serii oraz datą ważności | op. | 4
ŁĄCZNIE WARTOŚĆ BRUTTO ZADANIA: | [5 empty] | x | x
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 Kodeksu karnego. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane we wskazanych wyżej oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.