## Pakiet 1
Testy do automatycznej identyfikcji i oznaczania lekowrażliwości wraz z dzierżawą aparatu
Lp. | Nazwa | Ilość na 36 miesięcy
1 | Testy do automatycznej identyfikacji bakterii Gram-ujemnych (m.in. Enterobacterales i niefermentujących glukozy) | 225
2 | Testy do automatycznej identyfikacji bakterii Gram-dodatnich | 225
3 | Testy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram-ujemnych (Enterobacterales i niefermentujących glukozy) wraz z wykrywaniem karbapenemaz | 3600
4 | Test do automatycznego oznaczania lekowrażliwości ziarenkowców Gram-dodatnich | 3600
5 | Testy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram-ujemnych (Enterobacterales i niefermentujących glukozy) | 1800
7 | Testy łączone do automatycznej identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości paciorkowców, w tym pneumokoków na jednym module testowym. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oddzielnych paneli w ilości zabezpieczającej ilość wykonanych badań tj. 300 identyfikacji i 300 lekowrażliwości | 300
8 | Testy do automatycznej identyfikacji grzybów drożdżopodobnych | 225
9 | Buliony, odczynniki oraz materiały zużywalne do badań. Zamawiający dopuszcza możliwość roszerzenia tebeli asortymentowo-cenowej o odpowiednie pozycje umożliwiające wycenę wszystkich materiałów zużywalnych oraz odczynników niezbędnych do wykonania badań z poz. 1-8 | Według ilości testów
Parametry analizatora do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia - parametry graniczne | Parametr | Punktacja | Spełnienie wymogu TAK/NIE
1 | Aparat nie starszy niż 2020 rok | TAK
2 | Pojemność aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości co najmniej 50 stacji inkubacyjno - pomiarowych. | TAK
3 | Automatyczny system do diagnostyki mikrobiologicznej wykonujący szybkie testy identyfikacyjne oraz oznaczający wrażliwość na antybiotyki drobnoustrojów Gram - ujemnych oraz Gram -dodatnich oraz identyfikację grzybów drożdżopodobnych | TAK
4 | System wykonujący wszystkie niezbędne testy do uzyskania pełnej identyfikacji | TAK
5 | Możliwość podawania wyniku testu lekowrażliwości w postaci szczegółowej wartości MIC (od 3 do 8 stężeń antybiotyku w zależności od antybiotyku) - dołączyć opisy testów do oznaczania lekowrażliwości | TAK
6 | Szczelne i nieodwracalne zamknięcie testów po napełnieniu bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym | TAK
7 | Pipety automatyczne z aktualnym świadectwem wzorcowania - dostarczyć jeżeli są niezbędne do wykonywania badań z uwzględnieniem wymaganych objętości. | TAK
8 | Zamawiający wymaga wzorcowania dostarczonych pipet automatycznych raz w roku przez cały okres obowiązywania umowy na koszt Wykonawcy. | TAK
9 | System zarządzania, kontroli, archiwizacji i raportowania badań przeprowadzonych za pomocą urządzeń diagnostycznych | TAK
10 | Wbudowane oprogramowanie w formie graficznej wraz z systemem eksperckim weryfikującym i nadzorującym poprawność uzyskiwanych wyników badań (zgodność identyfikacji z lekowrażliwością, zgodność w obrębie grup leków, interpretacja wg. najnowszych zaleceń EUCAST oraz aktualizacja przez wydzierżawiającego do wyższych wersji EUCAST | TAK
11 | Możliwość wdrożenia procedury bezpośredniej inokulacji modułów testowych oraz uzyskania wyniku identyfikacji i lekowrażliwości z pozytywnych podłoży do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych za pomocą probówek z żelem separującym- dołączyć opis procedury do oferty | TAK
12 | Niezależny, zwalidowany przez producenta program kontroli jakości aparatu (QC), pozwalający na sprawdzenie poprawności jego działania z użyciem modułów testowych oraz wszystkich niezbędnych odczynników zastosowanych do wykonania badania (w oparciu o szczepy wzorcowe z kolekcji ATCC), w tym możliwość kontroli detekcji mechanizmów oporności | TAK
13 | Dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem a systemem informatycznym funkcjonującym w szpitalu. | TAK
14 | Komputer z monitorem i drukarką laserową sieciową wraz z tonerami (10 szt./rok), wyposażony w oprogamowanie Windows oraz biurowe klasy Microsoft Office bądż równoważny | TAK
15 | Wykonawca dostarczy wraz z analizatorem odpowiedni stół pod analizator na okres obowiązywania umowy | TAK
16 | Urządzenie UPS pozwalające na bezpieczne zamknięcie pracy analizatora w przypadku awarii sieci energetycznej. | TAK
17 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w czasie trwania Umowy | TAK
18 | Dostawa, instalacja uruchomienie analizatora na koszt Wykonawcy oraz demontaż po zakończonej umowie i transport zwrotny oraz naprawy w przypadku awarii po stronie Zleceniobiorcy | TAK
19 | Współpraca całego systemu z laboratoryjnym systemem informatycznym poprzez zintegrowany interfejs oraz wprowadzanie danych o próbkach przy pomocy czytnika kodów kreskowych. | TAK
20 | Zapewnienie bezpłatnych okresowych przeglądów serwisowych wraz z wymianą koniecznych części | TAK