Sprawa nr 102/2023 Dostawa diatermii chirurgicznej dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Cena jedn. netto | vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diatermia chirurgiczna zgodnie z AIT | 1 |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot spełnia wymagania, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych

Okres gwarancji na cały asortyment  …………………………………… miesiące / miesięcy (min 24 miesiące).

Arkusz Informacji Technicznej (AIT)

Diatermia chirurgiczna– 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany- podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Diatermia dedykowana do zabiegów endoskopowych | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy, kolorowy | TAK |  |
|  | Interfejs w języku polskim | TAK |  |
|  | Zrozumiałe komunikaty błędów w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość zapisywania ustawień procedur dla wielu użytkowników | TAK |  |
|  | Możliwość zapisywania zgrupowanych ustawień stanowiących kolejne kroki danej procedury. | TAK |  |
|  | Możliwość przełączania między kolejnymi ustawieniami danego zabiegu za pomocą dedykowanego przycisku na włączniku nożnym. | TAK |  |
|  | Włącznik nożny bezprzewodowy z trzema przyciskami: do cięcia, koagulacji oraz zmiany ustawień. | TAK |  |
|  | Cięcie monopolarne z automatycznym dopasowaniem mocy do 120 W | TAK |  |
|  | Koagulacja monopolarna do 120 W | TAK |  |
|  | Koagulacja bipolarna do 120 W | TAK |  |
|  | Dwa trybów przerywanego cięcia monopolarnego. | TAK |  |
|  | Sygnal dzwiękowy o róźnych częstośliwościach, informujący korzystaniu z opcji cięcie lub koagulacji. | TAK |  |
|  | Monitor oporności styku płytki pacjenta, pozwalający na ograniczenie ryzyka wystąpienia urazów termicznych. | TAK |  |
|  | Wózek do umieszczenia diatermii wraz z przystawką argonową, z uchwytem na włącznik nożny, półkę do pompy endoskopowej, szufladę na akcesoria i przewody, schowkiem na butlę z argonem. | TAK |  |
|  | Przystawka do współpracy z argonem | TAK |  |
|  | Automatyczne regulowanie przepływu argonu w zależności od rodzaju używanej sondy | TAK |  |
|  | Koagulacja argonowa do 120 W | TAK |  |
|  | Funkcja pomiaru natężenia iskry podczas cięcia, automatycznie dostosowująca moc wyjściową, w celu utrzymania powtarzalność koagulacji tkanek oraz zapewnienia większej żywotność narzędzi do endoterapii | TAK |  |
|  | Tryb koagulacji argonowej, w którym obszar koagulacji jest niezależny od odległości między sondą a tkanką, umożliwiający przeprowadzanie stałej i bezpiecznej hemostazy z ograniczoną karbonizacją, zwłaszcze dla delikatnych struktur tkankowych. | TAK |  |
|  | Funkcja natychmiastowego zapłonu iskry, umożliwiająca cięcie bez opóźnień, co przekłada się na wysoką wydajność tego trybu. | TAK |  |
|  | Funkcja kontroli prądu upływowego, zmniejszająca ryzyko przypadkowego narażenia pacjenta lub użytkownika na niebezpieczeństwo. | TAK |  |
|  | Elektroda neutralna, jednorazowa – 1 opakowanie | TAK |  |
|  | Kabel do elektrod neutralnych jednorazowych, wielorazowy – 1 szt. | TAK |  |
|  | Butlowy reduktor ciśnienia do argonu, przyłącze wlotowe nr. 6 zgodnie z normą DIN 477-1 - 1 szt. | TAK |  |
|  | Sonda argonowa, jednorazowa, ze zintegorwanym przyłączem, śr. 2,3mm, dł. 2,2m – 10 szt | TAK |  |
|  | Płytka pacjenta bez kabla - 100 szt. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |