Szczecin, 03-10-2023 r.

Znak sprawy: ZP/220/79/23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż, instalacje i uruchomienie 7 sztuk komór laminarnych i 2 sztuk dygestoriów.

WYJAŚNIENIA NR 2 ORAZ MODYFIKACJA SWZ NR 2

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający udziela następujących wyjaśnień na pytania dotyczące treści swz:

WYKONAWCA NR 1:

ZADANIE NR 1:

1) Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o szerokości zewnętrznej 1338 mm?

Oferowana komora jest większa o 38 mm. Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymiar jest istotny w związku z projektem przebudowy pracowni.

2) Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o wysokości roboczej 666 mm? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.

3) Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o szerokości wewnętrznej 1190 mm? Oferowana komora jest mniejsza o 10. Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.

4) Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z szybą frontową ustawioną pod kątem 7°? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.

5) Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z wyświetlaczem LCD? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.

6) Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z oświetleniem 1000 luksów? Światło dzienne ma ok. 700-800 luksów, wyższe może niekorzystnie wpływać na komfort pracy. Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Parametr istotny, oświetlenie poniżej 1000 lux może być nie wystarczające w niektórych przypadkach.

7) Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z lampą UV (jednożarnikową) zainstalowaną w górnej części komory roboczej z przodu? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.

8) Czy Zamawiający dopuści stelaż niepalny oraz odporny na korozję i uszkodzenia powłoki lakierniczej, potwierdzony dokumentem z badań wykonanych przez niezależną jednostkę, dotyczących odporności korozyjnej profili metalowych pokrytych powłoką lakierniczą w sztucznych atmosferach – Badanie w rozpylonej solance wg PN-EN ISO 9227:2017- 06.

Odporność korozyjna wg wyżej wymienionej normy nie może być krótsza niż 480h (ekspozycja w komorze solnej)? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.

10) Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną wyświetlająca informację o włączonej lampie UV, po przez dodatkową sygnalizację (zmiana koloru wyświetlacza) na panelu sterowniczym w celu podniesienia bezpieczeństwa używania wymienionych akcesoriów? Oferowana komora automatycznie wyłącza oświetlenie UV w przypadku przypadkowego otwarcia przedniej szyby. Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.

11) Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną, której zużycie energii w trybie pracy nie jest większe niż 190 W? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.

12)Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną bez regulowanych podpór pod ręce? Oferowana komora posiada V-kształtny wlot powietrza dla zapewnienia stałej bariery frontowej pozwalający na bezpieczną i wygodną pracę bez konieczności montażu dodatkowych podpór. Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Parametr istotny, podczas długiej pracy przy urządzeniu.

WYKONAWCA NR 2:

zadanie 1

-Czy Zamawiający wyraża zgodę na wysokość komory roboczej 710 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.

-Czy Zamawiający wyraża zgodę na głębokość zewnętrzną 835 mm? Głębokość zewnętrzna -

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymiar jest istotny w związku z projektem przebudowy pracowni.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na szybę frontową ustawioną pod kątem 8° w stosunku do blatu roboczego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.

zadanie 2

-Czy zamawiający wyrazi zgodę na dwie lampy ale w przedniej i tylnej części komory roboczej – zachowana jest ta sama funkcjonalność jak w opisie tzw. cross beam

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.

-Czy Zamawiający zaakceptuje obudowę ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.

-Czy Zamawiający zaakceptuje szerokość 1003 mm? -Czy Zamawiający zaakceptuje rozmiar obszaru roboczego: szer. 1000 mm, głęb. 750 mm, wys. 700mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie

Na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający dokonuje poniższej modyfikacji swz:

I. Wykreśla z SWZ pkt. XII ppkt. 1 w całości i w to miejsce wprowadza się pkt. XII ppkt. 1 w nowym brzmieniu

„1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni (do 07.11.2023 r.), liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.”

II. Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert:

- składanie ofert do 09-10-2023 r. do godz. 09.00,

- otwarcie ofert: 09-10-2023 r. o godz. 09.25

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi (opracowała):

Eliza Koladyńska – Nowacka, tel. 91-466-1086