Nazwa głównego laboratorium: Laboratorium Biologii Molekularnej

Nazwa „pod-laboratorium”:  Laboratorium chromatografii cieczowej

Ogólny opis prowadzonych prac: przygotowanie prób do analizy, końcowe etapy ekstrakcji (suszenie prób w strumieniu azotu), rozdział chromatograficzny badanych prób z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) oraz HPLC sprzężonej ze spektrometrem mas;

Najważniejsze wyposażenie: wysokosprawny chromatograf cieczowy ze spektrometrem mas, ultrasprawne chromatografy cieczowe, dygestorium, stoły laboratoryjne, lodówko-zamrażarka

| L.P. | Numer ewidencyjny pomieszczenia |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę / odpowiedzialnej za pomieszczenie | Urszula Guzik i Tomasz Płociniczak |
| 2 | Nazwa pomieszczenia | Laboratorium chromatografii cieczowej 14-14a |
| 3 | Oczekiwana powierzchnia pomieszczenia [m2] | 36 |
| 4 | Pomieszczenia pomocnicze (podać powierzchnię jeżeli znana) | - |
| 5 | Prognozowana ilość osób w pomieszczeniu | 6 |
| 6 | Opis przewidywanej działalności w pomieszczeniu | Rozdział i analiza prób na potrzeby własne oraz w ramach zleceń |
| 7 | Występowanie wyposażenia lub urządzeń o znacznej masie (powyżej 150kg) [oszacować ilość sztuk i masę pojedynczej sztuki] | 4 stoły laboratoryjne, 2 lodówko-zamrażarki wysokosprawne chromatografy cieczowe, dygestorium (350 kg) |
| 8 | Wyposażenie sanitarne | 1 zlew, 1 oczomyjka |
| 9 | Wyposażenie wymagające mediów (podać dodatkowo urządzenie wymagające mocy el. powyżej 4kW) | wyciąg punktowy, wytwornica azotu, dygestorium i wysokosprawny chromatograf cieczowy ze spektrometrem mas - – sprężone powietrze, trójfazowa instalacja, aktywna instalacja wyciągowa |
| 10 | Instalacja klimatyzacyjna [precyzyjna lub zwykła / brak] | Klimatyzacja precyzyjna |
| 11 | Instalacja gazu ziemnego [podać rodzaj odbiornika i orientacyjną ilość] | - |
| 12 | Instalacja gazów technicznych [wymienić rodzaje i klasy czystości jeżeli wymagane] | Próżnia, sprężone powietrze |
| 13 | Inne instalacje (np. wody demineralizowanej, wody zmiękczonej, nawilżania, nawadniania, suszenia, sterylizacji itp.) | Woda demineralizowana |
| 14 | Występowanie urządzeń wymagających wody chłodzącej/chłodzenia klimatyzacją [podać rodzaj i ilość urządzeń] | wysokosprawny chromatograf cieczowy ze spektrometrem mas |
| 15 | Występowanie promieniowania jonizującego | - |
| 16 | Występowanie zagrożeń ze zbioru przewidzianego przepisami BHP | Używanie lub magazynowanie podręczne substancji niebezpiecznych, zagrożenia wybuchem lub pożarem |
| 17 | Wymaganie niezawodności lub dublowania jakiejkolwiek instalacji | Zasilanie elektryczne – zapewnia ciągłość wielogodzinnych analiz chromatograficznych |
| 18 | Przewidywana liczba przyłączy internetowych i wymagania względem zdalnego przesyłu danych | 8 gniazdek internetowych, przesył danych |
| 19 | Czy pomieszczenie powinno być włączone do systemu monitoringu obiektu? | Tak – monitoring temperatury i zasilania |
| 20 | Czy pomieszczenie wymaga dodatkowego dostępu z zewnątrz budynku? (kwaszarnia, magazyn utylizacji, odczynników etc.) | nie |
| 21 | Czy pomieszczenie wymaga jakichś szczególnych ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami? | Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym |
| 22 | Czy pomieszczenie wymaga specjalistycznego oświetlenia i ewentualnej możliwości programowania cyklu świetlnego. | nie |
| 23 | Czy pomieszczenie powinno być włączone do centralnego systemu drukowania? | tak |
| 24 | Inne wymagania | rolety zewnętrzne |