Załącznik nr 2 do SWZ

| …………………………………………….. Pieczęć Wykonawcy | Opis wymaganych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia (OPZ) |
| --- | --- |

SAMOCHÓD BAZOWY, WYPOSAŻENIE MEDYCZNE ORAZ PRZEDZIAŁ MEDYCZNY AMBULANSU SANITARNEGO

TYPU C  -  1  szt.

Pojazd kompletny, Marka/Typ/Oznaczenie handlowe (zgodne ze świadectwem  homologacji): ……………………………...

Rok produkcji 2021 r. ………………………..

Nazwa i adres producenta pojazdu kompletnego: ……………………………………….

Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka/Typ/Oznaczenie handlowe (zgodne ze świadectwem homologacji): ……………………………………………………………..

Rok produkcji 2021 r………………………………..

Nazwa i adres producenta pojazdu skompletowanego: ………………………………………………………….

| Lp. | Wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej |  |  |  | warunek graniczny i parametry oceniane | Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej. podać, opisać, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |
| I. | NADWOZIE |  |  |  | TAK | ---------------------------------------------- |  |  |  |
| 1. | Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, z nadwoziem samonośnym, zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym |  |  |  | TAK | . |  |  |  |
|  | Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi tłoczonymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym obejmującymi całe powierzchnie łącznie z pośrednimi i końcowymi słupkami nadwozia - parametr dodatkowo punktowany |  |  |  | TAK NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt | . |  |  |  |
|  | Podłoga ze sklejki wodoodpornej dodatkowo izolowana materiałem izolacyjnym posiadającym współczynnik przenikalności cieplnej nie gorszy jak materiał izolujący ściany i sufit - parametr dodatkowo punktowany |  |  |  | TAK NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt | . |  |  |  |
|  | DMC do 3,5t |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Dopuszcza się jako wyposażenie dodatkowe elektryczne ogrzewanie szyby przedniej. Półki nad przednią szybą. |  |  |  | TAK | . |  |  |  |
|  | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy, fotel kierowcy i pasażera, z pełną regulacją: regulacja wzdłużna, regulacja oparcia, regulacja pochylenia poduszki siedziska, regulacja odcinka lędźwiowego. oraz regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach . Lampki do czytania dla kierowcy i pasażera, wnęka nad przednią szybą w standardzie 1 DIN przystosowana do montażu radiotelefonu. W kabinie kierowcy zamontowany uchwyt do stacji dokującej ADK07F do tabletu Twinhead Durabook R-11 z wykorzystaniem fabrycznych perforacji kabiny kierowcy, umożliwiający zamontowanie zestawu w sposób nieograniczający korzystania z panelu sterującego umieszczonego w środkowej części kokpitu i zapewniający odpowiednią czytelność i obsługę tabletu przez kierowcę jak i osobę siedzącą na miejscu pasażera – możliwość odchylania uchwytu z tabletem. Zamawiający nie dopuszcza jakiejkolwiek innych niż fabryczne perforacji elementów w kabinie kierowcy. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni) |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Furgon - lakier w kolorze żółtym |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 2. | Nadwozie przystosowane do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 3. | Wysokość przedziału medycznego min. 1,80 m |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 4. | Długość przedziału medycznego min. 3,00m - parametr dodatkowo punktowany po spełnieniu określonego minimum |  |  |  | TAK (określić) 3,00 m - 0 pkt od 3,01 m do 3,20 m – 2 pkt powyżej 3,20 m – 5 pkt |  |  |  |  |
| 5. | Szerokość przedziału medycznego min. 1,70m |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 6. | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 260 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi, kieszenie z siatki na tylnych drzwiach do przewożenia drobnego wyposażenia medycznego. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 7. | Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 8. | Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 9. | Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 10. | Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane drzwi o wysokości min. 1,60 m. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 11. | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 12. | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 13. | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi wyposażony w: - 2 szt. butli tlenowych 10l z reduktorami, - mocowanie krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym, - mocowanie noszy podbierakowych, - mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych, - mocowanie deski ortopedycznej dla dzieci, - mocowanie materaca próżniowego, - mocowanie kamizelki unieruchamiającej typu KED, - mocowanie 2 kasków ochronnych, -mocowanie torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego, - mocowanie pojemnika reimplantacyjnego - miejsce dla pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę, - wyposażenie techniczne (łom, łopata) z systemem ich mocowania. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 14. | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne oraz nadokienne kurtyny powietrzne dla kierowcy i pasażera. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 15. | Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem pokryty wykładziną antypoślizgową, |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 16. | Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny tzn. nie wystający poza obrys nadwozia i nie zmniejszający prześwitu pojazdu, pokryty wykładziną antypoślizgową. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 17. | Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 18. | Światła boczne pozycyjne zwiększające zauważalność ambulansu w warunkach ograniczonej widoczności. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 19. | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 20. | Zestaw narzędzi z podnośnikiem, zestaw naprawczy do uszkodzonych opon. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 21. | Czujniki parkowania z przodu i z tyłu (czujniki muszą być wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego, oryginalne montowane w fabryce producenta pojazdu bazowego, podać kod tej opcji wyposażenia producenta pojazdu) – parametr dodatkowo punktowany |  |  |  | TAK NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |  |  |  |  |
| 22. | Wylot spalin umiejscowiony tak, aby zapobiec możliwości dostawania sie ich do przedziału medycznego zwłaszcza przez najczęściej otwierane drzwi boczne prawe. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 23. | Reflektory halogenowe i światła do jazdy dziennej halogenowe, przednie reflektory przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów, |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 24. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 75l. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 25. | Zbiornik płynu AdBlue o pojemności min. 18l |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 26. | Czujniki ciśnienia w oponach (czujniki muszą być wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego, oryginalne montowane w fabryce producenta pojazdu bazowego, podać kod tej opcji wyposażenia producenta pojazdu) |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 27. | Elektryczne złącze do podłączenia urządzeń zewnętrznych (technologia CAN bus). |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 28. | Radioodtwarzacz CD lub USB z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym, zasilany z 12V z eliminacją zakłóceń i anteną dachową ze wzmacniaczem antenowym. Możliwość całkowitego wyciszenia głośników w przedziale medycznym z panelu sterującego. Dopuszcza się możliwość sterowania radioodtwarzaczem z koła kierownicy. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 29. | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący umieszczony w centralnej środkowej części kokpitu kierowcy, następującymi funkcjami: |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | sterowanie oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | sterowanie układem ogrzewania dodatkowego niezależnym od pracy silnika, |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | sterowanie układem klimatyzacji, |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | sygnalizacja graficzna i dźwiękowa niskiego poziomu naładowania akumulatorów, |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | sterowanie sygnalizacją uprzywilejowaną oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową niskotonową, |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | sterowanie elektrycznym systemem dogrzewania silnika na postoju, |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | sterowanie drzwiami pomiędzy przedziałem kierowcy i przedziałem medycznym, |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | sygnalizacja niedomknięcia którychkolwiek drzwi ambulansu. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| II. | SILNIK |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 1. | Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 2. | Silnik o pojemności min. 1950 cm³. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 3. | Silnik o mocy min. 160 KM. - parametr dodatkowo punktowany po spełnieniu określonego minimum |  |  |  | TAK (określić) 160 KM - 0 pkt 161 - 169 KM - 2 pkt Powyżej 170 KM - 5 pkt |  |  |  |  |
| 4. | Moment obrotowy min. 360 Nm - parametr dodatkowo punktowany po spełnieniu określonego minimum |  |  |  | TAK (określić) 360 Nm - 0 pkt 361 - 399 Nm - 2 pkt Powyżej 400 Nm - 10 pkt |  |  |  |  |
| 5. | Norma emisji spalin EURO VI lub EURO 6 |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| III. | ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 1. | Skrzynia biegów manualna synchronizowana. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 2. | Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 3. | Napęd na koła przednie, tylne lub 4 x 4. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| IV. | UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA |  |  |  | TAK | ----------------------------------------------- |  |  |  |
| 1. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 2. | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 3. | Elektroniczny korektor siły hamowania. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 4. | Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 5. | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie i tylne wentylowane. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 6. | System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 7. | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 8. | System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy lub równoważny - parametr dodatkowo punktowany. |  |  |  | TAK NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |  |  |  |  |
| 9. | System wspomagania ruszania pod górę. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| V. | ZAWIESZENIE |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 1. | Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. Zwiększony nacisk na oś przednią (podać o jaką wartość w stosunku do standardowej) |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 2. | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| VI. | UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |  | TAK | ---------------------------------------------- |  |  |  |
| 1. | Ze wspomaganiem. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| VII. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 1. | Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 2. | Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 3. | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 4. | Otwierany szyber – dach, pełniący funkcję doświetlania i wentylacji przedziału medycznego o minimalnych wymiarach 350 mm x 350 mm. (dopuszcza się szyberdach o wymiarach max. 900x600 mm) wyposażony w roletę oraz moskitierę. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 5. | Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym umożliwiając klimatyzowanie przedziału medycznego. Zamawiający dopuszcza klimatyzację automatyczną typu Climatronic. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| VIII. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  | TAK | ---------------------------------------------- |  |  |  |
| 1. | Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 2. | Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym. Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający sile elektromotoryczną podczas rozruchu, układ oparty o przekaźnik wysoko prądowy o min. prądzie przewodzenia 250 A. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 3. | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - min 180 A. Wartość prądu alternatora jako parametr dodatkowo punktowany po spełnieniu określonego minimum. |  |  |  | TAK (określić) 180 A - 0 pkt Największa wartość – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |  |  |  |
| 4. | Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 5. | Instalacja elektryczna 230 V: a) zasilanie zewnętrzne 230 V b) min. 2 zerowane gniazda w przedziale medycznym c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe e) przewód zasilający min 10m. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 6. | Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 7. | Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 8. | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych, - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| IX. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |  | TAK | ---------------------------------------------- |  |  |  |
| 1. | Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego w całej przedniej częeści i w narożach. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - możliwość podawania komunikatów głosowych. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 2. | Sygnalizacja uprzywilejowana zintegrowana z dachem umieszczona w tylnej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła LED robocze do oświetlania przedpola za ambulansem oraz światła kierunkowskazów. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 3. | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 4. | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 5. | Dwie lampy LED niebieskiej barwy na wysokości pasa przedniego, dodatkowe lampy LED niebieskiej barwy w błotnikach i lusterkach. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 6. | Cztery reflektory zewnętrzne LED po bokach pojazdu w tylnej części ścian bocznych, do oświetlenia miejsca akcji, po dwa każdej strony, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego, włączające się automatycznie razem ze światłami roboczymi tylnymi po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 7. | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.: a/ 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r. wykonane z folii: - typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli, - typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu, - typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”), b/ nadruk lustrzany „AMBULANS”, barwy czerwonej lub granatowej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej lub granatowej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; c/ po obu bokach i z tyłu pojazdu nadruk barwy czerwonej „P” w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm, d/ na drzwiach bocznych ambulansu napis z nazwą dysponenta ZRM: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie”, e) kod ZRM: „C.........” umieszczony po bokach, z tyłu i na dachu ambulansu zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| X. | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |  | TAK | ---------------------------------------------- |  |  |  |
| 1. | Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej: |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | 1) światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych LED, z funkcja ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne), |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | 2) oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.), |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | 3) halogen zamontowany nad blatem roboczym |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| XI. | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE |  |  |  | TAK | ---------------------------------------------- |  |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (pomieszczenia dla pacjenta) - pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione poniżej: |  |  |  | TAK | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (pomieszczenia dla pacjenta) - pomieszczenie pomieści urządzenia medyczne wyszczególnione poniżej: |  |  |  |
| 1. | 1/ Zabudowa specjalna na ścianie działowej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – przy dostawie schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą): a/ szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną, wyposażona w min. trzy szuflady: w jednej szufladzie system mocowania drukarki systemu PRM SWD z instalacją zasilającą i połaczeniową z tabletem, mocowanie ma umożliwiać drukowanie dokumentów oraz bezpieczny transport po zamknięciu szuflady, w dwóch pozostałych szufladach system przesuwnych przegród porządkujący przewożone tam leki, b/ pojemnik na zużyte igły, c/ wysuwany kosz na odpady, d/ termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych z płynną regulacją temperatury, e/ miejsce i system mocowania jednego plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, f/ jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi w miejscu umożliwiającym nieskrępowane obejście noszy jak i bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy, posiadający możliwość dosunięcia lub odsunięcia do/od wezgłowia noszy w każdym momencie eksploatacji bez użycia kluczy, w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie (np. intubowanie), wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek i regulowany kąt oparcia pleców, g/ przy drzwiach bocznych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | 2/ Zabudowa specjalna na ścianie prawej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – przy dostawie schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą) : a/ min. cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia, b/ jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie na postoju), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko, c/ uchwyt na butlą tlenową o min. pojemności 400l przy ciśnieniu 150 at, d/ uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, e/ przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego f/ przy drzwiach przesuwnych panel sterujący umożliwiający: - sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), - sterowanie układem ogrzewania dodatkowego oraz stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230V, - sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | 3/ Na prawej ścianie przy fotelu zamontowany uchwyt (uchylny/otwierany) na drugi plecak ratunkowy umożliwiający korzystanie z zawartości plecaka po jego otwarciu przez osobę siedzącą na fotelu. Uchwyt w pozycji zamkniętej jako system podtrzymujący wyposażenie w przedziale medycznym odpowiada wymogom: - normy PN EN 1789+A2:2015-01 w zakresie pkt. 4.5.8 i 5.3. lub - normy PN EN 1789+A1:2011 pod warunkiem, że pojazd został zabudowany przez producenta, któremu jednostka certyfikująca przyznała uprzednio certyfikat wg wymagań PN EN 1789+A1:2011 i certyfikat ten nadal jest aktualny lub - innej normy równoważnej tj. odpowiadającej treści normy PN EN 1789+A2:2015-01 w tym zakresie, oraz jest elementem cało pojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu - parametr dodatkowo punktowany. |  |  |  | TAK TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |  |  |  |
|  | 4/ Zabudowa specjalna na ścianie lewej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – przy dostawie schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą): a/ min. pięć podsufitowych szafek z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia, b/ pod szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazdami 12V (min. 3 szt), c/ min. 2 przesuwne na szynach płyty do zamocowania dowolnego defibrylatora transportowego, dowolnej pompy infuzyjnej, d/ na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamocowania dowolnego respiratora transportowego oraz pólka z miejscem na przewody zasilające i przewód pacjenta, e/ szafa z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu i segregacji leków, miejscem na torbę ratunkową, miejscem zamontowania ssaka elektrycznego i gniazdem 12V, zamykana podwójną roletą, u dołu szafki kosz na odpady medyczne. f) schowek na narkotyki zamykany zamkiem szyfrowym. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | 5/ Na lewej ścianie przy fotelu zamontowany duży plaski panel informacyjny o wymiarach min. 600x600 mm umożliwiający umieszczenie materiałów informacyjnych dotyczących; procedur medycznych, dawkowania leków, procedur dezynfekcji przedziału medycznego i jego wyposażenia posiadający funkcję tablicy sucho ścieralnej w celu zapisywania na bieżąco pozyskiwanych podczas akcji ratunkowej informacji o pacjencie. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | 6/ System mocowania w przedziale medycznym urządzenia do masażu klatki piersiowej o masie max. 12 kg spełniający wymagania: - normy PN EN 1789+A2:2015-01 w zakresie pkt. 4.5.9 i 5.3. lub - normy PN EN 1789+A1:2011 pod warunkiem, że pojazd został zabudowany przez producenta, któremu jednostka certyfikująca przyznała uprzednio certyfikat wg wymagań PN EN 1789+A1:2011 i certyfikat ten nadal jest aktualny lub - innej normy równoważnej tj. odpowiadającej treści normy PN EN 1789+A2:2015-01 w tym zakresie. Parametr dodatkowo punktowany. |  |  |  | TAK TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |  |  |  |
| 2. | Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 3. | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przedziału medycznego przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 4. | Centralna instalacja tlenowa: a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA (oddzielne gniazda pojedyncze) , b) sufitowy punkt poboru tlenu, z regulacją przepływu tlenu przez przepływomierz ścienny zamontowany obok przedniego fotela na ścianie prawej przedziału medycznego, c) 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych w zewnętrznym schowku, 2 szt. reduktorów wyposażonych w manometry, manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, d) instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm., e) konstrukcja zapewniająca możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 5. | Laweta (podstawa pod nosze główne) z napędem mechanicznym lub elektrycznym, posiadająca przesuw boczny min. 20 cm, możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę pod kątem nie większym jak 10 stopni, długość leża pacjenta w zakresie 190 - 195 cm, (podać markę i model). |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 6. | System szyn podłogowych z przesuwnymi panelami umożliwiającymi szybką wymianę lawety w celu przystosowania ambulansu do transportu pacjentów na noszach bariatrycznych, system jako element całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu: - normy PN EN 1789+A2:2015-01 w zakresie pkt. 4.5.9 i 5.3. lub - normy PN EN 1789+A1:2011 pod warunkiem, że pojazd został zabudowany przez producenta, któremu jednostka certyfikująca przyznała uprzednio certyfikat wg wymagań PN EN 1789+A1:2011 i certyfikat ten nadal jest aktualny lub - innej normy równoważnej tj. odpowiadającej treści normy PN EN 1789+A2:2015-01 w tym zakresie, który jest jako elementem całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu - parametr dodatkowo punktowany |  |  |  | TAK TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |  |  |  |
| 7. | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 8. | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| XII. | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 1. | Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 2. | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 3. | Zamontowana na powierzchni metalowej dachowa antena VHF 1/4 fali radiotelefonu o n/w parametrach i podłączona do radiotelefonu: |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | a) dostrojona na zakres częstotliwości 168.900 Mhz, |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | b) impedancja wejścia 50 Ohm, |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | c) współczynnik fali stojącej ≤ 1,0, |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | d) charakterystyka promieniowania dookólna. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| XIII. | DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |  | TAK | ------------------------------------- |  |  |  |
| 1. | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 2. | Urządzenie do wybijania szyb i do cięcia pasów w przedziale medycznym |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 3. | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie wyposażony w światło LED, |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 4. | Trójkąt ostrzegawczy – 2 sztuki, komplet kluczy, podnośnik samochodowy, koło zapasowe |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 5. | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 6. | Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy” |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 7. | Komplet opon zimowych – 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIV. | SERWIS |  |  |  | TAK | ------------------------------------------- |  |  |  |
| 1. | Serwis pojazdu bazowego realizowany w najbliższej ASO oferowanej marki ambulansu |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 2. | Serwis zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy sanitarnej) realizowany w siedzibie Zamawiającego. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 3. | Reakcja serwisu zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji na zgłoszoną awarię w dni robocze w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia tzn. rozpoczęcie naprawy w czasie nie dłuższym jak 24 godziny od zgłoszenia (wymóg minimalny). „Czas reakcji serwisu gwarancyjnego zabudowy specjalnej“ sanitarnej stanowi odrędne kryterium oceny ofert przy spełnieniu określonego minimum. |  |  |  | TAK (podać ilość godzin) najkrótszy czas reakcji 10 pkt – pozostałe proporcjonalnie |  |  |  |  |
| 4. | Gwarancja dostarczenia w ciągu max. 24 godzin do siedziby Zamawiającego ambulansu zastępczego spełniającego wymagania ambulansu typu C, jeśli czas naprawy ambulansu (pojazdu bazowego lub zabudowy), który uległ awarii będzie wynosił minimum 5 dni. (podać z dokładnością do 1 godziny) - parametr dodatkowo punktowany. |  |  |  | TAK (podać ilość godzin) - najkrótszy czas dostarczenia ambulansu zastępczego 10 pkt – pozostałe proporcjonalnie |  |  |  |  |
| XV. | GWARANCJA |  |  |  | TAK | --------------------------------------- |  |  |  |
| 1. | Gwarancja mechaniczna na ambulanse - min. 24 miesiące (bez limitu km). |  |  |  | TAK (określić ilość miesięcy) |  |  |  |  |
| 2. | Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 36 miesięcy. |  |  |  | TAK (określić ilość miesięcy) |  |  |  |  |
| 3. | Gwarancja na perforację – min. 120 miesięcy. |  |  |  | TAK (określić ilość miesięcy) |  |  |  |  |
| 4. | Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 36 miesięcy. |  |  |  | TAK (określić ilość miesięcy) |  |  |  |  |
| 5. | Gwarancja na sprzęt medyczny – min. 24 miesiące. |  |  |  | TAK (określić ilość miesięcy) |  |  |  |  |

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE

| I. | Nosze główne (podać producenta i model) | TAK/NIE | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. |  |  |
|  | 2. Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. |  |  |
|  | 3. Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji. |  |  |
|  | 4. Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 75 stopni. |  |  |
|  | 5. Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. |  |  |
|  | 6. Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące |  |  |
|  | 7. Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi. |  |  |
|  | 8. Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia, umieszczonymi z przodu i tyłu noszy. |  |  |
|  | 9. Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy. |  |  |
|  | 10. Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy. |  |  |
|  | 11. Obciążenie dopuszczalne min. 227 kg (podać) |  |  |
| III. | Transporter noszy (podać producenta i model) | TAK/NIE | Oferowane parametry |
|  | 1. Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę. |  |  |
|  | 2. Szybki, bezpieczny i łatwy system połączenia z noszami. |  |  |
|  | 3. Regulacja wysokości w minimum 7 poziomach. |  |  |
|  | 4. Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia |  |  |
|  | 5. Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy. |  |  |
|  | 6. Wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce. |  |  |
|  | 7. Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150 mm z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost. |  |  |
|  | 8. Cztery główne uchwyty transportera |  |  |
|  | 9. Przyciski blokady goleni kodowane kolorami |  |  |
|  | 10. Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą transportera. |  |  |
|  | 11. Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. |  |  |
|  | 12. Obciążenie dopuszczalne transportera min. 227 kg. |  |  |
|  | 13. Waga transportera max 28 kg. Dopuszcza się wyższą wagę transportera do max.36 kg przy ładowności przekraczającej 220 kg, pod warunkiem potwierdzenia zgodności z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865, poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC-dostarczyć przy dostawie. |  |  |
|  | 14. Na oferowany system transportowy (nosze i transporter), deklaracja zgodności – dostarczyć przy dostawie. |  |  |
|  | 15. Gwarancja – min. 24 miesiące |  |  |

Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie nie gorsze niż opisane 
w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty.