## Zadaniania nr 1-10
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY
LP | Nr nici | Długość nici (cm) | Długość igły (mm) | Rodzaj igły | Liczba saszetek/sztuk | Cena jedn. netto saszetki /sztuki | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Zadanie nr 1
Nici wchłanialne syntetyczne, dwuskładnikowe (wykonane z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu), plecione, powlekane mieszaniną (50% kopolimer glikolidu i L-laktydu [30/70] oraz 50% stearynian wapnia), z igłami silikonizowanymi. Profil wchłanialności 56-70 dni, czas podtrzymywania tkankowego: 75% początkowej zdolności podtrzymywania po 14 dniach, 40-50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach od zaimplantowania, barwione na fioletowo - dot. poz.:1,3-19; Nici syntetyczne, plecione, szybkowchłanialne - do około 42 dni, wykonane z poliglaktyny 910, powlekane poliglaktyną 370 i stearynianem wapnia, podtrzymywanie tkankowe około 50% - po 5 dniach, około 0% - po 10-14 dniach, bezbarwne - dot. poz.2(Uwaga: dla pozycji oznakowanych * - wymagane dodatkowe powleczenie nici środkiem antybakteryjnym)
1 | 4-0 | 70 | 24 | 3/8 odwrot.tnąca | 108
2 | 4-0 | 70 | 17 | ½ okrągła | 72
3 | 3-0 | 140 |  | podwiązka | 324
4 | 3-0 | 6 x 45 |  | podwiązka | 1080
5 | 2-0 | 70 | 26 | ½ okrągła | 468
6 | 2-0 | 70 | 30 | ½ okrągła | 648
7* | 2-0* | 70* | 30* | ½ okrągła | 144
8 | 2-0 | 70 | 40 | ½ odwrot.tnąca wzmocniona | 288
9 | 2-0 | 140 |  | podwiązka | 180
10 | 2-0 | 6 x 45 |  | podwiązka | 612
11 | 0 | 70 | 30 | ½ okrągła | 1248
12* | 0* | 70* | 30* | ½ okrągła | 144
13 | 0 | 70 | 37 | ½ okrągła | 828
14* | 0* | 70* | 37* | ½ okrągła | 144
15 | 0 | 140 |  | podwiązka | 108
16 | 1 | 70 | 40 | ½ okrągła wzmocniona | 720
17 | 1 | 70 | 40 | ½ odwrot.tnąca wzmocniona | 36
18 | 2 | 70 | 40 | ½ okrągła wzmocniona | 1800
19* | 2* | 70* | 40* | ½ okrągła wzmocniona | 144
RAZEM
Zadanie nr 2
Nici monofilamentowe, jednowłóknowe, niepowlekane, wchłanialne, wykonane z homopolimeru poli-p-dioksanonu. Profil wchłanialności zawierający się w okresie 180-210 dni. Profil podtrzymywania tkankowego: 90% początkowej siły podtrzymywania tkankowego - 14 dni, 50-70% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 28-35 dniach od zaimplantowania, barwione na fioletowo - dot. poz.:1,3-5,7-10; Nici monofilamentowe, jednowłóknowe, niepowlekane, wchłanialne, wykonane z glikonatu.Czas wchłaniania - 56 dni.Profil podtrzymywania tkankowego: 50% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 6-7 dniach od zaimplantowania, 30-20% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 10 dniach od zaimplantowania, 0% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 14- 21 dniach od zaimplantowania, bezbarwne - dot. poz.:2,6,11.
1 | 4-0 | 45 | 16 | 3/8 odwrot. tnąca | 432
2 | 4-0 | 45 | 19 | 3/8 odwrot.tnąca | 360
3 | 3-0 | 70 | 22 | ½ okrągła | 36
4 | 3-0 | 70 | 26 | ½ okrągła | 36
5 | 2-0 | 70 | 26 | ½ okrągła | 36
6 | 2-0 | 70 | 26 | 1/2 okrągła | 504
7 | 2-0 | 70 | 30 | ½ okrągła | 36
8 | 2-0 | 70 | 24 | 3/8 odwrot.tnąca | 36
9 | 0 | 120 | 30 | okrągła, wzmocniona, haczykowata typu "J" | 360
10 | 1 | 90 | 48 | 1/2 odwrot.tnąca | 360
11 | 1 | 90 | 48 | 1/2 okrągła | 216
RAZEM
Zadanie nr 3
Nici syntetyczne, plecionki, niewchłanialne, powlekane jednolicie silikonem. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na podwiązki o długości nici 180 lub 300 – należy wówczas odpowiednio wyliczyć liczbę saszetek.
1 | 3-0 | 75 | 26 | ½ okrągła | 36
2 | 2-0 | 75 | 30 | ½ okrągła | 36
3 | 5 | 75 | 2 x 76 | 3/8 odwrotnie tnąca | 72
4 | 0 | 250 |  | podwiązka | 48
5 | 1 | 250 |  | podwiązka | 48
RAZEM
Zadanie nr 4
Nici syntetyczne, jednowłóknowe, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, poliamidowe, z igłami silikonizowanymi oraz szwy skórne mechaniczne(stapler skórny)
1 | 6-0 | 45 | 12 | 3/8 odwrot. tnąca | 540
2 | 5-0 | 75 | 16 | 3/8 odwrotnie tnąca | 180
3 | 4-0 | 45 | 19 | 3/8 odwrot.tnąca | 2160
4 | 3-0 | 45 | 24 | 3/8 odwrot.tnąca | 2160
5 | 3-0 | 75 | 24 | 3/8 odwrot.tnąca | 1080
6 | 2-0 | 45 | 24 | 3/8 odwrot.tnąca | 3420
7 | 2-0 | 100 | 60 | 3/8 odwrot.tnąca | 240
8 | 0 | 75 | 24 | 3/8 odwrot.tnąca | 1080
9 | 0 | 100 | 60 | 3/8 odwrot.tnąca | 240
10 | Stapler skórny jednorazowego użytku,ze zszywkami w minimalnej liczbie 35 sztuk oraz ze wskaźnikiem ilości zszywek,umieszczonym na bocznej stronie staplera. Uchwyt staplera wygięty pod optymalnym kątem, zapewniający dobrą widoczność brzegów zamykanej rany. Zszywki prostokątne o wymiarach po zamknięciu: 6,9mm x 4,2mm, powlekane teflonem(PTFE), o przekroju poprzecznym (grubość) 0,58mm |  |  |  | 240
11 | Przyrząd jednorazowego użytku do usuwania zszywek |  |  |  | 60
RAZEM
Zadanie nr 5
1 | Siatka chirurgiczna do operacyjnego leczenia przepuklin,niewchłanialna, z niebieskimi pasami wzmacniającymi siatkę i ułatwiającymi jej ukierunkowanie podczas implantowania,siatka fabrycznie ukształtowana tj.dostosowana do struktur anatomicznych dna kanału pachwinowego poprzez specjalne przycięcie kształtu siatki ułatwiające jej implantację metodą Lichtensteina, siatka bez otworu na powrózek nasienny,dziana z monofilamentowych włókien polipropylenowych,sterylna,o gramaturze 60g/m² ,grubości 0,53mm i porowatości(wielkości porów) 1,5mm, z min.4 etykietami samoprzylepnymi dla każdej sztuki siatki. Rozmiar 6 x 14 cm |  |  |  | 100
2 | Siatka chirurgiczna do operacyjnego leczenia przepuklin, niewchłanialna,z niebieskimi pasami ułatwiającymi jej ukierunkowanie podczas implantowania, dziana z monofilamentowych włókien polipropylenowych,sterylna,o gramaturze 48g/m², grubości 0,55mm i porowatości(wielkości porów) 3,6 x 2,8mm, z min.4 etykietami samoprzylepnymi dla każdej sztuki siatki. Rozmiar 20 x 30 cm |  |  |  | 5
3 | Zestaw do fiksacji/ mocowania siatek w laparoskopowej naprawie przepuklin pachwinowych, składający się z: 5 sztuk aplikatora- kaniuli jednorazowego użytku, 5 sztuk strzykawek jednorazowego użytku a 2ml typu Luer Lock Solo oraz 5 sztuk ampułek kleju tkankowego w kolorze niebieskim a 0,5ml , wykonanego z czystego N-butylo-2-cyjanoakrylatu |  |  |  | 1
RAZEM
LP | Opis przedmiotu |  |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Producent
Zadanie nr 6
1 | Worek do pobierania próbek jednorazowego użytku o średnicy trzonu 10mm. Trzon wykonany z poliwęglanu, worek z materiału odpornego na rozerwania i pęknięcia - ripstop nylon (odporność na rozerwanie min 28 psi). Otwór worka min. 6,1 cm3, długość robocza 35-36 cm. Pojemność 275 ml. |  |  | sztuka | 10
RAZEM
Zadanie nr 7
1 | Nakładka jednorazowego użytku z przewodem, kompatybilna z narzędziem wielorazowym o dł. 25 cm, ze szczękami wygietymi pod kątem 34 stopni, z aktywacją ręczną lub nożną, pracujące w oparciu o technologię zamykania naczyń do 7mm |  |  | sztuka | 10
RAZEM
Zadanie nr 8
1 | Uniwersalny jednorazowy stapler laparoskopowy do ładunków jednorazowych laparoskopowych, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360° - dostępny w 3 długościach - określonych każdorazowo przez Zamawiającego (krótka - do chirurgii otwartej; standardowa laparoskopowa oraz długa do chirurgii bariatrycznej). |  |  | sztuka | 6
2 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadający możliwość zginania do 45° w dwie strony, o długości linii szwów 30mm, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,5mm, a po zamknięciu 1,0mm, pasujący do jednej uniwersalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków |  |  | sztuka | 6
3 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadający możliwość zginania do 45° w dwie strony, o długości linii szwów 60mm, o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,5mm, a po zamknięciu 1,0mm, pasujący do jednej uniwersalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków |  |  | sztuka | 6
4 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80-81mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu lub zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu; stapler posiadający ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowający się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiadający oddzielny przycisk otwierania staplera. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek. |  |  | sztuka | 6
5 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80-81 mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu lub zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu ; po odpaleniu staplera nóż chowający się w plastikową zabezpieczającą pochewkę.Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek. |  |  | sztuka | 6
6 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) lub do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) , ze zintegrowanym ogranicznikiem zapobiegajacym wysuwaniu tkanki opuszczanym manualnie lub automatycznie; stapler posiadający jedną dżwignię zamykająco-spustową.Obsługa staplera jedną ręką, prowadnik tnący do przecinania tkanki po wyzwoleniu staplera.Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek. |  |  | sztuka | 6
7 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) lub do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) ,ze zintegrowanym ogranicznikiem zapobiegajacym wysuwaniu tkanki opuszczanym manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową.Obsługa staplera jedną ręką, prowadnik tnący do przecinania tkanki po wyzwoleniu staplera. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek. |  |  | sztuka | 6
8 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 90mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) lub do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) ,ze zintegrowanym ogranicznikiem zapobiegajacym wysuwaniu tkanki opuszczanym manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową.Obsługa staplera jedną ręką, prowadnik tnący do przecinania tkanki po wyzwoleniu staplera. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek. |  |  | sztuka | 6
9 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu)lub przeznaczony do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu). Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek. |  |  | sztuka | 6
10 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu)lub przeznaczony do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu). Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek. |  |  | sztuka | 6
11 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 90mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu)lub przeznaczony do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu). Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek. |  |  | sztuka | 6
RAZEM
Zadanie nr 9
1 | Klipsownica do naczyniowych klipsów polimerowych niewchłanialnych, długośc robocza 20 cm, zakrzywiona rozm. XL |  |  | sztuka | 2
2 | Klipsownica do naczyniowych klipsów polimerowych niewchłanialnych, długośc robocza 20 cm, zakrzywiona rozm. L |  |  | sztuka | 2
3 | Klipsownica laparoskopowa do klipsów polimerowych niewchłanialnych, średnica 10 mm, długośc robocza 33 cm, zakrzywiona rozm. XL |  |  | sztuka | 2
4 | Klipsownica laparoskopowa do klipsów polimerowych niewchłanialnych, średnica 10 mm, długośc robocza 33 cm, zakrzywiona rozm. L |  |  | sztuka | 2
5 | Klipsy polimerowe z zamkiem, niewchłanialne. Aktywny zawias, zatrzask oraz możliwosć otwarcia za pomocą kleszczyków otwierających klipsy z dwukierunkowo naprzemiennie ułożonymi zębami Zęby zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia pod kątem ok. 45st. Rozm. L .O podwyższonej stabilnośći poprzecznnej na poziomie 15 N.Magazynek 6szt |  |  | magazynek | 40
6 | Klipsy polimerowe z zamkiem, niewchłanialne. Aktywny zawias, zatrzask oraz możliwosć otwarcia za pomocą kleszczyków otwierających klipsy z dwukierunkowo naprzemiennie ułożonymi zębami Zęby zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia pod kątem ok. 45st. Rozm. XL .O podwyższonej stabilnośći poprzecznnej na poziomie 15 N.Magazynek 6szt |  |  | magazynek | 40
RAZEM
Zadanie nr 10
1 | Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Każdy klips wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne, jak też zewnętrzne użebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary: długość 7,9 mm, rozwartość ramion: 8,1 mm, długość zamkniętego klipsa 9mm. Kompatybilne z pojedynczą klipsownicą posiadaną przez Zamawiającego- PL503R firmy Aesculap AG, pakowane 20 x 6 klipsów |  |  | opakowań | 7
RAZEM
„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”
Wymagania dotyczące oferowanych materiałów szewnych:
1. | igły wykonane ze stali nierdzewnej
2. | igły silikonizowane
3. | efekt pamięci: nić po wyjęciu z saszetki nie może pozostawać skręcona;
4. | stabilności igły w imadle: posiadanie spłaszczenia trzonu igły w części imadłowej.
Dodatkowo należy dołączyć do oferty:
1. | Strony katalogowe potwierdzające,że oferowane wyroby medyczne spełniają zapisy SWZ, z zaznaczeniem nr katalogowych oferowanych wyrobów tj.nr zadania/nr pozycji w zadaniu.
2. | Oświadczenie producenta nt silikonizacji igieł.
3. | Oświadczenie producenta nt wykonania igieł ze stali nierdzewnej.
4. | Instrukcje użytkowania oferowanych wyrobów medycznych w języku polskim.