## Zał. nr 1 do SWZ
| FORMULARZ OFERTOWY |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Lp | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Producent
Zadanie 1- Stabilizator zewnętrzny
1 | Klamra pręt-pręt (wielokrotnego uzytku ) dla prętów Ø 4 mm, 5 mm, 8 mm, 11 mm oraz 12mm. Wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, wykonany z lekkiego stopu tytanu oraz z materiału bezpicznego dla rezonansu magnetycznego, system samozatrzaskowy, wyposażony w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiający założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie”Klamra multikierunkowa. Mechnizm sprężynowy z tytanu. | szt. | 10
2 | Pręty wykonane z włókna węglowego oraz pokryte dodatkową powłoką zabezpieczająćą przed nagrzewaniem (wielokrotnego uzytku ), bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø 11mm, o długościach w zakresie 60-700 mm | szt. | 15
3 | Klucz rączka T ( wielokrotnego uzytku ) | szt. | 1
4 | Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 3mm, 4mm, 5mm oraz6 mm - wykonane z tytanu lub stali austenitycznej, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego. | szt. | 20
RAZEM
Zadanie 2- Końcówki do zabiegów artroskopowych
1 | Ostrza Small Joint Aggressive Plus do shavera Formula CORE Firmy Stryker o średnicy 2.5mm | szt. | 30
2 | Elektrody Micro-Claw do waporyzacji kompatybilne z waporyzatorem SERFAS firmy Stryker o średnicy 2.5mm, | szt. | 10
RAZEM
Zadanie 3 - Endoproteza silikonowa stawów śródręczno-paliczkowych MCP w minimum pięciu rozmiarach z kątem naturalnego zgięcia 30 stopni odpowiadającym naturalnemu zgięciu stawu w stanie spoczynku oraz endoproteza silikonowa stawów międzypaliczkowych PIP ręki w minimum 5 rozmiarach z kątem naturalnego zgięcia 15 stopni odpowiadającym naturalnemu zgięciu stawu w stanie spoczynku. Endoprotezy odtwarzają ruch w stawach w zakresie 0-90 stopni.
1 | Potezy stawów PIP | szt. | 10
2 | Protezy stawów MCP | szt. | 10
RAZEM
Zadanie 4 - Kotwice miękkie
1 | Miękka uniwersalna kotwica typu Juggerknot mini lub produkt równoważny o średnicy 1mm, wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły, nici 2/0 lub 3/0, sterylny podajnik, wiertło w zestawie | szt. | 10
RAZEM
Zadanie 5- Zestaw do zabiegów korekcyjnych w obrębie stopy
1 | Płytki do kości stopy. Uniwersalne otwory okrągłe pod śruby blokowane i śruby korowe. Otwory owalne z możliwością uzyskania kompresji między odłamowej. Płytki proste, zagięte, prostokątne, w kształcie H, 3-D, T, L oraz płyty do pięty i na kolumnę przyśrodkową stopy. Otwory w płycie poliaxialne, z możliwością wprowadzenia śruby pod różnym kątem +/- 15º, blokowanie śruby odbywa się poprzez wytworzenie gwintu przez łeb śruby w otworze płyty. Kodowanie kolorystyczne śrub. - tytan. | szt. | 5
2 | Śruby tytanowe korowe i blokowane 3,5 mm, dł. 10-70 mm. Skok długości co 2 mm w przedziale 10-50 mm i co 5 mm w przedziale 50-70 mm. | szt. | 15
3 | Śruby tytanowe korowe i blokowane 2,7 mm, długość 8-50 mm. | szt. | 15
4 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 2.0 mm, częściowa gwintowana, samotnąca o niskim profilu głowy, posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję, kaniulacja 1,3 mm, długość śruby 8-30 mm co 2 mm, | szt. | 12
5 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 3.0 mm, częściowo gwintowana, samotnąca o niskim profilu głowy,posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję kaniulacja 1,3 mm, długość śruby 8-40 mm | szt. | 10
6 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 4. 0 mm, niski profil głowy, posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję, długość 20-44mm (co 4mm) kaniulacja 1,55mm, częściowy gwint | szt. | 10
7 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 6.5 mm, sterylna, niski profil głowy,posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję kaniulacja ø 3.3 mm, pełny lub częściowy gwint o długości 20 mm lub 40 mm, długość śruby 30-130 mm | szt. | 10
8 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 2.0 i ø 2.5 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 1.05 mm, trzon śruby ø 1.6 i 1.8 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7. | szt. | 10
10 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 6.5 | szt. | 10
11 | System płyt do kości stopy. System składający się z płyt uniwersalnych, do zaopatrzenia MTP, lapidusa i śródstopia umożliwiające wykonanie kompresji przez płytę między odłamami przy użyciu śrub częściowo gwintowanych 3,6mm dla płyty uniwersalnej i MTP, 4,1mm dla płyty Lapidus i śródstopia. Płyta powinna umożliwiać wprowadzenie śruby ciągnącej pod różnymi kątami, Uniwersalna +/- 15º, MTP +/- 7º, lapidus +/- 25º, śródstopia +/- 15º Pozostałe otwory w płycie poliaxialne, z możliwością wprowadzenia śruby pod różnym kątem +/- 15º, blokowanie śruby odbywa się poprzez wytworzenie gwintu przez łeb śruby w otworze płyty, brak gwintu w płycie. Płyty o niskim profilu 1,5 mm. Kodowanie kolorystyczne śrub. System wykonany z tytanu. | szt. | 10
12 | Śruba ciągnąca 3,6mm; 4,1mm | szt. | 15
13 | Śruba korowa 2,4mm; 2,7mm; 3,5 mm, dł. 10-70 mm | szt. | 15
14 | Śruba blokowana 2,4mm; 2,7mm; 3,5mm, 10-70 mm | szt. | 15
15 | Proteza stawu skokowego bezcenmentowa, modularna. Komponent piszczelowy o porowatej powierzchni z bolcami mocującymi, dostępny w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa mocowana do części piszczelowej, dostępna w czterech grubościach od 6-7mm do 12-13mm dla każdego rozmiaru. Komponent skokowy o porowatej powierzchni z bolcami mocującymi zastępujący powierzchnię stawową, minimalizujący resekcję kości i jednocześnie nieograniczający wizualizacji M-L śródoperacyjnie i pooperacynie. Element skokowy dostępny w 5 rozmiarach. Alternatywny element skokowy dostępny w 5 rozmiarach, stosowany przy znacznych ubytkach w kości skokowej do wyboru śródoperacyjnie. System protezy zapweniający dostępność w pełni kompatybilnej rewizyjnej protezy stawu skokowego. | szt. | 1
16 | Ostrze piły ( wymagane użyczenie napędu na czas realizacji zadania) | szt. | 40
RAZEM
Zadanie 6 - Zestaw do kyfoplastyki balonowej (system do przezskórnej stabilizacji i rekonstrukcji złamanych trzonów kręgosłupa balonami i cementem w odcinku piersiowym i lędźwiowym).
1 | Wymagania: - jednorazowy sterylny zestaw umożliwiający leczenie złamań kompresyjnych trzonów kręgów poprzez stabilizację z możliwością zastosowania balonów na wielu poziomach u tego samego pacjenta wraz z kiuretą do przygotowania loży dla balonów, - Cement PMMA dwuskładnikowy - Czas aplikacji 14-16 min - Podwyższona gęstość i lepkość natychmiast po rozmieszaniu - Cement o konsystencji plasteliny, - Podawanie cementu za pomocą pompy hydraulicznej z ciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa lub za pomocą standardowych podajników do cementu każdy po 1,5cc - Cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast – siarczan baru) radiocieniujący cement kostny w formie proszku + lipidowy składnik płynny, - w zestawie 1 mikser do zarabiania i przenoszenia cementu kostnego (pakowany osobno lub z cementem) - w zestawie 2 igły do nakłucia trzonu, - w zestawie 2 kaniule robocze, - w zestawie 2 balony do odtworzenia wysokości trzonu, w rozmiarach 15mm i 20mm (w zależności od wyboru rozmiaru) - w zestawie 2 strzykawki do napełniania balonów – ciśnienie nie mniejsze niż do max. 400 psi i nie większe niż do max 700 psi, - w zestawie 6 igieł do podawania cementu – zestaw standardowy - dodatkowy adapter do mocowania na mikserze do natychmiastowego wypełnienia igieł, - dodatkowo wybór 2 rozajów cementu – dostępny cement PMMA i PMMA z hydroksyapatytem, | szt. | 5
RAZEM
Zadanie 7 - Panewka bipolarna protezy stawu biodrowego
1 | Głowa bipolarna o podwójnej artykulacji (metal - polietylen - metal), posiadająca eliptyczny kształt, o dodatnim mimośrodzie, zapewniająca prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił. Dostępna w 23 rozmiarach (39 - 65mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 28mm. | szt. | 30
RAZEM
„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”