| L.p. | Opis parametru wymaganego | Parametr wymagany | Parametry oferowane, tak/nie, podać, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko bariatryczne– ZADANIE nr 4 |  |  |
|  | Oferowany model, producent. Łóżko bariatryczne z materacem fabrycznie nowe, wyklucza się urządzenia demonstracyjne. Rok produkcji 2023/2024 | Tak, podać |  |
|  | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych lakierowanych proszkowo, odporna na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne lub stali nierdzewnej | Tak, podać |  |
|  | Ochrona przeciwdrobnoustrojowa: wszystkie główne elementy z tworzywa sztucznego (wypełnienie leża, barierki boczne, szczyty) wykonane w technologii antybakteryjnej zapewniając najwyższe standardy kontroli zanieczyszczenia bakteryjnego przez cały okres użytkowania produktu | Tak, podać |  |
|  | Leże 4-segmentowe, wypełnione odejmowanymi panelami z ogranicznikami zapobiegającymi zsuwaniu się materaca | Tak, podać |  |
|  | Łóżko wyposażone w barierki boczne dzielone lub pełne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża | Tak, podać |  |
|  | Sterowanie elektrycznymi funkcjami łóżka wbudowane w barierki boczne (od strony zewnętrznej dla personelu, od strony wewnętrznej dla pacjenta) lub pilot pielęgniarski i pilot pacjenta | Tak, podać |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża, segmentu oparcia pleców, segmentu uda, pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, autokontur | Tak, podać |  |
|  | Zaprogramowane pozycje: CPR-reanimacyjna, antyszokowa, kardiologiczna, egzaminacyjna, ustawienia segmentu oparcia pleców pod kątem 30 stopni) | Tak, podać |  |
|  | Manualna regulacja segmentu podudzia | Tak, podać |  |
|  | Mechaniczna funkcja CPR segmentu oparcia pleców | Tak, podać |  |
|  | Szczyty wykonane z tworzywa lub tworzywa metalu, wyjmowane, z możliwością blokowania | Tak, podać |  |
|  | Uchwyty na wieszak kroplówki | Tak, podać |  |
|  | Uchwyt do podnoszenia (trójkąt) | Tak, podać |  |
|  | Układ elektryczny wyposażony w akumulator | Tak, podać |  |
|  | Centralna oraz kierunkowa blokada kół | Tak, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: - długość ≥ 2000 mm - szerokość ≤ 1050 mm | Tak, podać |  |
|  | Wymiary leża: min. 1900 x 860 mm | Tak, podać |  |
|  | Zakres regulacji wysokości: min. 380 mm – max. 850 mm | Tak, podać |  |
|  | Koła o średnicy min. 125 mm | Tak, podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: min 250 kg | Tak, podać |  |
|  | Materac przeciwodleżynowy bariatryczny |  |  |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie min. 250 kg | Tak, podać |  |
|  | Zawór reanimacyjny CPR | Tak, podać |  |
|  | Materac kompatybilny z oferowanym łóżkiem bariatrycznym | Tak, podać |  |
|  | Pompa do materaca przeciwodleżynowego: - Zmienny cykl pracy - Tryb statyczny pracy - Alarm wizualny i dźwiękowy sygnalizujący o niskim ciśnieniu oraz utracie zasilania - pompa wyposażona w uchwyty do powieszenia pompy na łóżku - Funkcja blokady przycisków | Tak, podać |  |

| Lp | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, tak/nie, podać, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Gwarancja i serwis: |  |  |  |
|  | Termin rozpoczęcia gwarancji - licząc od dnia oddania urządzenia do użytkowania (gwarancja bezwarunkowa -24/36 miesiące/y) | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie jej trwania - wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz podzespołów - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych | Tak, podać |  |
|  | W okresie trwania gwarancji przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta, min. 1 na rok, wykonywane na koszt Wykonawcy | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim w formie papierowej w dniu dostawy sprzętu |  |  |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracy na oferowanym urządzeniu ≤24 (godziny) | Tak, podać |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy (jeżeli dotyczy) | Tak, podać |  |
|  | Czas usunięcia uszkodzeń w przypadku konieczności importu części - max 5 dni | Tak, podać |  |
|  | Czas usunięcia uszkodzeń niewymagającego importu części - max 2 dni | Tak, podać |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 2 dni Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zastępczego | Tak, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski – podać nazwę, adres, telefon kontaktowy wraz z dokumentacją potwierdzającą autoryzację (Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą autoryzację wraz z ofertą). | Tak, podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu (minimum) 10 lat | Tak, podać |  |
| Szkolenia: |  |  |  |
| 1. | Szkolenie dla personelu medycznego: podczas instalacji i montażu urządzeń Zakres szkolenia: - obsługa urządzeń: dobór nastaw i parametrów - konserwacja i montaż oraz demontaż akcesoriów zużywalnych | Tak, podać |  |

…………………………………………………………

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy