Część 1. Defibrylatory resynchronizujące CRT-D z akcesoriami
Lp	Nazwa asortymentu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat / %	Wartość / brutto	Nr katalogowy, kraj produkcji, producent	Wielkość depozytu
1	Defibrylator resynchronizujący CRT-D	szt	60						3
2	Elektroda defibrylująca	szt	60						3
3	Elektroda przedsionkowa	szt	60						3
4	Elektroday LV quadripolarne, bipolarna	szt	60						4
5	Zestaw do implantacji elektrody lewokomorowej umożliwiający wykonanie venografii	szt	100						3
6	Rozcinany subselektor do żył bocznych serca	szt	50						3
7	Zestaw do kaniulacji żyły	szt	200						10
8	Balon do kaniulacji zatoki wieńcowej,	szt	10						1
RAZEM

# Opis przedmiotu zamówienia
Zestawienie wymaganych warunków i parametrów technicznych
## Część 1. Defibrylatory resynchronizujące CRT-D
###### OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Urządzenie/wersja: ...................................................................................................................
Producent: .................................................................................................................................
Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia: ...................................................................
Nr katalogowy ............................................................................................................................
Rok produkcji: min. 2023
Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania graniczne i oceniane	Wartość oferowana
Defibrylatory resynchronizujące CRT-D
1	Konfiguracje DF1-IS1, DF1-IS4, DF4-IS1, DF4-IS4 (do wyboru przez Zamawiającego)	TAK
2	Dostarczona energia defibrylacji co najmniej40 [J]	TAK
3	Komunikacja bezprzewodowa z urządzeniem	TAK
4	3 strefy detekcji	TAK
5	Co najmniej 3 różne dyskryminatory arytmii nadkomorowej	TAK
6	Algorytm do uniknięcia sczytywania załamka T	TAK
7	Algorytm hamujący dostarczenie terapii w przypadku detekcji trzasków na elektrodzie	TAK
8	Obecność łącza DF1/IS1, DF1/IS4, DF4/IS1, DF4/IS4 do wyboru przez Zamawiajacego	TAK
9	Automatyczna optymalizacja opóźnienia A-V i V-V	TAK
10	Urządzenie pro MRI w konfiguracji DF4/IS4	TAK
11	Możliwość stymulacji lewokomorowej dwupunktowej w trakcie jednego cyklu stymulacji w wersji IS4	TAK
12	Mozliwość programowania szerokości impulsu defibrylacji w obu jego fazach	TAK

Wymagane dostarczenie minimum jednego programatora z kablami do pomiarów śródzabiegowych oraz zabezpieczenie w jednorazowe akcesoria: prowadniki, śrubowkręty, zaślepki i papier do programatora.

Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania graniczne i oceniane	Wartość oferowana
Wymagane parametry dla ELEKTROD LV
1	Długość 75 - 86 cm /do wyboru zamawiającego/	TAK
2	Rodzaj izolacji – silikon lub kopolimer silikonu i poliuretanu	TAK
3	Elektroda LV bipolarna poniżej 4,5 F	TAK
4	Rozcinany cewnik do zatoki wieńcowej z różnymi krzywiznami z szczelną zintegrowaną zastawką,z nożykiem i zestawem do implantacji. Możliwość podania kontrastu w sytuacji kiedy elektroda lewokomorowa znajduje się wewnątrz cewnika.	TAK

Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania graniczne i oceniane	Wartość oferowana
Wymagane parametry dla ELEKTROD DEFIBRYLUJĄCYCH
1	Długość 58 -75 cm /do wyboru zamawiającego/	TAK
2	Rodzaj izolacji – silikon lub kopolimer silikonu i poliuretanu	TAK
3	Elektrody aktywne jedno i dwukoilowe z końcówkami DF 1 i DF 4 do wyboru	TAK
4	Rozmiar elektrody umożliwiający implantację przez introducer 7F	TAK

Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania graniczne i oceniane	Wartość oferowana
Wymagane parametry dla ELEKTROD PRZEDSIONKOWYCH
1	Długość 46 - 65cm / do wyboru zamawiającego /	TAK
2	Rodzaj izolacji – silikon lub kopolimer silikonu i poliuretanu	TAK
3	Sposób fiksacji : aktywny	TAK
4	Rodzaj powłoki końcówki – sterydowa	TAK
5	Polarność bipolarna	TAK
6	Połączenie – łącznik IS- 1	TAK

Część 2. Defibrylatory resynchronizujące CRT-P z akcesoriami
Lp	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT / %	Wartość / brutto	Nr katalogowy, kraj produkcji, producent	Wielkość depozytu
1	Defibrylator resynchronizujący CRT-P	szt	20						2
2	Elektroda komorowa	szt	20						2
3	Elektroda przedsionkowa	szt	20						2
4	Elektroday LV quadripolarne, bipolarna	szt	20						1
5	Zestaw do implantacji elektrody lewokomorowej umożliwiający wykonanie venografii.	szt	20						2
6	Rozcinany subselektor do żył bocznych serca	szt	15						1
7	Balon do kaniulacji zatoki wieńcowej	szt	5						1
8	Zestaw do kaniulacji żyły 7F	szt	50						2
RAZEM

# Opis przedmiotu zamówienia
Zestawienie wymaganych warunków i parametrów technicznych

## Część 2. Stymulatory resynchronizujące CRT-P
###### OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Urządzenie/wersja: ...................................................................................................................
Producent: .................................................................................................................................
Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia: ...................................................................
Nr katalogowy .........................................................................................................................…
Rok produkcji: min. 2023
Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania graniczne i oceniane	Wartość oferowana
Stymulatory resynchronizujące CRT-P
1	Komunikacja bezprzewodowa z urządzeniem	TAK
2	Obecność łącza LV IS1 i IS4 do wyboru przez Zamawiajacego	TAK
3	Automatyczna optymalizacja opóźnienia A-V i V-V	TAK
4	Możliwość stymulacji lewokomorowej dwupunktowej w trakcie jednego cyklu stymulacji w wersji IS4	TAK

Wymagane dostarczenie minimum jednego programatora z kablami do pomiarów śródzabiegowych oraz zabezpieczenie w jednorazowe akcesoria: prowadniki, śrubowkręty, zaślepki i papier do programatora.

Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania graniczne i oceniane	Wartość oferowana
Wymagane parametry dla ELEKTROD LV
1	Długość 75 - 86 cm /do wyboru zamawiającego/	TAK
2	Rodzaj izolacji – silikon lub kopolimer silikonu i poliuretanu	TAK
3	Dostępne elektrody IS1 i IS4
4	Elektroda LV bipolarna poniżej 4,5 F	TAK
5	Rozcinany cewnik do zatoki wieńcowej z różnymi krzywiznami, ze szczelną zintegrowaną zastawką, z nożykiem / i zestawem do implantacji. Możliwość podania kontrastu w sytuacji kiedy elektroda lewokomorowa znajduje się wewnątrz cewnika.	TAK

Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania graniczne i oceniane	Wartość oferowana
Wymagane parametry dla ELEKTROD KOMOROWYCH
1	Długość - 58 -65 cm /do wyboru zamawiającego/	TAK
2	Rodzaj izolacji – silikon lub kopolimer silikonu i poliuretanu	TAK
3	Rozmiar elektrody umożliwiający implantację elektrody przez introducer 6F	TAK

Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania graniczne i oceniane	Wartość oferowana
Wymagane parametry dla ELEKTROD PRZEDSIONKOWYCH
1	Długość 45- 52 cm	TAK
2	Rodzaj izolacji – silikon lub kopolimer silikonu i poliuretanu	TAK
3	Sposób fiksacji : aktywny	TAK
4	Elektroda uwalniająca steryd	TAK
5	Polarność bipolarna	TAK
6	Połączenie – łącznik IS- 1	TAK

Część 3. Kardiowertery defibrylatory jednojamowe z elektrodami i zestawem do kaniulacji żyły
Lp	Nazwa asortymentu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat / %	Wartość / brutto	Nr katalogowy, kraj produkcji, producent	Wielkość depozytu
1.	Kardiowertery –defibrylatory jednojamowe	szt	60						3 szt
2.	Elektroda defibrylująca różne długości, różne sposoby fiksacji	szt	60						2 szt
3.	Zestaw do kaniulacji żyły	szt	80						5 szt
RAZEM

# Opis przedmiotu zamówienia
Zestawienie wymaganych warunków i parametrów technicznych
## Część 3.
###### Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe
###### OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Urządzenie/wersja: ...................................................................................................................
Producent: .................................................................................................................................
Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia: ...................................................................
Nr katalogowy ............................................................................................................................
Rok produkcji: min. 2023
Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania graniczne i oceniane	Wartość oferowana
Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe
1	Waga poniżej poniżej 70 gramów	TAK
2	Dostarczona energia defibrylacji 36 [J]	TAK
3	Terapia antyarytmiczna min3 typy	TAK
4	Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy-VF i VT	TAK
5	Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego-min 2	TAK
6	Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona	TAK
7	Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody	TAK
8	Żywotność przy 50% stymulacji w trybie VVI, 4 ładowania w ciągu roku przy nast.:60[ppm]; 500 Ohmów; 2,5[V]; 0,4[ms]- min. 5 lat	TAK
9	Elektrody defibrylujące bipolarne o rozmiarze max 7F pro MRI	TAK
10	Urządzenie pro MRI DF4	TAK
11	Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF	TAK
12	Czas ładowania kondensatorów poniżej 12s przez cały okres pracy urządzenia	TAK
13	Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF w czasie ładowania kondensatorów	TAK
14	Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych	TAK
15	Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego	TAK
16	Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np.SVC) z obwodu wysokonapięciowego	TAK
17	Pomiar trendów: / -epizodów VT/VF / -terapii wysokonapięciowych / -częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF	TAK
18	Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał wibracyjny emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)	TAK
19	Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał wibracyjny emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)	TAK
20	Algorytm informujący pacjenta sygnałem wibracyjnym o możliwym uszkodzeniu elektrody RV zmieniający automatycznie parametry wszczepionego urządzenia	TAK
21	Zapis trendów fali R	TAK
22	Możliwość bezprzewodowego programowania urządzenia (wireless lub inna technologia interrogacji bezprzewodowej)	TAK
23	Możliwość programowania stałej szerokości impulsu defibrylacji w obu fazach	TAK

Wymagane dostarczenie minimum jednego programatora z kablami do pomiarów śródzabiegowych oraz zabezpieczenie w jednorazowe akcesoria: prowadniki, śrubokręty, zaślepki i papier do programatora.

Część 4. Kardiowertery-defibrylatory dwujamowe z elektrodami i zestawem do kaniulacji żył
Lp	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT / %	Wartość / brutto	Nr katalogowy, kraj produkcji, producent	Wielkość depozytu
1.	Kardiowertery –defibrylatory dwujamowe	szt	80						4 szt
2.	Elektroda defibrylująca	szt	80						4 szt
3.	Elektroda stymulująca	szt	80						4 szt
4.	Zestaw do kaniulacji żyły	szt	200						10 szt
RAZEM

# Opis przedmiotu zamówienia
        Zestawienie wymaganych warunków i parametrów technicznych
## Część 4.
###### Kardiowertery-defibrylatory dwujamowe
###### OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Urządzenie/wersja: ...................................................................................................................
Producent: .................................................................................................................................
Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia: ...................................................................
Nr katalogowy ............................................................................................................................
Rok produkcji: min. 2023
Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania graniczne i oceniane	Wartość oferowana
Kardiowertery-defibrylatory dwujamowe
1	Waga poniżej 70 gramów	TAK
2	Dostarczona energia defibrylacji 36 [J]	TAK
3	Terapia antyarytmiczna min3 typy	TAK
4	Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy-VF i VT	TAK
5	Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego-min 1	TAK
6	Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego	TAK
7	Obecność łącza DF1 i DF 4 do wyboru	TAK
8	Urządzenie pro MRI DF4	TAK
9	Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe pacjenta	TAK
10	Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona	TAK
11	Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody	TAK
12	Żywotność przy 50% stymulacji w trybie DDD, 4 ładowania w ciągu roku przy nast.:60[ppm]; 500 Ohmów; 2,5[V]; 0,4[ms]- min. 5 lat	TAK
13	Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF	TAK
14	Czas ładowania kondensatorów poniżej 12s przez cały okres pracy urządzenia	TAK
15	Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF w czasie ładowania kondensatorów	TAK
16	Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego	TAK
17	Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np.SVC) z obwodu wysokonapięciowego	TAK
18	Możliwość monitorowania arytmii przedsionkowych	TAK
19	Pomiar trendów: / -epizodów VT/VF / -terapii wysokonapięciowych / -częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF / - czas AF w ciągu dnia / - rytm komorowy w czasie AF	TAK
20	Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody(sygnał emitowany przez wszczepione urządzenia informujący pacjenta)	TAK
21	Możliwość programowania stałej szerokości impulsu defibrylacji w obu fazach	TAK

Wymagane dostarczenie minimum jednego programatora z kablami do pomiarów śródzabiegowych oraz zabezpieczenie w jednorazowe akcesoria: prowadniki, śrubowkręty, zaślepki i papier do programatora.

Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania graniczne i oceniane	Wartość oferowana
Wymagane parametry dla ELEKTROD ICD
1	Długość 58-75 cm /do wyboru zamawiającego/	TAK
2	Rodzaj izolacji – silikon lub kopolimer silikonu i poliuretanu	TAK
3	Elektrody aktywne jedno i dwukoilowe / z końcówkami DF 1 i DF 4 do wyboru	TAK
4	Elektrody defibrylujące bipolarne o rozmiarze max 7F pro MRI	TAK
5	Elektrody sterydowe	TAK

Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania graniczne i oceniane	Wartość oferowana
Wymagane parametry dla ELEKTROD PRZEDSIONKOWYCH
1	Długość 46-65cm	TAK
2	Rodzaj izolacji – silikon lub kopolimer silikonu i poliuretanu	TAK
3	Sposób fiksacji : aktywny	TAK
4	Elektrody przedsionkowe pro MRI	TAK
5	Elektroda sterydowa	TAK
6	Polarność bipolarna	TAK

Część 5. Wszczepialny kardiowerter-defibrylator wysokoenergetyczny, resynchronizujący (ICD-CRT) z połączeniem Bluetooth z akcesoriami

Lp	Nazwa asortymentu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat / %	Wartość / brutto	Nr katalogowy, kraj produkcji, producent	Wielkość depozytu
1	Defibrylator resynchronizujący wysokoenergetyczny z połaczeniem Bluetooth (ICD-CRT)	szt	3						1 szt
RAZEM

# Opis przedmiotu zamówienia
Zestawienie wymaganych warunków i parametrów technicznych
## Część 5. Defibrylatory resynchronizujące wysokoenergetyczne z połaczeniem Bluetooth (ICD-CRT)
###### OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Urządzenie/wersja: ...................................................................................................................
Producent: .................................................................................................................................
Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia: ...................................................................
Nr katalogowy ............................................................................................................................
Rok produkcji: min. 2024
Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania graniczne i oceniane	Wartość oferowana
Defibrylatory resynchronizujące wysokoenergetyczne / z połaczeniem Bluetooth CRT-D
1	Żywotność minimum 7 lat	TAK
2	Gwarancja minimum 6 lat	TAK
3	Objętość max 34cc	TAK
4	Waga max 76 g	TAK
5	Konfiguracja łącza DF4/IS4	TAK
6	Dostarczona energia defibrylacji co najmniej40 [J]	TAK
7	Komunikacja z urządzeniem za pomocą Bluetooth	TAK
8	3 strefy detekcji	TAK
9	Co najmniej 3 różne dyskryminatory arytmii nadkomorowej	TAK
10	Algorytm pozwalający na uniknięcie oversensingu załamka T	TAK
11	Możliwość automatycznego pomiaru opóźnienia potencjałów elektrycznych pomiędzy prawą komorą a poszczególnymi katodami na quadripolarnej elektrodzie lewokomorowej	TAK
12	Algorytm hamujący dostarczenie terapii w przpadku detekcji trzasków na elektrodzie	TAK
13	Automatyczna optymalizacja opóźnienia A-V w oparciu o % skrócenie własnego AV	TAK
14	Urządzenie pro MRI w konfiguracji DF4/IS4	TAK
15	Elektrody defibrylujące bipolarne kompatybilne z introducerem o rozmiarze 7F	TAK
16	Możliwość stymulacji lewokomorowej dwupunktowej w jednym cyklu stymulacyjnym z automatycznym pomiarem progu stymulacji i automatycznym dostosowaniem amplitudy impulsu stymulacyjnego dla LV1 w wersji IS4	TAK
17	Elektrody LV quadripolarne co najmniej 4 różne typy do wyboru	TAK
18	Urządzenie pro MRI certyfikowane do 1,5/3T z możliwością programowania trybu MRI z zachowaniem stymulacji BiV oraz programowanym czasem trwania trybu pro MRI	TAK
19	Możliwość zdalnego programowania urządzenia za pomocą aplikacji zainstalowanej w smartfonie	TAK

Wymagane dostarczenie minimum jednego programatora z kablami do pomiarów śródzabiegowych oraz zabezpieczenie w jednorazowe akcesoria: prowadniki, śrubowkręty, zaślepki i papier do programatora.

Część 6. Kardiowertery defibrylatory wysokoenergetyczne jednojamowe z połączeniem Bluetooth, elektrodami i zestawem
do kaniulacji żyły

Lp	Nazwa asortymentu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat / %	Wartość / brutto	Nr katalogowy, kraj produkcji, producent	Wielkość depozytu
1.	Kardiowertery –defibrylatory jednojamowe wysokoenergetyczne z połączeniem Bluetooth	szt	5						1 szt
RAZEM

# Opis przedmiotu zamówienia
Zestawienie wymaganych warunków i parametrów technicznych
## Część 6.
###### Kardiowertery-defibrylatory wysokoenergetyczne jednojamowe
###### z połączeniem Bluetooth
###### OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Urządzenie/wersja: ...................................................................................................................
Producent: .................................................................................................................................
Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia: ...................................................................
Nr katalogowy ............................................................................................................................
Rok produkcji: min. 2024
Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania graniczne i oceniane	Wartość oferowana
Kardiowertery-defibrylatory wysokoenergetyczne jednojamowe z połączeniem Bluetooth
1	Waga poniżej max 69 gramów	TAK
2	Dostarczona energia defibrylacji co najmniej40 [J]	TAK
3	Komunikacja z urządzeniem za pomocą Bluetooth	TAK
4	3 strefy detekcji	TAK
5	Co najmniej 3 różne dyskryminatory arytmii nadkomorowej w tym morfologii zespołu QRS	TAK
6	Algorytm pozwalający na uniknięcie oversensingu załamka T	TAK
7	Konfiguracja łącza DF4	TAK
8	Żywotność 11 lat	TAK
9	Gwarancja 10 lat	TAK
10	Objętość max 30cc	TAK
11	ATP w strefie VF	TAK
12	Elektrody defibrylujące bipolarne o rozmiarze max 7F pro MRI	TAK
13	Urządzenie pro MRI	TAK
14	Możliwość programowania impulsu defibrylacji w zakresie szerokości impulsu w obu fazach	TAK
15	Algorytm hamujący dosterczenie terapii w przypadku detekcji trzasków na elektrodzie	TAK
16	Programowana szerokość impulsu defibrylacji w obu fazach	TAK
17	Urządzenie pro MRI certyfikowane do 1,5/3T z możliwością programowania trybu MRI z programowanym czasem trwania trybu pro MRI	TAK
18	Możliwość monitorowania urządzenia za pomocą smartfonu	TAK
19	Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy potwierdzony alarmem wyświetlonym poprzez aplikację zainstalowaną na smartfonie)	TAK
20	Możliwość kontroli stanu baterii urządzenia przez pacjenta poprzez aplikację zainstalowaną na smartfonie	TAK
21	Algorytm do monitorowania implantacji wewnątrz klatkowej	TAK
22	IEGM-30 min	TAK

Wymagane dostarczenie minimum jednego programatora z kablami do pomiarów śródzabiegowych oraz zabezpieczenie w jednorazowe akcesoria: prowadniki, śrubowkręty, zaślepki i papier do programatora.

Część 7. Kardiowertery-defibrylatory wysokoenergetyczne dwujamowe z połączeniem Bluetooth, elektrodami i zestawem
 do kaniulacji żył
Lp	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT / %	Wartość / brutto	Nr katalogowy, kraj produkcji, producent	Wielkość depozytu
1.	Kardiowertery –defibrylatory dwujamowe wysokoenergetyczne z połączeniem Bluetooth	szt	4						1 szt
RAZEM

## Część 7.
###### Kardiowertery-defibrylatory wysokoenergetyczne dwujamowe
z połączeniem Bluetooth
###### OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Urządzenie/wersja: ...................................................................................................................
Producent: .................................................................................................................................
Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia: ...................................................................
Nr katalogowy ............................................................................................................................
Rok produkcji: min. 2024
Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania graniczne i oceniane	Wartość oferowana
Kardiowertery-defibrylatory wysokoenergetyczne dwujamowe z połączeniem Bluetooth
1	Waga max 71 gramów	TAK
2	Dostarczona energia defibrylacji co najmniej 40[J]	TAK
3	Komunikacja z urządzeniem za pomocą Bluetooth	TAK
4	3 strefy detekcji	TAK
5	Co najmniej 3 różne dyskryminatory arytmii nadkomorowej w tym morfologii zespołu QRS	TAK
6	Algorytm pozwalający na uniknięcie oversensingu załamka T	TAK
7	Konfiguracja łącza DF4	TAK
8	Żywotność 10 lat	TAK
9	Gwarancja 8 lat	TAK
10	Objętość max 31 cc	TAK
11	Algorytm hamujący dosterczenie terapii w przypadku detekcji trzasków na elektrodzie	TAK
12	Programowana szerokość impulsu defibrylacji w obu fazach	TAK
13	Elektrody defibrylujące bipolarne o rozmiarze max 7F pro MRI	TAK
14	Elektrody stymulujące bipolarne kompatybilne z introducerem o rozmiarze 6F	TAK
15	Urządzenie pro MRI certyfikowane do 1,5/3T z możliwością programowania trybu MRI z programowanym czasem trwania trybu pro MRI	TAK
16	Możliwość monitorowania urządzenia za pomocą smartfonu	TAK
17	Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy potwierdzony alarmem wyświetlonym poprzez aplikację zainstalowaną na smartfonie)	TAK
18	Możliwość kontroli stanu baterii urządzenia przez pacjenta poprzez aplikację zainstalowaną na smartfonie	TAK
19	Algorytm do monitorowania implantacji wewnątrz klatkowej	TAK
20	ATP w strefie VF	TAK

Wymagane dostarczenie minimum jednego programatora z kablami do pomiarów śródzabiegowych oraz zabezpieczenie w jednorazowe akcesoria: prowadniki, śrubowkręty, zaślepki i papier do programatora.

Część 8. REJESTRATOR PĘTLOWY
Lp	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT / %	Wartość / brutto	Nr katalogowy, kraj produkcji, producent	Wielkość depozytu
1.	Wstrzykiwalne rejestratory EKG / - objętość <1,5 cm³ / - waga < 3,5 g / - żywotność 2 lata / - komunikacja – bluetooth / - możliwość zdalnego monitoringu za pomocą aplikacji na telefonie / - czas IEGM dla epizodów aktywowanych przez pacjenta min 60 min / - w zestawie zestaw do implantacji podskórnej - wstrzykiwalnej	szt	5						1 szt
RAZEM

Część 9. Zestawy do zamykania nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych typu PFO i ASD
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat / %	Wartość / brutto	Nr katalogowy, kraj produkcji, producent	Wielkość depozytu
1	Okludery do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych / Okludery do zamykania przetrwałego otworu owalnego / - budowa w kształcie dwóch dysków wyplecionych z nitynolu / - dostępność okludera z dyskiem lewoprzedsionkowym o rozmiarze 25 mm kompatybilnym z koszulką 9F / - dostępne rozmiary: 18 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm / - okludery współpracujące z koszulkami: / 7F dla rozmiaru 18 mm / 9F dla rozmiaru 25 mm i 30 mm / 11F dla rozmiaru 35 mm / - system odczepiania w formie kleszczy / - system doprowadzający zakończony kulką, do której montowany jest okluder co umożliwia rotację okludera w wielu płaszczyznach i uzyskanie optymalnego ułożenia implantu przed jego uwolnieniem. / Okludery do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych typu drugiego / -okluder zbudowany z dwóch dysków nitynolowych / - dostępne rozmiary okluderów od 4mm do 40 mm współpracujące z koszulkami: / 7F dla rozmiarów od 4mm do 10,5 mm / 9F dla rozmiarów od 12mm do 18mm / 11F dla rozmiarów 21mm i 24mm / 12F dla rozmiarów od 27mm do 40mm / - system odczepiania w formie kleszczy / - brak elementu spinającego druty nitynolu na dysku lewoprzedsionkowym / - konstrukcja implantu umożliwiająca swobodną rotację okludera w wielu płaszczyznach i uzyskanie optymalnego ułożenia implantu przed jego uwolnieniem poprzez system doprowadzający zakończony kulką do której montowany jest okluder / Cewniki balonowe do pomiaru wielkości ubytków / - wymagania: niski profil, stabilność po wypełnieniu ubytków, możliwość pomiaru w pełnym zakresie rozmiarów / Rozmiary: 18mm lub 20mm, 24mm lub 27mm, 34mm lub 40mm / Prowadnik typu exchange, bardzo sztywny, do użytku z okluderami: / końcówka prowadnika 3mm ,,J”; 1,5mm ,,J” średnica0,035 cała długość 260cm. / Liczba udokumentowanych zabiegów z użyciem oferowanego sprzętu wykonanych dotychczas w Polsce- ponad 400 zabiegów. / Oferent powinien zapewnić proctoring i szkolenie zespołu z użycia zestawu.	szt	50						3 szt
				Razem:

Część 10. Wynajem system elektroanatomicznego do zabiegów Ablacji 3D wraz ze sprzętem jednorazowym
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Cena netto	Wartość Netto	Stawka / VAT / %	Wartość brutto	Nr katalogowy, kraj produkcji, producent	Wielkość / depozytu
1	Zestawy do nakłucia transseptalnego / -w skład zestawu wchodzą: introducer z zastawką i portem bocznym, prowadnik, rozszerzacz / -minimum 2 różne długości do wyboru od 61-81cm / -średnica 8 - 8,5F / -dostępne 4 różne krzywizny do prawego i lewego przedsionka	szt	300						10 szt
2	Sterowalne koszulki transseptalne / -średnica 8,5F, minimum 3 krzywizny do wyboru i minimum 3 długości, w tym do dostępu epikardialnego / -koszulka dwukierunkowa, asymetryczna	szt	150						5 szt
3	Igły wraz ze sztyletami do punkcji transseptalnej typu BRK / -dostępne 4 różne długości / -dostępne minimum 3 różne krzywizny do wyboru	szt	300						10 szt
4	Elektrody diagnostyczne do mapowania zatoki wieńcowej o stałej krzywiźnie / -średnica 5-6Fdo wyboru / -liczba biegunów 10 / -minimum 3 różne odległości między biegunami do wyboru przez zamawiającego / -3 krzywizny do wyboru przez zamawiającego / -stymulacja z każdego z biegunów / -długość elektrody 65-120 cm / -zbrojony trzon elektrody / -zwężająca się końcówka ułatwiająca zakładanie do zatoki wieńcowej	szt	200						10 szt
5	Elektroda diagnostyczna 4polowa o stałej krzywiźnie / -średnica 4-6F / -minimum 4 rodzaje spacingu do wyboru zamawiającego, 3 - 7 rodzajów krzywizn do wyboru zamawiającego, 3-długości elektrody	szt	200						10 szt
6	Elektroda diagnostyczna dwudziestopolowa do mapowania trzepotania przedsionków / -średnica7F / -minimum 4 różne rozstawy pierścieni do wyboru w tym 2-8-2-(60)-2-8-2 / -dostępne minimum 2 różne krzywizny do wyboru / -długość 90-115 cm	szt	50						5 szt
7	Elektrody diagnostyczne do mapowania ujść żył płucnych / -średnica7F / -ilość pierścieni 10 i 20 / -minimum 3 rodzaje spacingu między pierścieniami / -zmienna średnica pętli w zakresie 15 i 25 mm / -długość użytkowa elektrody 90-115 cm / -dwukierunkowa płaszczyzna przygięcia elektrody o 180 stopni / -dostępna elektroda asymetryczna	szt	100						5 szt
8	Kable do elektrody z poz. 8 , łączące elektrodę z systemem 3D	szt	4
9	Elektrody diagnostyczne do mapowania ujść żył płucnych, elektroda typu lasso, wyposażona w czujnik pola magnetycznego, kompatybilna z systemem 3D / -średnica 7,5F, średnica pętli 4F / - dostępna wersja jednokierunkowa i dwukierunkowa asymetryczna / - zmiennośc pętli w zakresie 15-25mm, dostępna opcja 12- lub 22-polowa / - spacing 6.5 lub 1-4-1 mm	szt	60
10	Kable do elektrody z pozycji 10	szt	4
11	Elektroda ablacyjna chłodzona wyposażona w technologię pomiaru siły nacisku, kompatybilna z oferowanym systemem 3D / - dostępna elektroda dwukierunkowa asymetryczna 4mm	szt	150						10 szt
12	Elektroda ablacyjna chłodzona z mozliwością pomiaru siły nacisku wyposażona w czujnik pola magnetycznego. Kompatybilna z systemem 3D / - wyposażona w tip typu FLEX optymalizujący chłodzenie w trakcie zabiegu ablacji(13ml/min). / - spacing 2-2-2 / - wyposażona w dwa czujniki pola magnetycznego / -pomiar siły nacisku (CF) bazujący na metodzie załamania światła niezależny od temperatury otoczenia / - średnica 8F / - dostępna wersja jednokierunkowa, dwukierunkowa symetryczna i asymetryczna / - dostępne krzywizny D< F< J< identyfikacja kolorystyczna	szt	30						1 szt
13	Kable do elektrody z pozycji 13, łączący elektrodę z generatorem	szt	4
14	Elektrody ablacyjne chłodzone / -dostępne średnice 8F / -spacing 2-5-2 i 1-4-1 / -dostępne elektrody jedno i dwukierunkowe asymetryczne / -dostępne końcówki 4 mm lub 8 mm / -długość minimum 110 cm / - wyposażone w czujnik pola magnetycznego, kompatybilne z oferowanym systemem 3D	szt	60						5 szt
15	Dreny do pompy chłodzącej-przewody chłodzące do elektrod ablacyjnych wykorzystywane z pompą CoolPoint ,wyposażone w dwa czujniki detekcji pęcherzyków powietrza oraz czujnik ciśnienia	szt	70						5 szt
16	Elektrody dyspersyjne jednorazowego użytku do oferowanego generatora RF wyposażone w symetryczne dwubiegunowe złącze	szt	200						20 szt
17	Elektrody referencyjne kompatybilne z systemem 3D	szt	200						5 szt
18	Elektroda diagnostyczna 18-polowa dwukierunkowa do mapowania arytmii złożonych z możliwością analizy prostopadłej sygnałów wyposażona w czujnik pola magnetycznego	szt	50						1 szt
19	Kabel łączący w/w elektrodę	szt	4						1 szt
20	Kable połączeniowe do systemu 3D łączące elektrody 4 polowe kompatybilne z elektrodami ablacyjnymi oraz diagnostycznymi do wyboru	szt	1
21	Kable połączeniowe do systemu 3D łączące elektrody 10 polowe kompatybilne z elektrodami ablacyjnymi oraz diagnostycznymi do wyboru	szt	1
22	Elektrody ablacyjne jedno- lub dwukierunkowe klasyczne 4 lub 8mm, 7F, minimum 2 różne rozstawy elektrod, minimum 3 różne mechanizmy sterowania, długośc elektrody min. 110 cm	szt	1
23	Kable do oferowanego generatora , kompatybilne z elektrodami ablacyjnymi oraz diagnostycznymi do wyboru	szt	1
24	Elektroda diagnostyczna do mapowania zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiźnie dwu- lub jednokierunkowa:średnica 6-7F, 4 i 10 polowe; cztery różne odległości między pierścieniami do wyboru zamawiającego w tym 2-5-2; minimum 5 krzywizn do wyboru zamawiającego; - długość elektrody 110-115cm	szt	20
				Wartość netto najem /1 miesiąc	Wartość netto najem/36 miesięcy	VAT (%	Wartość brutto najem/ 36 miesięcy
25	Najem systemu elektroanatomicznego 3D mapowania serca umożliwiającego uwidocznienie elektrod ablacyjnych i diagnostycznych wszystkich producentów oraz tworzenie map geometrycznych jam serca oraz map aktywacyjnych, napięciowych, „score-ingowych”, dodatkowo możliwość uzyskania mapy aktywacyjnej nieutrwalonych arytmii z pojedynczego pobudzenia metodą bezkontaktową, współpraca z elektrodami mierzącymi siłę nacisku – wyświetlanie parametrów siły w czasie rzeczywistym bezpośrednie na systemie 3D, stacja robocza z zainstalowanym systemem operacyjnym Linux lub nowszy system spełniający w/w kryteria wraz z / - generatorem energii prądu wysokiej częstotliwości oraz pompą chłodzącą. / Wynajmujący zobowiązuje się do zapewnienia serwisu i przeglądów technicznych.
26	Zamawiający wymaga dostarczenia do realizacji procedur zwiazanych z zamówieniem / Garsonek ochronnych ( dwuczęściowych) z osłoną na tarczycę / -z elastycznego materiału, lekkie / - ochrona .25LE, 35LE, 50LE / - kamizelki z zapięciem krzyżowym na plecach, mocowanie na rzepy w okolicy bioder / w ilości 4 szt w rozmiarach M- 2 szt, L- 1 szt, XL- 1 szt
Razem:

Część 11. Zestaw do otwierania przewlekle zamkniętych tętnic (CTO)
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat / %	Wartość / brutto	Nr katalogowy, kraj produkcji, producent	DEPOZYT
1.	Prowadnik / Średnica 00,14” / Prowadnik z rdzeniem wykonanym z jednego kawałka drutu (bez łączeń) / Dostępne o sztywności końcówki prowadnika 1.7, 3.0, 3.5 ,4.5g / Dostępne prowadniki proste i zagiętą końcówką / Dostępne prowadniki taperowane 0,010”, 0.011, 0.012 o długości 180, 190, 200, 300 i 330 cm	szt	20						5 szt
2.	Prowadnik / Średnica 00,14” / Wykonany ze stali 316 L / Dystalna część prowadnika upleciona z 8 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika / Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu / Sztywność końcówki 0.5g, 0.6g, 0.8 g, 1.0g / Platynowa końcówka cieniująca 3 cm, 16cm / Kształt końcówki prosty z możliwością kształtowania dystalnego oraz J / Płaszcz polimerowy na dystalnej części prowadnika o długości 20 cm / Pokrycie hydrofilne na dystalnych 40 cm / Dostępne długości 180, 190 i 300 cm / Prowadnik przeznaczony do zmian zwapniałych i rozlanych, zmian ciasnych oraz do krętych naczyń i przechodzenia przez kolaterale	szt	50						5 szt
3	Mikrocewnik dedykowany do przechodzenia poprzez gałęzie przegrodowe w trakcie zabiegów rekanalizacji CTO techniką Retro Grade / Posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,6F i dystalnej 1,9F oraz tip o średnicy 1,4F / Kanał wewnętrzny pokryty PTFE, o średnicach: dystalnie 0, 016”, proksymalnie 0,022” / Oplot wykonany z 18 drutów stalowych / Dostępny w długości 135 cm i 150 cm / Średnica wewnętrzna końcówki 0,016” / Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” / Posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 70 cm szaftu (dla mikrocewnika o długości 135 cm) i 85 cm ( dla mikrocewnika o długości 150 cm) / Miękka atraumatyczna i taperowana koncówka mikrocewnika, dobrze widoczna w skopii	szt	10
4	Mikrocewnik dwukanałowy / Posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 3,2 F i dystalnej 2,5/3,3 F oraz tip o średnicy 1,5 F / Dwa kanały wewnętrzne ( RX i OTW) pokryte PTFE o owalnym kształcie / Odległość pomiędzy portem OTW a końcówką – 6,5 mm / Widoczne w skopii wyjście portu OTW / Podwójny rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej / Dostępny w długości 145 cm / Średnica wewnętrzna końcówki 0,016” / Średnica wewnętrzna szaftu 0,017 / Kompatybilny z prowadnikiem 0,014 / Posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 38 cm / Posiada miękką atraumatyczną i taperowaną końcówke / Końcówka mikrocewnika dobrze widoczna w skopii	szt	10
5	Cewnik przedłużający dostępny w średnicach 6F i 7F / - światło wewnętrzne / 6F- 0,61"(1,54mm)dla cewników prowadzących≥ 0.070 in (1.78mm) / 7F – 0,071"(1,80mm) dla cewników prowadzących ≥0.080 in(2.03mm) / - długość robocza cewnika wraz z szaftem 150 cm / - grubość ściany cewnika 0,0030" / - 2 markery w części proksymalnej na szafcie cewnika w odległości 95 cm i 105 cm od końcówki dystalnej / - długość cewnika przedłużającego RX- 15cm / - cewnik przedłużający zbrojony oplotem stalowym z powłoką silikonową- tip cewnika o długości 0,75 mm bez oplotu / - szaft wykonany ze stali nierdzewnej / - zwiekszona odporność na załamania / - atraumatyczna końcówka / - rozmiary kodowane kolorami	szt	10						1 szt
6	Torquer / Światło wewnętrzne dla prowadnika min. 0,009” max. 0,022”	szt	5
RAZEM:

Część 12. Jednorazowy zestaw do zabiegów implantacji urządzeń stymulujących
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Cena netto / jednostki	Wartość Netto	Stawka / VAT / %	Wartość brutto	Producent / Nr. katalogowy
1	Serweta do wszczepienia rozrusznika o wymiarach 350x260cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 12cm (75cm od górnej krawędzi i 100cm od bocznych krawędzi laminatu, licząc od środka otworu). Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego – PE + PP, nieprzemakalnego. Gramatura w części podstawowej 59g/m2, w części chłonnej 105g/m2 (łączna gramatura 164g/m2) – łata chłonna (dodatkowe wzmocnienie) o wymiarach 65x125cm. Po obu stronach serwety, na całej długości umieszczone foliowe wstawki o szerokości 75cm. Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 123kPa. Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 160kPa. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 999 cm H2O, odporność na rozciąganie na sucho – 63N – dla powierzchni krytycznej – 1 sztuka / Ręcznik celulozowy min. 30x34cm – 4 sztuki / Fartuch chirurgiczny z włókniny trzywarstwowej SMS o gramaturze 45g/m2 z miękkimi poliestrowymi mankietami, podwójne szwy na szerokich rękawach zapewniające swobodę ruchów, na szyi zapinany na rzepy. Troki zewnętrzne fartuch wykonane metodą ultradźwiękową, połączone kartonikiem. Odporność na rozerwanie na mokro 163,5kPa. Odporność na rozerwanie na sucho 116,7kPa. Odporność na penetrację płynów 31,6cm H2O, rozm. XL – 1 sztuka / Fartuch chirurgiczny wzmocniony, z włókniny trzywarstwowej SMS o gramaturze 45g/m2, w strefie krytycznej 73g/m2, wyposażony w nieprzemakalne, wstawki wykonane z laminatu PE/PP. Odporność na przenikanie cieczy 144 cm H2O w strefie krytycznej . Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, mankiety z włókien syntetycznych, rozm. XL - 1 sztuka / Skalpel jednorazowy Nr 15 z rączką – 1 sztuka (zabezpieczony osłonką) / Kleszczyki plastikowe typu Pean, dł 19cm – 1 sztuka / Kompresy gazowe 17-nitek 12-warstw, 7,5x7,5cm z RTG – 50 sztuk / Miska medyczna plastikowa o pojemności 250ml, niebieska – 1 sztuka / Miska medyczna plastikowa o pojemności 250ml, przeźroczysta – 1 sztuka / Osłona foliowa na lampę i ekran wykonana z przeźroczystej folii (PE o grubości 0,04-0,07mm) typu czapeczka, ściągnięta gumką o śr. 140cm – 2 sztuki / Serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150x190cm (owinięcie zestawu) w całości wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59g/m2. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 202cm H2O – 1 sztuka / Zestaw w opakowaniu papierowo-foliowym. Na opakowaniu 4 odklejane etykiety typu TAG służące do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki oraz kod kreskowy. Zestaw pakowany w podwójny karton, jeden służący do transportu a drugi do magazynowania.	Szt	1500
	Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch próbek, w tym jednej sterylnej do sprawdzenia w warunkach sali zabiegowej
				Razem:

Część 13. – Jednorazowy zestaw do zabiegów angiograficznych
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Cena netto	Wartość Netto	Stawka / VAT / %	Wartość brutto	Producent / Nr. katalogowy
1	Serweta angiograficzna o wymiarach min. 240 x 370 cm; wytrzymałości na rozerwanie na mokro w strefie krytycznej min. 150 kPa i strefie mniej krytycznej serwety 150 kPa; na sucho w strefie krytycznej min. 150 kPa i strefie mniej krytycznej serwety 150kPa;.odporność na penetrację płynów w strefie krytycznej i mniej krytycznej serwety min. 250cm H2O. W górnej części na calej szerokości serwety laminat min. dwuwarstwowy ( włóknina polipropylenowa i folia PE-PP) o gramaturze min. 55g/m2, w rozmiarze 370x240cm. Poniżej (w strefie krytycznej) wzmocniona warstwa wysokochłonna na całej szerokości serwety w rozmiarze 155x120cm wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 60g/m², wyposażona w dwa otwory w okolicach tętnic udowych ( w odległości 100cm(+/-1) od górnej krawędzi serwety) o średnicy 12cm (+-1cm) otoczone taśmą lepną, oraz dwa otwory w okolicy tętnic promieniowych ( w odległości 85cm od górnej krawędzi serwety) o wym. 12x7cm (+-1cm) otoczone taśmą lepną(dłuższy wymiar równolegle do brzegu serwety). W pozostałej części serwety warstwa chłonna wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego ( włóknina wiskozowa i folia PE-PP) o gramaturze min. 55g/m2 o wymiarze 120x370cm ( umieszczona pośrodku), po bokach przezroczysta folia o grubości 40 mikronów i wymiarze 60x370cm do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego.–1 sztuka / Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany w całości z trójwarstwowej włókniny SMS o gramaturze minimum 35 g/m2 i nieprzemakalności w strefie krytycznej fartucha min.37 cm H2O,w części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha,w rękawach min. 40 cm(XL), rękawy zakończone niepylącym elastycznym mankietem wykonanym z włókien syntetycznych. Zapinany przy szyi na rzep, troki mają być łączone kartonikiem, rozmiar XL – 2 sztuki / Miseczka plastikowa o pojemności od 250 ml- 1 sztuka / Miseczka plastikowa o pojemności od 500 ml- 1 sztuka / Osłona na lampę RTG, typu czapeczka o wymiarach min 75/140 cm wykonana z folii PE o grubości minimum 25 mikronów- 3 szt / Ręczniki białe o wymiarach min. 35x40 cm- 4 sztuki / kompresy gazowe 7,5 cm x7,5 cm, 12 warstwowe, 17 TH- 50 sztuk / Ostrze z rączką(skalpel)zabezpieczone osłonką SIZE 11 – 1 szt / Serwetka do spakowania zestawu – na stolik zabiegowy o wymiarach minimum 150x190 cm- 1 sztuka / Gąbka do dezynfekcji z plastikową rączką ( wymiar gąbki 5x5cm, długość rączki 20cm) – 1 sztuka / Strzykawka trzyczęściowa L/L 20ml – 2sztuki / Strzykawka dwuczęściowa L/S 10ml- 1 sztuka	Szt	3200
	Każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i serii w postaci 4 sztuk naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej
	Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch próbek, w tym jednej sterylnej do sprawdzenia w warunkach sali zabiegowej
				RAZEM

Część 14. Opatrunek hemostatyczny

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Cena netto / jednostki	Wartość Netto	Stawka / VAT / %	Wartość brutto	Producent / Nr. katalogowy
1	Opatrunek hemostatyczny do stosowania po usunięciu kaniuli z tętnicy promieniowej / - wymiar przed rozciągnięciem 12cm x 4cm / - podkładka o owalnym kształcie / z plastikową płytką 9mm x 27mm / - sterylny / - wielokierunkowa rozciągliwość	Szt	10 000
2	Opatrunek hemostatyczny do żył obwodowych / - wymiary 3.9cm x 8cm / - owalna podkładka 27mm x 6mm / - sterylny	Szt	20 000
				Razem:

Część 15. Stenty lekowe dedykowane pacjentom z cukrzycą

Lp	Nazwa asortymentu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat / %	Wartość / brutto	Nr katalogowy, kraj produkcji, producent	Wielkość depozytu
1	Stent kobaltowo-chromowy wykonany ze stopu L-605 / - wycinany laserowo typu ,,slotted tube” / - kompatybilny z prowadnikiem 0,014” / - kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (0,058”) / - dostępne Srednice stentu: 2,25mm; 2,5mm; / 2,75mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm; 4,5mm / - dostępne długości stentu: 8mm; 12mm; 16mm; 20mm; 25mm; 31mm; 38mm; 46mm / - stent uwalniający Sirolimus; lek zawieszony w nośnikubędącym kwasem organicznym zapewniającym równomierną i kontrolowaną dystrybucje leku na długości zmiany oraz w ścianie naczynia / - dawka leku 0,9µg/mm² / - system uwalniania leku bez udziału polimeru bezpośrednio do ściany naczynia / - pokrycie stentu zapobiegające uwalnianiu się jonów metali do krwi oraz przyspieszające endotelizację stentu / - zachowanie wymaganej długości stentu po rozprężeniu / - grubość ściany stentu 80µm(0,0031’’) / - ciśnienie nominalne 9atm / - ciśnienie RBP 18atm / - ciśnienie ABP 24 atm / - długość robocza cewnika 142 cm	szt	50						10
RAZEM

Część 16. Balon lekowy

Lp	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT / %	Wartość / brutto	Nr katalogowy, kraj produkcji, producent	Wielkość depozytu
1	Paklitaksel uwalniany z powłoki TransPax / - dawka leku 2µg na mm² powierzchni balonu / - profil przejścia dla balonu o średnicy2.5mm- 0.40” / - średnice 2.00-4.00mm / - długość 8-30mm / - balon typu Monorail / - hydrofilne pokrycie shaft´u / - ciśnienie nominalne 6atm / - ciśnienie RBP 14atm dla 2.00-3.25 oraz 12atm dla 3.50-4.00 / - profil końcówki natarcia lesion entry profile-0.017” dla wszystkich rozmiarów	szt	100						10
RAZEM

Część 17. Sondy do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej

Lp	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT / %	Wartość / brutto	Nr katalogowy, kraj produkcji, producent	Wielkość depozytu
1.	Cewnik HD IVUS ( kompatybilny z systemem iLAB/Polaris / -Napęd mechaniczny, obroty rdzenia obrazującego- 30 obrotów na sekundę / -Przetwornik ultradzwiękowy o częstotliwości 60 MHz / - Rozdzielczość osiowa – 22µm / - Długość od końcówki dystalnej do przetwornika 20mm / - Położenie markera radiocieniującego- 5 mm od końcówki dystalnej / - Maksymalna głębokość penetracji – 6mm / - Długość robocza cewnika – 135cm / - Budowa teleskopowa umożliwiająca badanie naczynia na długości 150mm bez zmiany pierwotnego położenia cewnika. / - Teleskop cewnika ze znacznikami zewnętrznymi umożliwiającymi ocenę położenia głowicy / - Kompatybilność z prowadnikiem 0.014” oraz cewnikiem prowadzącym 5F, niski profil wejścia	szt	70						2 szt
2	Sanki odciągowe / - system jednorazowego użytku kompatybilny z głowicą mechaniczną / - System umożliwiający wykonanie badania i pomiaru na długości 100mm		70						2 szt
3	Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia urządzenia do wykonywania badan IVUS/FFR
RAZEM

Część 18. Zamykacze naczyniowe

Lp	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT / %	Wartość / brutto	Nr katalogowy, kraj produkcji, producent
1.	AngioSeal; / - urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej po koszulkach o średnicach od 5 do 8F / - zbudowane z materiałów biowchłanialnych – polimerowa kotwica od strony światła naczynia i kolagen od strony przydanki / - materiał wchłaniający się do 90 dni	szt	1000
2.	FemoSeal; / -- urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej po koszulkach o średnicach od 5 do 7F / - biodegradowalne polimerowe dyski od wewnątrz i zewnątrz naczynia, połączone nicią / - materiał wchłaniający się do 90 dni	szt	50
RAZEM

 Część 19. Sprzęt jednorazowy do wykonywania aterektomii rotacyjnej

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Cena netto / jednostki	Wartość Netto	Stawka / VAT / %	Wartość brutto	Producent / Nr. katalogowy	Depozyt
1	Prowadnik / - długość 330 cm / - średnica 0,009” / - dostępne dwie sztywności prowadnika / miękki i sztywny/ / - końcówka widoczna w skopii o średnicy 0,014” i długości min. 2 cm	szt	30						5 szt
2	Cewnik do aterektomii rotacyjnej z łącznikiem / - pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników w łączniku / - zakres dostępnych średnic wierteł 1,25 – 2,5 mm / - długość cewnika 135 cm	szt	30						2 szt
				Wartość netto najem /1 miesiąc	Wartość netto najem/36 miesięcy	VAT (%)	Wartość brutto najem/ 36 miesięcy
2	Najem konsoli elektronicznej / z możliwością uzyskania obrotów w zakresie od 0 do 190 tyś na minutę / - możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min. 6 atm. / - czytelny panel sterowania / - pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą sterowników w łączniku
				Razem:

Część 20. Cewnik do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej w technologii HD

Lp	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT / %	Wartość / brutto	Nr katalogowy, kraj produkcji, producent	Wielkość depozytu
1.	Cewnik o parametrach / - częstotliwość 60MHz/40MHz na jednym cewniku / - mechaniczna głowica / - rozdzielczość osiowa – 40µm / - rozdzielczość poprzeczna 90µm / - prędkość (pullback0- 05-10mm/s – 5 prędkości / - maksymalna długość – 120mm	szt	120						5 szt
2	Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia urządzenia do wykonywania badan IVUS/FFR oraz serwisowania w trakcie trwania umowy
RAZEM

Część 21. Probówki do ACT

Lp	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT / %	Wartość / brutto	Nr katalogowy, kraj produkcji, producent
1.	Probówki do pomiaru czasu krzepnięcia krwi / - pojemność do 0,5 ml / Probówki kompatybilne z aparatem Actalyke MINI II	szt	600
RAZEM

Część 22.	Balony do CTO

Lp	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT / %	Wartość / brutto	Nr katalogowy, kraj produkcji, producent
1.	-średnice 1.20 - 4.00mm / - w średnicy 1.20 oraz 1.50mm wymagane dwie sztywności szaftu do zmian krętych i CTO / - długości 8 – 30mm / - balony monorail i OTW dostępne we wszystkich rozmiarach / - hydrofilne pokrycie szaftu / - ciśnienie nominalne 6 atm. / - ciśnienie RBP do 18 atm. / - profil końcówki natarcia 0.017" dla wszystkich rozmiarów / - możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o ponad 6%	szt	60
RAZEM

 Część 23. ŚRÓDPIERŚCIENIOWA ZASTAWKA AORTALNA WSZCZEPIANA DROGĄ PRZEZSKÓRNĄ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Cena netto / jednostki	Wartość Netto	Stawka / VAT / %	Wartość brutto	Producent / Nr. katalogowy
1	ZASTAWKA / -stent zastawki wykonany z nitinolu , samorozprężalny, widoczny w promieniach RTG, / - mankiey zastawki i system antyprzeciekowy wykonany z polietylenu przyszyty do ramy stentu z kieszeniami pracującymi w rytmie serca / - płatki zastawki wykonane z pojedynczej warstwy osierdzia wołowego , w trójpłatkowej konfiguracji na ramie stentu / - tkanka osierdziowa płatków zakonserwowana i usieciowana aldehydem glurarowym , / - stent z trzema wypustkami zaczepu / - pierścieniowy koniec stentu w formie cylindrycznej (nierozszerzonej) / - czas płukania 2 x 10 sekund w rostworze soli fizjologicznej o temperaturze pokojowej, / zastawka do implantacji w pozycji śródpierścieniowej / - dostępne rozmiary zastawek: 23[mm], 25[mm], 27[mm], 29[mm] dla pierścieni aortalnychw zakresie od 19[mm] do 27[mm]. / SYSTEM DOSTARCZAJĄCY / - elastyczny system dostarczania o niskim profilu (ekwiwalent 14F i 15F w zależności od rozmiaru zastawki) ze zintegrowaną koszulką naczyniowa i pokryciem hydrofilnymułatwiającym wprowadzenie, / system typu over-the-wire, do stosowania z prowadnikiem 0.035 cala posiadający wskazania do użyciaz dostępu udowego i podobojczykowego, / - system umożliwia stopniowe kontrolowane rozprężenie zastawkiz możliwością cofnięcia zastawki do koszulki, a także wycofanie systemu z pacjenta i ponowne wprowadzenie, / system posiadający ergonomiczną rączkę do uwalniania zastawki wyposażony w widoczny indykator stopnia otwarcia zastawki i automatyczną blokadę uwolnienia zastawki w postaci przycisku, / - w komplecie system do ładowania zastawki, / - zapewnienie systemu szkolen w zakresie implantacji / - dostarczenie akcesoriów ( sztywne prowadniki do TAVI ze specjalnie ukształtowaną końcówką, koszulki naczyniowe 14F-19F, cewniki balonowe do pre- i postdylatacji, bezpieczne elektrody dwubiegunowe z balonikiem do czasowej stymulacji serca	szt	72
2	Realizacja zamówienia po uzyskaniu umowy z NFZ.
				Razem: