## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SIWZ | [9 empty] | Sprawa Zp 32/24
INFORMACJE OGÓLNE dot. wypełniania formularza
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WYPEŁNIENIA BIAŁYCH PÓL ARKUSZA
W Formularzu zaznaczono opcję "DOKŁADNOŚĆ JAK WYŚWIETLONO"
Zamawiający dopuszcza załączenie Formularza Cenowego z pominiętymi pakietami na które nie została złożona oferta.
UWAGA! Ilość opakowań w kolumnie F (przeliczając ilości zamówienia na opakowania zbiorcze) należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
Lp. | Nazwa | J.m. | Szacunkowa ilość | Ilośc sztuk w opakowaniu | Ilośc opakowań | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena netto za opakowanie w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
APTEKA
Pakiet 1 Szanty wieńcowe
1 | Szanty wieńcowe - rozmiary: 1,5mm-1,75mm-2,0mm-2,25mm-2,5mm | szt. | 200
Pakiet 2 Cewnik do drenażu klatki piersiowej, łącznik typu Y
1 | Cewnik do drenażu klatki piersiowej prosty Wykonany z PCV, rozmiar 32-36, długość 50 cm; Linia RTG na całej długości; 6 otworów bocznych położonych spiralnie Atraumatyczny koniec bliższy; Okrągłe zakończenie końca cewnika | szt. | 1800
2 | Cewnik do drenażu klatki piersiowej zagięty Wykonany z PCV, rozmiar 32-36, długość 50 cm; Linia RTG na całej długości; 6 otworów bocznych położonych spiralnie Atraumatyczny koniec bliższy; Lejkowate zakończenie końca cewnika | szt. | 1800
3 | Łącznik typu Y. Do łączenia cewników typu Thora, stopniowane końcówki łącznika zapewniają pewne połączenie | szt. | 3000
Wartość pakietu nr 2 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 3 Prowadnik
1 | Prowadnik o nitinolowym rdzeniu pokrytym polimerową powłoką hydrofilną. Zakończenie proste, zagięte 45 stopni, J‐Tip, Standard Long Taper, Stiff Long Taper. Srednice: 0.018”, 0.035”, 0.038”. Długości: 80, 150, 180 oraz 260 cm. 2 rodzaje sztywności prowadnika Stiff i Standard. | szt. | 300
2 | Światło wewnętrzne dla 6F 1.42mm /.056”/, dla 5F lewy 1.19mm /.047”/, 5F prawy 1.14mm /.045”/ (dwie różne średnice przy 5F do prawej i lewej tętnicy: większy przepływ do LCA i lepsze podparcie do RCA) Długości cewnika 100, 110, 125cm, Maksymalne ciśnienie przepływu z zachowaniem cech fizycznych cewnika 1200 PSI. Jednorodne podwójne zbrojenie metalowe na całej długości. Konstrukcja strefowa: cztery strefy sztywności na długości cewnika Miękkie pierwsze zagięcie i atraumatyczna końcówka | szt. | 500
Wartość pakietu nr 3 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 4 Cewnik balonowy
1 | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy do walwuloplastyki, koncentryczna budowa trzonu, balon niepodatny, niskoprofilowy. Wskazania: zwężenie cieśni aorty, zwężenie drogi odpływu prawej i lewej komory, zwężenie zastawki pnia tętnicy płucnej, obwodowe zwężenie tętnicy płucnej, oraz wskazanie wg. Instrukcji Obsługi do poszerzania zastawki aortalnej przed zabiegami TAVI. Balon wyposażony w dwa złote markery. Rozmiary: Średnica od 14 do 28 mm, cewniki balonowe pracujące na prowadniku 0,035 Długości balonu: 40mm, RBP: 10-4 atm Wyroby medyczne jednorazowe, sterylne Balon wykonany z poliamidu 12 (PA 12) Podatność balonu na rozciągnięcie poza średnicę nominalną max. 8% | szt. | 50
Pakiet 5 Zestaw do PTCA
1 | Inflator z plastikową igłą tępą : pojemność inflatora 20 ml ,( dostępna pojemność 25 ml) zakres ciśnień 30 atm, podwójny system mierzenia ciśnienia w atm i psi, ergonomiczny kształt urządzenia ułatwiający obsługę, mechanizm blokujący w formie przycisku, skala pomiarowa dobrze widoczna w przyciemnionym pomieszczeniu, łatwa manipulacja, krystalicznie przezroczysty cylinder ułatwiający kontrolę wizualną i odpowietrzanie, nie zawiera latexu. Wysokociśnieniowy dren z trójdrożnym kranikiem odcinającym i adapterem rotacyjnym; torquer (do wszystkich prowadników drutowych o średnicach od 0,010" do 0,038" ) , igła plastikowa w zestawie - światło wewnętrzne 9F, w zestawie z chustą absorbcyjną 60 x 90 cm . | zest. | 120
2 | Inflator:nie zawiera latexu, pojemność 20 ml(dostępna pojemność 25 ml)zakres ciśnień 30 atm, podwójny system mierzenia ciśnienia w atm i psi,ergonomiczny kształt urządzenia ułatwiający obsługę, mechanizm blokujący w formie przycisku, skala pomiarowa dobrze widoczna w przyciemnionym pomieszczeniu,łatwa manipulacja, krystalicznie przezroczysty cylinder ułatwiający kontrolę wizualna i odpowietrzanie, wysokociśnieniowy dren z trójdrożnym kranikiem odcinającym i adapterem rotacyjnym,całość o dł 35 cm. W zestawie z chustą absorbcyjna60 x 90 cm. | zest. | 120
Wartość pakietu nr 5 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 6 Matryca kolagenowa z klejem do tkanek (fibrynogen 5,5mg ; trombina 2,0 j.m)
1 | Opakowanie z 1 matrycą 3,0 cm x 2,5 cm | szt. | 100
2 | Opakowanie z 2 matrycami 4,8 cm x 4,8 cm | szt. | 100
3 | Opakowanie z 1 matrycą 9,5 cm x 4,8 cm | szt. | 120
* Zamawiający wymaga rejestracji matrycy jako LEK
Wartość pakietu nr 6 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 7 Klej tkankowy
1 | Klej tkankowy złożony z : 63 % wody, 35% wołowa, oczyszczona albumina surowicza (BSA) oraz 2% glutaraldehyd. Produkt gotowy do użycia po nałożeniu aplikatora, nie wymagający manualnego mieszania składników (mieszanie wewnątrz aplikatora z końcówkami rozprowadzająco-mieszającymi), z dozownikiem dającym powtarzalność mieszania komponentów in vitro,. Dający elastyczne uszczelnienie o dużej wytrzymałości mechanicznej i silnych właściwościach adhezyjnych (polimeryzacja: 4-25 sekundy, pełne związanie: 2 min, absorpcja: 12-24 miesiące), nie uszkadzający tkanek, biokampatybilny, Odporny na wysokie ciśnienie do 456mmHg, Nie wymagający przechowywania w warunkach chłodniczych ani ogrzewania przed użyciem, występujący w postaci dwukomorowej strzykawki o pojemności 5 ml, Sterylne opakowanie zawiera strzykawkę (podwójny tłok) oraz 4 standardowe aplikatory, aplikator dla kleju do aplikacji na zespolenie z protezą i ścianę naczynia oraz pomiędzy rozwarstwioną ścianę aorty przy zaklemonwanym naczyniu (powierdzone klinicznie) Przechowywanie: do 25˚C Opakowanie zawiera 5 szt. ampułkostrzykawek Potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa danego Produktu w badaniach klinicznych. | op a 5 szt. | 10 |  | 10
2 | Aplikator z elastyczną końcówką przedłużającą o długości 20 cm Aplikator o długości 20 cm, składający się z dwóch trwale zespolonych komponentów: części sztywnej stanowiącej mechanizm mieszający oraz części elastycznej (końcówka przedłużająca) o długości 10 cm umożliwiającej aplikację w trudno dostępnych miejscach. Jałowe opakowanie zawierające 4 elastyczne końcówki nałożone już na aplikatory mieszające, stanowiące nierozłączalną całość co powoduje, że produkt jest od razu gotowy do użycia. ( 1 opakowanie 4 szt. ) | op a 4 szt. | 5 |  | 5
Razem pakiet nr 7 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 8 Siateczka homeostatyczna
1 | Siateczka homeostatyczna (rozmiar 5cm x 7,5cm) Wchłanialność w czasie od 7 do 14 dni Wartość pH poniżej 3, sterylna | szt. | 900
Pakiet 9 Klej tkankowy
1 | Dwuskładnikowy szybkowiążący uniwersalny klej chirurgiczny w formie płynu, skład: oczyszczona albumina surowicy bydlęcej, aldehyd glutarowy; przeznaczony do stosowania jako klej i uszczelniacz na linię szwów oraz śródściennie przy rozwarstwieniach, do klejenia i pogrubiania rozwarstwionej ściany ( potwierdzone klinicznie ), wytrzymałość uszczelnienia na poziomie 400mm Hg, pełne wiązanie max do 2 minut – opakowania 5ml wyposażone w aplikator strzykawkowy i końcówki mieszająco-podające Opakowanie zawiera 5 szt. ampułkostrzykawek | op a 5 szt. | 10 |  | 10
Pakiet 10 Proszek hemostatyczny
1 | Proszek hemostatyczny pochodzenia roślinnego składający się z absorbowalnych cząstek polimeru modyfikowanego i aplikatora. Przeznaczony do użycia jako wchłanialny środek hemostatyczny, wspomagający w kontroli krwawień podczas zabiegów chirurgicznych lub po urazach; uzyskany z oczyszczonej skrobi roślinnej, nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego ani ludzkiego, składający się z cząsteczek wchłaniających płyn z krwi, powoduje wysokie stężenie płytek krwi, czerwonych krwinek i białek koagulacyjnych. Po użyciu tworzy się lepka macierz żelowa, działająca jak bariera powstrzymująca dalsze krwawienie; preparat całkowicie wchłanialny, absorbcja do 48 godzin, w zależności od ilości użytego materiału; Dostępne opakowanie zbiorcze zawierające 5 szt. po 3g; | op a 5 szt. | 5 |  | 5
Pakiet 11 Klej tkankowy
1 | Klej syntetyczny, który składa się z dwóch syntetycznych glikoli polietylenowych (PEG), rozcieńczonego roztworu chlorowodoru (HCl) i roztworu fosforanu/ węglanu sodu. W chwili nałożenia mieszanina PEG-ów i roztworów znajdujących się w produkcie tworzą hydrożel przylegający do tkanki, powierzchni syntetycznych protez, łącząc się ze sobą wiązaniami kowalencyjnymi. Hydrożel powstaje po wymieszaniu PEG-ów i roztworów. Polimeryzacja rozpoczyna się w ciągu 5 sekund i kończy się w ciągu 60 sekund od wymieszania. Przezroczyste uszczelnienie: pozwala utrzymać widoczną linię szwów. Pojemność - 4 ml | szt. | 40
2 | Aplikator służący do rozpylania kleju syntetycznego przy uzyciu sprężonego powietrza do chirurgii otwartej. Kompatybilny z klejem | szt. | 30
W ramach pakietu oferujemy użyczenie urządzenia do podawania kleju.
Wartość pakietu nr 11 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 12 Hemostatyki do zastosowania w kardiochirurgii w zabiegach sercowo-naczyniowych
1 | Klipsy tytanowe S | magazynek po 6 szt klipsów | 6000
2 | Klipsy tytanowe M Klipsy tytanowe o przekroju w kształcie serca eliminującego przesunięcia wzdłużne na naczyniu, zabezpieczające przed wypadnięciem ze szczęk, ułatwiający pobieranie klipsa z magazynka Rowkowanie poprzeczne na wewnętrznej części klipsa eliminujące przesunięcia poprzeczne na naczyniu, umożliwiające krążenie w ścianie naczynia co dodatkowo zabezpiecza przed zsunięciem się klipsa Kształt podkowy w magazynku powodujący, że klips zamyka się zaczynając od swoich końców, eliminując możliwość wysunięcia się naczynia z jego uścisku Jednolita grubość klipsa na całej jego długości (brak przewężeń) eliminujący ryzyko rozwarcia się założonego klipsa pod wpływem ciśnienia krwi Taśma samoprzylepna na dolnej powierzchni kasetki z klipsami pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, kształt serca (w przekroju), MRI do 3 Tesla, rozmiar S - długość klipsa po zamknięciu 3,73 mm, wysokość klipsa przed zamknięciem 2,92 mm, rozmiar M - długość klipsa po zamknięciu 5,96 mm, wysokość klipsa przed zamknięciem 4,71 mm | magazynek po 6 szt klipsów | 6000
W ramach pakietu nr 12 oferujemy użyczenie następującego sprzętu:
klipsownice do zabiegów chirurgicznych otwartych S – 12 szt. oraz klipsownice do zabiegów chirurgicznych otwartych M – 12 szt.
Opis i wymagane parametry klipsownic: 1. Klipsownica do zabiegów chirurgicznych otwartych S długość 20 cm, zakrzywiona 2. Klipsownica do zabiegów chirurgicznych otwartych M długość 20 cm, zakrzywiona 3. Klipsownice oznaczone kolorami odpowiadającymi kolorom magazynków 4. Szeroko otwierane ramiona klipsownic ułatwiające jej oczyszczenie po zabiegu. 5. Klipsownice i klipsy winny pochodzić od jednego producenta wraz z oświadczeniem producenta iż w całości są wykonane z tytanu
Wartość pakietu nr 12 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 13 Magnetyczne pudełko do liczenia igieł i zdejmowania ostrzy
1 | Jednorazowy,sterylny, dwuczęściowy licznik igieł z funkcją usuwania ostrzy, niezawierający lateksu, odporne na przebicia w kolorze czerwonym. Pojemnik wyposażony w zawiasy półokrągłe oraz bezpieczny system zamykający, gwarantujące łatwe otwarcie jak i bezpieczne zamknięcie eliminujące możliwość ponownego otwarcia. Po obu stronach zewnętrznych pojemnik posiada system lepny pozwalający na bezpieczne przytwierdzenie do dowolnej powierzchni roboczej. Wewnątrz wyposażony w element pozwalający na bezpieczne usunięcie ostrza, wkład magnetyczny na obydwu pokrywach z oznaczeniem numerycznym. Licznik do 30. | szt. | 250
Pakiet 14 Zestaw jednorazowy do prowadzenia procedury ECMO
1 | Zestaw jednorazowy do prowadzenia procedury ECMO, kompatybilny z biopompą Stockert Zestaw jednorazowy do prowadzenia procedury ECMO składający się z następujących elementów: 1) Oksygenator - okres sprawności 5 dni, zalecany przepływ krwi 5l/min, powierzchnia membrany 1,2 m2, objętośc wypełnienia (statyczna) 150 ml, powierzchnia wymiennika ciepła 0,14 m2, wymiennik ciepła metalowy, membrana polipropylenowa, złącza wyjściowe i wejściowe żylne i tętnicze 3/8 cala 2) Głowica pompy centryfugalnej wbudowana w zestaw, okres sprawności 5 dni, maksymalny przepływ 8l/min ,wypełnienie 57 ml, kompatybilna z pompą SCPC 3) Pakiet drenów z możliwością sterylnego podania. Powierzchnie systemu wchodzące w kontakt z krwia pokryte powłoka biokompatybilną. Całośd zapakowana w kompletny zestaw w opakowaniu zbiorczym. | szt. | 24
2 | Holder do oksygenatora z zestawu w poz. 1 | szt. | 4
Wartość pakietu nr 14 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 15 Łaty naczyniowe
1 | filcowe, wykonane z włókien PTFE, rozmiar 1,2 cm x 10,2 cm | szt. | 120
2 | filcowe, wykonane z włókien PTFE, rozmiar 2,5 cm x 10,2 cm | szt. | 90
3 | filcowe, wykonane z włókien PTFE, rozmiar 15,2 cm x 15,2 cm | szt. | 30
4 | Daycron rozmiar 10,2 cm x 10,2 cm | szt. | 25
Wartość pakietu nr 15 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 16 Łata teflonowa
1 | łata teflonowa, rozmiar 15,2 cm x 15.2 cm, grubość 0,61mm, przepuszczalność 1800(ml/cm2/mn) | szt. | 20
Pakiet 17 Kaniule do ECMO dwuświatłowe do procedury żylno-żylnej, wraz z zestawem do wprowadzenia
1 | Kaniule do ECMO dwuświatłowe do procedury żylno-żylnej. Kaniule w rozmiarach 23F, 27F, 31F, długość 31 cm. Do stosowania techniką żylno – żylną z jednostronnego dostępu poprzez żyłę szyjną wewnętrzną. Wykonane z poliuretan – silkon, ko-polimer, powlekane powłoką biokompatybilną. Dobra widoczność podczas implantacji. | szt. | 10
2 | Zestaw do wprowadzania kaniul | szt. | 10
Wartość pakietu nr 17 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 18 Adsorber pełnej krwii
1 | Adsorber pełnej krwi wskazany do stosowania w warunkach, w których poziomy cytokin, DAMPS i / lub Pamps i / lub bilirubiny i/lub mioglobiny są podwyższone usuwania inhibitora agregacji płytek – tikagreloru i /lub inhibitora czynnika Xa rywaroksabanu u pacjentów w nagłych stanach wymagających interwencji chirurgicznej; składający się wysoce biokompatybilnych, porowatych granulekpolimerowych z licznymi porami na powierzchni, zanurzonych w roztworze fizjologicznym NaCl; Całkowita powierzchnia adsorpcji jednego wkładu większa niż 40 000m2, objętość 300 ml. Wymaga przepłukiwania przed użyciem tylko solą fizjologiczną. Adsorber pełnej krwi powinien bezpiecznie i łatwo zintegrować się z obwodami krążenia pozaustrojowego, tj terapia nerkozastępcza (CRRT), pozaustrojowe utlenowanie krwi (ECMO), CPB oraz jako urządzenie samodzielne. Stosowany z antykoagulacją cytrynianową lub heparynową. Wymagana szybkość przepływu krwi to 100 do 700 ml / min. Czas leczenia pojedynczym adsorberem: do 24 godzin przez max 7 kolejnych dni. Produkt posiada certyfikat ISO i znak CE. Adsorbuje substancje hydrofobowe do 55kDa, nie aktywuje układu krzepnięcia i nie usuwa immunoglobin ani czynników krzepnięcia. W skład zestawu wchodzą: adsorber, konektory podłączeniowe do krążenia pozaustrojowego lub konektory do ECMO lub konektory do ciągłej terapii zastepczej oraz konektory z workiem do przepłukiwania adsorbera.. Przydatność do użycia : 3 lata od daty produkcji. Sterylizowany w promieniowaniu gamma. | szt. | 30
2 | Adaptery do ECMO | szt. | 20
3 | Zestaw do przepłukiwania NaCl do CPB / ECMO | szt. | 30
4 | Adaptery do CPB | szt. | 20
5 | Adaptery do CRRT | szt. | 30
6 | Zestaw do przepłukiwania NaCl do CRRT | szt. | 30
Wartość pakietu nr 18 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 19 Proteza naczyniowa z zastawką aortalną konduit
1 | Proteza naczyniowa z zastawką aortalną konduit, w rozmiarach 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 mm Proteza wykonana z podwójnie tkanego poliestrowego weluru, impregnowanego kolagenem, niewymagająca wstępnego uszczelnienia Długość protezy 12 cm Mechaniczna proteza aortalnej zastawki serca, dwupłatkowa Pierścień i płatki zastawki wykonane z węgla pirolitycznego Kąt otwarcia płatków 85 stopni Całkowity zakres pracy płatków 60 stopni (kąt mierzony od pełnego otwarcia do zamknięcia Punkt obrotu płatków nie wystaje poniżej obrysu zastawki Kołnierz szewny zastawki wykonany z weluru poliestrowego ze znacznikami Zastawka umieszczona fabrycznie na plastikowym uchwycie przyłączonym do rotatora Możliwość rotacji zastawki po wszczepieniu Tester ruchomości płatków jednorazowy, sterylny, w komplecie z każdą zastawką w opakowaniu Możliwość bezpiecznego przeprowadzenia badania rezonansem magnetycznym Trombogeniczność dla zastawki max. 1,00% Każdy konduit wyposażony w wypalarkę Opakowanie zewnętrzne podwójne Termin ważności i sterylności min. 3 lata od daty dostawy do Zamawiającego Wyposażone w dwa komplety miarek z trzymakami | szt. | 30
Pakiet 20 Cewnik do embolektomii
1 | Cewnik do embolektomii w rozmiarze 3,4,5 Fr | szt. | 30
Pakiet 21 Łata do rekonstrukcji wewnątrzsercowych i naczyniowych
1 | Materiał biologiczny pozbawiony całkowicie komórek z zachowaniem czynników wzrostu, 4-warstwowa błona podśluzowa jelita cienkiego świni, materiał ulegający całkowicie remodilengowi w ciągu 6-8 tygodni, odporny na infekcje, samouszczelniający. Dostarczany w formie suchej do namoczenia w soli. Łata o rozmiarze 7x15 cm | szt. | 5
Pakiet 22 Kaniula żylna zbrojona krzywa pojedyncza
1 | Kaniula żylna zbrojona krzywa pojedyncza z metalowym zakończeniem 22, 24, 28 Fr | szt. | 100
Pakiet 23 Łączniki proste
1 | Wykonane z przezroczystego polikarbonatu Rozmiar: 1/4x3/16, | szt. | 50
2 | Wykonane z przezroczystego polikarbonatu Rozmiar: 1/4x1/4, | szt. | 150
3 | Wykonane z przezroczystego polikarbonatu Rozmiar: 1/4x3/8, | szt. | 150
4 | Wykonane z przezroczystego polikarbonatu Rozmiar: 3/8x3/8, | szt. | 150
5 | Wykonane z przezroczystego polikarbonatu Rozmiar:1/2x3/8, | szt. | 300
6 | Wykonane z przezroczystego polikarbonatu Rozmiar 1/2x1/2, | szt. | 100
7 | Wykonane z przezroczystego polikarbonatu Rozmiar 3/8x3/8LL, | szt. | 200
8 | Wykonane z przezroczystego polikarbonatu Rozmiar 3/16X3/16 | szt. | 50
9 | Wykonane z przezroczystego polikarbonatu Rozmiar: 1/4 x LL, | szt. | 100
10 | Wykonane z przezroczystego polikarbonatu Rozmiar: 3/8 x LL, | szt. | 100
Wartość pakietu nr 23 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 24 Łączniki rozgałęzione
1 | Wykonane z przezroczystego polikarbonatu rozmiar 1/4x1/4x1/4, | szt. | 200
2 | Wykonane z przezroczystego polikarbonatu rozmiar 3/8x1/4x1/4, | szt. | 200
3 | Wykonane z przezroczystego polikarbonatu rozmiar 3/8x1/4x3/8, | szt. | 50
4 | Wykonane z przezroczystego polikarbonatu rozmiar 3/8x3/8x3/8, | szt. | 1000
5 | Wykonane z przezroczystego polikarbonatu rozmiar 1/2x3/8x3/8, | szt. | 200
6 | Wykonane z przezroczystego polikarbonatu rozmiar 1/2x3/8x1/2 | szt. | 100
7 | Wykonane z przezroczystego polikarbonatu rozmiar 1/2x1/2x1/2 | szt. | 50
Wartość pakietu nr 24 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 25 Wycinaki aortalne
1 | Wycinaki aortalne wycinaki aortalne wyposażone w podwójny układ ostrza wykonanego z medycznej stali wysokostopowej oprawa wykonana z apyrogennego i atrombogennego tworzywa sztucznego wycinak aortalny posiadający wewnętrzny zbiorniczk na wyciętą tkankę Rozmiar 4,0 ; 4,4 ; 4,8 ; 5,2 [mm] sterylny, jednorazowego użytku | szt. | 500
Pakiet 26 Kaniule
1 | Kaniule aortalne zbrojone proste Rozmiary 20FR, 22FR, 24FR Długość 23cm, łącznik 3/8 cala z odprowadzeniem Tworzywo PVC med., apyrogenne Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie się światła kaniuli Końcówka z kołnierzem | szt. | 20
Pakiet 27 Kaniule
1 | Kaniule aortalne zbrojone zagięte Kaniula aortalna zakrzywiona pod kątem 90º z łącznikiem, zbrojona rozmiary: 20Fr, 22Fr, 24Fr Długość min. 27 cm.z konektorem łączącym 3/8 cala x 3/8 cala z odpowietrznikiem Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu Kaniule wyposażone w kołnierz z więciami do mocowania szwów | szt. | 800
Pakiet 28 Kaniule
1 | Kaniule żylne pojedyncze proste Całkowite zbrojenie Rozmiary 26,28,30,32,34 Długość kaniuli 40 cm | szt. | 400
Pakiet 29 Kaniule
1 | Kaniule żylne pojedyncze zagięte Całkowite zbrojenie Rozmiary 24, 28 Długość kaniuli 40 cm Kaniule zakrzywione pod kątem 90 stopnii, długość końcówki 7 cm (dla rozmiaru 24: 5 cm) Metalowa końcówka | szt. | 50
Pakiet 30 Kaniule
1 | Kaniula do kardiopleginy z linią wentu Linia wentu na końcu dystalnym Rozmiary 7,9,11 Fr z światłem wewnętrznym minimum odpowiednio 1,6 mm 2,1mm 2,5mm. Igła w rozmiarach 12,14,16 fr Konektor typu LL -żeński Światło linii wentu 1/4 | szt. | 600
Pakiet 31 Kaniule
1 | Kaniula do kardiopleginy wieńcowa prosta Kaniule wieńcowe z balonikiem (zakres średnic balonika 4-9 mm) Konektor LL-żeński Długość kaniuli 27 cm Dostępne dwie wersje końcówki twarda i miękka Światło wewnętrzne linii drenu 1,5 - 3,0 mm | szt. | 200
Pakiet 32 Kaniule
1 | Kaniula do kardiopleginy wieńcowa zakrzywiona Kaniule wieńcowe z balonikiem (zakres średnic balonika 4-9 mm) Konektor LL-żeński Długość kaniuli 27 cm Dostępne dwie wersje końcówki twarda i miękka Światło wewnętrzne linii drenu 1,5 - 3,0 mm | szt. | 200
Pakiet 33 Went
1 | Went z prowadnicą Went w rozmiarze 16 Fr - 20 Fr Zakończenie konektorem 1/4 cala Prowadnica metalowa, plastyczna, wyciągana Możliwość kontroli głębokości wprowadzenia wentu, markery Długość minimum 40 cm Otwory boczne i otwór centralny | szt. | 400
Pakiet 34 Ssak
1 | Ssak pericardialny Ssak miękki z metalową sprężynką w części dystalnej Zakończony konektorem 1/4 cala Długość robocza 35 cm | szt. | 100
Pakiet 35 Adapter do kaniul
1 | Adapter do kaniul wieńcowych Wyposażenie w trójnik łączący odprowadzenia Zakończenie adaptera 2 męskie i 1 żeńskie zapewniające szczelność połączenia bez względu na temperaturę podawanej kardioplegii. Długość całkowita ok. 30 cm +/- 5% | szt. | 400
Pakiet 36 Kaniule udowe, zestawy do wprowadzania kaniuli udowej
1 | Kaniula udowa tętnicza Rozmiary 17 Fr, 19 Fr, 21FR, 23 FR Kaniula zbrojona cienkościenna Część proksymalna przezroczysta bez zbrojenia z możliwością klemowania Konektor 3/8 cala Introducer w kaniuli Długość kaniuli 23 cm | szt. | 40
2 | Kaniula udowa żylna Dostępne rozmiary 19FR, 21FR, 23FR, 25 Fr Kaniula zbrojona cienkościenna Część proksymalna przezroczysta bez zbrojenia z możliwością klemowania Na końcówce otwory boczne Konektor 3/8 cala Introducer w kaniuli | szt. | 20
3 | Zestaw do wprowadzania kaniuli udowej tętniczej Strzykawka o pojemnośći 20 ml Igła Selingera 18 Ga Rozszerzacz stopniowany Prowadnik długości 100 cm Ostrze do skalpela nr 11 | szt. | 10
4 | Zestaw do wprowadzania kaniuli udowej żylnej Strzykawka o pojemnośći 20 ml Igła Selingera 18 Ga Rozszerzacz stopniowany Prowadnik długości 150 cm Ostrze do skalpela nr 11 | szt. | 40
Wartość pakietu nr 36 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 37 Kaniula żylna udowa ze zwiększoną ilością otworów drenażowych z zestawem do wprowadzania
1 | Kaniula udowa żylna w rozmiarze 21FR Kaniula udowa żylna w rozmiarze 25FR Zbrojenie uniemożliwiające zamknięcie światła kaniuli w trakcie krążenia pozaustrojowego Zestaw do wprowadzania kaniuli. Znaczniki głębokości umożliwiające prawidłowe umiejscowienie kaniuli. Konektor końcowy kaniuli w rozmiarze 3/8 cala. Kaniula zakończona wieloma otworami | szt. | 50
Pakiet 38 Kaniula tętnicza udowa
1 | Kaniula aortalna tętnicza zbrojona 17FR, 19FR, 21FR z konektorem łączącym 3/8 cala i odpowietrznikiem Zbrojenie kaniuli Kaniula zakończona wieloma otworami | szt. | 75
Pakiet 39 Igła do podawania kardiopleginy bez wentu w rozmiarze 7-11 Fr
1 | Prowadnica kaniuli z systemem zabezpieczającym przed wypływem krwi z opuszki aorty. Końcówka kaniuli standardowa kołnierzem uszczelniającym i możliwością bezpiecznego zamocowania. Igła wprowadzająca wykonana ze stali nierdzewnej. Zakończenie kaniuli luer z możliwością podłączenia linii do podawania kardioplegii. | szt. | 40
Pakiet 40 Kaniula dotętnicza
1 | Kaniula dotętnicza 20G 1,1 x 45mm, przepływ 49 ml/min , cewnik z PTFE, z zworem odcinającym – suwqkowo – kulowym typu Flowwitch w kolorze czerwonym, ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta, sterylne, jednorazowego użytku. Produkt nie zaiwrający DEHP, PVC oraz naturalnego lateksu. Czas stosowania do 30 dni potwierdzone przez producenta w instrukcji uzycia znajdującej się w każdym opakowaniu handlowym. Opakowanie 25 sztuk | szt. | 600
Pakiet 41 Kaniula wysokoprzepływowa do podawania kardioplegii
1 | Kaniula zakończona koszykiem z pierścieniem uszczelniającym ujście wieńcowe pod kątem 135 stopni w rozmiarze 12 Fr | szt. | 200
2 | Kaniula zakończona koszykiem z pierścieniem uszczelniającym ujście wieńcowe pod kątem 90 stopni w rozmiarze 14 Fr Zakończenie kaniuli luerem z możliwością podłączenia linii do podawania kardioplegii | szt. | 120
Wartość pakietu nr 41 | [8 empty] | xxx | 0
Pakiet 42 Kaniula do opuszki aorty
1 | Kaniula do opuszki aorty 8 Fr Kaniula do kardioplegii bez prowadnicy o długości minimum 15 cm Końcówka kaniuli standardowa z kołnierzem uszczelniającym umożliwiającym bezpieczne zamontowanie Igła wprowadzająca ze stali nierdzewnej Zakończenie kaniuli luerem z możliwością podłączenia linii do podawania kardioplegii | szt. | 40
Pakiet 43 Kaniule do kardiopleginy wstecznej
1 | Kaniule do kardiopleginy wstecznej z miękką prowadnicą Kaniula zakończona balonem ręcznie wypełnianym Długość do 35cm, LL Linia do pomiaru ciśnienia zakończona kranikiem Konektor LL-żeński Kaniula wykonana z silikonu | szt. | 60
2 | Kaniula do kardioplegii wstecznej ze sztywną prowadnicą 15Fr. Kaniula z balonikiem samouszczelniającym. Prowadnik kaniuli sztywny. Długość minimium 30 cm | szt. | 40
Wartość pakietu nr 43 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 44 Kanuile, dreny
1 | Kaniula aortalna prosta z łącznikiem , zbrojona rozm. 18Fr - 20 Fr,długość min. 25 cm, max 30cm. z konektorem łączącym 3/8 cala x 3/8 cala z odejściem bocznym typu Luer- Lock. Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu Centralne wyjście. Kaniule wyposażone w ruchomy kołnierz do mocowania szwów. W zestawie prowadnik pakowany razem | szt. | 60
2 | Jałowy dren do ssaka wolnego na rolkę . Linia sakowa na rolkę składająca się z : drenu PCV I silikonu, zapakowane w podwójny pakiet , zgodny z rysunkiem. | szt. | 100
3 | Kaniula żylna, zbrojona, dwustopniowa prosta w rozmiarze 32/40 Fr. Bez łącznika. Zbrojenie umożliwiające zamknięcie światła kaniuli w trakcie krążenia pozaustrojowego. Długość całkowita kaniuli minimum 36 cm. Znaczniki głębokości umożliwiające prawidłowe umiejscowienie kaniuli. | szt. | 900
4 | Kaniula żylna, zbrojona, dwustopniowa owalna prosta w rozmiarze 32/40 Fr. Bez łącznika. Zbrojenie umożliwiające zamknięcie światła kaniuli w trakcie krążenia pozaustrojowego. Długość całkowita kaniuli minimum 36 cm. Znaczniki głębokości umożliwiające prawidłowe umiejscowienie kaniuli. | szt. | 50
Wartość pakietu nr 44 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 45 Kaniula do selektywnej perfuzji mózgu
1 | Trzyportowa kaniula do selektywnej perfuzji mózgowej wykonana z silikonu, 3 porty służące do: perfuzji, zapełniania balonu oraz pomiaru ciśnienia za balonem silikonowy balon uszczelniający zapobiegający cofaniu się krwi oraz utrzymujący kaniulę w świetle naczynia Stalowy prowadnik umożliwiający modelowanie kaniuli Zwiększona odporność na załamania Miękki silikonowy balonik dopasowujący się do ścian naczynia, utrzymujący kaniulę w jednym miejscu oraz zapobiegający cofaniu się krwi Dodatkowe otwory po bokach kaniuli dla lepszej perfuzji Długość 35cm, średnica 14F, 17F, 20F | szt. | 50
Pakiet 46 Płyn do kardioplegi
1 | Płyn kardioplegiczny do konserwacji i perfuzji narządów o osmolarności 310 mOsml/kg. Dostepny w workach 1 i 2 litrowych - roztwór sterylny. O następującym składzie: Chlorek magnezu sześciowodny 0,8132 g; chlorek sodu 0,8766 g; chlorek potasu 0,6710 g; chlorowodorek histydyny jednowodny 3,7733 g; histydyna 27,9289 g; tryptofan 0,4085 g; mannitol 5,4651 g; chlorek wapnia dwuwodny 0,0022 g; potassium hydrogen 2-ketoglutarate 0,1842 g/l; woda do iniekcji do 1000 ml; wodorotlenek potasu do ustawienia pH | Cena za 1 litr | 20
Pakiet 47 Zestaw do wprowadzania elektrod
1 | Zestawy do wprowadzania elektrod od 7 F do powyżej 10 F | szt. | 50
Pakiet 48 Koszulki naczyniowe z zastawką hemostatyczną
1 | Koszulki naczyniowe 5F-8F wraz z zestawami do wprowadzania (igła, prowadniki) | szt. | 200
Pakiet 49 Cewniki diagnostyczne
1 | Szeroka gama krzywizn: JL (3,0 – 6,0); JR; (3,0 – 6,0); JR Short Tip (3,5 – 6,0); AL (1 – 3); AR (1 – 3, Modified); Internal Mammary; Pigtail (prosty, 145°, 155°); Hockey Stick, Multipurpose (A1, A2, B1, B2); Atesal (3.5 - 4.5), Sones, Modified Extra Back Up, Coronary Bypass Graft Krzywizna Pigtail z 8 otworami bocznymi Dostępne średnice: 4F; 5F; 6F, 7F Wykonane z nylonu Pebax zapewniającego odporność na załamanie, pamięć kształtu i gładką powierzchnię Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą Cewniki zbrojone Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność Wytrzymałość ciśnieniowa: 1200 PSI Duże światło wewnętrzne 4F: 0,042”, 5F: 0,047”,6F: 0,057”, 7F: 0,070” Wysoki przepływ Kompatybilne z prowadnikiem 0,038” Długości cewników 80cm – 110 cm Min. 48 krzywizn dla 6F Końcówka bez zbrojenia, wykonana z miękkiego, atraumatycznego tworzywa - nylonu | szt. | 1200
Pakiet 50 Akcesoria zużywalne do pomiarów hemodynamicznych
1 | Czujnik Acumen IQ do pomiaru rzutu serca wykrywajacy ryzyko zdarzenia hipotensyjnego przed jego wystapieniem. Czujnik mierzy dodatkowo Eadyn i dp/dt. Opcja nieinwazyjna oraz z dostępu tętniczego. | szt. | 100
2 | Ccombo, cewnik do ciągłego pomiaru pojemności minutowej serca z SvO2 7,5F; | szt. | 10
3 | Cewnik Swan-Ganz'a, roz. 7F, 4 światła; 110 cm | szt. | 20
4 | Jednorazowy przetwornik do ciągłego, inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi, pojedynczy | szt. | 160
5 | Co Set- system do podawania iniektatu lodowatego lub w temperaturze pokojowej | szt. | 20
Wartość pakietu nr 50 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 51 Prowadnik diagnostyczny teflonowy
1 | Prowadnik diagnostyczny, teflonowy ze sztywnym rdzeniem o długości 260cm.Dostępne końcówk i „J” z 3mm promieniem.Średnica 0,035” lub 0,032” | szt. | 800
Pakiet 52 Zestaw do nakłucia tętnicy udowej
1 | Zestaw do nakłucia tętnicy udowej, Zawiera: intro duktor, dylator, igłę, dostępny w dwóch długościach 11 cm i 23 cm, Średnica 5F – 8F, Powleczony substancją ułatwiającą wprowadzenie, Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem, szczelna zastawka hemostatyczną, Ramię boczne zakończone kranikiem, Rozmiary kodowane kolorami | szt. | 800
Pakiet 53 Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia naczyń tętniczych
1 | Zestaw do zamykania naczynia po nakłuciu t. udowej; Zamykanie tętnic po wkluciach 5 – 8 F; Zamykacze w 2 rozmiarach: 6 F dla wklucia 5-6 F i 8 F dla wklucia 7-8 F; Dwa mechanizmy homeostatyczne: mechaniczny ( kanapka ) i biochemiczny ( kolagen ); Zmykanie naczynia od wewnatrz (kotwica) i zewnatrz (kolagen); Trzy komponenty zamykacza: polimerowa kotwica , szew , kolagen; Wszystkie komponenty wchlanialne do 90 dni; W sterylnym opakowaniu: urzadzenie zamykajace, koszulka, lokalizator arteriotomii, prowadnik. | szt. | 300
Pakiet 54 Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia naczyń tętniczych i żylnych
1 | Urządzenie zamykające naczynie w miejscu nakłucia, działające za pomoca dwóch igieł nitynolowych i nici propylenowych. Mozliwość zamykania otworów 5-8F za pomocą jednego zamykacza a do 24F za pomocą dwóch. Dostępne również systemy zamykające dostępy 5-6F za pomocą nitynolowego klipsa. | szt. | 350
Pakiet 55 Czyścik do koagulacji
1 | Czyścik do koagulacji | szt. | 300
Pakiet 56 Hemokoncetrator z zestawem drenów
1 | Hemokoncetrator z zestawem drenów Membrana wykonana z polysulfonu Powierzchnia membran min 0,8 m kw Wypełnienie max.100 ml Zakres przepływu krwi min. 100-max.500 ml/min Komplet drenów tętniczych o długości min 100 cm zakończony nakrętką typu luer czerwoną i żylny długość 100 cm zakończony nakrętką typu luer niebieską Worek na mocz min 2000 ml Z możliwością płukania na górze i na dole, z boku filtra wejście do płynu dializacyjnego i przesączu Uchwyt do hemokoncentratora | szt. | 200
Pakiet 57 Stabilizator tkankowy, stabilizator do podtrzymywania serca
1 | Stabilizator tkankowy - ssący, atraumatyczny - niskoprofilowy niezakrywający naczyń wieńcowych - ramię o płynnej możliwości dostosowania pozycji oraz o gładkiej powierzchni i silnej stabilizacji plastyczny - ułatwiający ocenę struktur nasierdziowych - jednorazowy - część ssąca z przejrzystego materiału – niskoprofilowa - część ssąca plastyczna - możliwość dostosowania kształtu w trzech płaszczyznach - możliwość montażu na dowolnym retraktorze - przyssawki z wieloma komorami ssącymi - zbrojona linia ssąca do pompy - wskaźnik siły stabilizacji ramienia stabilizatora - termin ważności minimum 2 lata od daty dostawy | szt. | 500
2 | Stabilizator do podtrzymywania serca ssący, atraumatyczny - część ssąca z przejrzystego materiału rozgałęziona na trzy części, pokryta od wewnątrz atraumatyczną włókniną - niskoprofilowy (niezakrywający naczyń wieńcowych) - elastyczne zawieszenie serca nieupośledzające jego hemodynamiki - ułatwiający ocenę struktur nasierdziowych - jednorazowy - możliwość umieszczenia stabilizatora na ścianie komory serca i poza przebiegiem naczyń wieńcowych dzięki rozgałęzionemu kształtowi części ssącej - obrotowe połączenie ramienia stabilizatora z zaciskiem służącym do montowania na retraktorze mostkowym - możliwość montażu na dowolnym retraktorze - ramię o płynnej regulacji kształtu, gładkościenne, niskoprofilowe - termin ważności minimum 2 lata od daty dostawy | szt. | 10
W ramach pakietu nr 57 oferujemy użyczenie następującego sprzętu: ramiona wielorazowego użytku do mocowania stabilizatorów - 6 szt | - ułatwiający ocenę struktur nasierdziowych
Wartość pakietu nr 57 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 58 Drenaże klatkowe
1 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej, posiadający komorę zbior. 2500ml. ze skalą pediatryczną od 0 do 100 ml co 1 ml, od 100 do 200 co 2 ml, od 200 do 2500 co 5 ml, z wydzieloną komorą zastawki wodnej, wydzieloną mechaniczną komorą regulacji podciśnienia, z możliwością nastawienia siły ssania w zakresie od 10 do 40 mm H2O za pomocą mechanicznego pokrętła; możliwością regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu; automatyczną zastawką zabezpieczającą przed wzrostem ciśnienia w drenowanych jamach w kierunku dodatnim; automatycznym odbarczaniem wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej z dodatkową zastawką manualną, port bezigłowy do komory zastawki wodnej, port bezigłowy na drenie do pobierania próbek; optyczny wskaźnik poprawnego działania źródła ssania; z komorami zawierającymi barwnik umożliwiający łatwy odczyt poziomów płynów; wyposażony w przycisk do wyrównania ciśnienia z filtrem przeciwzakażeniowym; wyposazony w miernik przecieku doopłucnowego; drenaż pracujący bezgłośnie; w całości z półprzeźroczystym, samouszczelniającym się drenem z antyzłamaniowym zabezpieczeniem, z możliwością jego rozłączenia np w przypadku wymiany zestawu u pacjenta; zestaw z wysuwaną podstawką i haczykami do powieszenia; w zestawie buteleczka ze sterylną wodą do wypełnienia zastawki wodnej; wysokość min. 35cm, sterylny, pakowany w podwójny papier i folię | szt. | 1200
Pakiet 59 Elektrody nasierdziowe
1 | Elektrody nasierdziowe. Elektroda monopolarna 60 cm Igła sercowa pełna łamana Dwa kolory do wyboru Zamawiający wymaga aby elektroda nasierdziowa posiadała fiksację typu kotwiczka („tines”) | szt. | 1700
Pakiet 60 Zaciski naczyniowe Tasmy
5 | Taśmy silikonowe Produkt niesterylny, wykonany z silikonu medycznego, do sterylizacji przed użyciem (gaz / autoklaw / plazma). Pakowany w zwojach 50m, możliwość przycięcia na pożądaną długość. Kolory do wyboru: żółty, niebieski, biały i czerwony. Szerokość taśmy do wyboru: 2 mm i 5 mm. | szt. | 2
Pakiet 61 Zastawki biologiczne
1 | Zastawka biologiczna aortalna w rozmiarach 19, 21, 23, 25, 27 mm Zastawka stentowa, trzyczęściowa, niskoprofilowa przeznaczona do wszepiania w pozycji nadpierścieniowej oraz wewnątrz pierścienia Wykonana ze świńskich płatków zastawki aortalnej złożonej z trzech symetrycznych i odrębnych płatków gwarantujących optymalną kooptację Płatki zastawki przygotowane w 0,4% roztworze aldehydu glutarowego w warunkach próżniowych w celu zachowania integralności włókien kolagenowych Mocowanie na elastycznym stencie wykonanym z polimeru acetylowego pokrytego poliestrem Kołnierz zewnętrzny wykonany z silikonu i pokryty powłoką poliestrową Możliwość korekty ustawienia zastawki także po przyłączeniu holdera Bezpieczeństwo podczas badań MR poświadczone certyfikatem lub oświadczeniem producenta Model aortalny zastawki dostępny w pozycji nadpierścieniowej | szt. | 100
2 | Zastawka biologiczna mitralna w rozmiarach 25, 27, 29, 31, 33 mm Zastawka stentowa, trzyczęściowa, niskoprofilowa przeznaczona do wszepiania w pozycji nadpierścieniowej oraz wewnątrz pierścienia Wykonana ze świńskich płatków zastawki aortalnej złożonej z trzech symetrycznych i odrębnych płatków gwarantujących optymalną kooptację Płatki zastawki przygotowane w 0,4% roztworze aldehydu glutarowego w warunkach próżniowych w celu zachowania integralności włókien kolagenowych Mocowanie na elastycznym stencie wykonanym z polimeru acetylowego pokrytego poliestrem Kołnierz zewnętrzny wykonany z silikonu i pokryty powłoką poliestrową Możliwość korekty ustawienia zastawki także po przyłączeniu holdera Bezpieczeństwo podczas badań MR poświadczone certyfikatem lub oświadczeniem producenta Model mitralny w pozycji śródpierścieniowej zastawki dostępny w rozmiarach: 25mm - 33mm; Maksymalna wysokość zastawki mitralnej: dla 25mm-8mm, 27mm-9mm, 29mm-9mm, 31mm-10mm, 33mm-10mm | szt. | 50
W ramach pakietu nr 61 oferujemy użyczenie następującego sprzętu: 3 komplety miarek do zastawek
Wartość pakietu nr 61 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 62 Zastawka stentowa aortalna
1 | Zastawka aortalna stentowa perikardialna w rozmiarach 19, 21, 23, 25, 27 mm Zastawka stentowa aortalna, trzykompozytowa, wykonana z perikardium wołowego dostosowana do implantacji w pozycji nadpierścieniowej jak i wewnątrz pierścienia Konstrukcja tzw. poszerzonego kołnierza zewnętrznego (o min. 3mm), umożliwiająca implantację optymalnie większej średnicy wewnętrznej dla żądanego rozmiaru zastawki - podać wartości Niski profil umożliwiający wprowadzenie przez cięcie mini-inwazyjne; Maksymalna wysokość zastawki: 11mm dla r.19mm, 12mm dla r.21mm, 13mm dla r.23mm, 15mm dla r.25mm oraz 16mm dla r.27mm, przy projekcji max.: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm - odpowiednio dla każdego rozmiaru – podać wartości Perikardium poddane specjalnemu procesowi zwiększającemu stabilność biologiczną tkanki – opisać użyty proces Mocowanie płatków na elastycznym, polimerowym stencie pokrytym poliestrem wyścielonym dodatkowo w części wewnętrznej cienką warstwą perikardium, niwelując możliwość ocierania się płatków zastawki o poliester Komplet niezbędnych holderów i miarek do implantacji o pamięci kształtu – min. 2 komplety Bezpieczeństwo podczas badań MR poświadczone certyfikatem producenta Kołnierz szewny wykonany z silikonu i pokryty powłoką poliestrową | szt. | 41
Konstrukcja tzw. poszerzonego kołnierza zewnętrznego (o min. 3mm), umożliwiająca implantację optymalnie większej średnicy wewnętrznej dla żądanego rozmiaru zastawki - podać wartości
Niski profil umożliwiający wprowadzenie przez cięcie mini-inwazyjne; Maksymalna wysokość zastawki: 1mm dla r.19mm, 12mm dla r.21mm, 13mm dla r.23mm, 15mm dla r.25mm oraz 16mm dla r.27mm, przy projekcji max.: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm - odpowiednio dla każdego rozmiaru – podać wartości
Perikardium poddane specjalnemu procesowi zwiększającemu stabilność biologiczną tkanki – opisać użyty proces
W ramach pakietu nr 62 oferujemy użyczenie następującego sprzętu: 3 komplety miarek do zastawek
Pakiet 63 Protezy naczyniowe, wypalarka do protez naczyniowych
1 | Protezy naczyniowe tkane, proste, uszczelniane kolagenem, 24-34 mm, dł. 15 cm Protezy naczyniowe tkane, proste, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane, grubość ściany 0,38 mm; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min | szt. | 15
2 | Protezy naczyniowe 10 mm, 20-34 mm, dł. 30 cm Protezy naczyniowe tkane, proste, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane, grubość ściany 0,38 mm; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min | szt. | 30
3 | Protezy naczyniowe 6, 8, 10 mm, dł. 20 cm Protezy naczyniowe tkane proste, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane, grubość ściany 0,49 mm; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min | szt. | 15
4 | Protezy naczyniowe tkane, proste z 3 cm odcinkiem niekarbowanym, 24-34 mm, dł. 15 cm, Protezy naczyniowe tkane, proste z 3 cm odcinkiem niekarbowanym, do rekonstrukcji opuszki aorty wstępującej, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane, grubość ściany 0,38 mm; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min | szt. | 15
5 | Protezy naczyniowe pień 20-34mm, odnogi 8 i 10 mm, dł. pnia 50 cm, dł. odnóg 30 cm Protezy naczyniowe tkane, łuk aorty, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane, grubość ściany 0,38 mm; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min | szt. | 5
6 | Protezy naczyniowe 20-34mm, śr. odnogi 10 mm; dł. pnia 35 cm, dł. odnogi 40 cm Protezy naczyniowe tkane, z 1 odnoga do podłączenia krążenia pozaustrojowego, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane, grubość ściany 0,38 mm; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min | szt. | 5
7 | Protezy naczyniowe tkane, z zatoką Valsalvy, 24-34 mm, dł. 15 cm Protezy naczyniowe tkane, z zatoką Valsalvy, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane, wykonane jako jeden element w całości-bez szwów łączących poszczególne części protezy, z 1 cm odcinkiem niekarbowanym i niekarbowaną zatoką; grubość ściany 0,38 mm; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min | szt. | 5
8 | Jednorazowa wypalarka do protez naczyniowych | szt. | 20
Wartość pakietu nr 63 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 64 Mechaniczna zastawka aortalna i mitralna
1 | Wysokoprofilowe, dwupłatkowe zastawki wykonane z węgla pirolitycznego bez silikonu. Kołnierz wykonany z drakonu lub teflonu ze znacznikami, usytułowany supraannularnie – powyżej pierścienia anatomicznego. Kąt otwarcia płatków min. 90° System Leaflet Shelding – konstrukcja dolnej części pierścienia chroniąca płatki przed zablokowaniem Dostępne rozmiary zastawek aortalnych: 19, 21, 23, 25, 27/29 mm Dostępne 3 kołnierze szewne dla zastawek aortalnych, w tym 1 dedykowany do wąskiego pierścienia Możliwość obniżenia INR do wartości 1.5 – 2.0 po 3 miesiącach po wszczepieniu zastawki aortalnej – potwierdzone w instrukcji użycia Efektywna powierzchnia otwarcia zastawki aortalnej: dla śr. 19 mm – min.2,2cm²; dla śr.21mm –min 2,75cm²; dla śr. 23 mm –min 3,4cm²; dla śr. 25 mm – min 4,09cm² Gradient ciśnień dla zastawki aortalnej max. 10mmHg zależnie od rozmiaru zastawki (podać oferowane rozmiary wraz z rozpisanymi gradientami ciśnień dla odpowiednich rozmiarów) | szt. | 30
2 | Wysokoprofilowe, dwupłatkowe zastawki wykonane z węgla pirolitycznego bez silikonu. Kołnierz wykonany z drakonu lub teflonu ze znacznikami, usytułowany supraannularnie – powyżej pierścienia anatomicznego. Kąt otwarcia płatków min. 90. System Leaflet Shelding – konstrukcja dolnej części pierścienia chroniąca płatki przed zablokowaniem .Dostępne rozmiary zastawek mitralnych: 23, 25, 27/29, 31/33 mm oraz uniwersalny rozmiar 25/33 mm Dostępne 2 kołnierze szewne dla zastawek mitralnych Geometryczna powierzchnia zastawki z płatkami (GOA) dla śr. 23 mm – min. 3,1cm² dla śr.25mm – min. 3,7cm² dla śr. 27 mm – min. 3,7cm² Gradient ciśnień dla zastawki mitralnej max. 4,5 mmHg (podać oferowane rozmiary wraz z rozpisanymi gradientami ciśnień dla odpowiednich rozmiarów) Trombogenność max. 1% | szt. | 15
W ramach pakietu nr 64 oferujemy użyczenie następującego sprzętu: 3 komplety miarek do zastawek
Wartość pakietu nr 64 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 65 Proteza z zastawką mechaniczną
1 | Proteza z zastawką mechaniczną. Dostępne rozmiary 19,21,23,25,27/29 mm. Pierścień wykonany z bazy grafitowej powleczonej czystą postacią węgla pirolitycznego bez zawartości silikonu. Płatki wykonane ze spieklików węglowych, osadzonych na bazie grafitowej, impregnowanej warstwą o 10% zawartości wolframu, dzięki której płatki są nieprzepuszczalne dla promieniowania rentgenowskiego. Kąt otwarcia płatków zastawki 90 st. i stożkowy wlot stymulują przepływ laminarny. Zakres ruchomości płatków do pozycji zamkniętej wynosi 50 st. Kołnierz do wszywania Conform X wykonany z PTFE, posiada znaczniki odniesienia usytuowane suprannularnie ułatwiające orientację zastawki. Proteza naczyniowa zatoki Valsalvy, która odtwarza geometrię zatoki Valsalvy wykonana z włókien poliestrowych, impregnowana wchłanialnym białkiem (modyfikowana żelatyna ssacza), która zapobiega reakcjom śródoperacyjnego krzepnięcia protezy. Znaczniki na całej długości protezy, długość protezy 110 mm. Badanie kliniczne potwierdza możliwość utrzymania poziomu INR 1,5-2,0. Każdy conduit wyposażony w wypalarkę. Wyposażenie w komplet miarek z trzymakiem. Elementy, z których wykonana jest zastawka gwarantują bezpieczeństwo przy badaniu rezonansem magnetycznym in. 1,5 T/64 MHz. | szt. | 5
Pakiet 66 Stent aortalny
1 | Stent aortalny do leczenia ostrych rozwarstwień aorty wstępującej i łuku ( Typ A, DeBakey typ I) będący uzupełnieniem standardowej procedury – Hemiarch. Stent wykonany z nitinolu, niepokryty, umożliwiający stabilizację kanału prawdziwego łuku i aorty zstępującej. Średnia wielkość komórek stentu około 12mm, umożliwiający endowaskularny dostęp do naczyń dogłowowych. W części proksymalnej znajduje się kołnierz wykonany z PTFE służący do podparcia i wzmocnienia tkanek. W dystalnej części, sprężyny skierowane do wewnątrz, żeby zapobiec powstawaniu nowych entry indukowanych przez dystalną część stentu. System dostarczania kompatybilny z prowadnikiem 0,035”. Rozmiary: Dostępne średnice kołnierza do wszycia: 24, 32 mm Dostępne 4 konfiguracje: Prosta, średnica 40 mm, długość 95 mm Prosta, średnica 55mm, długość 121mm Taperowana: 40mm prox, 30mm dystal; długość 92mm Taperowana: 55mm prox, 40mm dystal; długość 112mm Suteczność i bezpieczeństwo potwierdzone badaniem klinicznym. | szt. | 5
Pakiet 67 Pierścienie mitralne
1 | Pierścienie mitralne półsztywne Półsztywny pierścień do plastyki zastawki mitralnej pokryty warstwą tkaniny poliestrowej ze znacznikami orientującymi pierścień w ujściu zastawki Rozmiary: 24-40mm | szt. | 20
2 | Pierścienie do annuloplastyki mitralnej półsztywne przeznaczone do zabiegów małoinwazyjnych Półsztywne pierścienie do annuloplastyki mitralnej wyprofilowane trójwymiarowo o kształcie " podwójnego siodła", pokryte warstwą tkaniny poliestrowej ze znacznikami orientującymi pierścień w ujściu zastawki Kształt pierścieni nerkowaty, wygięty siodłowo w dwóch osiach (poprzecznej i podłużnej) , o progresywnej ,w odniesieniu do rozmiaru proporcji wysokości do szerokości, zapewniający zabezpieczenie pierścienia zastawki w obrębie obu płatków: przedniego (anterior) i tylnego (posterior) Konstrukcja pierścieni do annuloplastyki mitralnej pełna: zapewniająca usztywnienie w obrębie płatka przedniego (anterior) i uelastycznienie w obrębie płatka tylnego (posterior), zapewniająca powiększanie się wymiaru A-P podczas rozkurczu Konstrukcja pierścienia pod kątem zapewnienia przywrócenia funkcjonalności fizjologicznej zastawki mitralnej Kołnierz pierścienia o wyraźnie wyodrębnionym polu do założenia szwów Pierścienie dostosowane do implantacji metodą małoinwazyjną Wymagane rozmiary: 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 mm | szt. | 15
3 | Pierścień do annuloplastyki zastawki trójdzielnej Sztywne pierścienie do annuloplastyki trójdzielnej o konstrukcji niskoprofilowej, ze znacznikami orientującymi pierścień w ujściu zastawki, pokryte warstwą tkaniny welurowej ułatwiającej wszywanie. Trójwymiarowe ukształtowanie zgodne z kształtem ujścia zastawki trójdzielnej z przerwą w miejscu odpowiadającym występowaniu węzła przedsionkowo-komorowego i pęczka Hisa. Rdzeń ze stopu tytanu, stabilizujący ujście zastawki Pierścienie umieszczone na holderze ułatwiającym implantację Konstrukcja pierścienia pod kątem zapewnienia przywrócenia funkcjonalności fizjologicznej zastawki trójdzielnej Wymagane rozmiary: 26, 28, 30, 32, 34, 36 mm | szt. | 20
Wartość pakietu nr 67 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 68 Zastawki biologiczne
1 | Zastawka aortalna biologiczna z perikardium wołowego Wymagane rozmiary: aortalne 19-29 mm., Zastawka stentowa z perykardium wołowego, chemicznie zabezpieczona przed zwapnieniem poprzez usunięcie z tkanki fosfolipidów oraz wolnych grup aldehydowych, zastawka zbudowana z trzech niezależnych płatków o jednakowej grubości i jednorodności tkanki, zapewniających maksymalizację pola otwarcia i optymalizację warunków hemodynamicznych, stent zastawki metalowy, elastyczny z pamięcią kształtu. Kołnierz zastawki aortalnej wyprofilowany trójwymiarowo, specyficznie do anatomicznej budowy pierścienia natywnego, Zastawka aortalna do implantacji całkowicie nadpierścieniowej, po wszczepieniu żadna część stentu nie znajduje się w świetle pierścienia zastawki. Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 19 min. 1,50 [cm2] efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 21 min. 1,90 [cm2], efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawiki aortalnej 23 min. 2,00 [cm2] | szt. | 20
2 | Zastawka mitralna biologiczna z perikardium wołowego , wymagane rozmiary: mitralne 25-33 mm., konstrukcja holdera zastawki mitralnej zabezpieczająca przed zaczepieniem się szwu o spojenie komisur zastawki podczas implantacji, zastawka stentowa z perykardium wołowego, chemicznie zabezpieczona przed zwapnieniem poprzez usunięcie z tkanki fosfolipidów oraz wolnych grup aldehydowych. zastawka zbudowana z trzech niezależnych płatków o jednakowej grubości i jednorodności tkanki, zapewniających maksymalizację pola otwarcia i optymalizację warunków hemodynamicznych, stent zastawki metalowy, elastyczny z pamięcią kształtu. Konstrukcja holdera zastawki mitralnej zabezpieczająca przed zaczepieniem się szwu o spojenie komisur zastawki podczas implantacji, kołnierz zastawki mitralnej wyprofilowany trójwymiarowo, specyficzne do anatomicznej budowy pierścienia natywnego. Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki mitralnej 25 min. 2,30 (cm.2), efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki mitralnej 27 min. 2,40 (cm.2), efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki mitralnej 29 min. 2,60(cm.2) ] | szt. | 10
3 | zastawka stentowa z perykardium wołowego, chemicznie zabezpieczona przez zwapnieniem poprzez usunięcie z tkanki fosfolipidów i wolnych grup aldehydowych oraz stabilne blokowanie rezydualnych grup aldehydowych zastawka zbudowana z trzech niezależnych płatków o jednakowej grubości i jednorodności tkanki, zapewniających maksymalizację pola otwarcia i optymalizację warunków hemodynamicznych stent zastawki niskoprofilowy, z nitinolu, elastyczny, z pamięcią kształtu umożliwiający zaginanie się stentów do wewnątrz podczas implantacji, pokryty tkaniną poliestrową. kołnierz do szycia w kształcie siodła, posiadający asymetryczną konstrukcje, który naśladuje natywny pierścień mitralny dobra widoczność w badaniu fluoroskopowym w celu łatwej identyfikacji strefy lądowania dla potencjalnych przyszłych interwencji przezcewnikowych zastawka sterylna, przechowywana bez roztworu buforującego, gotowa do natychmiastowego użycia, nie wymagająca płukania. wymagane rozmiary: mitralne 25 – 33 mm | szt. | 15
W ramach pakietu nr 68 oferujemy użyczenie następującego sprzętu: 3 komplety miarek do zastawek
Wartość pakietu nr 68 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 69 Balony do kontrapulsacji
1 | Balony do kontrapulsacji współrpacujące z pompami Datascope: 7.5Fr 34cc | szt. | 50
2 | Balony do kontrapulsacji współrpacujące z pompami Datascope 7.5Fr 40cc | szt. | 100
3 | Balony do kontrapulsacji współrpacujące z pompami Datascope 8Fr 50cc | szt. | 50
Wartość pakietu nr 69 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 70 Zestaw do zabiegów kardiochirurgicznych
1 | Zestaw do zabiegów kardiochirurgicznych 1) 1 x serweta na stolik instrumentarialny 150cm x 190cm wykonana z foli PE, pokryta chłonną włókniną o wymiarach 65x190 cm, która służy, jako owinięcie zestawu, z przylepcem 5x5cm w części centralnej. 2) 6 x ręcznik wysokochłonny o wymiarach 30cm x 35cm, wykonany z poliestru 48% i masy celulozowej 52% o gramaturze min. 73g/m2. 3) 1 x serweta na stolik Mayo 80cm x 140cm, w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z niebieskiej foli PE o grubości min. 0.07 mm, jedna strona pokryta chłonną włókniną wiskozową o gramaturze min. 36g/m2 o wymiarach 60x140cm . 4) 1 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 70g/m2 i właściwościach hydrofobowych. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep,mankiety o długości 9cm (+ 0,5cm), wykonane z poliestru. Oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki lub nadruku umieszczonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 130cm (+/- 3cm) 5) 2 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 70g/m2 i właściwościach hydrofobowych. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia 28g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, mankiety o długości 9cm (+/- 0,5cm), wykonane z poliestru. Oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki lub nadruku umieszczonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha XL lub w centymetrach oznaczających jego długość 150cm (+/- 5cm) 6) 2 x kieszeń na narzędzia chirurgiczne 2-komorowa o wymiarach 40 x 30cm,jednokomorowa i dwukomorowa wykonana z folii polietylenowej 7) 2 x uchwyt typu rzep do mocowania przewodów i drenów min. 2cm x 20 cm 8) 2 x samoprzylepny uchwyt na przewody i dreny z 2 trokami z włókniny spunlace o długości min. 35cm umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie, przymocowanymi do taśmy lepnej o wymiarach 10cm x 10cm 9) 1 x zestaw do odsysania z końcówką typu Yankauer Ch.25 Ø 6mm, 300cm 10) 1 x strzykawka trzyczęściowa Luer 50/60ml | szt. | 1080
11) 2 x strzykawka dwuczęściowa Luer 20ml12) 10 x gumowe zabezpieczenie na kleszczyk 13) 1 x pudełko magnetyczne do liczenia igieł min. 20 miejscowe 14) 2 x kleszczyki plastikowe, blokowane, do materiału opatrunkowego o długości 24cm 15) 1 x ostrze chirurgiczne sterylne pakowane pojedynczo nr 11 16) 1 x ostrze chirurgiczne sterylne pakowane pojedynczo nr 15 17) 2 x ostrze chirurgiczne sterylne pakowane pojedynczo nr 24 18) 2 x seton gazowy 7cm x 2m 19) 1 x opakowanie a'10szt. jałowych tupferów rozmiar 12x12cm twardych przeznaczonych do preparowania tkanek, wykonanych z gazy 24-nitkowej, z elementem kontrastującym w promieniach RTG, umieszczone w oddzielnym opakowaniu. 20) 8 x tupfer z gazy 20-nitkowej z nitką RTG, o rozmiarze 50x50 cm lub 50x40 20) 20) 8 x tupfer z gazy 20-nitkowej z nitką RTG, o rozmiarze 50x50 cm lub 50x40 21) 1 x miska niebieska, 500 ml, 22) 10 x kompres wykonany z gazy 17-nitkowej, 16-warstwowy 10cm x 10cm 23) 1 x czyścik do elektrody 5cm x 5cm 24) 40 x kompres wykonany z gazy 17-nitkowej, 16-warstwowy z nitką RTG, 10cm x 10cm, przewiązane po 10szt. 25) 5 x serweta wykonana z gazy bawełnianej, 8-warstwowa, 45cm x 45cm (po wstępnym praniu), z tasiemką i elementem kontrastującym w promieniach RTG, kolor biały 26) 2 x serweta 50cm x 75cm wykonana z laminatu 2-warstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 50g/m2 27) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm z możliwością regulacji otworu, wykonana z laminatu 2-warstwowego: włóknina polipropylenowa lub wiskozowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 59g/m2. 28) 2 x taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 10cm x 50cm 29) 1 x samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 190x100 wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego: polietylen/poliprpylen lub wiskoza.. Gramatura laminatu podstawowego 55g/m2.
30) 2 x pokrowiec na stopy typu bucik 25x35 cm z włókniny typu SMS 31) 1 x serweta operacyjna 2-warstwowa 150cm x 180cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 59g/m2. 32) 1 x serweta samoprzylepna z elementem osłaniającym krocze o wymiarach 200cm x 260cm i wycięciem "U"min 15 cm x 100cm, z łatą chłonną . Serweta z dostępem do obu kończyn i osłonięciem krocza typu "pampers" wykonana z laminatu 2-warstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura lmateriału min.59 g/m2. Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 114g/m2. Wycięcie "U" o wymiarach min 15cm x 100cm posiada 5 cm pasek samoprzylepny pokryty klejem repozycjonowalnym ( umożliwiającym swobodne przyklejanie i odklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału) wyposażony w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Pasek jest dzielony w celu ułatwienia aplikacji na pacjenta. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 75cm (+/-1 cm) x 50cm (+/- 0,5cm) 33) 1 x serweta główna wzmocniona do chirurgii naczyniowo-sercowej w kształcie litery "T" 300/225cm x 370cm z otworem min . 35cm x 40cm wypełnionym folią operacyjną , z dwoma zintegrowanymi foliowymi 2-komorowymi kieszeniami na narzędzia po obu stronach otworu oraz dwoma dodatkowymi foliowymi 1-komorowymi kieszeniami na narzędzia umieszczonymi w obrębie ekranu anestezjologicznego i 4 uchwytami do mocowania przewodów i drenów typu rzep. Serweta wykonana z laminatu 2-warstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa lub 3 warstwowego ; włóknina polipropylenowa , folia polietylenowa i włóknina wiskozowa. w. Gramatura laminatu podstawowego min. 65g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 202 H2O. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 140g/m2. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 990 cm H20. 34) Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i nr serii służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej . Opakowanie - torba z przezroczytej foli polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines min. 5 mm . 35) Opakowanie musi zawierać min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych z nr katalogowym, nazwą producenta, nr LOT i datą ważności
2 | 3. Zestaw do zabiegów kardiochirurgicznych-hybryda 1) 1 x serweta na stolik instrumentarialny 150cm x 190cm wykonana z foli PE, pokryta chłonną włókniną o wymiarach 65x190 cm, która służy, jako owinięcie zestawu, z przylepcem 5x5cm w części centralnej, gramatura 83g/m2 2) 8 x ręcznik wysokochłonny o wymiarach 30cm x 35cm, wykonany z poliestru 48% i masy celulozowej 52% o gramaturze min. 70g/m2. 3) 1 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 70g/m2 i właściwościach hydrofobowych. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep mankiety o długości 9 cm (+/- 2cm), wykonane z poliestru. Oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki lub nadruku umieszczonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha L lub w centymetrach oznaczających jego długość 130cm (+/- 3cm) 4) 1 x serweta na stolik Mayo 80cm x 140cm, w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z niebieskiej foli PE o grubości min. 0.06 mm, jedna strona pokryta chłonną włókniną wiskozowąlub polipropylenową o gramaturze min. 36g/m2 o wymiarach 60x140cm 5) 3 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 70g/m2 i właściwościach hydrofobowych. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia min. 28g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, mankiety o długości 9cm (+/- 0,5cm), wykonane z poliestru. Oznakowanie rozmiaru w wszywki lub nadruku umieszczonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha XL w centymetrach oznaczających jego długość 160cm (+/- 3cm) 6) 2 x kieszeń na narzędzia chirurgiczne 2-komorowa o wymiarach 45cm x 25cm, wykonana z folii polietylenowej bez sztywnika 7) 2 x kieszeń na narzędzia chirurgiczne 2-komorowa o wymiarach 30cm x 40cm, wykonana z folii polietylenowej bez sztywnika 8) 2 x taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 10cm x 50cm 9) 2 x samoprzylepny uchwyt na przewody i dreny z 2 trokami z włókniny spunlace o długości min. 40cm umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie, przymocowanymi do taśmy lepnej o wymiarach 10cm x 10cm | szt. | 300
10) 1 x zestaw do odsysania z końcówką typu Yankauer Ch.25 Ø 7mm, 300cm 11) 1 x kleszczyki plastikowe, blokowane, do materiału opatrunkowego 12) 1 x miska niebieska, 500 ml, wykonana z plastiku 13) 10 x gumowe zabezpieczenie na kleszczyk 14) 10 x tupfer z gazy z nitką RTG, 50x50 cm 15) 10 x kompres wykonany z gazy 17-nitkowej, 16-warstwowy 10cm x 10cm 16) 40 x kompres wykonany z gazy 17-nitkowej, 16-warstwowy z nitką RTG, 10cm x 10cm, związane po 10szt. 17) 5 x serweta wykonana z gazy bawełnianej 20-nitkowej, 4 lub 6-warstwowa, 45cm x 45cm (po wstępnym praniu), z tasiemką i elementem kontrastującym w promieniach RTG, kolor biały 18) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm z możliwością regulacji otworu, wykonana z laminatu 2-warstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 59 g/m2. 19) 1 x samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona min.90x100 wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego: wkłóknina polipropylenowa lub wiskozowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 55g/m2. 20) 1 x serweta do zabiegów kardiochirurgicznych min. 215/310cm x 450cm wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego (folia polietylenowa oraz związanej chemicznie, gręplowanej nietkanej wiskozy 28g/m2) o gramaturze 55g/m2 odporności na przenikanie cieczy min. 990 cm H2O oraz z folii polietylenowej w obszarze okrywającym panele sterowania-po obu stronach serwety Serweta posiada 1 otwór o wymiarach 40cm x 40cm oraz 2 eliptyczne otwory o wymiarach 15cm x 25cm. 21) Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i nr serii służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Opakowanie - torba z przezroczytej foli polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. 22) Opakowanie musi zawierać min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych z nr katalogowym, nazwą producenta, nr LOT i datą ważności
3 | Sterylna serweta operacyjna w rozmiarze 150cm x 200cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze min.59g/m2. Materiał spełnia wymagania i karton zewnętrzny transportowy. Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierajace nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta | szt. | 150
4 | Zestaw do chirurgii sercowo-naczyniowej: 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x190 cm (owinięcie zestawu) 4x ręczniki 30cm x 40cm 2x serwety na stolik Mayo 80cm x 140cm 2x włókninowe taśmy samoprzylepne 10cm x 50cm 2x pokrowce na stopy, typu bucik 35cm x 25cm 1x serweta operacyjna 150cm x 180cm 1x kieszeń 40cm x 30cm, niedzielona 1x serweta operacyjna wzmocniona, typu pampers 200cm x 260cm z samoprzylepnym wycięciem "U" 20cm x 100cm, ze zintegrowanym uchwytem do mocowania przewodów i drenów 1x serweta wzmocniona do chirurgii naczyniowo-sercowej w kształcie litery "T" 300/225cm x 370cm, z otworem 40cm x 40cm wypełnionym folią operacyjną z dodatkiem aktywnych jonów srebra, z dwoma zintegrowanymi foliowymi dwukomorowymi kieszeniami na narzędzia po obu stronach otworu oraz dwoma dodatkowymi, umieszczonymi w obrębie ekranu anestezjologicznego foliowymi, jednokomorowymi kieszeniami na narzędzia i pięcioma uchwytami do mocowania przewodów i drenów, typu rzep Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 59 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 114/m2. . | szt. | 160
5 | Zestaw jałowy do cewnikowania pęcherza moczowego- Wymogi - na opakowaniu jednostkowym podwójna samoprzylepna metka z kodem kreskowym, numerem katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenia dokumentacji medycznej. Skład: 1) kompres gazowy 17-nitkowy 8-warstwowy 10 x 10 cm - 5 szt., 2) nerka tekturowa - 1 szt., 3) penseta plastikowa - 1 szt., 4) pojemnik plastikowy - 1 szt., 5) tupfer kula 17-nitkowy, 20 x 20 cm - 5 szt. | szt. | 100
6 | Zestaw do małych zabiegów składający się z: 1) serweta 75x90cm z otworem 6x8cm otoczonym taśmą przylepną- 1szt., 2) tacka plastikowa 2-komorowa 13,7x18,7x3,6cm-1szt., 3) kompresy 8-warstwowe 7,5x7,5cm wykonane z gazy 17-nitkowej- 10szt., 4) tupfery 2,5x5cm wykonane z gazy 17-nitkowej- 5szt., 5) penseta plastikowa anatomiczna- 1szt., 6) pean plastikowy- 1szt., 7)serweta na stolik 100x120cm, zestaw zawinięty w tej serwecie- 1szt. Na opakowaniu jednostkowym podwójna samoprzylepna metka z kodem kreskowym, numerem katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenia dokumentacji medycznej. | szt. | 500
Wartość pakietu nr 70 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 71 Stapler
1 | Stapler jednorazowego uzytku do skóry z 35 zszywkami Stapler jednorazowego uzytku do skóry z 35 zszywkami zwykłymi zakładanymi przy każdym strzale. Średnica drutu zszywki 0,5 mm. Przybliżone zamknięcie zszywki 5,7mm x 3,8mm. | szt. | 2000
2 | Przyrząd do usuwania staplerów skórnych Przyrząd do usuwania staplerów skórnych, wykonany ze stali,z rękojeścią nożycową pokrytą plastikiem jednorazowy, sterylny. Rozmiar ok. 10 cm. | szt. | 2000
Warość pakietu nr 71 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 72 Centryfuga
1 | Centryfuga kompatybilna z posiadaną konsolą pompy odśrodkowej Stöckert firmy Sorin | szt. | 160
Pakiet 73 Szwy do zabiegów wysokospecjalistycznych kardiochirurgicznych - monofilament niewchłanialny
1 | monofilament z polipropylenu i polietylenu, lub polipropylenu, rozmiar 8/0, 3/8 koła, igła mikro typu CC 7,7-8,2mm x2, nitka 75cm niebieska, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 108
2 | monofilament z polipropylenu i polietylenu, lub polipropylenu, rozmiar 7/0, 3/8 koła, igła czarna typu CC 7,7 - 8,2mmx2, nitka 75cm niebieska, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 180
3 | monofilament z polipropylenu i polietylenu, lub polipropylenu, rozmiar 7/0, 3/8 koła, igła mikro czarna typu CC 9,3-10mmx2, nitka 75cm niebieska, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 1800
4 | monofilament z polipropylenu i polietylenu, lub polipropylenu, rozmiar 6/0, 3/8koła, igła typu CC 2x12-13mm , nitka 75cm niebieska, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 1080
5 | szew silikonowy, jałowy, niewchłanialny, w kolorze białym, zwiększający długość do 7 razy, igła tępa o dł. 26mm i krzywiźnie 3/8 koła, szew o dł. 50cm, grubości 1,2mm | szt. | 1080
Wartość pakietu nr 73 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 74 Szwy do zabiegów kardiochirurgicznych - monofilament niewchłanialny
1 | monofilament z polipropylenu i polietylenu, rozmiar 5/0, 3/8 koła, igła okrągła - półkwadratowa 13mmx2, nitka 75cm niebieska, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 360
2 | monofilament z polipropylenu i polietylenu, rozmiar 5/0, 3/8 koła, igła okrągła - półkwadratowa z zakonczeniem krótkim tnącym 17-18mmx2, nitka 90cm niebieska, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 720
3 | monofilament z polipropylenu i polietylenu, rozmiar 4/0, 3/8 koła, igła okrągła - półkwadratowa 17-18 mmx2, nitka 90cm niebieska, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 180
4 | monofilament z polipropylenu i polietylenu, rozmiar 4/0, 3/8 koła, igła okrągła - półkwadratowa z zakonczeniem krótkim tnącym 22mmx2, nitka 90cm niebieska, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 144
5 | monofilament z polipropylenu i polietylenu, rozmiar 4/0, 1/2 koła, igła 22mm okrągła-półkwadratowa, nitka 75cm niebieska, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 360
6 | monofilament z polipropylenu i polietylenu, rozmiar 4/0, 3/8koła, igła 17-18mm okrągła-półkwadratowa, nitka 75cm niebieska, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 180
7 | monofilament z polipropylenu i polietylenu, rozmiar 4/0, 1/2 koła, igła 25-26mm okrągła-półkwadratowa, nitka 75-90cm niebieska, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 180
8 | monofilament z polipropylenu i polietylenu, rozmiar 4/0, 1/2 koła, igła okrągła - półkwadratowa 26mmx2, nitka 90cm niebieska, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 5400
9 | monofilament z polipropylenu i polietylenu, rozmiar 4/0, 3/8 koła, igła okrągła - półkwadratowa z zakończeniem krótkim tnącym 26mmx2, nitka 90cm niebieska, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 72
10 | monofilament z polipropylenu i polietylenu, rozmiar 3/0, 3/8koła, igła 18mm okrągła-półkwadratowa, nitka 75cm niebieska, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 360
11 | monofilament z polipropylenu i polietylenu, rozmiar 3/0, 3/8 koła, 2x25-26mm igła okrągła - półkwadratowa z zakończeniem krótkim tnącym, nitka 90cm niebieska, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 540
12 | monofilament z polipropylenu i polietylenu, rozmiar 2/0, 3/8 koła, igła 2x25-26mm okrągła-półkwadratowa, nitka 120cm niebieska, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 108
13 | monofilament z polipropylenu i polietylenu, rozmiar 2/0, 3/8 koła, igła 2x17 mm okrągła-półkwadratowa z zakończeniem krótkim tnącym, nitka 120cm niebieska, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 72
14 | monofilament z polipropylenu i polietylenu, rozmiar 2/0, 3/8 koła, igła 2x26 mm okrągła-półkwadratowa z zakończeniem krótkim tnącym, nitka 120cm niebieska, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 108
15 | monofilament z polipropylenu i polietylenu, rozmiar 2/0, 1/2 koła, igła 37 mm okrągła- pogrubiona, nitka 120cm niebieska, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 360
16 | monofilament z polipropylenu i polietylenu lub polipropylenu, rozmiar 0, 1/2 koła, igła 48 mm okrągła, nitka 75 cm niebieska, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 72
17 | monofilament z polipropylenu, rozmiar 2/0, 3/8koła, igła 24-25mm odwrotnie tnąca, nitka 75cm niebieska, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 180
18 | monofilament stalowy pakowany na prosto, rozmiar 6, 1/2 koła, igła 48mm okrągło-tnąca lub tnąca, 2x45cm | szt. | 480
19 | monofilament stalowy pakowany na prosto, rozmiar 7, 1/2 koła, igła 48mm okrągło-tnąca lub tnąca, 4x45cm | szt. | 840
20 | monofilament poliamidowy, rozmiar 0, 3/8 koła, igła odwrotnie tnąca 30mm, nitka 75cm, podwójne sterylne opakowanie, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 180
21 | monofilament poliamidowy , rozmiar 0, 3/8 koła, igła odwrotnie tnąca 39mm, nitka 75cm, podwójne sterylne opakowanie, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 1440
22 | monofilament poliamidowy , rozmiar 2, 3/8 koła, igła odwrotnie tnąca 90 mm, nitka 100 cm, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 120
23 | monofilament poliamidowy, rozmiar 2/0, 3/8 koła, igła odwrotnie tnąca 24mm, nitka 75cm, podwójne sterylne opakowanie, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 432
24 | Nitka polipropylenowo-polietylenowa 2/0 igła podwójna okrągła 37mm ½ koła,nitka o długości 90 cm | szt. | 72
25 | Nitka polipropylenowo-polietylenowa 3/0 igła podwójna okrągła 37mm ½ koła,nitka o długości 90 cm | szt. | 180
26 | monofilament z polipropylenu i polietylenu rozmiar 5/0, 1/2 koła, igła okrągła - półkwadratowa z zakończeniem krótkim tnącym 17 mmX2 nitka 90 cm niebieska, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 1800
Wartość pakietu nr 74 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 75 Szwy do zabiegów kardiochirurgicznych - plecione wchłanialne
1 | plecionka, pochodna kwasu glikolowego i mlekowego (90/10), powleczona mieszaniną kwasu glikolowego i mlekowego (65/35) i stearynianem wapnia, rozmiar 3/0, 3/8koła, igła 24-25mm odwrotnie tnąca, nitka 70cm fioletowa lub bezbarwna (do wyboru Zamawiającego), wchłanianie od 56 do 70dni, podwójne sterylne opakowanie, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 180
2 | plecionka, pochodna kwasu glikolowego i mlekowego (90/10), powleczona mieszaniną kwasu glikolowego i mlekowego (65/35) i stearynianem wapnia, rozmiar 3/0, 3/8koła, igła 39-40mm odwrotnie tnąca lub kosmetyczna, nitka 70cm bezbarwna, wchłanianie od 56 do 70dni, podwójne sterylne opakowanie, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 324
3 | plecionka, pochodna kwasu glikolowego i mlekowego (90/10), powleczona mieszaniną kwasu glikolowego i mlekowego (65/35) i stearynianem wapnia, rozmiar 2/0, 1/2 koła, igła 26-27mm okrągła, nitka 90cm fioletowa, wchłanianie od 56 do 70dni, podwójne sterylne opakowanie, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 1800
4 | plecionka, pochodna kwasu glikolowego i mlekowego (90/10), powleczona mieszaniną kwasu glikolowego i mlekowego (65/35) i stearynianem wapnia, rozmiar 0, 1/2 koła, igła 40mm odwrotnie tnąca, nitka 70-90 cm fioletowa, wchłanianie od 56 do 70dni, podwójne sterylne opakowanie, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 576
5 | plecionka, pochodna kwasu glikolowego i mlekowego (90/10), powleczona mieszaniną kwasu glikolowego i mlekowego (65/35) i stearynianem wapnia, rozmiar 0, 1/2 koła, 40mm igła okrągła lub okrągła pogrubiona, nitka 90cm fioletowa, wchłanianie od 56 do 70dni, podwójne sterylne opakowanie, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 1800
Wartość pakietu nr 75 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 76 Szwy do zabiegów kardiochirurgicznych - plecione niewchłanialne
1 | poliester pleciony powlekany silikonem, rozmiar 0, podwiązka, 10-12x45cm zielona, podwójne sterylne opakowanie | szt. | 144
2 | poliester pleciony powlekany silikonem, rozmiar 2, podwiązka, 5-6x45cm zielona, podwójne sterylne opakowanie | szt. | 840
3 | poliester pleciony powlekany silikonem, z podkładkami o strukturze miękkiej 6x3mm, rozmiar 2/0, 1/2 koła, 2x17-18mm igła okrągła - półkwadratowa z zakończeniem krótkim tnącym, nitka 8x75cm naprzemiennie zielona i biała, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 360
4 | poliester pleciony powlekany silikonem, z podkładkami o strukturze miękkiej 6x3mm, rozmiar 2/0, 1/2 koła, 2x17-18mm igła okrągła - półkwadratowa z zakończeniem krótkim tnącym, nitka 75cm zielona, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 432
5 | poliester pleciony powlekany silikonem, rozmiar 2/0, 1/2 koła, 2X22mm igła okrągła - półkwadratowa, nitka 8x75cm naprzemiennie zielona i biała, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 150
6 | poliester pleciony powlekany silikonem, rozmiar 2/0, 1/2 koła, igła okrągła - półkwadratowa 22mmx2, nitka 90cm zielona, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 144
7 | poliester pleciony powlekany silikonem, rozmiar 2/0, 1/2 koła, igła okrągła - z zakończeniem krótkim tnącym 22mmx2, nitka 90cm zielona, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 216
8 | poliester pleciony powlekany silikonem, rozmiar 2/0, 1/2 koła, igła okrągła - półkwadratowa z zakończeniem krótkim tnącym 26mmx2, nitka 90cm zielona, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 3060
9 | poliester pleciony powlekany silikonem, rozmiar 2/0, 1/2 koła, igła okrągła - półkwadratowa z zakończeniem krótkim tnącym 26mmx2, nitka 90cm zielona z podkładką miękką 6x3mm, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 180
10 | poliester pleciony powlekany silikonem, z podkładkami o strukturze miękkiej 6x3mm, rozmiar 2/0, 1/2 koła, 2x26mm igła okrągła - półkwadratowa lub igła okrągła - półkwadratowa z zakończeniem krótkim tnącym, nitka 8x75cm,naprzemiennie zielona i biała, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 180
11 | poliester pleciony powlekany silikonem, z podkładkami o strukturze miękkiej 6x3mm, rozmiar 2/0, 1/2 koła, 2x26mm igła okrągła - półkwadratowa z zakończeniem krótkim tnącym, nitka 75cm zielona, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 432
12 | poliester pleciony powlekany silikonem, rozmiar 3/0, podwiązka 10-12x45cm zielona, podwójne sterylne opakowanie, bezpośredni dostęp po otwarciu saszetki | szt. | 540
13 | poliester pleciony powlekany silikonem,rozmiar 2/0, 3/8 koła, igła odwrotnie tnąca 24mm, nitka 75cm, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 72
14 | poliester pleciony powlekany silikonem, rozmiar 2/0, 3/8koła, igła 30mm odwrotnie tnąca, nitka 75-90cm zielona, podwójne sterylne opakowanie | szt. | 720
15 | poliester pleciony powlekany silikonem, rozmiar 0, 3/8koła, igła 30mm odwrotnie tnąca, nitka 75-90cm zielona, podwójne sterylne opakowanie | szt. | 1800
16 | poliester pleciony powlekany silikonem rozmiar 0, 3/8 koła, igła odwrotnie tnąca 39mm, nitka 75cm, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 1440
17 | poliester pleciony powlekany silikonem, rozmiar 5, 1/2koła, igła 4x60mm okrągło-tnąca, nitka 4x75-90cm zielona, | szt. | 180
18 | jedwab pleciony powlekany czystym woskiem pszczelim lub rafinowanym woskiem parafinowym, rozmiar 1, 1/2 koła, igła okrągła 37mm, nitka 75cm, podwójne sterylne opakowanie, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 1080
Wartość pakietu nr 76 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 77 Materialy do zabiegów kardiochirurgicznych
1 | podkładki o strukturze miękkiej 9x5x1,5mm pakowane po 6 szt. w saszetce | szt. | 1800
2 | podkładki o strukturze miękkiej 16x7x1,5mm pakowane po 2 szt. w saszetce | szt. | 432
3 | Wosk kostny do tamowania krwawień z kości, masa 2,50 g/szt., skład: wosk pszczeli, wazelina lub parafina Pod wpływem temperatury uzyskuje gładkość i plastycznośc w czasie nie dłuższym niż 10 sekund. Wosk nie może przywierac do rękawiczek lateksowych i syntetycznych. | szt. | 1200
Wartość pakietu nr 77 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 78 Szwy do zabiegów kardiochirurgicznych - ePTFE
1 | nić niewchłanialna ePTFE (teflonowa), rozmiar 3/0, 3/8koła, igła 17mm okrągła, nitka 91 cm | szt. | 120
2 | nić niewchłanialna ePTFE (teflonowa), rozmiar 4/0, ½ koła, igła 18mm okrągła, nitka 91 cm | szt. | 120
Wartość pakietu nr 79 | [7 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 79 Szwy dodatkowe
1 | Szew pleciony, z Poliglaktyny 910, powlekany Poliglaktyną 370, Stearynianem wapnia i Dioctanem chlorheksydyny; 75% początkowej siły podtrzymywania po 14 dniach, 40-50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach; całkowita absorpcja masy szwu- 56-70 dni, rozmiar 2/0, 1/2 koła, igła okrągła 30mm, nitka 70cm, podwójne sterylne opakowanie, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 360
2 | syntetyczny monofilament wykonany z homopolimeru o długim okresie wchłaniania max. 220 dni, rozmiar 2/0, 1/2 koła, igła okrągła 30mm, nitka 70 cm, podwójne sterylne opakowanie, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 60
3 | jedwab pleciony powlekany czystym woskiem pszczelim lub rafinowanym woskiem parafinowym, rozmiar 2/0, 1/2 koła, igła okrągła 30mm, nitka 75cm, podwójne sterylne opakowanie, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 360
4 | jedwab pleciony powlekany czystym woskiem pszczelim lub rafinowanym woskiem parafinowym, rozmiar 2/0, 3/8 koła, igła ostra 35mm, nitka 75cm, podwójne sterylne opakowanie, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 1800
5 | jedwab pleciony powlekany czystym woskiem pszczelim lub rafinowanym woskiem parafinowym, rozmiar 0, 3/8 koła, igła ostra 45mm, nitka 75cm, podwójne sterylne opakowanie, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 540
6 | jedwab pleciony powlekany czystym woskiem pszczelim lub rafinowanym woskiem parafinowym, rozmiar 2, 3/8 koła, igła odwrotnie tnąca wzmocniona, utwardzona 39mm, nitka 75cm, podwójne sterylne opakowanie, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 180
7 | Szew monofilamentowy o okresie podtrzymywania tkankowego 70 - 80% początkowej siły podtrzymywania po 5 dniach od zaimplantowania, całkowita absorbcja masy szwu po 56 dniach, grubość 5/0 igła odwrotnie tnąca 16, nitka 45 cm, bezbarwna. | szt. | 180
8 | Szew monofilamentowy o okresie podtrzymywania tkankowego 70 - 80% początkowej siły podtrzymywania po 5 dniach od zaimplantowania, całkowita absorbcja masy szwu po 56 dniach, grubość 5/0 igła odwrotnie tnąca 19, nitka 70 cm, bezbarwna. | szt. | 180
9 | Szew monofilamentowy o okresie podtrzymywania tkankowego 70 - 80% początkowej siły podtrzymywania po 5 dniach od zaimplantowania, całkowita absorbcja masy szwu po 56 dniach, grubość 4/0 igła odwrotnie tnąca 19 mm, nitka 70 cm, bezbarwna. | szt. | 360
10 | Szew monofilamentowy o okresie podtrzymywania tkankowego 70 - 80% początkowej siły podtrzymywania po 5 dniach od zaimplantowania, całkowita absorbcja masy szwu po 56 dniach, grubość 3/0 igła odwrotnie tnąca 24 mm, nitka 70 cm, bezbarwna. | szt. | 180
11 | Szew pleciony, z Poliglaktyny 910, powlekany Poliglaktyną 370, Stearynianem wapnia i Dioctanem chlorheksydyny; 75% początkowej siły podtrzymywania po 14 dniach, 40-50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach; całkowita absorpcja masy szwu- 56-70 dni, rozmiar 3/0, 1/2 koła, igła okrągła 26 mm, nitka 70cm, podwójne sterylne opakowanie, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 360
12 | Szew pleciony, z Poliglaktyny 910, powlekany Poliglaktyną 370, Stearynianem wapnia i Dioctanem chlorheksydyny; 75% początkowej siły podtrzymywania po 14 dniach, 40-50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach; całkowita absorpcja masy szwu- 56-70 dni, rozmiar 3/0, 3/8 koła, igła odwrotnie tnąca 24 mm, nitka 70cm, podwójne sterylne opakowanie, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki | szt. | 120
Wartość pakietu nr 79 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 80 Dren do odsysania pola operacyjnego
1 | Dreny do odsysania pola operacyjnego z doklejanymi elastycznymi końcówkami typu żeńskiego, długość 300cm, średnica wewnętrzna 7mm z końcówką typu Yankauer, podgiętą, z uchwytem, bez kontroli siły ssania, długość 250mm, średnica 18CH, sterylne, pakowane pojedynczo w opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia-papier. | szt. | 700
Pakiet 81 Dren do ran typu Redon, butelka Redon
1 | Butelka Redona - sterylna, pojemność 200 ml, lub 400ml, wykonana z polietylenu, możliwość połączenia z drenami o średnicach od CH6 do CH18 | szt. | 300
2 | Dren do ran typu Redon, sterylny, średnica 4,7 mm, rozmiar 14CH, długość 70 cm, kompatybilny z butelką z poz. 1 | szt. | 100
Wartość pakietu nr 81 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 82 Nóż mikrochirurgiczny
1 | Nóż mikrochirurgiczny – okulistyczny typu Stab, o kącie 15o | szt. | 1000
Pakiet 83 Zastawki biologiczne serca aortalne o podwyższonej trwałości dla młodszych pacjentów
1 | Zastawka stentowa o wydłużonej trwałości z perykardium wołowego, dostępna w rozmiarach od 19 do 29 mm, do implantacji całkowicie nadpierścieniowej, (po wszczepieniu żadna cześć stentu nie znajduje się w świetle pierścienia zastawki), chemicznie zabezpieczona przed zwapnieniem poprzez usunięcie z tkanki fosfolipidów i wolnych grup aldehydowych oraz stabilne blokowanie rezydualnych grup aldehydowych. Sterylna, przechowywana bez roztworu buforującego, gotowa do natychmiastowego użycia, nie wymagająca płukania. Zbudowana z trzech niezależnych płatków o jednakowej grubości i jednorodności tkanki, zapewniających maksymalizację pola otwarcia i optymalizację warunków hemodynamicznych. Stent zastawki metalowy, elastyczny, z pamięcią kształtu. Konstrukcja stentu umożliwiająca poszerzenie rozmiaru wewnętrznego w przypadku ewentualnej przyszłej procedury „valve in valve”. Znaczniki umożliwiające identyfikację rozmiaru zastawki w skopii, po implantacji – przynajmniej dla zastawek w zakresie 19 – 25 mm. Kołnierz zastawki wyprofilowany trójwymiarowo, specyficzne do anatomicznej budowy pierścienia natywnego. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia bezpłatnie na czas trwania umowy przymiarów do zastawki. | szt. | 150
2 | zastawka stentowa nowej generacji z perykardium wołowego, chemicznie zabezpieczona poprzez usunięcie z tkanki fosfolipidów oraz wolnych grup aldehydowych, wymagane rozmiary 19-27 mm. Z astawka zbudowana z trzech niezależnych płatków o jednakowej grubości i jednorodności taknki, zapewnijących maksymalizację pola i optymalizację warunków hemodynamicznych. Zastawka osadzona na rozprężanym ciśnieniowo stencie mocującym zastawkę. Kołnież zastawki aortalnej wyprofilowany trójwymiarowo, specyficznie do anatomicznej budowy pierścienia natywnego. Szwy pozycjonujące wiązane po osadzeniu zastawki - dopuszcza się do trzech szwów pozycjonujących. Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 21min. 1,60 cm2. Średni gradient przezzastawkowy dla zastawki rozmiaru 21 poniżej 10 mmHg. | szt. | 50
Wartość pakietu nr 83 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 84 Półsztywny pierścień do anuloplastyki zastawki mitralnej i naprawy strun ścięgnistych
1 | Półsztywny pierścień do anuloplastyki zastawki mitralnej i naprawy strun ścięgnistych - Rozmiary: 24mm – 38mm (co dwa milimetry) - Półsztywny pierścień zachowujący fizjologiczną ruchomość w trzech wymiarach - Rdzeń o konstrukcji komórkowej wykonany z nitinolu - konstrukcja pierścieni pełna, zapewniająca usztywnienie w obrębie płatka przedniego i uelastycznienie w obrębie płatka tylnego, zapewniająca powiększenie się wymiaru AP podczas rozkurczu - Rdzeń otoczony silikonem i warstwą pojedynczo tkanego poliestru pokrytą powłoką węgla turbostratycznego - Pierścień wstępnie zamontowany na holderze - Znaczniki ułatwiające rozmieszcznie szwów - Termin ważności min. 3 lata | szt. | 10
W ramach pakietu nr 84 oferujemy użyczenie następującego sprzętu: 3 komplety miarek do zastawek
Pakiet 85 Dyfuzor do podawania dwutlenku węgla
1 | Dyfuzor do podawania dwutlenku węgla Dren PCV z wbudowanym filtrem mikrobiologicznym gazu dren doprowadzajacy PCV o wymiarze ¼ x 1/16 cala Długość drenów od 2,5 do 4 metrów Dystalna część drenów PCV z wbudowanym drutem ze stali nierdzewnej który umożliwia swobodne uformowanie końcówki dyfuzora w polu operacyjnym Końcówka drenu dyfuzora ułatwia płynne i równomierne rozprowadzenie dwutlenku węgla w polu operacyjnym tworząc stała barierę dla zatorów powietrznych oraz bakterii. | szt. | 400
Pakiet 86 Worek torba na krew
1 | Worek torba na krew Tworzywo medyczne zgodne z wymogami UE 93/42 EWG. Tworzywo miękkie, niepirogenne, nietrombogenne. Pojemność worka 1500-2000 ml W dolnej części worka trzy odprowadzenia Z kranikiem Przewód ( ok. 100cm ) z zaciskiem do podawania krwi do worka Aparat do przetaczania z wmontowanym na stałe zbiornikiem z filtrem oraz zaciskaczem i końcówką male do podłączenia igły Zapakowany w jałowe torby | szt. | 100
Pakiet 87 Zestaw do aktywnego spływu żylnego VAVD
1 | Zestaw do aktywnego spływu żylnego VAVD zestaw z tworzywa medycznego zgodnego z wymogami UE 93/42 EWG, zapakowany w jałowy pakiet. Zbiornik i linie wykonane z tworzywa medycznego. Zestaw składa się ze zbiornika z dwoma odprowadzeniami odchodzącymi od górnej części zbiornika. Pierwszy o przekroju drenów 1/4x1x16 o długości 160-170 cm ze znacznikiem na drenie - to vacum z końcówka red cap. Drugi połączony na trójniku 1/4x1/4x1/4 posiada dwa odejścia, o długości 20-30 cm i przekroju drenu 1/4x1/16 z zamontowanym zaciskiem na drenie oraz końcówką yellow cap i o długości ok. 15-20 cm i przekroju drenów 1/4x1/16 z końcówką blue cap, na drenie naklejka to reservoir | szt. | 50
Pakiet 88 Ekstra sztywny prowadnik LUNDERQUIST
1 | Ekstra sztywny prowadnik podwójnie zakrzywiony. Średnica 0,035 cala, długości 300 cm promień zakrzywienia końcówki 75/15 mm. Przeznaczony do używania w kompleksowych procedurach diagnostycznych i interwencyjnych, w których konieczne jest użycie prowadnika ze sztywnym mandrynem, ułatwiającym przejście przez naczynia o skomplikowanym przebiegu,oraz z elastyczną końcówką, pozwalającą na atraumatyczne przechodzenie przez naczynia. Dzięki pokryciu wykonanego ze stali nierdzewnej prowadnika TFE, odznacza się on małym współczynnikiem tarcia. Prowadnik z podwójnie zakrzywioną końcówką, giętką na dystalnym odcinku, zawiera wewnętrzny złoty coil w celu zwiększenia widoczności. Produkt dostarczany jest jałowy w opakowaniu typu papier-folia. Przeznaczony do jednorazowego użycia. | szt. | 50
Pakiet 89 Paski do oznaczania ACT
1 | Paski do oznaczania ACT kompatybilne z HEMOCHRON Jr. Signature Termin przydatności do użycia min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego | szt. | 4500
Pakiet 90 Cewnik do pomiarów inwazyjnych rzutu minutowego metodą termodilucji
1 | Cewnik do pomiarów inwazyjnych rzutu minutowego metodą termodilucji + czujnik temperatury. W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego w kable (W ILOŚCI 14 SZT) pasujące do połączenia oferowanego sprzętu z posiadanymi przez Zamawiającego kardiomonitorami CARESCAPE MODULAR MONITORS B650 I B450. | szt. | 25
Pakiet 91 Oxygenator
1 | Oksygenator z powlekanymi membranami biokompatynilnymi z wbudowanym stalowym wymiennikiem ciepła oraz filtrem tętniczym 1. Przewidywany czas pracy oxygenatora z zachowaniem pełnej sprawności min. 6 godzin. 2. Oksygenator musi posiadać biokompatybilną powłokę polimerową nie zawierającą heparyny. 3. Objętość wypełnienia statycznego oksygenatora do 260ml. 4. Kardiotomijny zbiornik twardy zintegrowany z oksygenatorem o pojemności min. 4 litrów. 5. Powierzchnia wymiany gazowej oksygenatora 2,5m². Włókna kapilarne oksygenartora muszą zapewniać transfer gazów na stałym poziomie. 6. Zakres przepływu krwi 0,5-7l/min. 7. Konektor wylotowy oksygenatora 3/8 cala zamocowany pod kątem 90° w stosunku do sztucznego utleniacza. 8. Wymiennik ciepła wykonany ze stali niersdzewnej wbudowany w oksygenator o powierzchni wymiennika ciepła max 0,2m². 9. Żylno-ssakowy zbiornik musi bezwzględnie być wyposażonyw dwa oddzielne układy filtrujące, które muszą się znajdować wewnątrz kardiotomu: - oddzielny układ z filtrem spływu żylnego -oddzielny układ filtrujący krew odessaną z pola operacyjnego (ssaki) oraz z jam serca i aorty (układ wentujący serce) | szt. | 200
10. Kardiotom żylno/ssakowy musi być wyposażony w następujące konektory: - wylot krwi do pompy o rozmiarze 3/8 cala - wlot żylny z możliwością obrotu o 360°, o rozmiarze 1/2 cala - wloty linii ssakowych o rozmiarze 1/4 cala, do dyspozycji minimum 4 porty - minimum 2 konektory filtrowane - połącznie typu luer - 1 niefiltrowany konektor typu luer - porty wlotu i wylotu gazów o rozmiarze 1/4 cala - wlot i wylot krwi oksygenatora o rozmiarze 3/8 cala - porty wlotu i wylotu wody w wymienniku ciepła dostosowane do szybkozłączek typu Hansen - wyjście krwi utlenowanej do kardioplegii krwistej o rozmiarze 1/4 cala - wyjście z oksygenatora do kardioplegii bez zastawki i wyposażone w shunt umożliwiający jednoczesne: * podłączenie zestawu do kardioplegii * odpowietrzenie oksygenatora i systemu do krążenia * odpowietrzenie serca poprzez wsteczne ventowanie zestawem do kardioplegii 11. Wlot drenażu żylnego o rozmiarze 1/2 cala umieszczony na szczycie (górze) kardiotomu 12. Oksygenator musi posiadać możliwość zastosowania lotnych środków znieczulających przez cały okres jego sprawności 13. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne 14. Oferowany oksygenator powinien mieć możliwość konfiguracji portów, takich jak: - wlot i wylot krwi utlenowanej oraz portów wymiennika ciepła 15. Wykonawca na czas umowy zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego w uchwyt mocujący oksygenator, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego
2 | Komplet drenów krążenia pozaustrojowego bez filtra tętniczego : linia tętnicza 3/8 cala i linia żylna 3/8 cala Warunki bezwzględne 1 Pakiet drenów sterylnych na stół operacyjny:  linia tętnicza o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala  linia żylna o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala,  linia ssaków o rozmiarze 1/4 x 1/16 cala  linia na pompę tętniczą o rozmiarze 1/2 x 3/32 cala - silikon medyczny  linia na pompę ssaka o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala - silikon  medyczny,  linia na pompę ventu 1/4x 1/16 cala silikon medyczny  między wejściem i wyjściem na rolkę ventu shunt łączący 2 Dren na ssaki – 2 linie pakowane w sterylny pakiet na stół oznaczone kolorami 3 Część drenów na rolki pompy wykonane z silikonu medycznego 4 Część drenów tworzących układ tętnicy i żyły połączone, pakowane w oddzielny pakiet. 5 Płytka do mocowania drenów dostosowana do rozmiarów poszczególnych drenów. 6 W zestawie shunt ¼ łączący oxygenator z kardiotomem z wbudowanym trójnikiem do podłączenia kardioplegii 7 W komplecie zestaw do podciśnienia 8 W komplecie dren 3/8 cala o długości 150 cm osobno pakowany. 9 Bańka z membraną izolująca krew do miernika pomiaru ciśnienia i linii łączącej. 10 Dreny do krążenia pozaustrojowego zgodne ze schematem. | szt. | 200
3 | Zestaw do kardioplegii 1:4 ze stalowym wymiennikiem 1. Linie na rolki wykonane z silikonu medycznego 2. Pułapka zatorów powietrznych z filtrem min. 40 mikronów i możliwością podłączenia pomiaru ciśnienia 3. Bańka z membraną izolującą krew od miernika do pomiaru ciśnienia i linii łączącej 4. Wykonawca na czas umowy zobowiązany jest do wyposażenia zamawiającego w dwa uchwyty mocująca wymiennik , bez dodatkowych kosztów za strony zamawiającego. 5. Wymiennik stalowy z wyjściem i wejściem do wody typu Hansen 6. Zestaw do podawania kardioplegii zgodny ze schematem 7. Zestawy pakowane osobno na aparat do krążenia ustrojowego i na stół operacyjny - całość w jednym opakowaniu zbiorczym | szt. | 200
W ramach pakietu nr 91 poz. 3 oferujemy użyczenie uchwytu mocującego
Wartość pakietu nr 91 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 92 Oxygenator
1 | Oksygenator membranowy z biopowłoką w układzie otwartym, zintegrowany filtr tętniczy i plastikowy wymiennik ciepła. 1. Przewidywany czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności min. 6 godzin. 2. Typ membrany - polipropylenowy. 3. Objętość wypełnienia statycznego napełnienia max 260 ml. 4. Objętośc zbiornika kardiotomijnego min. 4000 ml. 5. Powierzchnia wymiany gazowej w oksygenatorze - 2,5 m². 6. Zakres przepływu krwi min. 1,0 - 7,0 l/min. 7. Wymiennik ciepła plastikowy wbudowany w układ oksygenatora. 8. Oksygenator obrotowy o 360°. 9. Filtr żylny i kardiotomijny. 10. Wlot drenażu żylnego o rozmiarze 1/2 cala umieszczony na szczycie (górze) kardiotomu. 11. Porty umożliwiające pomiary temperatur. 12. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. 13. Wykonawca na czas umowy zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego w uchwyt mocujący oksygenator, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego | szt. | 200
2 | Komplet drenów krążenia pozaustrojowego bez filtra tętniczego : linia tętnicza 3/8 cala i linia żylna 3/8 cala Warunki bezwzględne 1 Pakiet drenów sterylnych na stół operacyjny:  linia tętnicza o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala  linia żylna o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala,  linia ssaków o rozmiarze 1/4 x 1/16 cala  linia na pompę tętniczą o rozmiarze 1/2 x 3/32 cala - silikon medyczny  linia na pompę ssaka o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala - silikon  medyczny,  linia na pompę ventu 1/4x 1/16 cala silikon medyczny  między wejściem i wyjściem na rolkę ventu shunt łączący 2 Dren na ssaki – 2 linie pakowane w sterylny pakiet na stół oznaczone kolorami 3 Część drenów na rolki pompy wykonane z silikonu medycznego 4 Część drenów tworzących układ tętnicy i żyły połączone, pakowane w oddzielny pakiet. 5 Płytka do mocowania drenów dostosowana do rozmiarów poszczególnych drenów. 6 W zestawie shunt ¼ łączący oxygenator z kardiotomem z wbudowanym trójnikiem do podłączenia kardioplegii 7 W komplecie zestaw do podciśnienia 8 W komplecie dren 3/8 cala o długości 150 cm osobno pakowany. 9 Bańka z membraną izolująca krew do miernika pomiaru ciśnienia i linii łączącej. 10 Dreny do krążenia pozaustrojowego zgodne ze schematem. | szt. | 200
3 | Zestaw do kardioplegii 1:4 ze stalowym wymiennikiem 1. Linie na rolki wykonane z silikonu medycznego 2. Pułapka zatorów powietrznych z filtrem min. 40 mikronów i możliwością podłączenia pomiaru ciśnienia 3. Bańka z membraną izolującą krew od miernika do pomiaru ciśnienia i linii łączącej 4. Wykonawca na czas umowy zobowiązany jest do wyposażenia zamawiającego w dwa uchwyty mocująca wymiennik , bez dodatkowych kosztów za strony zamawiającego. 5. Wymiennik stalowy z wyjściem i wejściem do wody typu Hansen 6. Zestaw do podawania kardioplegii zgodny ze schematem 7. Zestawy pakowane osobno na aparat do krążenia ustrojowego i na stół operacyjny - całość w jednym opakowaniu zbiorczym | szt. | 200
W ramach pakietu nr 92 poz. 3 oferujemy użyczenie uchwytu mocującego
Wartość pakietu nr 92 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 93 Oxygenator
1 | Oksygenatorz kardiotomem, z filtrem tętniczym i drenażem z góry kardiotomu oraz 3 układami filtrującymi po stronie żylnej 1. Przewidywany czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności min. 6 godzin. 2.Typ membrany - polipropylenowy. 3. Objętość wypełnienia statycznego napełnienia max 225 ml. 4. Objętośc zbiornika kardiotomijnego 4500 ml. 5. Powierzchnia wymiany gazowej w oksygenatorze - 1,65 m². 6. Zakres przepływu krwi 7,0 l/min. 7. Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, wbudowany w układ oksygenatora. 8. Możliwość stosowania podciśnienia w układzie żylnym. 9. Wlot drenażu żylnego o rozmiarze 1/2 cala umieszczony z góry kardiotomu. 10. Porty umożliwiające pomiary temperatur. 11. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. 12. Wykonawca na czas umowy zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego w uchwyt mocujący oksygenator, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego | szt. | 200
2 | Komplet drenów krążenia pozaustrojowego bez filtra tętniczego : linia tętnicza 3/8 cala i linia żylna 3/8 cala Warunki bezwzględne 1 Pakiet drenów sterylnych na stół operacyjny:  linia tętnicza o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala  linia żylna o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala,  linia ssaków o rozmiarze 1/4 x 1/16 cala  linia na pompę tętniczą o rozmiarze 1/2 x 3/32 cala - silikon medyczny  linia na pompę ssaka o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala - silikon  medyczny,  linia na pompę ventu 1/4x 1/16 cala silikon medyczny  między wejściem i wyjściem na rolkę ventu shunt łączący 2 Dren na ssaki – 2 linie pakowane w sterylny pakiet na stół oznaczone kolorami 3 Część drenów na rolki pompy wykonane z silikonu medycznego 4 Część drenów tworzących układ tętnicy i żyły połączone, pakowane w oddzielny pakiet. 5 Płytka do mocowania drenów dostosowana do rozmiarów poszczególnych drenów. 6 W zestawie shunt ¼ łączący oxygenator z kardiotomem z wbudowanym trójnikiem do podłączenia kardioplegii 7 W komplecie zestaw do podciśnienia 8 W komplecie dren 3/8 cala o długości 150 cm osobno pakowany. 9 Bańka z membraną izolująca krew do miernika pomiaru ciśnienia i linii łączącej. 10 Dreny do krążenia pozaustrojowego zgodne ze schematem. | szt. | 200
3 | Zestaw do kardioplegii 1:4 ze stalowym wymiennikiem 1. Linie na rolki wykonane z silikonu medycznego 2. Pułapka zatorów powietrznych z filtrem min. 40 mikronów i możliwością podłączenia pomiaru ciśnienia 3. Bańka z membraną izolującą krew od miernika do pomiaru ciśnienia i linii łączącej 4. Wykonawca na czas umowy zobowiązany jest do wyposażenia zamawiającego w dwa uchwyty mocująca wymiennik , bez dodatkowych kosztów za strony zamawiającego. 5. Wymiennik stalowy z wyjściem i wejściem do wody typu Hansen 6. Zestaw do podawania kardioplegii zgodny ze schematem 7. Zestawy pakowane osobno na aparat do krążenia ustrojowego i na stół operacyjny - całość w jednym opakowaniu zbiorczym | szt. | 200
W ramach pakietu nr 93 poz. 3 oferujemy użyczenie uchwytu mocującego
Wartość pakietu nr 93 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 94 Oxygenator
1 | Oksygenator membranowy do 8l przepływu z wbudowanym filtrem tętniczym i twardym zbiornikiem kardiotomijnym 1. Przewidywany czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności min. 6 godzin. 2. Oksygenator membranowy w systemie otwartym z wbudowanym filtrem tętniczym. 3. Zakres przepływu krwi od 0,5 - 8,0 l/min. 4. Wbudowany filtr tętniczy w moduł oksygenatora. 5. Termowymiennik poliuretanowy o powierzchni max 0,5 m², przy przepływie krwi 4,0 l/min. i przpeływie wody 10 l/min., min. 65%. 6. Oddzielny niezalezny konektor do podaży kardioplegii typu Luer żeński z wbudowaną zastawką jednokierunkową w oksygenatorze. 7. wejście/Wyjście dla wody - męskie złącze typu Hansen. 8. Możliwość stosowania podciśnienia w układzie żylnym. 9. Minimalny poziom roboczy 150 ml. 10. Wlot drenażu żylnego o rozmiarze 1/2 cala umieszczony na szczycie (górze) kardiotomu. 11. Porty umożliwiające pomiary temperatury. Spływ krwi odessanej posiada filtr o wielkości otworów 41 mikronów oraz wkładkę odpieniającą. 12. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. 13. Wykonawca na czas umowy zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego w uchwyt mocujący oksygenator, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego | szt. | 300
2 | Komplet drenów krążenia pozaustrojowego bez filtra tętniczego : linia tętnicza 3/8 cala i linia żylna 3/8 cala Warunki bezwzględne 1 Pakiet drenów sterylnych na stół operacyjny:  linia tętnicza o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala  linia żylna o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala,  linia ssaków o rozmiarze 1/4 x 1/16 cala  linia na pompę tętniczą o rozmiarze 1/2 x 3/32 cala - silikon medyczny  linia na pompę ssaka o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala - silikon  medyczny,  linia na pompę ventu 1/4x 1/16 cala silikon medyczny  między wejściem i wyjściem na rolkę ventu shunt łączący 2 Dren na ssaki – 2 linie pakowane w sterylny pakiet na stół oznaczone kolorami 3 Część drenów na rolki pompy wykonane z silikonu medycznego 4 Część drenów tworzących układ tętnicy i żyły połączone, pakowane w oddzielny pakiet. 5 Płytka do mocowania drenów dostosowana do rozmiarów poszczególnych drenów. 6 W zestawie shunt ¼ łączący oxygenator z kardiotomem z wbudowanym trójnikiem do podłączenia kardioplegii 7 W komplecie zestaw do podciśnienia 8 W komplecie dren 3/8 cala o długości 150 cm osobno pakowany. 9 Bańka z membraną izolująca krew do miernika pomiaru ciśnienia i linii łączącej. 10 Dreny do krążenia pozaustrojowego zgodne ze schematem. | szt. | 150
3 | Komplet drenów krążenia pozaustrojowego bez filtra tętniczego : linia tętnicza 3/8 cala i linia żylna 1/2 cala Warunki bezwzględne Pakiet drenów sterylnych na stół operacyjny:  linia tętnicza o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala  linia żylna o rozmiarze 1/2 x 3/32 cala,  linia ssaków o rozmiarze 1/4 x 1/16 cala  linia na pompę tętniczą o rozmiarze 1/2 x 3/32 cala - silikon medyczny  linia na pompę ssaka o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala - silikon  medyczny,  linia na pompę ventu 1/4x 1/16 cala silikon medyczny  między wejściem i wyjściem na rolkę ventu shunt łączący Dren na ssaki – 2 linie pakowane w sterylny pakiet na stół oznaczone kolorami Część drenów na rolki pompy wykonane z silikonu medycznego Część drenów tworzących układ tętnicy i żyły połączone, pakowane w oddzielny pakiet. Płytka do mocowania drenów dostosowana do rozmiarów poszczególnych drenów. W zestawie shunt ¼ łączący oxygenator z kardiotomem z wbudowanym trójnikiem do podłączenia kardioplegii W komplecie zestaw do podciśnienia W komplecie dren 3/8 cala o długości 150 cm osobno pakowany. Bańka z membraną izolująca krew do miernika pomiaru ciśnienia i linii łączącej. Dreny do krążenia pozaustrojowego zgodne ze schematem. | szt. | 150
3 | Komplet drenów do krążenia pozaustrojowego: linia tętnicza 3/8 cala oraz lina żylna 3/8 cala bez wbudowanego filtra z głowicą pompy centryfugalnej. 1. Linia tętnicza o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala. 2. Linia żylna o rozmiarze 1/2 x 3/32 cala. 3. Linia ssaków o rozmiarze 1/4 x 1/16 cala. 4. Linia na pompę tętniczą o rozmiarze 1/2 x 3/32 cala - silikon medyczny. 5. Linia na pompę ssaka o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala - silikon medyczny. 6. Linia na pompę ventu 1/4 x 3/32 cala silikon medyczny, między wejściem i wyjściem na rolkę ventu shunt łączący. 7. Częśc drenów na stół operacyjny na całej długości oznaczone kolorami: - linia tętnicza - pasek koloru czerwonego - linia żylna - pasek koloru niebieskiego 8. Dren na ssaki – 2 linie pakowane w pakiet oznaczone kolorami - dren ssakowy na stół operacyjny - kolor zielony - dren pompy ventującej na stół operacyjny - kolor żółty 9. Część drenów na rolki pompy wykonane z silikonu medycznego. 10. Część drenów tworzących układ tętnicy i żyły połączone, pakowane w oddzielny pakiet. 11. W zestawie filtr gazów medycznych. 12.Dreny do krążenia pozaustrojowego zgodnie ze schematem 13. Płytka samoprzylepna do mocowania drenów dostosowana do rozmiarów poszczególnych drenów. 14.W zestawie shunt 1/4 łączący oksygenator z kardiotomem z wbudowanym trójnikiem do podłączenia kardioplegii 15. W komplecie zestaw do podciśnienia. 16. W zestawie głowica pompy centryfugalnej kompatybilnej z napędem firmy Stockert z drenami 3/8 x 3/32, przepływ pompy centryfugalnej 0 - 8 l/min., wypełnienie pompy max 57ml. 17. Możliwa modyfikacja zestawu. | szt. | 150
Wartość pakietu nr 94 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 95
1 | Dmuchawka do operacji na bijącym sercu Końcówka zapewniająca dobrą widoczność w polu operacyjnym, kształtna Filtr antybakteryjny w drenie Nadmuch powietrzem lub mgiełką soli fizjologicznej | szt. | 500
Pakiet 96
Materiał hemostatyczny z oksydowanej celulozy w 100% pochodzenia roślinnego, wykonany z naturalnej bawełny, wchłanialny w ciągu 7-14 dni, posiadajacy właściwości bakteriobójcze, rozmiary:
1 | 2,5 cm x 5 cm (+/- 2mm) | szt. | 80
2 | 5 cm x 10 cm (+/- 2mm) | szt. | 120
3 | 10 cm x 10 cm (+/- 2mm) | szt. | 100
Wartość pakietu nr 96 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 97 Zastawka aortalna implantowana przezskórnie z dostępu przez tętnicę udow
1 | Zastawka aortalna implantowana przez skórnie z dostępu przez tętnicę udową W rozmiarach: 23mm, 25mm, 27mm Zastawka wykonana z osierdzia świńskiego posiadająca nitynolowy stent mocujący samorozprężalny Zastawka posiadająca trzy stabilizujące łuki stworzone by obracać się względem ściany aorty w celu zapewnienia samo dopasowania się protezy biologicznej Podwójna osłona wykonana z osierdzia świńskiego (przyszyta zarówno od wnętrza, jak i z zewnątrz do stentu) zapewniająca optymalne uszczelnienie i zapobiegająca przeciekom okołozastawkowym System wprowadzający wprowadzający kompatybilny z 14 F rozszerzalną koszulką System wprowadzający wyposażony w guzik bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowego i przedwczesnego uwolnienia protezy Uwolnienie protezy biologicznej z systemu wprowadzającego realizowane w dwóch etapach (góra- dół), możliwe dzięki zastosowaniu prostych pokręteł Zastawka zabezpieczona fizyko-chemicznie przed zwapnieniem i degeneracją Zastawka widoczna w promieniach RTG W zestawie akcesoria do wszczepienia zastawki: introducer, prowadnik do Tavi, system do dostarczenia zastawki, balon do walwuloplastyki, | szt. | 180
Pakiet 98 Zastawka aortalna do implantacji metodą mało inwazyjną typu TAVI (implantacja drogą przezudową i podobojczykową) wraz ze stentem mocującym samorozprężalnym
1 | Zastawka aortalna, samorozprężalna, wszczepialna przez tętnicę udową lub podobojczykową. W skład zestawu wchodzi: zastawka z systemem doprowadzającym, prowadnik, balon do walwuloplastyki, koszulka naczyniowa. Zastawka wykonana z osierdzia wieprzowego przeznaczona do implantacji w pozycji aortalnej, stent mocujacy zastawkę samorozprężalny w miejscu implantacji z możliwością repozycji, zastawka nadajaca się do wszczepienia z dostepu przez tętnicę udową, podobojczykową oraz dostępu "direct aorta"; zastawka zabezpieczona fizykochemicznie przed zwapnieniem i degeneracją; zastawka o konstrukcji trójpłatkowej. Dostępne rozmiary: - 23 ( dla wymiarów pierścienia 18-20mm), - 26 (dla wymiarów pierścienia 20-23mm), - 29 ( dla wymiarów pierścienia 23-26mm), - 34 ( dla wymiarów pierścienia 26-30mm). Zestaw wprowadzajacy o profilu 14F (18F dla rozm. 34), kompatybilny z prowadnikiem 0,035"; posiada oznakowanie CE w zakresie wszczepiania w zdegenerowane zastawki chirurgiczne.Długość robocza systemu wprowadzającego 107cm.Zastawka dobrze widoczna w promieniach RTG. W komplecie system wprowadzający oraz system ładowania wspomagający ładowanie zastawki na system wprowadzający.Producent zapewnia system szkoleń w zakresie implantacji. | szt. | 80
2 | Zastawka wykonana z osierdzia wieprzowego przeznaczona do implantacji w pozycji aortalnej. Stent mocujący zastawkę samorozprężalny w miejscu imolantacji z możliwością repozycji, posiadający dodatkowe obszycie zewnętrzne redukujące przecieki okołozastawkowe. Stent posiadający 3 markery radiocieniujące umożlwiające dokładne pozycjonowanie zastawki zgodnie z anatomicznym ułożeniem płatków naturalnych. System dostarczający o zwiększonej elastyczności oraz specjalnej końcówce umożliwiający łatwiejsze przechodzenie przez kręte naczynia. Zastawka nadająca się do wszczepienia przez tętnicą udową, podobojczykową oraz "direct aorta". Zastawka zabezpieczona fizykochemicznie przed zwapnieniem i degeneracją. Dostępne rozmiary: - 23 ( dla wymiarów pierścienia 18 - 20 mm) , - 26 ( dla wymiarów pierścienia 20 - 23 mm) , - 29 ( dla wymiarów pierścienia 24 - 26 mm), - 34 ( dla wymiarów pierścienia 26 - 30 mm). Zestaw wprowadzający o profilu 14F ( 18F dla rozmiaru 34) , kompatybilny z prowadnikiem 0.035". Długość robocza systemu wprowadzającego 108 cm Zastawka dobrze widoczna w promieniach RTG W komplecie system wprowadzający oraz system ładowania wspomagający ładowanie zastawki na system wprowadzający Producent zapewnia system szkoleń w zakresie implantacji | szt. | 20
Wartość pakietu nr 98 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 99 Zastawki aortalne do implantacji przezskórnej i przezkoniuszkowej z systemami do wprowadzenia
1 | Przezcewnikowa zastawka serca, wszczepiana przeznaczyniowo (TF) z zestawem kompatybilnych akcesoriów. Technika rozprężania zastawki za pomocą balonu. Zastawka wykonana z osierdzia wołowego na szkielecie kobaltowo-chromowym, otoczona zewnętrzną osłoną w celu minimalizacji przecieku okołozastawkowego (PVL). Technologia konserwowania tkanki płatków zastawki glicerolem, zastępująca tradycyjne przechowywanie w płynnych roztworach takich jak aldehyd glutarowy (zastawka dostarczona na sucho). Zastawka posiadająca między innymi rejestrację (znak CE) pozwalającą na wszczepianie zastawki w zdegenerowaną zastawkę sztuczną w pozycji mitralnej, aortalnej i THV w THV z dostępu przeznaczyniowo (TF). Niska wysokość szkieletu od 15,5mm do 22,5mm. W komplecie z każdą oferowaną przezcewnikową zastawką w rozmiarze 20 mm, 23 mm, 26 mm i 29 mm zestaw kompatybilnych z nią akcesoriów służących do wszczepienia przeznaczyniowo, składający się z min: - system wprowadzający z podwójną artykulacją/możliwością zginania (zestaw przeznaczyniowy) - Koszulka wprowadzająca w rozmiarach: • 14Fr dla zastawek 20-26 mm i 16Fr dla zastawki 29 mm (zestaw przeznaczyniowy TF) - przyrząd do wypełniania balonu - zaciskacz Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zastawki przy składaniu zamówienia. Wymagane jest utworzenie banku implantów w siedzibie Zamawiającego. | szt. | 1
2 | Przezcewnikowa zastawka serca, wszczepiana przez koniuszek serca (TA) i przeznaczyniowo (TF) z zestawem kompatybilnych akcesoriów. Technika rozprężania zastawki za pomocą balonu. Zastawka wykonana z osierdzia wołowego na szkielecie kobaltowo-chromowym, otoczona zewnętrzną osłoną w celu minimalizacji przecieku okołozastawkowego (PVL). Zastawka posiadająca również rejestrację (znak CE) pozwalającą na wszczepianie zastawki w zdegenerowaną zastawkę sztuczną w pozycji mitralnej, aortalnej i THV w THV z dostępu przeznaczyniowo (TF). Niska wysokość szkieletu od 15,5mm do 22,5mm. W komplecie z każdą oferowaną przezcewnikową zastawką w rozmiarze 20 mm, 23 mm, 26 mm i 29 mm zestaw kompatybilnych z nią akcesoriów służących do wszczepienia przez koniuszek serca lub przeznaczyniowo, składający się z min: - system wprowadzający z podwójną artykulacją/możliwością zginania (zestaw przeznaczyniowy) - Koszulka wprowadzająca w rozmiarach: • 14Fr dla zastawek 20-26 mm i 16Fr dla zastawki 29 mm (zestaw przeznaczyniowy TF) • 18Fr dla zastawki 20 mm i 21Fr dla zastawki 23 - 29 mm (zestaw przezkoniuszkowy TA) - przyrząd do wypełniania balonu - zaciskacz Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zastawki przy składaniu zamówienia. Wymagane jest utworzenie banku implantów w siedzibie Zamawiającego. | szt. | 49
Wartość pakietu nr 99 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 100 Leczenie migotania przedsionków w zabiegach śródoperacyjnych bez potrzeby otwierania przedsionka serc
1 | Elektrody do śródoperacyjnej ablacji rytmu serca 2-biegunowe - Elektrody w min. dwóch modelach krzywizn do wyboru operatora w celu optymalizacji wyników klinicznych - Elektroda wykonana ze stali nierdzewnej o równolegle rozłożonych i zamykających się szczękach ablacyjnych, w celu równomiernego rozłożenia siły nacisku na tkankę determinującej skuteczność zabiegu - Każda szczęka zawierająca 1 parę aktywnych elektrod wykonanych ze stopu złota - Elektrody nieirygowane – nie wymagające chłodzenia tkanki - Przewód doprowadzający energię do ‘szczęk’ elektrody, elastyczny - Elektroda jednorazowego użytku, sterylna - Opakowanie zewnętrzne podwójne - Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostawy | szt. | 20
2 | Jednorazowy system do śródoperacyjnego zamykania uszka lewego przedsionka - System złożony z rączki z mechanizmem uwalniającym, szaftu oraz części dystalnej w postaci równolegle ustawionych ruchomych, tytanowych poprzeczek zaopatrzonych w pokrycie z tkankowego poliestru, w którym dokonuje się trwałej okluzji uszka lewego przedsionka - System do zamykania uszka lewego przedsionka zapewnia atraumatyczne zamknięcie uszka poprzez brak ostrych elementów - Dostępne rozmiary : 40mm, 45mm - System dostarczony z jednorazową miarką - Shaft o długości 6cm, kształtowalny | szt. | 25
3 | DZIERŻAWA GENERATORA DO SODOPERACYJNEJ ABLACJI ZABURZEŃ RYTMU SERCA - Generator do ablacji kardiochirurgicznych RF do wykonywania zabiegów bipolarnych - Generator sygnalizujący osiągnięcie transmularności w przypadku pracy z elektroda bipolarną - Włączanie i wyłączanie za pomocą pedała sterującego przez operatora -W koszty dzierżawy systemu wliczony serwis w okresie obowiązywania umowy z uwzględnieniem materiałów eksploatacyjnych gwarantujących prawidłową pracę systemu -Podjęcie naprawy poprzez serwis najpóźniej w ciągu 48 godz. od telefonicznego zgłoszenia awarii - Przy niemożliwości wykonania badań po upływie 5 dni roboczych od telefonicznego zgłoszenia awarii, zapewnienie aparatu zastępczego - Wliczone w koszty dzierżawy szkolenie dla pracowników w zakresie użytkowania systemu - Okresowy przegląd w okresach zalecanych przez producenta z wystawieniem dokumentu potwierdzającego sprawność systemu - Wykonawca gwarantuje, że oferowany i wyspecyfikowany system jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | MIESIĄC | 24
Nazwa / Typ
Rok produkcji
Częstotliwość wykonywania okresowych przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta:
Wartość pakietu nr 100 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 101 Stengrafty aortalne hybrydowe
1 | System będący połączeniem wewnątrznaczyniowego stentgraftu piersiowego oraz protezy naczyniowej umożliwiającej rekonstrukcję łuku aorty. Stentgraft hybrydowy dostępny w trzech konfiguracjach z: - Protezą prostą z jednym odgałęzieniem do perfuzji: - Protezą typu branched z 3 odgałęzieniami do naczyń dogłowowych i 1 do perfuzji. Wszystkie odgałęzienia odchodzą od głównej protezy - Protezą typu trifurcated z odgałęzieniem do pnia ramiennogłowowego, od którego odchodzą 2 kolejne odgałęzeinia do naczyń dogłowowych oraz 1 odgałęzienie do perfuzji Średnice protezy: 26, 28 i 30 mm i długość 100 mm Średnice odgałęzień do naczyń dogłowowych: 12, 8, 10 mm i długości 100 mm oraz perfuzji; 10 mm i 100 mm Średnice stentgraftu: 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 36, 40 mm Długości stentgraftu w zależności od konfiguracji: 120, 130, 175, 180 mm Stentgraft dostępny w trzech konfiguracjach: tapered, straight, reverse tapered w zależności od średnicy stentgraftu Szerokość kołnierza do przyszycia do aorty – 15 mm,Nieprzepuszczalne dla promieni RTG markery pozycjonujące w kształcie pierścienia umieszczone na końcu i początku stentgraftu. Marker oznaczający miejsce overlapu w kształcie ∞ umieszczony 50mm od końca stentgraftu. Układ sprężyn na stentgrafcie „tip to valley“ zapewniający elastyczność i stabilizację stentgraftu. Dwie ostatnie sprężyny ( dystalnie) wszyte od środka pokrycia aby zapewnić optymalne uszczelnienie pomiędzy stentgraftem a ścianą aorty. Pokrycie stentgraftu i proteza wykonane z poliestru o bardzo małej przepuszczalności wody, dzięki czemu nie wymaga preclottingu. Atraumatyczny tip 36F System kompatybilny z prowadnikiem 0,035“, możliwy do użycia zarówno z prowadnikiem jak i bez. Ergonomiczny system dostarczania połączony z elastycznym shaftem | zestaw | 10
Pakiet 102 Strzykawka do podawania kontrastu
1 | jednorazowy sterylny wkład do wstrzykiwacza Mark 7 Arterion Twist&Go o pojemności 150 ml wraz ze złączem szybkiego napełniania J | szt. | 500
2 | jednorazowy sterylny wysokociśnieniowy dren do wstrzykiwacza Mark 7 Arterion Twist&Go | szt. | 700
Wartość pakietu nr 102 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 103 Balon
1 | cewnik balonowy ultra niepodatny o dużych średnicach do PTA tętnic biodrowych oraz w rekanalizacji zabiegowej zwężeń tetnic oraz przetok tętniczo - żylnych dializoterapii. Długość balonu 20,40,60 mm, Średnica kanału wewnętrznego 0,035", Średnice balonu: 12,14,16,18,20,22,24,26 mm; Ciśnienie nominalne:4-6 atm, Ciśnienie RBP:12-18atm, Zalecana koszulka od 7-12 F w zależności od rozmiaru; Dwa systemy wprowadzające: 80 cm i 120 cm; Dwa znaczniki dla lepszej widoczności | szt. | 15
Pakiet 104 Stabilizator tkankowy
1 | Stabilizator tkankowy. Część ssąca stabilizatora atraumatyczna, niskoprofilowa, przezierna, podzielona na komory - po cztery po każdej stronie, służąca do unieruchamiania wybranego obszaru na bijącym sercu. Ruchome połączenie stopki z ramieniem stabilizatora (trójszczelinowe). Możliwość regulacji ustawienia stopki w trzech płaszczyznach oraz pod kątem prostym. Przegubowe ramię obrotowe unieruchamiające o dużym zakresie ruchów (180 stopni) z możliwością dostosowania do warunków anatomicznych serca szerokiej zmienności ustawienia, układ stabilizujący na nadany kształt ramienia (pamięć mechaniczna). Zespół zaciskowy mocujący stabilizator do rozwieracza (metalowy element blokujący). System do stabilizacji wyposażony w zestaw zbrojonych drenów z filtrem łączącym stabilizator z pompą ssącą. W zestawie: 1 kpl (2szt) sterylne bransze jednorazowego użytku, wyposażone dodatkowo w funkcję uchwytów na szwy osierdziowe (pakowane osobno), filtr, zestaw drenów ze zbiornikiem. Przystosowany do pracy z dowolnym retraktorem. Urządzenie sterylne jednorazowego użytku | szt. | 5
2 | Łaty naczyniowo-sercowe, tkane, dwustronnie welurowane, poliestrowe, sterylne, pojedynczo pakowane. Przepuszczlność: < 10ml/min/cm 2. Grubość ściany 0,46mm. Rozmiar 2,5cm x 15,2cm. | szt. | 10
Wartość pakietu nr 104 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 105 Kranik
1 | Kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny z przedłużaczem 10 cm, z PCV bez DEHP, wytrzymałość kranika 3 bary wykonany z poliwęglanu - tworzywa opornego na działanie lipidów, z wyczuwalnym co 45 stopni i optycznym indykatorem położenia otwarty/zamknięty, 3 ramiona jednakowej długości, objętość wypełnienia 0,80 ml, jałowy, Sterylny (sterylizowany promieniami beta). Opakowanie medyczne typu blister. Opakowanie 50szt. | szt. | 1500
Pakiet 106 Zszywki dodatkowe
1 | Automatyczny system mocowania i przycinania szwów o jednakowej sile wiązania do zastosowania podczas wymiany lub naprawy zastawek serca z dostępu miniinwazyjnego lub otwartego. Sterylny zestaw zawiera 2 długie aplikatory 17 cm i 12 zszywek | zestaw | 40
2 | Automatyczny system mocowania i przycinania szwów o jednakowej sile wiązania do zastosowania podczas wymiany lub naprawy zastawek serca z dostępu miniinwazyjnego lub otwartego. Sterylny zestaw zawiera 2 długie aplikatory 31 cm i 12 zszywek | zestaw | 15
3 | Sterylne zszywki pakowane pojedynczo (12 sztuk w opakowaniu) | op. | 10
4 | Automatyczny system mocowania i przycinania szwów o jednakowej sile wiązania do zastosowania podczas wymiany lub naprawy zastawek serca z dostępu miniinwazyjnego lub otwartego. Sterylny zestaw zawiera 2 krótkie aplikatory 17 cm | zestaw | 40
5 | Automatyczny system mocowania i przycinania szwów o jednakowej sile wiązania do zastosowania podczas wymiany lub naprawy zastawek serca z dostępu miniinwazyjnego lub otwartego. Sterylny zestaw zawiera 2 długie aplikatory 31 cm | zestaw | 15
Wartość pakietu nr 106 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 107 Sterylne osłony
1 | Osłona na sondę do USG przezprzełykowego Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG przezprzełykowego. W komplecie z ustnikiem, klipsem i sterylnym żelem. Wymiary 30x1000mm. | szt. | 200
2 | Osłona na kasetę RTG Sterylna, jednorazowa osłona na kasetę RTG Samoprzylepne zamknięcie Wymiary 610x640mm. | szt. | 100
3 | Sterylna, jednorazowa osłona na kamerę. Wymiar 13cm na 235cm.Zaopatrzona w tekturę ułatwiającą zakładanie. Końcówka perforowana zaopatrzona w nierozmakającą taśmę mocującą | szt. | 50
Wartość pakietu 107 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 108 Elektroda bierna
1 | Elektroda bierna kompatybilna z Erbe Vio 300S Elektroda jednorazowa dzielona o pow.85 cm kw.z pierścieniem izolowanym mechanicznie i elektrycznie o pow.23 cm kw.z wklejkami do protokółu operacyjnego Kompatybilna z diatermią posiadaną przez zamawiającego Erbe | szt. | 3000
2 | Uchwyt monopolarny z elektrodą szpatułkową jednorazowy kompatybilny z Erbe Vio300S | szt. | 1500
3 | Elektroda szpatułkowa prosta kompatybilna z Erbe Vio 300S, rozmiar 3x24mm, długość 45 mm, śr. trzpienia 2,4 mm | szt. | 10
4 | Elektroda szpatułkowa prosta kompatybilna z Erbe Vio 300S, rozmiar 2,3x19mm, długość 45 mm, śr. trzpienia 2,4 mm | szt. | 10
5 | Uchwyt elektrod monopolarnych z przyciskami, obsada o średnicy 2,4 mm z 2 przyciskami, kabel o długości 4 m kompatybilny z Erbe Vio 300S- wielorazowy | szt. | 10
6 | Elektroda szpatułkowa jednorazowa z powłoką, prosta , izolowana, 2,3x19mm, dł 50mm, śr trzpienia 2,4mm kompatybilna z Erbe Vio 300S | szt. | 10
7 | Elektroda szpatułkowa jednorazowa z powłoką,prosta,izolowana, 2,3x19mm, dł. 134mm,śr trzpienia 2,4mm kompatybilna z Erbe Vio 300S | szt. | 10
8 | Elektroda szpatułkowa jednorazowa z powłoką,prosta,2,3x19mm, dł. 134mm,śr trzpienia 2,4mm kompatybilna z Erbe Vio 300S | szt. | 10
9 | Elektroda szpatułkowa wielorazowa, prosta,izolowana,2,3x19mm,dł.45mm,śr.trzpienia 2,4mm | szt. | 10
10 | Elektroda szpatułkowa wielorazowa, prosta,elastyczna,2x19mm,dł.80mm,śr.trzpienia 2,4mm | szt. | 10
11 | Elektroda szpatułkowa wielorazowa, prosta,izolowana,2,3x19mm,dł.120mm, śr.trzpienia 2,4mm | szt. | 10
12 | Elektroda szpatułkowa wielorazowa, prosta,2,3x19mm,dł.120mm,śr.trzpienia 2,4mm | szt. | 10
13 | Elektroda szpatułkowa wielorazowa, prosta,izolowana,2,3x19mm,dł.180mm, śr.trzpienia 2,4mm | szt. | 10
14 | Elektroda szpatułkowa wielorazowa, prosta,2,3x19mm,dł.180mm,śr.trzpienia 2,4mm | szt. | 10
15 | Elektroda szpatułkowa wielorazowa, prosta,2,3x19mm,dł.45mm,śr.trzpienia 2,4mm | szt. | 10
16 | Pinceta bipolarna, bagnetowa,z powłoką nie przywierającą tkanek,tip 1mm,dł.230mm | szt. | 2
17 | Pinceta bipolarna, bagnetowa,z powłoką nie przywierającą tkanek,tip 1,2 mm,dł.230mm | szt. | 2
18 | Kabel do instr. bipolarnych, dł. 5 m kompatybilny z Erbe Vio 300S | szt. | 2
19 | Kabel do jednorazowych elektrod neutral., dł. 5 m kompatybilny z Erbe Vio 300S | szt. | 15
Wartość pakietu 108 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 109
1 | Sterylna serweta operacyjna w rozmiarze 150cm x 240cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5g/m2. Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Pakowane pojedynczo w opakowaniu papier-folia, zapakowane w kartonowy dyspenser oraz karton zewnętrzny transportowy.Opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierajace nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. | szt. | 1000
2 | Zarękawek Zarękawek o długości 50 cm, wykonany z laminatu 2-warstwowego: włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa, o gramaturze 57,5 g/m2. Zakończony poliestrowym mankietem o długości min. 7cm. Opakowanie jednostkowe z 2 etykietami samoprzylepnymi zawierającymi dane producenta, nr katalogowy, LOT oraz datę ważności. Sterylizacja EO (bezwonna) | szt. | 150
4 | Sterylna kieszeń na narzędzia, 2-komorowa, rozm. 25cm x 45cm, wykonana z przezroczystej folii polietylenowej z dwoma taśmami samoprzylepnymi pokrytymi klejem repozycjonowalnym o szerokości 5cm, służącymi do mocowania i regulacji głębokości kieszeni, wyposażonymi w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Szerokość każdej komory 11,5cm, głębokość 37cm. Materiał spełnia wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada dwie etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Produkt bezwonny, sterylizowany EO. | szt. | 100
5 | Czepek o kroju furażerki uniwersalny,wykonany z włokniny typu spunlace o gramaturze 45g/m2, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, o wymiarach 50,5cm długość z trokami same troki 25 cm, 19cm wysokość czoła, 23,5cm głębokość. | szt. | 5000
6 | Czepek chirurgiczny z miękkim wykończeniem brzegów pozbawionym taśm gumowych, dla osób z długimi włosami, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m2. Kolor zielony. Pakowany po 100 szt. | szt. | 1000
7 | Maska chirurgiczna trzywarstwowa z poziomym mocowaniem troków zapewniającym większą komorę oddechową, odpowiednia dla osób z zarostem, o gramaturze 58 g/m2. Materiał filtracyjny, wewnętrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo. Zgodna z normą 14683, typ II, BFE > /=98 %, ciśnienie różnicowe < 29,4 Pa/cm2. Kolor niebieski. Pakowana po 50 szt. w kartonik w formie podajnika | szt. | 500
Wartość pakietu 109 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 110 Kabel do stymulatora zewnętrznego
1 | Kabel do stymulatora zewnętrznego Sterylny, jednorazowego użytku Do stymulatorów jedno i dwu jamowych Kompatybilny z stymulatorem Medtronic model 5392 | szt. | 20
Pakiet 111 Kołdra grzewcza
1 | Kołdra grzewcza na pacjenta. Polipropylenowa kołdra z podłużnie ułożonych tub , z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Pomiędzy tubami tunele. Na całej dolnej powierzchni otworki rozprowadzające ciepło równomiernie na ciało pacjenta. Rozmiar:213x91cm, waga: 150g. Część przykrywająca stopy pacjenta nieogrzewana. Na wierzchniej części posiadająca dwa plasterki do przyklejenia koca. Jeden otwór do podłączenia dmuchawy. Kołdra kompatybilna z posiadanym urządzeniem Bair Hugger. | szt. | 300
Pakiet 112 Zestawy do ssaka i dreażu
1 | Zbiorniki kompatybilne z systemem do drenażu jamy opłucnej Thopaz firmy Medela. Nietłukący jednorazowy wyskalowany kanister do zbierania wydzieliny, sterylny, wykonany z polipropylenu, wyposażony w filtr hydrofobowo-bakteryjny, zawór upuszczający dodatnie ciśnienie oraz komorę na wydzielinę o pojemności 0,8 l. | szt. | 50
2 | Zatyczka do drenu | szt. | 50
3 | Jednorazowy dren dwukanałowy (dren pomiarowy i dren pacjenta) wykonany z PCV wyposażony w filtr hydrofobowy, posiadający klips zaciskowy, z końcówką pojedyńczą długości 1,5m śr.5mm | szt. | 50
4 | Jednorazowy dren dwukanałowy (dren pomiarowy i dren pacjenta) wykonany z PCV wyposażony w filtr hydrofobowy, posiadający klips zaciskowy, z końcówką podwójną długości 1,5m śr.5mm | szt. | 50
Wartość pakietu 112 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 113 Szczotki do chirurgicznego mycia rąk, dozowniki
1 | Szczotki do chirurgicznego mycia rąk, jednorazowego użytku nasączone 4% roztworem chlorheksydyny, wykonane z polietylenu, pakowane pojedyńczo, opakowanie folia/papier | szt. | 4000
W ramach pakietu Wykonawca dostarczy Koszyk do w/w szczotek 2 szt
Pakiet 114 Higieniczne pokrycie na stół operacyjny i podłogę
1 | Higieniczne pokrycie na stół operacyjny. Jednorazowy, niepylny, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok:mocnego nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia o długości min. 220 cm. Wymiary prześcieradła 100 cm x 225 cm.Powierzchnia o gładkiej jednorodnej powierzchni nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. W zestawie: prześcieradło transportowe o udźwigu min. 250 kg oraz osłony na podłokietniki i zagłówek. | szt. | 3000
2 | Higieniczne pokrycie na podłogę. Mata na podłogę o dużej wchłanialnosci płynów (min.1,5l) z możliwością przytwierdzenia do podłogi. Pakowane po 25 szt. Wymiary 81x121cm +/- 5%. | szt. | 500
W ramach pakietu oferujemy: wózek umożliwiający higieniczny transport podkładów na stół operacyjny i higieniczne pokrycie podłogi na sali operacyjnej - szt 2
Parametry oferowanego wózka
wózek, umożliwiający higieniczny transport podkładów na stół operacyjny i higieniczne pokrycie podłogi na sali operacyjnej - stelaż wykonany z polipropylenu odpornego na działanie środków chemicznych, powierzchnie musza być gładkie, odporne na naprężenia mechaniczne, mycie i dezynfekcję. Wózek musi mieć dwie ściany ślepe wyposażone w przynajmniej 12 relingów na każdej ścianie do umieszczania tac i kuwet. duża liczba relingów umożliwia zastosowanie kuwet różnych rozmiarów. -Wyciągane kuwety do przechowywania akcesoriów powinny być wykonane z polipropylenu, być wyposażone w ograniczniki, łatwe do wyciągnięcia i wyposażone w specjalne uchwyty do przenoszenia ; kuwety muszą być bezpiecznie instalowane jedna na drugiej, powinna mieć wymiary przynajmniej 47,5x33,5x19 cm - Kółka w wózku powinny być wykonane z gumy o średnicy 12-14 cm. Ogólne wymiary całego zestawu 44-55x50-55x112-120 cm. Wymogiem koniecznym jest instrukcja użytkowania zatwierdzona przez producenta. - zestaw zawierający przynajmniej jeden uchwyt na mopa z magnetycznym zamknięciem i kijem w kształcie Z umożliwiającym ergonomiczne użytkowanie. - Wózek wyposażony w zestaw ułatwiający zbieranie resztek i śmieci z podłogi, w skład tego typu przyrządów wchodzi regulowana rama, do której można przyczepiać worki na śmieci oraz ściągaczka o gładkich powierzchniach, odporna na naprężenia mechaniczne, mycie i dezynfekcję.
Wartość pakietu 114 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 115 Układ oddechowy do aparatu do znieczuleń
1 | Układ oddechowy do aparatu do znieczuleń Aespire View z drenem do kapnografii. Układ oddechowy dla dorosłych. 2 rury rozciągliwe o długości 42-200 cm. Dodatkowa gałąź rozciągliwa do 150 cm. V, kolanko z portami, kapturek zabezpieczający, łącznik prosty 22M/22M. Produkt mikrobiologicznie czysty. | szt. | 1600
Pakiet 116 Maty dekontaminacyjne
1 | Maty dekontaminacyjne do sal zabiegowych 45 x 115 (a' 30 warstw) | szt. | 3000
Pakiet 117 Marker medyczny
1 | Marker medyczny sterylny z linijką do znakowania skóry np. przed operacją, niezmywalny przy pomocy środków odkażajacych. | szt. | 600
Pakiet 118 Czujnik do monitorowania utlenowania mózgowego
1 | Czujnik mózgowo-somatyczny do pomiaru regionalnej saturacji dla dorosłych powyżej 40kg, komatybilny z urzadzeniem INVOS5100c. Kompatybilność potwierdzona przez producenta urządzenia. Jednopacjentowy. | szt. | 300
Pakiet 119 Sonda do przepływu wieńcowego
1 | Sonda 50-krotnego użytku do pomiaru przepływów w pomostach aortalno-wieńcowych metodą transit-time współpracujące z aparatem MiraQ Cardiac (Medistim). Sonda TTFM 4mm | szt. | 4
2 | Sonda 50-krotnego użytku do pomiaru przepływów w pomostach aortalno-wieńcowych metodą transit-time współpracujące z aparatem MiraQ Cardiac (Medistim). Sonda TTFM 3mm | szt. | 10
3 | Sonda 50-krotnego użytku do pomiaru przepływów w pomostach aortalno-wieńcowych metodą transit-time współpracujące z aparatem MiraQ Cardiac (Medistim). Sonda TTFM 2mm | szt. | 10
Wartość pakietu 119 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 120 Wkładki na klem aortalny
1 | Ubranko na klem aortalny jednorazowego użytku, sterylny typu Hydra, rozmiar 86 mm | szt. | 200
2 | Ubranko na klem aortalny jednorazowego użytku, sterylny typu Hydra, rozmiar 61mm | szt. | 200
Wartość pakietu nr 120 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 121 akcesoria do respiratora Carescape
1 | Jednorazowa zastawka wydechowa z czujnikiem przepływu do respiratora Carescape R860 | szt. | 300
2 | Filtr jednopacjentowy (urządzenie zabezpieczające zastawkę wdechową )do respiratora Carescape R860 | szt. | 600
Wartość pakietu 121 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 122 Przetwornik czujnika spływu
1 | Przetwornik czujnika spływu. Mocowanie za pomocą warstwy samoprzylepnej. Czujnik kompatybilny z pompą S-5 STOCKERT | szt. | 400
Pakiet 123 Sondki
1 | Sondki kardiochirurgiczne (wieńcowe) z uchwytem, 1mm, 0,5mm | szt. | 40
Pakiet 124 Igła
1 | Igła kulowa wielorazowego użytku 1mm, 2mm | szt. | 40
Pakiet 125 Buldogi
1 | Wielorazowe zaciski naczyniowe typu buldogi, długość całkowita 40mm, 50mm do wyboru, proste lub odgęte do wyboru | szt. | 20
Pakiet 126 Zestaw zabiegowy do separatora krwinek
1 | Zestaw zabiegowy do seperatora krwinek XTRA , w skład zestawu wchodzą zbiornik do odzysku krwi, linia aspiracyjna, linia podciśnieniowa kompatybilna z pompą Xvac, linia do podawania antykoagulantu, dzwon o pojemności nie miej niż 175 ml, linia napełniajaca, linia do przemywania, torba na odpady o pojemności nie mniej niż 10 litrów, torba RBC pojemność nie mniej niż 1 litr | szt. | 60
Pakiet 127 CZYŚCIWO
1 | Uniwersalne czyściwo jednowarstwowe w odcinkach 34-36 cm x 41-43cm, do codziennej przcy (średnio ciężkich zadań). Elastyczny materiał ułatwiajacy czyszczenie trudno dostępnych miejsc. Można stosować z roapuszczalnikami przy czyszczeniu powierzchni, włókninowe, gładkie, skład celuloza+poliester, kolor niebieski, nie pozostawiający kłaczków, smug,. Liczba arkuszy w op 100-110 szt. Posiadający certyfikat ISEGA - bezpieczny w kontaktach z żywnością, możliwość umieszczenia w podajniku. | op | 240
Pakiet 128
1 | Sterylna osłona kompatybilna do osłony antyradiacyjnej OT94001 z kurtyną. Osłona wyposażona z elastyczną taśmę, Konstrukcja osłony zapewniająca doskonałe dopasowanie do osłony antyradiacyjnej OT94001 (tarcza). Wymiary osłony szer 90 cm x wys 120 cm. | szt. | 400
Pakiet 129 Czujnik przepływu
1 | Czujnik przepływu tlenu do respiratora GE Datex-Ohmeda | szt. | 5
Pakiet 130 Odzież chirurgiczna
1 | Bluza operacyjna, wykonana z włókniny bawełnopodobnej typu spunbond o gramaturze 49g/m2, antystatyczna, o powyższonej odporności na wypychanie - na sucho min. 190kPa, o wysokiej czystości pod względem cząstek stałych - 2,3 IPM, niepyląca (wskaźnik pylenia nie większy niż 2,5 log10 wg EN ISO 9073-10), paroprzepuszczalna (współczynnik przepudszczalności pary wodnej na poziomie min 60700g/m224h). Nieprzeżroczystość minimum 80%. Zszyta nicią szwalniczą poliestrowopoliamidową. Bluza posiada krótki rękaw, dekold w kształcie litery V z guzikiem-napem oraz kieszeń na piersi i dwie kieszenie boczne na dole bluzy oraz wszytą metkę informującą o rozmiarze i i numerze seryjnym ubrania. Bluza pakowana osobno. Rozmiary od XS - do XXXXL (do wyboru ) | szt. | 5000
2 | Spodnie operacyjne, wykonane z włókniny bawełnopodobnej typu spunbond o gramaturze 49g/m2, antystatyczne, o powyższonej odporności na wypychanie - na sucho min. 190kPa, o wysokiej czystości pod względem cząstek stałych - 2,3 IPM, niepylące (wskaźnik pylenia nie większy niż 2,5 log10 wg EN ISO 9073-10), paroprzepuszczalne (współczynnik przepudszczalności pary wodnej na poziomie min 60700g/m224h). Nieprzeżroczystość minimum 80%. Zszyta nicią szwalniczą poliestrowo-poliamidową. Spodnie ściągane tasiemką, na nogawce posiadają kieszeń boczną z guzikiem-napem. Posiadają wszytą metkę informującą o rozmiarze i i numerze seryjnym ubrania. Spodnie pakowane osobno. Rozmiary od XS - do XXXXL (do wyboru ) | szt. | 5000
3 | Ocieplacz, miękki zapewniający komfort cieply z przedłużonym stanem i długimi rękawami, wykonany z materiału spunbond o gramaturze 49g/m2, rękawy poliestrowe, szwy poliestrowo-poliamidowe na napy-guziki, długość mankietów 8 cm, wokół szyi elastyczny kołnierzyk. Posiada dwie kieszenie po obu stronach dolnej części odzieży. Rozmiary od S do XXXL (do wyboru) | szt. | 500
4 | Fartuch chirurgiczny (wzmocniony), wykonany z włókniny typu spunlace, oddychającej włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze minimum 68g/m2, repelentność dla alkoholi min 9 stopień, wytrzymałość na rozrywanie - sucho/mokro w strefie krytycznej min 235 kPa, nieprzemakalne wstawki w przedniej części wykonane mikroporowatej folii polietylenowej, w rękawach wzmocnienia (od mankietu do wysokości powyżej łokcia) z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu (folia polietylenowa 27,5 - 30 mikrona oraz włóknina wiskozowo- poliestrowa o gramaturze 30-35 d/m2. Graficzne oznaczenie rozmiaru na fartuchu, troki złączone kartonikiem. Rozmiary od L do XXL (do wyboru) | szt. | 5000
5 | Maska jednorazowego użytku, z flizeliny, trzywarstwowa, wiązana na troki | szt. | 50000
Wartość pakietu nr 130 | [7 empty] | 0 | xxx | 0