Załącznik nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia

INSTRUKCJA UŻYWANIA

BARIEROWE FARTUCHY OPERACYJNE WIELOKROTNEKO UŻYTKU: FARTUCHY STANDARDOWEGO RYZYKA – MEDEX-EKO (…

FARTUCHY STANDARDOWEGO RYZYKA – MEDEX SYMBOL (SR…)

FARTUCHY WYSOKIEGO RYZYKA – MEDEX SYMBOL (WR…)

1. Fartuchy są wyrobem niejałowym, dostępnym w rozmiarach S, M, L, XL, XXL, XXXL.

2. Fartuchy Medex są wyrobem wielokrotnego użytku, które mogą być użyte do 100 razy z zachowaniem swoich własności pod warunkiem stosowania niniejszej instrukcji przez użytkownika oraz bezwzględne wdrożenie technologii prania przez pralnię obsługującą.

3. Technologia prania

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Operacja | Czas | Temperatura |
| Płukanie wstępne w przypadku mocnych zabrudzeń | 5 min | Zimna woda |
| Pranie wstępne | 10 min | 35-50°C |
| Pranie zasadnicze z dezynfekcjąchemiczno-termiczną, ph max 10,5 | 10-15 min | 60-70°C |
| Schładzanie | ------------ | 40°C |
| Płukanie | 3-5min | Ciepła + Zimna woda |
| 3-5min | Zimna woda |
| Płukanie końcowe-neutralizacja ,ph 5,5-6,5 | 5min | Zimna woda |
| Wirowanie | 4 min | 400 obr/min |
| Suszenie | 15-20min. | max. 80°C |

UWAGA! Maksymalny wsad do pralnicy, suszarki 70%.

W ostatnim etapie prania, powinno odbyć się zakwaszanie do poziomu pH 5.5-6.5.

4. Sterylizacja powinna odbywać się w autoklawach parowych w temperaturze 134°C przez 5-7min, lub 121°C przez 15 min, suszenie max. 15 min.

UWAGA! Nie sterylizować w jednym wsadzie fartuchów razem z metalowymi kontenerami.

5. Inne wskazówki:

a) W celu dokładnego ustalenia technologii prania należy skonsultować się ze swym dostawcą środków chemicznych oraz firmą Garmex.

b) Należy regularnie kontrolować powierzchnię przestrzeni ładunkowych pralek i suszarek, celem sprawdzenie czy nie ma tam miejsc szorstkich, które mogłyby uszkodzić tkaninę.

c) Fartuchy mogą być prane wyłącznie w tradycyjnych pralnicach bębnowych.

d) Niejonowy środek piorący powinien mieć temperaturę mętnienia powyżej 70°C.

e) W przypadku konieczności usuwania plam należy stosować wybielacze nie zawierające chloru.

f) Należy wyłącznie stosować środki piorące posiadające wpis do rejestru U.R. Wyrobów Medycznych.

g) W celu zachowania właściwości barierowych fartuchów, nie należy ich prać z bielizną bawełnianą.

h) W przypadku utraty barierowości przed upływem 100 cykli użyć, należy poddać fartuchy procesowi impregnacji.

UWAGA! Po użyciu odznacz niezmywalnym pisakiem kolejną ze stu kratek monitorujących nieprzekroczenie 100 cykli użycia na które producent daje gwarancję.

6. Ostrzeżenia:

a) Nie wolno prać fartuchów w tunelach przemysłowych wyposażonych w prasę.

b) Nie wolno maglować fartuchów.

c) Nie wolno przeładowywać pralki i suszarki (w przeciwnym wypadku tekstylia będą ulegały zagnieceniom).

d) Płukanie powinno spowodować usunięcie środków piorących. Pozostałości środków piorących niekorzystnie wpływają na właściwości tkanin.

e) pH kąpieli piorącej maksymalnie 10,5

f) Nie zaleca się stosowania środków zmiękczających.

g) Nie należy stosować środków piorących zawierających chlor.

h) Fartuchy użyte, po operacji powinny być przechowywane jak najkrócej w chłodnych pomieszczeniach oraz przekazane jak najszybciej do pralni tak, aby nie doszło do zaparzenia bielizny.

i) Nowe fartuchy przed pierwszym użyciem muszą być bezwzględnie wyprane,wysterylizowane