## cz.1
cz.1 | Parametry techniczno - użytkowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
1 | Analizator fabrycznie nowy (rok produkcji 2021/22)
2 | Wytwórca (producent) analizatora
3 | Nazwa, typ (model)
4 | kraj pochodzenia
5 | Menu (opragromowanie sterujące) w języku polskim | TAK
6 | Pełna automatyzacja proces oznaczania z rozcieńczaniem próbek | TAK
7 | Wydajność aparatu co najmniej 180 ozn/godz. (PT i APTT) | TAK
8 | Możliwość wykonania próbek w trybie "na cito" w dowolnym czasie | TAK
9 | Przedanalityczna kontrola próbek : wykrywanie interferencji HIL (hemoliza, bilirubina, żółtaczka) oraz z szacunkowym określeniem ich poziomów wykrywania mikroskrzepów | TAK
10 | Gotowość do pracy przez całą dobę | TAK
11 | Automatyczna kalibracja, krzywe kalibracyjne archiwizowane w oprogramowaniu analizatorów | TAK
12 | Oprogramowanie sterujące analizatorów pracujące w systemie Windows, obsługa analizatorów przez ekran dotykowy, jak i tradycyjna – przez klawiaturę komputera oraz mysz | TAK
13 | Wymagane oznaczenia : APTT, PT, fibrynogen, D-dimery, | TAK
14 | Wymaga się by termin ważności: odczynników był nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy, termin ważności kalibratorów i mat. Kontrolnych był nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy | TAK
15 | Odczynnik do APTT- możliwość wyrażania w sek i jako współczynnik APTT | TAK
16 | Odczynnik do PT – możliwość wyrażenia w sek., jako INR i % testu Quicka, odczynnik: tromboplastyna ludzka rekombinowana, ISI ok. 1,0 +/- 0,1 bez obecności substancji karcinogennych | TAK
17 | Odczynnik do fibrynogenu met. Claussa, odczynnik na bazie trombiny, stężenie min. 40 UNIH /ml, | TAK
18 | Odczynniki dedykowane dla proponowanego analizatora | TAK
19 | Odczynnik do D-dimerów, metoda immunologiczna, odczynnik: przeciwciała monoklonalne opłaszczone na mikrocząsteczkach lateksowych, punkt odcięcia w diagnostyce zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej – 0,5 µg/ml (FEU), z potwierdzoną wiarygodnością testu umożliwiającą wykluczanie ŻChZZ (zakrzepicy żył głębokich i zatoru płucnego) u pacjentów z niskim i pośrednim prawdopodobieństwem klinicznym (wymagany certyfikat FDA lub europejskiej jednostki notyfikowanej potwierdzający wiarygodność testu w wykluczaniu ŻChZZ) | TAK
20 | Metody oznaczeń: krzepnięciowa, (optyczna zasada pomiaru) immunologiczna, chromogenna | TAK
21 | Możliwość wykonywania badań pojedynczo lub w trybie profili | TAK
22 | Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych odczynników i próbek badanych umożliwiający odczyt bez konieczności kolejnego manualnego przykładania wkładanych materiałów do okienka czytnika | TAK
23 | Co najmniej 25 chłodzonych pozycji odczynnikowych w analizatorze podstawowym | TAK
24 | Oddzielne igły pipetujące dla odczynników i prób badanych | TAK
25 | Czujniki poziomu cieczy dla odczynników i prób badanych | TAK
26 | Ilość miejsc na próbki badane nie mniej niż 30 w analizatorze | TAK
27 | Ilość kuwet w magazynie analizatorów – nie mniej niż 200 | TAK
28 | System automatycznego rozcieńczania próbek | TAK
29 | Małe zużycie odczynników | TAK
30 | Możliwość doładowywania kuwet i próbek badanych w trakcie pracy analizatorów (podczas wykonywania analiz) | TAK
31 | Łatwo dostępna baza danych pacjenta | TAK
32 | System kontroli jakości QC- baza danych zawierająca opcje statystyczne oraz graficzne, z możliwością archiwizacji elektronicznej i papierowej | TAK
33 | Analizatory zaopatrzone w system przebijający korki, umożliwiający pracę w systemie zamkniętych probówek, dostosowany do systemu zamkniętego stosowanego w szpitalu (firma Sarstedt) | TAK
34 | Analizator zaopatrzone w UPS, podtrzymujący pracę aparatu w przypadku awarii przez okres min. 30 min. | TAK
35 | Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym laboratorium. Wykonawca podłączy, na koszt własny, analizator do sieci informatycznej laboratorium, w terminie do 3 dni od uruchomienia analizatora. W przypadku pojawienia się nowych wersji/zmian w oprogramowaniu analizatora, metodyce oznaczeń Wykonawca w ciągu 7 dni od ukazania się zmiany dokona na własny koszt aktualizacji oraz zmian (jeżeli takie będą potrzebne) w podłączeniu do sieci informatycznej laboratorium. Podłączenie analizatora do systemu informatycznego obejmuje również przekazywanie wyników oznaczeń materiałów kontrolnych. | TAK
36 | Wykonawca zobowiązany jest dostosować warunki pomiesczeń do wymogów pracy analizatora na własny koszt (wizja lokalna) | TAK
37 | W przypadku analizatora który nie jest analizatorem wolnostojacym Wykonawca zapewni stół laboratoryjny spełniający warunki bezpiecznej, ergonomicznej pracy personelu obsługującego analizatot | TAK
38 | Wyposażeie dodatkowe: wykonawca dostarczy wirówkę laboratoryjną przeznaczona do wirowania prób badanych z wirnikiem horyzontalnym (np. wirówka typu MPW M- Diagnostic, 230V 50/60Hz ) Koszt serwisu wirówki i corocznych przeglądów po stronie wykonawcy | TAK
39 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z aparatem oraz paszport techniczny dostarczone przy instalizacji aparatu | TAK
40 | Deklaracja zgodności CE dla aparatu i wszystkich oferowanych odczynników | TAK
41 | Instalacja i uruchomienie analizator w laboratorium Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, wyłącznie przez przedstawiciela serwisu producenta analizatora, zgodnie z jego obowiązującymi procedurami. | TAK
42 | Szkolenia zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownika w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników wyłącznie przez przedstawiciela producenta analizatora zgodnie z procedurami producenta, na koszt Wykonawcy. Pierwsze szkolenie w momencie uruchomienia analizatora. Pozostałe w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wszystkie szkolenia potwierdzone certyfikatem. | TAK
43 | Analizator serwisowany przez autoryzowany serwis, w oparciu o oryginalne części zamienne. | TAK
44 | W okresie związania umową Wykonawca zagwarantuje pełen zakres bezpłatnych usług serwisowych wykonanych przez serwis producenta analizatora (przyjazd, naprawa, części). W czasie dzierżawy analizatora Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe. | TAK
45 | Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do serwisu 24 godz./dobę przez 7 dni w tygodniu. Wykonawca poda Zamawiającemu w momencie podpisywania umowy, pełne dane osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za serwisowanie analizatora | TAK
46 | Czas reakcji serwisu: do 1 godziny od momentu zgłoszenia awarii (telefonicznie, pocztą e-mail) - kontakt telefoniczny z inżynierem serwisowym w godzinach pracy serwisu; przyjazd do laboratorium (o ile zachodzi taka potrzeba) i naprawa analizatora maksymalnie do 24 godzin od momentu kontaktu. | TAK
47 | W przypadku awarii analizatora Wykonawca gwarantuje pokrycie kosztów wynikających z konieczności transportu i wykonania badań u innego wykonawcy. | TAK
48 | W przypadku niemożności naprawy analizatora w ciągu 24 godzin Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt nowy analizator o parametrach nie gorszych od oferowanego w postępowaniu przetargowym. | TAK
49 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie związania umową, mającego istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowania analizatora, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej wymiany, na własny koszt, analizatora na fabrycznie nowy, o parametrach nie gorszych niż oferowany w tym postępowaniu przetargowym. | TAK
50 | W okresie związania umową Wykonawca zapewni Zamawiającemu, na koszt własny, udział w zewnętrznej, międzynarodowej, niezależnej od producenta odczynników i analizatora, ocenie jakości badań laboratoryjnych, z częstotliwością nie rzadziej niż jedna próbka kontrolna raz na dwa miesiące | TAK
51 | Szkolenia zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownika w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników wyłącznie przez przedstawiciela producenta analizatora zgodnie z procedurami producenta, na koszt Wykonawcy. Pierwsze szkolenie w momencie uruchomienia analizatora. Pozostałe w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wszystkie szkolenia potwierdzone certyfikatem. | TAK
52 | Szkolenie personelu dotyczące diagnostyki laboratoryjnej na koszt wykonawcy, nin 2 szkolenia w trakcie trwania umowy w miejscu wskazanym przez oferenta | TAK
53 | Użyczenie bezpłatne aparatu po wygaśnięciu zawartej umowy 30 dni w celu wykorzystania zamówionych odczynników/pasków testowych | TAK