|  | ZZ-2380-68/24 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Zał. nr 2.1 do SWZ/nr 2 do umowy Część 1 Wielopanelowe urządzenia jednorazowego użytku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* (kol.4x5) | Nazwa oferowanego produktu (Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta oraz nr katalogowy) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wielopanelowe urządzenia jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania w ślinie środków odurzających działających podobnie do alkoholu ( narkotestery ). 1.Testery muszą wykrywać 6 grup narkotyków do następujących wartości progowych wykrywalności ( zakres czułości ): -amfetaminy ( AMP) 50 ng/ml -pochodnych amfetaminy ( MDMA ) 50 ng/ml - kokainy ( COC ) 20 ng/ml - opiatów ( OPI ) 40ng/ml - benzoiazepiny ( BZO ) 25 ng/ml - kannabinoli ( THC ) 25 ng/ml 2. Jednoczęściowe i zintegrowane. 3. Przystosowane do pobierania śliny od kierującego pojazdem lub innej osoby wykonania w warunkach nielaboratoryjnych np. w warunkach kontroli drogowej w temperaturze od 5℃ do 40℃ przy wilgotności względnej do 95% 4. Posiadający kontrolkę wskazującą odpowiednią ilość próbki śliny oraz prawidłowość wykonania badania 5. Czas uzyskania wyniku badania od momentu pobrania próbki nie może być dłuższy niż 10 minutach 6. Testery muszą być pakowane pojedynczo i posiadać widoczne i czytelne oznaczenia na opakowaniu : nazwę urządzenia, datę ważności, numer serii oraz nazwę producenta 7. Opakowanie winno zabezpieczyć przed zniszczeniem kasety lub dostaniem się substancji, które mogły by sfałszować wynik badania. 8. Do każdego urządzenia musi być dołączona instrukcja obsługi w j. polskim oraz jedna para jednorazowych rękawiczek medycznych ( nitrylowe lub lateksowych ). rozmiar minimum L, 9. Opakowanie urządzenia powinno zapewnić ponowne włożenie do opakowania zużytego urządzenia i jego zabezpieczenie ( zamknięcie np. taśmą klejącą lub struną ) | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

W tym VAT……………………………………… %

* Cenę w kolumnie 5 i 6 należy wpisać z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku.