## Część 1
Część 1. Endoproteza stawu biodrowego z opcją ceramiczną
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za szt. | % Vat | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | Trzpień bezcementowy prosty | szt. | 175
2 | Panewka bezcementowa | szt. | 150
3 | Wkładka polietylenowa | szt. | 137
4 | Głowa metalowa | szt. | 148
5 | Śruba do kości gąbczastej | szt. | 50
6 | Zaślepka do panewki | szt. | 150
7 | Wkładka ceramiczna | szt. | 13
8 | Głowa ceramiczna | szt. | 27
9 | Głowa bi-polarna | szt. | 10
10 | Trzpień cementowy | szt. | 10
11 | Korek | szt. | 10
12 | Kosz panewkowy | szt. | 10
13 | Panewka wielootworowa | szt. | 25
14 | Ostrza do napędu | szt. | 175
Wartość zamówienia podstawowego | [8 empty] | -
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30% | [8 empty] | -
Całkowita wartość zamówienia | [8 empty] | -
Ofertę złożono zgodnie z opisem technicznym nr:
Warunki:
1. Użyczenie 2 zestawów instrumentarium do techniki małoinwazyjnej do stosowania zaoferowanych implantów,
2. Użyczenie 1 napędu ortopedycznego (piłowanie, wiercenie)
3. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy - 2 równoległe linie implantów
4. Szkolenie personelu
5. Zamawiający wymaga aby zamawiana endoproteza (przynajmniej w zakresie poz. 1-4 cennika) była zastosowana u co najmniej 1000 pacjentów. Fakt ten ma znajdować swe potwierdzenie w co najmniej jednym z aktualnych raportów rejestrów endorotezoplastyk (akceptowane są: niemiecki, norweski, szwedzki, brytyjski, australijski).
Należy złożyć ofertę zgodnie z jednym z poniższych wariantów.
Wariant nr 1
1 | Trzpień bezcementowy prosty | Nieanatomiczny, zwężający się dystalnie, tytanowy, w wersji kołnierzowej i bezkołnierzowej, porowaty na całej długości, pokryty na całej długości hydroksyapatytem, w rozmiarach od 115mm do 190mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym, posiadający nacięcia wzdłużne i poprzeczne; opcjonalnie trzpienie kołnierzowe ze 125° kątem szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm długości do bioder typu Coxa Vara i specjalne trzpienie bezkołnierzowe typu High Offset w rozmiarach od 130mm do 170mm, a także specjalne trzpienie kołnierzowe i bez kołnierza o długości 110mm przystosowane do bioder dysplastycznych.
2 | Panewka bezcementowa | Hemisferyczna, typu Press-fit, pełna lub z 3 otworami na śruby w rozmiarach minimum 48-66mm ze skokiem co 2mm. Wszystkie panewki posiadają uniwersalny mechanizm umożliwiający osadzenie wkładki polietylenowej, metalowej i ceramicznej.
3 | Wkładka polietylenowa | Z polietylenu wysokiej gęstości - „cross link polietylen”, sterylizowanego promieniami gamma w próżni, neutralna lub z kołnierzem, w rozmiarach minimum 48-66mm, ze skokiem co 2mm, o średnicy wewnętrznej 28mm lub 32mm lub 36mm
4 | Głowa metalowa | W minimum 4 rozmiarach długości szyjki, głowa metalowa 28 lub 32mm w minimum 3 rozmiarach długości szyjki.
5 | Śruba do kości gąbczastej | Średnica 6,5mm o długości od 15-70mm ze skokiem co 5mm oraz śruby do koszy panewkowych i panewek wielootworowych.
6 | Zaślepka do panewki | Zaślepka do panewki
7 | Wkładka ceramiczna | Wkład w całości ceramiczny z ceramiki wzmocnionej cyrkonem, umożliwiający artykulację ceramika/ceramika i metal/ceramika do głów o średnicy 28mm, 32mm lub 36mm. Wybór śródoperacyjny
8 | Głowa ceramiczna | Głowa ceramiczna z ceramiki wzmocnionej cyrkonem o średnicy 28mm lub 32mm lub 36mm w minimum 3 rozmiarach długości szyjki.
9 | Głowa bi-polarna | Czasza zewnętrzna głowy bipolarnej o podwójnej artykulacji (metal - polietylen - metal), wykorzystująca dodatkową artykulację w celu zmniejszenia zużycia panewki; posiadająca eliptyczny kształt, o dodatnim mimośrodzie, zapewniającej prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił; dostępna w 23 rozmiarach (39mm - 65mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 28mm.
10 | Trzpień cementowy | Trzpień prosty, bezkołnierzowy, gładki, wysokopolerowany, metalowy wykonany ze stali nierdzewnej. Trzpień standardowy w 11 rozmiarach o długości od 115mm do 190mm oraz trzpień high-offset w 10 rozmiarach o długości od 130mm do 190mm
11 | Korek | Korek do blokowania kanału kości
12 | Kosz panewkowy | Kosz rewizyjny panewkowy do stosowania z cementem kostnym, posiadający hak i 2 ramiona na kość biodrową, rozmiary od 54 do 66mm
13 | Panewka wielootworowa | Panewka typu pressfit, hemisferyczna, pokryta od zewnątrz powierzchnią osteointegracyjną, posiadająca minimum 6 otworów na śruby, rozmiar od 48 do 70mm
14 | Ostrza do napędu | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki. Dodatkowo mogą być zaoferowane ostrza kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego napędami Acculan.
Wariant nr 2
1 | Trzpień bezcementowy prosty | Trzpień bezcementowy tytanowy stożkowaty w dwóch płaszczyznach, powierzchnia o strukturze poprzecznych w części proksymalnej i podłużnych w części dystalnej rowków zapobiegających zapadaniu się trzpienia i zwiększających stabilność rotacyjną pokryty porowatym tytanem i hydroksyapatytem na całej długości dostępny w wersji standardowej bezkołnierzowej i kołnierzowej(w 12 rozmiarach, kąt szyjkowo trzonowy 135 stopni), w wersji lateralizowanej bezkołnierzowej lub kołnierzowej (w 11 rozmiarach kąt szyjkowo-trzonowy 126 stopni) oraz w wersji z kątem szyjkowo trzonowym 145 stopni (8 rozmiarów)
2 | Panewka bezcementowa | Panewka sferyczna tytanowa press-fit napylana czystym tytanem w rozmiarach 40-66 ze skokiem co 2 mm, gładko polerowana wewnątrz z antyrotacyjnym mechanizmem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki dostępna w wersji bez otworów lub z 3 otworami
3 | Wkładka polietylenowa | Wkładki z wysoko usieciowanego polietylenu (cross-link) do głów 36 mm w rozmiarach 52-68, do głów 32 mm w rozmiarach 48-62, do głów 28 mm w rozmiarach 46-60 mm
4 | Głowa metalowa | Chromowo-kobaltowa o średnicy 28,32 w co najmniej 5 długościach
5 | Śruba do kości gąbczastej | Średnica 6,5mm o długości od 15-50mm ze skokiem co 5mm oraz śruby do koszy panewkowych i panewek wielootworowych.
6 | Zaślepka do panewki | zaślepka do panewki.
7 | Wkładka ceramiczna | Wkładka ceramiczna z ceramiki wzmocnionej cyrkonem. Do głów co najmniej 32mm w rozmiarach 48-50 co 2 mm, do głów 36mm w romiarch 52-68 co 2 mm.
8 | Głowa ceramiczna | Głowa ceramiczna z ceramiki wzmocnionej cyrkonem co najmniej 32mm, 36mm w co najmniej 3 rozmiarach długości szyjki.
9 | Głowa bi-polarna | Głowa bipolarna w rozmiarach 43mm-59mm. Mechanizm zatrzaskowy wykorzystujący polietylenowy pierścien do zatrzaśnięcia głowy w czaszy. Zewnętrzna strona czaszy metalowa, wewnętrzna polietylenowa.
10 | Trzpień cementowy | Trzpień cementowy gładko polerowany wykonany ze stali nierdzewnej, stożek 12/14, dostępny w wersji standard (6 rozmiarów) i high offset (6 rozmiarów). Przekrój poprzeczny trzpienia trapezowy, szyjka o przekroju cyrkulotrapezoidalnym (nie cylindryczna). Dodatkowo 7 rozmiarów centralizera, przy czym wszystkie pasują do wszystkich rozmiarów trzpienia
11 | Korek | Korek zamykający kanał szpikowy
12 | Kosz panewkowy | Kosz rewizyjny panewkowy do stosowania z cementem kostnym, posiadający hak i 2 ramiona na kość biodrową, rozmiary od 54 do 66mm
13 | Panewka wielootworowa | Panewka typu pressfit, hemisferyczna, pokryta od zewnątrz powierzchnią osteointegracyjną, posiadająca minimum 6 otworów na śruby, rozmiar od 48 do 70mm
14 | Ostrza do napędu | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki. Dodatkowo mogą być zaoferowane ostrza kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego napędami Acculan.

## Część 2
Część 2. Endoproteza stawu biodrowego
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za szt. | % Vat | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | Trzpień bezcementowy | szt. | 160
2 | Panewka bezcementowa | szt. | 160
3 | Wkładka polietylenowa | szt. | 160
4 | Głowa metalowa | szt. | 160
5 | Śruba do kości gąbczastej | szt. | 53
6 | Zaślepka do panewki | szt. | 160
7 | Ostrza do napędu | szt. | 160
Wartość zamówienia podstawowego
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30%
Całkowita wartość zamówienia
Ofertę złożono zgodnie z opisem technicznym nr:
Warunki:
1. Użyczenie 2 zestawów instrumentarium do techniki małoinwazyjnej do stosowania zaoferowanych implantów,
2. Użyczenie 1 napędu ortopedycznego (piłowanie, wiercenie)
3. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy - 2 równoległe linie implantów
4. Szkolenie personelu
5. Zamawiający wymaga aby zamawiana endoproteza (przynajmniej w zakresie poz. 1-4 cennika) była zastosowana u co najmniej 1000 pacjentów. Fakt ten ma znajdować swe potwierdzenie w co najmniej jednym z aktualnych raportów rejestrów endorotezoplastyk (akceptowane są: niemiecki, norweski, szwedzki, brytyjski, australijski).
Należy złożyć ofertę zgodnie z jednym z poniższych wariantów.
Wariant nr 1
1 | Trzpień bezcementowy | Trzpień bezcementowy bezkołnierzowy w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza, konus 12/14mm. Wymagane minimum 10 rozmiarów trzpienia. Wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Trzpień musi posiadać jako opcję trzpienie o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy.
2 | Panewka bezcementowa | Panewka typu „press-fit”, tytanowa, strona zewnętrzną pokryta wypustkami zwiększającym o 80% powierzchnię kontaktu z kością, rozmiary od 42mm do 64mm średnicy zewnętrznej ze skokiem co 2 mm. Dostępna wersja z otworami i bez.
3 | Wkładka polietylenowa | Wkładka do panewki typu „press-fit”, wykonana z wysokousieciowanego polietylenu, dla głów o średnicy 28mm, 32mm.
4 | Głowa metalowa | Głowa metalowa 28,32 mm
5 | Śruba do kości gąbczastej | Wkręty o średnicy 6,5 i długości 20-80mm służące do mocowania implantów
6 | Zaślepka do panewki | Zaślepka pakowana fabrycznie razem z panewką. Nie podlega osobnej wycenie.
7 | Ostrza do napędu | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki. Dodatkowo mogą być zaoferowane ostrza kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego napędami Acculan.
Wariant nr 2
1 | Trzpień bezcementowy | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień posiadający wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127stopni i 132stopnie) w 11 rozmiarach i długościach 93-126mm dla każdego z kątów. Trzpień rośnie zarówno w wymiarze bocznym jak i przysrodkowym.
2 | Panewka bezcementowa | Panewka pressfitowa pierwotna hemisferyczna z pokryciem trójwymiarową okładziną z czystego tytanu umożliwiającego przerost tkanką kostną. Bezotworowa oraz otworowe. Możliwość dodatkowego zastosowania śrub.
3 | Wkładka polietylenowa | Wkład polietylenowy z polietylenu III generacji o zwiększonej odporności na utlenianie i tarcie.
4 | Głowa metalowa | Głowa metalowa CrCo. Rozmiar ø 28 mm/ø 32 mm w 4 długościach szyjki.
5 | Śruba do kości gąbczastej | Śruby do kości gąbczastej do zastosowania z panewkami.
6 | Zaślepka do panewki | zaślepki do panewki
7 | Ostrza do napędu | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki. Dodatkowo mogą być zaoferowane ostrza kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego napędami Acculan.

## Część 3
Część 3. Endoproteza stawu kolanowego cementowa
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za szt. | % Vat | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | Część udowa | szt. | 160
2 | Część piszczelowa | szt. | 160
3 | Wkładka polietylenowa | szt. | 160
4 | Przedłużki | szt. | 10
5 | Podkładki piszczelowe | szt. | 20
6 | Bloczek udowy | szt. | 10
7 | Implant rzepki | szt. | 2
8 | Ostrze do piły | szt. | 160
Wartość zamówienia podstawowego
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30%
Całkowita wartość zamówienia
Ofertę złożono zgodnie z opisem technicznym nr:
Warunki:
1. Użyczenie 2 zestawów instrumentarium do techniki małoinwazyjnej do stosowania zaoferowanych implantów,
2. Użyczenie 1 napędu ortopedycznego (piłowanie, wiercenie)
3. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy - 2 równoległe linie implantów
4. Szkolenie personelu
5. Zamawiający wymaga aby zamawiana endoproteza (przynajmniej w zakresie poz. 1-3 cennika) była zastosowana u co najmniej 1000 pacjentów. Fakt ten ma znajdować swe potwierdzenie w co najmniej jednym z aktualnych raportów rejestrów endorotezoplastyk (akceptowane są: niemiecki, norweski, szwedzki, brytyjski, australijski).
Należy złożyć ofertę zgodnie z jednym z poniższych wariantów.
Wariant nr 1:
1 | Część udowa | część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 8 rozmiarach
2 | Część piszczelowa | część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach,
3 | Wkładka polietylenowa | wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego.
4 | Przedłużki | przedłużki standardowe i offsetowe, cementowe
5 | Podkładki piszczelowe | podkładki (augmenty) piszczelowe w co najmniej 2 rozmiarach
6 | Bloczek udowy | bloczki udowe do cześci udowej, w różnych rozmiarach
7 | Implant rzepki | implant rzepki
8 | Ostrze do piły | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki. Dodatkowo mogą być zaoferowane ostrza kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego napędami Acculan.
Wariant nr 2:
1 | Część udowa | Część udowa wykonana z chromokobaltu , anatomiczna ( lewy i prawy) przynajmniej 8 rozmiarów ( dla każdej strony) . Możliwość zaoferowania rozmiarów węższych niż standardowe
2 | Część piszczelowa | Część piszczelowa uniwersalna wykonana z chromokobaltu modularna ( nie zwiazana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 11 rozmiarach
3 | Wkładka polietylenowa | Wkładka polietylenowa realiująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie dostępna w grubościach 10mm,12mm,14mm,16mm,18mm,20mm przynajmniej w 6 rozmiarach dla kazdej grubości Sterylizowana promieniami beta . Mocowana na zasadzie zatrzaskowej .
4 | Przedłużki | Trzpienie przedłużające w wersji bezcementowej.
5 | Podkładki piszczelowe | Podkładka uzupełniajaca ubytki kostne pod część piszczelową
6 | Bloczek udowy | bloczki udowe do cześci udowej, w różnych rozmiarach
7 | Implant rzepki | Implant rzepki z polietylenu w co najmniej 5 rozmiarach.
8 | Ostrze do piły | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki. Dodatkowo mogą być zaoferowane ostrza kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego napędami Acculan.

## Część 4
Część 4. Endoproteza stawu kolanowego cementowa i bezcementowa
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za szt. | % Vat | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | Część udowa | szt. | 130
2 | Część piszczelowa | szt. | 130
3 | Wkładka polietylenowa | szt. | 130
4 | Część udowa bezcementowa | szt. | 50
5 | Część piszczelowa bezcementowa | szt. | 50
6 | Wkładka polietylenowa bezcementowa | szt. | 50
7 | Przedłużki | szt. | 10
8 | Podkładki piszczelowe | szt. | 20
9 | Bloczek udowy | szt. | 10
10 | Implant rzepki | szt. | 2
11 | Ostrze do piły | szt. | 180
Wartość zamówienia podstawowego
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30%
Całkowita wartość zamówienia
Ofertę złożono zgodnie z opisem technicznym nr:
Warunki:
1. Użyczenie 2 zestawów instrumentarium do techniki małoinwazyjnej do stosowania zaoferowanych implantów,
2. Użyczenie 1 napędu ortopedycznego (piłowanie, wiercenie)
3. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy - 2 równoległe linie implantów
4. Szkolenie personelu
5. Zamawiający wymaga aby zamawiana endoproteza (przynajmniej w zakresie poz. 1-3 cennika) była zastosowana u co najmniej 1000 pacjentów. Fakt ten ma znajdować swe potwierdzenie w co najmniej jednym z aktualnych raportów rejestrów endorotezoplastyk (akceptowane są: niemiecki, norweski, szwedzki, brytyjski, australijski).
Należy złożyć ofertę zgodnie z jednym z poniższych wariantów.
Wariant nr 1:
1 | Część udowa | Element udowy jednopromieniowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-100 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą tzw. notching, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron.
2 | Część piszczelowa | Uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach.
3 | Wkładka polietylenowa | Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Możliwość rozbudowy systemu o system rewizyjny. Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS.
4 | Część udowa bezcementowa | Element udowy bezcementowy, anatomiczny (prawy, lewy), jednoosiowy, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron.
5 | Część piszczelowa bezcementowa | bezcementowa, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu tytanu, częściowo gąbczasta, w 8 rozmiarach.
6 | Wkładka polietylenowa bezcementowa | Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego.
7 | Przedłużki | przedłużki do części piszczelowej w przynajmniej 2 długościach, cementowe
8 | Podkładki piszczelowe | podkładki (augmenty) piszczelowe w co najmniej 2 rozmiarach
9 | Bloczek udowy | bloczki udowe do cześci udowej, w różnych rozmiarach
10 | Implant rzepki | implant rzepki
11 | Ostrze do piły | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki. Dodatkowo mogą być zaoferowane ostrza kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego napędami Acculan.
Wariant nr 2:
1 | Część udowa | Element udowy anatomiczny protezy stawu kolanowego cementowy w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 4N; 5; 6. Stop CoCr. Możliwość dokręcania przedłużek i bloczków do elementu udowego.
2 | Część piszczelowa | Element piszczelowy stawu kolanowego cementowy kompatybilny z wkładką typu „fixed bearing”, protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. Stop tytanowy. Możliwość dokręcania przedłużek i klinów do elementu piszczelowego
3 | Wkładka polietylenowa | Wkładka polietylenowa typu „fixed bearing” mocowana zatrzaskowo na obwodzie w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL. Polietylen wysokiej gęstości „cross-link”, w grubościach: 8mm; 10mm; 12,5mm; 15mm; 17,5mm dla każdego z rozmiarów; Opcjonalnie: wkładka umożliwiająca półzwiązanie protezy
4 | Część udowa bezcementowa | Element udowy stawu kolanowego, bezcementowy, anatomiczny (lewy i prawy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu, napylony porowatym tytanem, wykonany ze stopu CoCr. W opcji CR i PS. Grubość w części tylnej dla opcji PS 9mm, a dla opcji CR 8mm. W opcji PS klatka międzykłykciowa o nachyleniu 18°. W 14 rozmiarach dla każdej ze stron w tym 10 rozmiarów standard i 4 rozmiary wąskie
5 | Część piszczelowa bezcementowa | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, bezcementowy, napylony porowatym tytanem, wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią artykulacji. W części dolnej posiada 4 pegi napylone porowatym tytanem. Kompatybilny z wkładką rotacyjną CR i PS. Dostępny w dziesięciu rozmiarach (1 - 10)
6 | Wkładka polietylenowa bezcementowa | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary, wkładka zawsze jest w rozmiarze elementu udowego zachowując optymalne dopasowanie. Opcje CR/CS i PS w 10 rozmiarach o wysokościach 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16mm oraz w opcji PS dodatkowo 18 i 20mm
7 | Przedłużki | przedłużki do części piszczelowej w przynajmniej 2 długościach, cementowe
8 | Podkładki piszczelowe | podkładki (augmenty) piszczelowe w co najmniej 2 rozmiarach
9 | Bloczek udowy | bloczki udowe do cześci udowej, w różnych rozmiarach
10 | Implant rzepki | Implant rzepki osadzony na cemencie w 4 rozmiarach.
11 | Ostrze do piły | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki. Dodatkowo mogą być zaoferowane ostrza kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego napędami Acculan.

## Część 5
Część 5 Endoproteza stawu kolanowego jednoprzedziałowa
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za szt. | % Vat | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | komponent udowy cementowany ze stopu CoCr w minimum 5 rozmiarach | szt. | 3
2 | komponent piszczelowy ze stopu CoCr w minimum 7 rozmiarach, cementowany | szt. | 3
| wkładka stawowa polietylenowa w minimum 7 grubościach | szt. | 8
3 | komponent udowy ze stopu CoCr w minimum 5 rozmiarach, bezcementowy z możliwością zastosowania wersji hipoalergicznej ze stopu TiNbN | szt. | 5
4 | komponent piszczelowy ze stopu CoCr w minimum 7 rozmiarach, bezcementowy z mozliwością zastosowania wersji hipoalergicznej ze stopu TiNbN | szt. | 5
5 | ostrze do napędu | szt. | 8
Wartość zamówienia podstawowego
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30%
Całkowita wartość zamówienia (podstawowe + w ramach prawa opcji)
Warunki:
1. Użyczenie 1 zestawu instrumentarium do zakładania zaoferowanych implantów - dostarczane na żądanie w ciągu 24h od wezwania
2. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy - może być dostarczany na żądanie w ciągu 24h od wezwania
3. Szkolenie personelu
4. Napędy nie są wymagane

## Część 6
Część 6 Trzpienie rewizyjne
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za szt. | % Vat | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | Trzpień bezcem. rewizyjny modularny część proksymalna | szt. | 35
2 | Trzpień bezcem. rewizyjny modularny część dystalna | szt. | 35
3 | Głowa metalowa 22, 28, 32, 36 | szt. | 35
4 | linka stalowa + zacisk | szt. | 40
5 | płyta krętarzowa | szt. | 5
6 | płyta kompresyjna | szt. | 5
Wartość zamówienia podstawowego
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30%
Całkowita wartość zamówienia
Warunki:
1. Użyczenie 1 zestawu instrumentarium do stosowania zaoferowanych implantów,
2. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy - 1 linia implantów
3. Szkolenie personelu
Opis techniczny:
1 | Trzpień bezcem. rewizyjny modularny część proksymalna | Endoproteza rewizyjna bezcementowa stawu biodrowego, modularna, stanowiąca połączenie komponentu krętarzowego i trzpienia dystalnego. Proteza tytanowa z możliwością zastosowania wszystkich typów artykulacji oraz głów 22, 28, 32, 36, 40 i 44 mm. 7 średnic części proksymalnej pokrytej hydroksyapatytem (w zakresie od 19-31 mm) w 4 wysokościach każda. Kąt szyjkowo-trzonowy 132 stopnie.
2 | Trzpień bezcem. rewizyjny modularny część dystalna | Możliwość opcjonalnego zastosowania w części dystalnej implantów o kształcie walcowatym w całości pokrytych hydroksyapatytem o średnicach od 11mm do 26 mm i długościach 127 mm, 167mm, 217 mm i 267mm w wersjach zakrzywionej i prostej. Trzpienie dystalne w długościach od 155-235 mm, o budowie stożkowej, w średnicach od 14-28 mm w wersjach prostej i giętej wyposażone w integralny system zapobiegający derotacji
3 | Głowa metalowa 22, 28, 32, 36 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 22 +/-0,2mm, 28mm, 32mm, 36mm w trzech rozmiarach długości szyjki
4 | linka stalowa + zacisk | Linki o średnicy 1.6mm lub 2.0mm i długości min. 500mm z plecionki 49 drutów ze stali w komplecie z zaciskiem
5 | płyta krętarzowa | Wyprofilowana płyta do złamań krętarzowych o grubości 4mm, w dwóch rozmiarach proksymalnych (medium i large) i 6 długościach: 100mm, 110mm, 150mm, 160mm, 200mm, 210mm, posiadająca mechanizm blokujący do kabli oraz dodatkowe otwory na śruby korowe o srednicy 4.5mm
6 | płyta kompresyjna | Płyty kompresyjne 5, 7, 9, 11 otworowe z nacięciami do linek, odpowiednio 6, 8, 10, 12 nacięć o długościach 165, 205, 255, 305mm

## Część 7
Część 7 Implanty do rekonstrukcji ACL i zszywki do łąkotki
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za szt. | % Vat | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Implanty i jedno instrumentarium na stanie Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy. Wymiana jednorazowych elementów instrumentarium na koszt wykonawcy.
1 | Zszywki do łąkotki z jednorazowym aplikatorem, nici niewchłanialne. Aplikator musi umożliwiać wprowadzenie zszywki pod różnymi kątami. Zszywki połączone nicią z założonym węzłem samodociskowym. | szt. | 40
2 | Implanty do rekonstrukcji ACL - mocowanie udowe: płytka tytanowa z preinstalowaną pętlą syntetyczną o regulowanej długości z mechanizmem blokującym | szt. | 50
3 | Implanty do rekonstrukcji ACL - mocowanie piszczelowe: śruba interfernecyja polimleczanowa lub PEEK ośredniczach od 7 - 11 mm ze skokiem co 1 mm długości 20-35mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 50
Wartość zamówienia podstawowego
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30%
Całkowita wartość zamówienia (podstawowe + w ramach prawa opcji)
Warunki:
1. Użyczenie 2 instrumentarium do ACL na cały okres obowiązywania umowy
2. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy
3. Szkolenie personelu
4. Napędy nie są wymagane

## Część 8
Część 8 Zszywki do łąkotki
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za szt. | % Vat | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | Zszywki do łąkotki z jednorazowym aplikatorem, nici niewchłanialne. Aplikator musi umożliwiać wprowadzenie zszywki pod różnymi kątami. Zszywki połączone nicią z założonym węzłem samodociskowym. Możliwość wprowadzenia od 2 do 7 implantów. | szt. | 20
Wartość zamówienia podstawowego
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30%
Całkowita wartość zamówienia (podstawowe + w ramach prawa opcji)

## Część 9
Część 9 Zestaw do wertebroplastyki
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za szt. | % Vat | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | Igły do podawania cementu kostnego. Igły pakowane są osobno niezależnie od reszty zestawu. Igły dostępne w 3 średnicach w przedziale 9-15G (różnica pomiędzy średnicami co najmniej 2G). Igły dostępne w przynajmniej dwóch długościach w przedziale 120-150 mm. Igły dostępne z dwoma kształtami ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte, | szt. | 220
2 | Zestaw zawierający pakowane razem lub osobno następujące elementy: • podajnika lub podajników do wprowadzania cementu, • mieszalnika do cementu, • cement o podwyższonej lepkości o konsystencji pasty do zębów, zawierający środek cieniujący. Cement charakteryzuje się opóźnionym czasem wiązania nie krótszym niż 10 minut po wymieszaniu składników. | szt. | 110
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu gdzie elementy zestawu opisanego w poz. 2 (lub ich komplety) będą pakowane, wycenione i fakturowane osobno. W takim przypadku należy w cenniku wycenić każdy z elementów osobno. Dopuszczalne są opakowania zbiorcze max. po 3 szt.
Wartość zamówienia podstawowego
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30%
Całkowita wartość zamówienia
Warunki:
1. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy
2. Szkolenie personelu

## Część 10
Część 10 Implanty kręgosłupowe do techniki przezskórnej i otwartej
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za szt. | % Vat | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Zestaw do stabilizacji kręgosłupa z dostępu tylnego z opcją krzyżowo-miedniczą.
1 | śruba, hak | szt. | 350
2 | śruba kaniulowana | szt. | 80
3 | śruby redukcyjne (odciągowe) | szt. | 20
4 | bloker | szt. | 450
5 | pręt tytanowy | szt. | 90
6 | łącznik pręta | szt. | 20
7 | poprzeczka | szt. | 20
8 | igła prowadząca* | szt. | 80
9 | drut Kirschnera* | szt. | 80
Klatki międzytrzonowe
Instrumentarium: zestaw narzędzi do dyscektomii i oczyszczenia przestrzeni międzykręgowej oraz do usunięcia tkanek miękkich z płytki granicznej. przymiary do określenia wysokości implantu, aplikator do implantów, dystraktor umożliwiający pomiar i utrzymanie przestrzeni dyskowej
10 | Klatka międzytrzonowa | szt. | 50
Implanty międzytrzonowe niewchłanialne typu ACIF z syntetycznym wypełnieniem odcinka szyjnego kręgosłupa i płytkami szyjnymi
Instrumentarium: instrumentarium do wszczepienia klatek w obrębie kręgosłupa szyjnego musi zawierać następujące elementy - zestaw przeziernych dla RTG automatycznych retraktorów do tkanek miękkich o zmiennej długości łopatek - - 2 rozwieraki Clowarda (prawy i lewy) wraz grotami do trzonów kręgów (pin-y). - zestaw łyżek kostnych do oczyszczania przestrzeni dyskowej - narzędzia do modelowania płytki tzw. "bendery" wraz z dedykowanym śrubokrętem do śrub
11 | klatka szyjna | szt. | 50
12 | wypełnienie | szt. | 50
Płytki szyjne
Instrumentarium: zestaw musi zawierać narzędzia do modelowania płytki tzw. "bendery" wraz z dedykowanym śrubokrętem do śrub
13 | płytka szyjna | szt. | 4
14 | wkręt | szt. | 18
Wartość zamówienia podstawowego
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30%
Całkowita wartość zamówienia (podstawowe + w ramach prawa opcji)
Ofertę złożono zgodnie z opisem technicznym nr:
* Elementy nie podlegają wycenie, jeżeli Wykonawca będzie je na bieżąco zapewniać jako elementy wielorazowe instrumentarium. Wymiana zużytych elementów na koszt Wykonawcy
Warunki:
1. Użyczenie 2 zestawów instrumentarium do stabilizacji kręgosłupa i po 1 zestawie do zakałdania pozostałych implantów
2. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy - 2 równoległe linie implantów
3. Dopuszcza się dostawy wyrobów niejałowych
4. Szkolenie personelu
5. Napędy nie są wymagane
Należy złożyć ofertę zgodnie z jednym z poniższych wariantów.
Opis techniczny nr 1
1, 2, 3 | śruby | Śruby z podwójnie prowadzonym gwintem na całej długości kaniulowane sztywne oraz ruchome kaniulowane, samogwintujące z atraumatycznym zakończeniem, samotnące i samogwintujące z atraumatycznym zakończeniem sterylne i niesterylne. Możliwość blokady poliaksjalności śrub w dowolnym momencie bez jednoczesnego blokowania możliwości przesunięcia pręta względem śruby. śr. 4,5mm i 5,5mm o dłg. 25-50mm, ze skokiem co 5mm; śr. od 5,5mm do 9,5mm o dłg. 2,5mm do 80mm haki laminarne i pedikularne – haki proste i off-setowe. Wymagane śruby odciągowe w rozmiarach do wyboru operatora.
4 | bloker | element blokujący śruby z poz. 1 - 3
5 | pręt tytanowy | pręty proste o zakończeniach „nieokrągłych” i okrągłych o śr. 5,5mm o dług. od 30 do 500mm pręty dogięte pręty proste o zakończeniach „nieokrągłych” i okrągłych o sr. 5,5mm o dług od 40 do 150mm
6 | łącznik pręta | łączniki pręta – osiowe i typu „domino” i offsetowe – umożliwiające nie równoległe połączenie prętów, otwarte i zamknięte
7 | poprzeczka | poprzeczki ruchome i sztywne do połączenia równległych prętów
8 | igła | igła prowadząca do techniki przezskórnej
9 | drut Kirschnera | drut prowadzący do techniki przezskórnej
Klatki międzytrzonowe
10 | Klatka lędźwiowa typu PLIF | - implanty znakowane 3 markerami - czoło implantu spłaszczone - powierzchnia znakowana - długość 19 i 31mm - wysokość 7-14mm skok co 2mm
Implanty międzytrzonowe niewchłanialne typu ACIF z syntetycznym wypełnieniem odcinka szyjnego kręgosłupa.
11 | klatka szyjna | klatki wykonane z PEEK, przezierne, ząbkowane, do międzykręgowej tylnej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7), odtwarzające naturalny kształt powierzchni kręgu, otwór wewnątrz implantu umożliwia umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost tkanką kostną, znaczniki rtg umożliwiające pooperacyjną lokalizację implantu, stabilizacja pierwotna - press-fit
12 | wypełnienie | jałowy praparat na bazie fosforanów wapnia i/lub hudroksyapatytu do wypełnienia klatki szyjnej. Substytut powinien mieć postać bryły lub pasty.
Płytki szyjne
13 | płytka szyjna | płytki do stabilizacji kręgosłupa (płytka musi być podatna na doginanie tzw "pre-bending')
14 | śruba | śruby samogwintujące do płytki
Opis techniczny nr 2
1, 2, 3 | śruby | Śruby z samonawiercającym i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku. Śruby przezskórne z wbudowanymi łopatkami o długościach 70 i 110mm, posiadające gwint redukcyjny o długości 15mm. Śruby kodowane kolorami o średnicach od 4,5 do 8,5mm co 1 mm oraz długościach w zależności od średnicy i długości łopatek 25mm do 90mm- stopniowane co 5mm, w większych rozmiarach co 10mm. Śruby na otwarto z podwójnym gwintem. Wymagane śruby odciągowe w rozmiarach do wyboru operatora.
4 | bloker | element blokujący śruby z poz. 1 - 3
5 | pręt tytanowy | Pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem celem precyzyjnego wprowadzenia pręta do śruby o średnicy 5,5 i 6mm o dł. od 30mm do 80mm-stopniowane co 5mm, oraz od 90mm do 190mm-stopniowane co 10mm, możliwość zastosowania pręta prostego 480mm i 600mm. Dostępne pręty CoCr 6mm oraz pręty wygięte fabrycznie o średnicy 5,5 i 6mm i długościach od 30 do 130mm.
6 | łącznik pręta | łączniki pręta – osiowe i typu „domino” i offsetowe – umożliwiające nie równoległe połączenie prętów, otwarte i zamknięte
7 | poprzeczka | poprzeczki ruchome i sztywne do połączenia równległych prętów
8 | igła | igła prowadząca do techniki przezskórnej
9 | drut Kirschnera | drut prowadzący do techniki przezskórnej
Klatki międzytrzonowe
10 | Klatka lędźwiowa typu PLIF | Klatki wykonana z PEEK, umożliwiająca poszerzenie i utrzymanie poszerzonej przestrzeni międzytrzonowej i otworów międzykręgowych do momentu uzyskania zrostu kostnego. Co najmniej dwie długości wszczepów (20 i 25 mm), co najmniej sześć wysokości od 9 do 14 mm rosnąco co 1 mm oraz trzy różne stopnie skosu (0, 4 i 8°). Powierzchnia styku z trzonami ostro ząbkowana. Wewnątrz klatki przestrzeń na przeszczep kostny bądź substytut kostny. Znaczniki metalowe dla oceny radiologicznej położenia klatki po zaimplantowaniu.
Implanty międzytrzonowe niewchłanialne typu ACIF z syntetycznym wypełnieniem odcinka szyjnego kręgosłupa.
11 | klatka szyjna | Anatomiczny kształt implantu pozwalający na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej. Wykonana z PEEK. Rozmiary: co najmniej sześć różnych wysokości klatek ( od 4mm – 9 mm, skok co 1mm) i dwie głębokości ( 12mm i 14 mm ). Metalowe markery umożliwiające ocenę położenia wszczepów po implantacji. Obecność dodatkowego systemu kotwiczącego klatkę w przestrzeni międzytrzonowej (poza ząbkowaną lub porowatą powierzchnią) w postaci 2 tytanowych szpilek na górnej i dolnej części implantu.
12 | wypełnienie | jałowy praparat na bazie fosforanów wapnia i/lub hudroksyapatytu do wypełnienia klatki szyjnej. Substytut powinien mieć postać bryły lub pasty.
Płytki szyjne
13 | płytka szyjna | płytki do stabilizacji kręgosłupa (płytka musi być podatna na doginanie tzw "pre-bending'), płyta do stabilizacja międzykręgowej z dostępu przedniego. Płyta niskoprofilowa o grubości 2,5 mm i szerokości 17,5 mm. Długość płyt w zakresie 16-110 mm ze skokiem co 2, 3 mm w zależności od długości płyty. Płytki wstępnie dogięte, o półprzeziernym wzorze, umożliwiającym kontrolę RTG miejsca zrostu. Jednostopniowa blokada śruby na zasadzie przesłony uniemożliwiającej wykręcenie się śruby.
14 | śruba | wkręty samogwintujące o cylindrycznym rdzeniu i łagodnym zakończeniu oraz osobne wkręty samonawiercające o ostrym zakończeniu nie wymagające nawiercania kości korowej. Śruby o długościach w przedziale między 12 a 18 mm ze skokiem co 2 mm oraz dwóch średnicach: 4 mm i 4,5 mm. Śruby do osadzania pod stałym kątem z maksymalnym odchyleniem 2° oraz oddzielne do wkręcania pod kątem 15° względem płyty.

## Część 11
Część 11 Endoprotezy stawu barkowego
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za szt. | % Vat | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Wersja urazowo - anatomiczna
1 | Trzpień bezcementowy, stożkowy w średnicach 14-24mm, 80mm długości oraz trzpienie 60mm długości o średnicy 11-13mm; z wertykalnym ożebrowaniem dla zapewnienia stabilności rotacyjnej | szt. | 4
2 | Trzpień cementowany w średnicach 12-20mm i długości 80mm, z wertykalnym ożebrowaniem dla zapewnienia stabilności rotacyjnej | szt. | 1
3 | Element proksymalny: trauma z otworami – 3 wysokości lub anatomia z wzdłużnymi płetwami w 1 wysokości | szt. | 5
4 | Panewka bezcementowa, pressfitowa, ze stopu tytanu pokrytego porowatym tytanem i HA, w 3 średnicach (Small/Standard/Large), Panewka Small w opcji S-R (mniejszy peg centralny); kształt zaokrąglony, dopasowany do panewki kostnej łopatki | szt. | 1
5 | Śruba tytanowa panewkowa średnicy 6,5mm i długościach od 15mm do 40mm skalowane co 5mm | szt. | 2
6 | Wkład polietylenowy do panewki w 4 rozmiarach (dla opcji anatomicznej); opcjonalnie panewka cementowana polietylenowa w 3 opcjach | szt. | 1
7 | Głowy wykonane ze stopu tytanu bądź chromo-kobaltu w rozmiarach 40-54mm. | szt. | 5
8 | Adapter neutralne, ecentryczne (offset +2/ +4/ +8mm) w 2 wysokosciach (standard i Long) | szt. | 5
Wersja odwrócona
9 | Trzpień bezcementowy, stożkowy w średnicach 14-24mm, 80mm długości oraz trzpienie 60mm długości o średnicy 11-13mm; z wertykalnym ożebrowaniem dla zapewnienia stabilności rotacyjnej | szt. | 8
10 | Trzpień cementowany w średnicach 12-20mm i długości 80mm, z wertykalnym ożebrowaniem dla zapewnienia stabilności rotacyjnej | szt. | 2
11 | Element proksymalny: odwrócony w trzech opcjach: HA, krótkie do inwersji, trauma, CCD 150st | szt. | 11
12 | Trzpień rewizyjny bezcementowy, cementowany w trzech długościach 150, 180 i 210mm w przekrojach od 13 do 16mm | szt. | 1
13 | Glenosfery PE 40,44 mm. Polietylenowe, asymetryczne z poszerzeniem i przedłużeniem sfery w dolnym biegunie - prewencja Scapular Notch | szt. | 9
14 | Wkładka odwrócona lateralizowana w 2 wysokościach, wykonana z CoCr dla głów 40 i 44mm | szt. | 1
15 | Łącznik glenosfery z panewką standardowy oraz lateralizowane (+2/+4mm) | szt. | 11
16 | Glenosfery 36mm wykonana z CoCr lub stopu tytanu, sferyczna; w opcji centrycznej i ecentrycznej (prewencja Scapular Notch) | szt. | 2
17 | Wkładka odwrócona PE 36mm w 3 wysokościach (std /+3/ +6mm) | szt. | 2
18 | Wkładka do systemu odwróconego metalowa lub ceramiczna dla glenosfer 40 i 44mm w 3 wysokościach (S/M/L) | szt. | 8
19 | Przedłużenie (wkładka pośrednia) do systemu odwróconego +9 | szt. | 11
20 | Panewka bezcementowa, pressfitowa, ze stopu tytanu pokrytego porowatym tytanem i HA, w 3 średnicach (Small/Standard/Large), Panewka Small w opcji S-R (mniesjzy peg centralny); kształt zaokrąglony, dopasowany do panewki kostnej łopatki | szt. | 10
21 | Panewka rewizyjna augmentowana tytanowa | szt. | 2
22 | Panewka rewizyjna wykonana w technologii druku 3D w 3 rozmiarach | szt. | 1
23 | Modularny peg do panewki rewizyjnej w 8 wielkościach | szt. | 1
24 | Śruba tytanowa panewkowa średnicy 6,5mm i długościach od 15mm do 40mm skalowane co 5mm oraz śruba panewkowa 5mm | szt. | 20
Endoproteza obręczy barkowo-ramiennej
25 | Element beztrzpieniowy w 4 rozmiarach i 2 wysokościach każdy (8 opcji), wykonany w technologi druku 3D ze stopu tytanu | szt. | 2
26 | Adapter neutralne, ecentryczne (offset +2/ +4) | szt. | 1
27 | Wkładka do systemu odwróconego metalowa dla glenosfer 40 i 44mm w 3 wysokościach (S/M/L) | szt. | 1
28 | Głowy wykonane ze stopu tytanu bądź chromo-kobaltu w rozmiarach 40-54mm. | szt. | 1
29 | Panewka bezcementowa, pressfitowa, ze stopu tytanu pokrytego porowatym tytanem i HA, w 3 średnicach (Small/Standard/Large), Panewka Small w opcji S-R (mniesjzy peg centralny); kształt zaokrąglony, dopasowany do panewki kostnej łopatki | szt. | 2
30 | Śruba tytanowa panewkowa średnicy 4,5mm i długościach od 15mm do 40mm skalowane co 5mm | szt. | 4
31 | Wkład polietylenowy do panewki w 4 rozmiarach (dla opcji anatomicznej); opcjonalnie panewka cementowana polietylenowa w 3 opcjach | szt. | 1
32 | Glenosfery PE 40,44 mm. Polietylenowe, asymetryczne z poszerzeniem i przedłużeniem sfery w dolnym biegunie - prewencja Scapular Notch | szt. | 1
33 | Łącznik glenosfery z panewką standardowy oraz lateralizowane (+2/+4mm) | szt. | 2
Wartość zamówienia podstawowego
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30%
Całkowita wartość zamówienia
Warunki:
1. Implanty i narzędzia dostarczane na żądanie w ciągu 3 dni (10pkt. Do oceny oferty, jeżeli więcej to 0pkt.)
2. Szkolenie personelu

## Część 12
Część 12 Stenty szyjne z neuroprotekcją
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za szt. | % Vat | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | Cewniki balonowe do tt. szyjnych w systemie RX (Monorail) o długościach 80, 90, 135, 150 cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,018 ", srednice od 2mm do 7mm (co 0,5mm) i 8mm. Długosci: 10/15/20/30/40/60/80/100/120/150/220 mm, kompatybilne z koszulką 4F i 5F dla średnic 7mm i 8mm, ciśnienie RBP 14 atm i 12ATM dla 8mm średnicy. | szt. | 200
2 | Stent szyjny dostosowany do naczyń szyjnych, samorozprężalny, pleciony z drutu będącego stopem kobaltu, chromu, żelaza, niklu i molibdenu z rdzeniem tantalowym zapowniejacym doskonało widoczność całego stentu w skopii. System dostarczania akceptujący prowadnik 0,014”, monorail. Długość cewnika dostawczego 135cm. Średnica systemu dostawczego 5 oraz 6F. Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh), o architekturze zamkniętokomórkowej bez dodatkowej mikrosiatki. Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia i jego zmieniającej się średnicy - tętnica szyjna wspólna-tętnica szyjna wewnętrzna. Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny. Średnice w naczyniu: 4-9mm, długości w naczyniu: 30-62mm. | szt. | 160
3 | Prowadnik z filtrem do neuroprotekcji dystalnej z prowadnikiem 0,014" pokryty teflonem o długości 190 cm oraz 300 cm z platynową miękką kształtowalną końcówką. Koszyk filtra umocowany w sposób gwarantujący obrót na prowadniku. Filtr w postaci pętli nitinolowej będącej jednocześnie cieniującym markerem z koszykiem/membraną o porowatości 110mikronów. Jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie od 3,5 do 5,5mm. System Monorail o profilu przejścia 3,2F | szt. | 160
4 | Prowadnik o sztywny o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE. Średnica: 0,035”, Długość: 260cm. Końcówka kształtowalna o długości 3cm, kształt prosty. | szt. | 160
Wartość zamówienia podstawowego
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30%
Całkowita wartość zamówienia
Warunki:
1. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy
2. Szkolenie personelu
DEOPOZYT:
1 | 10 sztuk po 2 z każdej średnicy - średnice 3,0mm, 4,5mm, 5,0mm, 5,5mm
2 | 5 sztuk (3x 7x30mm, 2x9x30mm)
3 | 5 sztuk
4 | 10 sztuk