## Parametry
L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
PAKIET I - Elementy ochrony radiologicznej typu I |  |  | CPV: 35113420-9
| 1. Fartuchy ochronne typu garsonka typu I - 1 sztuka |  |  |  | 0
1 | nazwa produktu | podać |  | -
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | -
3 | producent | podać |  | -
4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji – min. 2024 | TAK |  | -
5 | garsonka składająca się z dwóch zachodzących na siebie części: kamizelki i spódnicy | TAK |  | -
6 | garsonki wykonane z lekkiej, dwupierwiastkowej mieszanki bezołowiowej, nie zawierającej metali ciężkich, lateksu ani PCV, zapewniającej deklarowany poziom ochrony (w [mm] Pb) przy napięciu 60-110 [kV] | TAK |  | -
7 | dopasowanie kamizelki za pomocą elastycznych, nakładających się paneli tylnych, zapinanych pasami na rzepy z przodu | TAK |  | -
8 | spódnica zapinana na rzep i klamrę z wszytym pasem odciążającym, z możliwością dopasowania długości do obwodu pasa | TAK |  | -
9 | zróżnicowane rozmiary damskie i męskie | TAK |  | -
10 | kamizelka i spódnica posiadające kieszeń, kamizelka posiadająca poduszki łagodzące nacisk na barki | TAK |  | -
11 | równoważnik osłabienia promieniowania: przód - 0,5 [mm] Pb, tył - 0,25 [mm] Pb | TAK, podać |  | -
12 | pasek do mocowania ochrony tarczycy za pomocą klipsa (zatrzasku) | TAK/NIE |  | 1/0
13 | na zewnątrz (od frontu) kamizelki oraz spódnicy umieszczone napisy (typu rozmiar, stanowisko), które podane zostaną przez Zamawiającego przed dostawą | TAK |  | -
14 | dostępna kolorystyka, rozmiary, podpisy na fartuchach (do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK/NIE |  | 1/0
15 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | -
2. Fartuchy ochronne typu garsonka typu II -22 sztuki
1 | nazwa produktu | podać |  | -
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | -
3 | producent | podać |  | -
4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji – min. 2024 | TAK |  | -
5 | garsonka składająca się z dwóch zachodzących na siebie części: kamizelki i spódnicy | TAK |  | -
6 | garsonki wykonane z lekkiej, dwupierwiastkowej mieszanki bezołowiowej, nie zawierającej metali ciężkich, lateksu ani PCV, zapewniającej deklarowany poziom ochrony (w [mm] Pb) przy napięciu 60-110 [kV] | TAK |  | -
7 | kamizelka dopasowana za pomocą zapięcia na rzepy | TAK |  | -
8 | spódnica zapinana na rzep i klamrę, z możliwością dopasowania długości do obwodu pasa | TAK |  | -
9 | nakładające się na siebie poły kamizelki zapewniające większą ochronę oraz możliwość lepszego dopasowania | TAK |  | -
10 | zróżnicowane rozmiary damskie i męskie | TAK |  | -
11 | kamizelka i spódnica posiadające kieszeń, kamizelka posiadająca poduszki łagodzące nacisk na barki | TAK |  | -
12 | równoważnik osłabienia promieniowania: przód - 0,5 [mm] Pb, tył - 0,25 [mm] Pb | TAK, podać |  | -
13 | pasek do mocowania ochrony tarczycy za pomocą klipsa (zatrzasku) | TAK/NIE |  | 1/0
14 | na zewnątrz (od frontu) kamizelki oraz spódnicy umieszczone napisy (typu rozmiar, stanowisko), które podane zostaną przez Zamawiającego przed dostawą | TAK |  | -
15 | dostępna kolorystyka, rozmiary, podpisy na fartuchach (do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK/NIE |  | 1/0
16 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać
3. Osłony na tarczycę - 50 sztuk
1 | nazwa produktu | podać |  | -
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | -
3 | producent | podać |  | -
4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji – min. 2024 | TAK |  | -
5 | osłony wykonane z lekkiej, dwupierwiastkowej mieszanki bezołowiowej, nie zawierającej metali ciężkich, lateksu ani PCV, zapewniającej deklarowany poziom ochrony (w [mm] Pb) przy napięciu 60-110 [kV] | TAK |  | -
6 | ekwiwalent ołowiu – 0,5 [mm] Pb | TAK |  | -
7 | regulowane zapięcie typu rzep | TAK |  | -
8 | osłona wykonana w formie stójki o szerokości 5 [cm] ze śliniakiem o długości 12 [cm] | TAK |  | -
9 | pasek do mocowania ochrony tarczycy za pomocą klipsa (zatrzasku) | TAK/NIE |  | 1/0
10 | dostępna kolorystyka (do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK/NIE |  | 1/0
11 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | -
4. Okulary ochronne RTG - 10 sztuk
1 | nazwa produktu | podać |  | -
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | -
3 | producent | podać |  | -
4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji – min. 2024 | TAK |  | -
5 | okulary wykonane z lekkiego nylonu, zapewniające ochronę na całej powierzchni oka, dopasowujące się do kształtu twarzy, dzięki zakrzywionemu przodowi oraz gumowym końcówkom | TAK |  | -
6 | równoważnik osłabienia promieniowania: 0,75 [mm] Pb | TAK |  | -
7 | masa okularów, max. 70 [g] | TAK, podać |  | [2,1]
8 | dostępna kolorystyka (do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK/NIE |  | 1/0
9 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | -
5. Osłona do badań CT- 1 sztuka
1 | nazwa produktu | podać |  | -
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | -
3 | producent | podać |  | -
4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji – min. 2024 | TAK |  | -
5 | osłona wykonana z gumy ołowiowej, zapewniającej deklarowany poziom ochrony (w [mm] Pb) przy napięciu 60-110 [kV] | TAK |  | -
6 | równoważnik osłabienia promieniowania: 0,5 [mm] Pb | TAK |  | -
7 | osłona prostokątna o wymiarach min. 900 x 1400 [mm] | TAK, podać |  | -
8 | dostępna kolorystyka (do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK/NIE |  | 1/0
9 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | -
6. Fartuch stomatologiczny z osłoną na tarczycę - 2 sztuki
1 | nazwa produktu | podać |  | -
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | -
3 | producent | podać |  | -
4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji – min. 2024 | TAK |  | -
5 | fartuch wykonany z lekkiej, dwupierwiastkowej mieszanki bezołowiowej, nie zawierającej metali ciężkich, lateksu ani PCV, zapewniającej deklarowany poziom ochrony (w [mm] Pb) przy napięciu 60-110 [kV] | TAK |  | -
6 | równoważnik osłabienia promieniowania: min. 0,35 [mm] Pb | TAK |  | -
7 | fartuch o długości min. 800 [mm] wraz z ochroną na tarczycę o wysokości min. 55 [mm] | TAK, podać |  | -
8 | dostępna kolorystyka (do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK/NIE |  | 1/0
9 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | -
7. Półfartuchy dziecięce - 1 zestaw
1 | nazwa produktu | podać |  | -
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | -
3 | producent | podać |  | -
4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji – min. 2024 | TAK |  | -
5 | półfartuchy przeznaczone do ochrony układu rozrodczego wykonane z lekkiej, dwupierwiastkowej mieszanki bezołowiowej, nie zawierającej metali ciężkich, lateksu ani PCV, zapewniającej deklarowany poziom ochrony (w [mm] Pb) przy napięciu 60-110 [kV] | TAK |  | -
7 | regulowane zapięcie typu rzep | TAK |  | -
6 | równoważnik osłabienia promieniowania: 0,5 [mm] Pb | TAK |  | -
7 | zestaw rozmiarów - S/M/L o wymiarach min. 200x200 [mm], 300x300 [mm] oraz 400x400 [mm] | TAK, podać |  | -
8 | dostępna kolorystyka (do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK/NIE |  | 1/0
9 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | -
PAKIET II - Elementy ochrony radiologicznej typu II |  |  | CPV: 35113420-9
| 1. Okulary ochronne RTG do nałożenia na okulary korekcyjne - 5 sztuk |  |  |  | 0
1 | nazwa produktu | podać |  | - | 1
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | - | 2
3 | producent | podać |  | - | 3
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | -
5 | okulary radiacyjne wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, zapewniające ochronę na całej powierzchni oka, pasujące do oprawek okularów korekcyjnych, wyposażone w regulowane zauszniki | TAK |  | -
6 | równoważnik osłabienia promieniowania: 0,75 [mm] Pb - ochrona przednia, 0,5 [mm] Pb - ochrona boczna | TAK |  | -
7 | masa okularów, max. 100 [g] | TAK, podać |  | [2,1]
8 | dostępna kolorystyka (do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK/NIE |  | 1/0
9 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | -
2. Pozycjoner dla dzieci do pozycji na wznak AP - 2 sztuki
1 | nazwa produktu | podać |  | -
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | -
3 | producent | podać |  | -
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | -
5 | przyrząd stabilizujący pozycję leżącą na wznak, przeznaczony do unieruchamienia niemowląt lub małych dzieci podczas badań diagnostycznych i terapeutycznych | TAK |  | -
6 | dwa rozmiary pozycjonerów - mały dla niemowląt (min. 400 x 250 x 100 [mm]) oraz duży dla dzieci ( min. 500 x 340 x 140 [ mm]) | TAK, podać |  | -
7 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | -
PAKIET III - Lampa bakteriobójcza, przepływowa, dwufunkcyjna - 10 sztuk |  |  | CPV: 33158300-5
1 | nazwa produktu | podać |  | – | 1
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – | 2
3 | producent | podać |  | – | 3
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | – | 4
5 | oferowany model lampy bakteriobójczej: przepływowy, dwufunkcyjny (tj. umożliwiający zastosowanie zarówno w obecności personelu i pacjentów w pomieszczeniu, jak i wówczas, kiedy nikt nie użytkuje pomieszczenia). Lampa przejezdna, wykorzystująca w swym działaniu promieniowanie o długości fali ok. 255 nm (UV-C) | TAK |  | –
6 | lampa na statywie umieszczonym na podstawie wyposażonej w min. 5 kółek | TAK |  | – | 6
7 | maksymalmy wymiar lampy z podstawą (szer. x gł. x wys.): 600 mm x 600 mm x 1300 mm | TAK, podać |  | – | 7
8 | wymiary kopuły, max: 1150 mm x 360 mm x 130 mm | TAK, podać |  | – | 8
9 | lampa wyposażona w 4 promienniki | TAK |  | –
10 | wewnętrzne elementy emitujące promieniowanie (zabudowane w komorze dezynfekcyjnej), min. UV-C: 2 x 55 W | TAK, podać |  | –
11 | zewnętrzne elementy emitujące promieniowanie, min. UV-C: 2 x 55 W | TAK, podać |  | –
12 | zasilanie lampy: 230 V, 50 Hz | TAK, podać |  | – | 12
13 | pobór mocy z sieci max. 200 W | TAK |  | –
14 | natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m, min. 150 µW/cm2 | TAK |  | –
15 | trwałość promiennika, min: 9000 h | TAK, podać |  | [1,2]
16 | wydajność wentylatora, min: 199 m3/h | TAK, podać |  | –
17 | dezynfekowana kubatura min. 45-90 m3 | TAK, podać |  | [1,2]
18 | zasięg działania lampy min. 18-36 m2 | TAK, podać |  | [1,2]
19 | klasa zabezpieczenia ppor., min. I | TAK |  | –
20 | typ obudowy, min. IP 20 | TAK |  | –
21 | waga lampy, max. 13 kg | TAK, podać |  | –
22 | dwa niezależnie licznik indukcyjne (do obu funkcji) z wyświetlaczem o wskazaniu do 1 godziny | TAK |  | –
23 | obudowa lampy wykonana z blachy kwasoodpornej | TAK |  | –
24 | lampa wyposażona w pilot funkcyjny zdalnego włączania i wyłączania | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
25 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 miesiące | TAK, podać |  | –
26 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
27 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 h od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
28 | gwarantowany czas naprawy, max. 5 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
29 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
30 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
31 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
32 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego modelu urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
33 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
34 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem i uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
| PAKIET IV - Komora laminarna - 1 sztuka |  |  | CPV: 38000000-5
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji, min. 2023 | TAK |  | –
5 | komora laminarna, II klasa bezpieczeństwa mikrobiologicznego BIOHAZARD, typ A2 | TAK |  | –
6 | komora musi posiadać certyfikat zgodności z normą z EN12469-2000 (lub równoważną) wydany przez niezależną notyfikowaną jednostkę certyfikującą | TAK |  | –
7 | przepływ powietrza laminarny pionowy, z recyrkulacją w stosunku 70:30 | TAK |  | –
8 | system dwóch filtrów HEPA klasy co najmniej H14 - filtr obszaru pracy i filtr wylotowy | TAK |  | –
9 | wydajności filtrów nie gorsza niż 99,999% MPPS dla cząstek ≥0,3 μm oraz 99,995% MPPS dla cząstek 0,1-0,2 μm | TAK |  | –
10 | filtry HEPA muszą posiadać gwarantowane min 7000 godzin pracy bez konieczności wymiany | TAK |  | –
11 | filtry wyposażone w membranę z mikro-siatką umieszczoną w strumieniu powietrza (downstream), wyrównującą prędkość powietrza, a także działającą jako wskaźnik uszkodzenia filtra | TAK |  | –
12 | komora wyposażona w jeden silnik prądu stałego AC o zmniejszonym zużyciu energii (max 420W) gwarantujący cichą pracę poniżej 54 dBA | TAK |  | –
13 | komora szczelna aerozolowo po pełnym opuszczeniu szyby potwierdzone certyfikatem i testowane zgodnie z EN12298 (lub równoważną) | TAK |  | –
14 | komora wyposażona w programowy cykl dekontaminacyjny potwierdzony certyfikatem zgodnie z EN12297 (lub równoważną) dla przyspieszania i ułatwienia procesu dezaktywacji filtrów oraz dekontaminacji wnętrza | TAK |  | –
15 | szerokość zewnętrzna komory (bez stelaża), max. 1700 mm | TAK, podać |  | [2,1]
16 | głębokość zewnętrzna komory (bez stelaża), max. 800 mm | TAK, podać |  | –
17 | szerokość przestrzeni roboczej, min. 1500 mm | TAK, podać |  | [1,2]
18 | głębokość przestrzeni roboczej, min. 580 mm | TAK, podać |  | –
19 | obudowa zewnętrzna : stal walcowana na zimno, malowana farbą proszkową | TAK |  | –
20 | ściany boczne przeszklone ze szkła hartowanego, szyby w obramowaniu z uszczelką | TAK |  | –
21 | wnętrze komory roboczej ze stali nierdzewnej, min. AISI 304 lub wyższej | TAK |  | –
22 | ściana tylna ustawiana pod takim samy kątem (<90st) jak szyba, tworząca jedną płaszczyzną z szybą | TAK |  | –
23 | blat roboczy ze stali nierdzewnej klasy, min. AISI304 lub wyższej | TAK |  | –
24 | blat segmentowy (panelowy) bez perforacji, panele symetryczne | TAK |  | –
25 | V-kształtny wlot powietrza dla zapewnienia stałej bariery frontowej pozwalający na bezpieczną i wygodną prace bez konieczności montażu dodatkowych podłokietników | TAK |  | –
26 | pod blatem roboczym umieszczony dedykowany port dla przeprowadzania testów DOP | TAK |  | –
27 | szyba frontowa ustawiona pod kątem/nachylona do blatu roboczego (kąt nachylenia od pionu: ≥5 stopni ) | TAK |  | –
28 | szyba frontowa wykonana ze szkła wielowarstwowego | TAK |  | –
29 | szyba frontowa umożliwiająca hermetyczne zamknięcie komory od frontu – szczelność aerozolowa po opuszczeniu/zamknięciu obszaru pracy poprzez poruszanie dwupłaszczyznowe szyby z dociśnięciem szyby ruchem horyzontalnym do uszczelki obramowania po zamknięciu | TAK |  | –
30 | szyba frontowa przesuwana bezstopniowo napędem elektrycznym z automatycznym podnoszenie do pozycji/wysokości roboczej po uruchomieniu komory w trybie pracy bezpiecznej | TAK |  | –
31 | szyba frontowa: funkcja odchylenia przy czyszczeniu wewnętrznej powierzchni szyby | TAK |  | –
32 | szyba frontowa: wysokość robocza szyby min. 195 mm | TAK, podać |  | –
33 | lampa UV zainstalowana na stałe | TAK |  | –
34 | funkcja programowania czasu pracy lampy UV (programowanego włączania i wygaszania) z panelu sterowania komory | TAK |  | –
35 | oświetlenie obszaru pracy - intensywność: min. 1200 lux, lampy umieszczone w części sufitowej, odizolowane od przestrzeni boksu laminarnego | TAK, podać |  | –
36 | panel sterowniczy umiejscowiony na frontowej części komory roboczej (płyta czołowa) | TAK |  | –
37 | sterowanie mikroprocesorowe – z wyświetlaczem LCD pokazującym parametry pracy, tj: kontrola prędkości przepływu powietrza (downflow) oraz bariery powietrznej z aktualnie wyświetlaną na panelu kontrolnym komory wartością w m/s | TAK |  | –
38 | sterowanie za pomocą przycisków membranowych odpornych na zalanie i umożliwiających wygodna racę w rękawiczkach bez dodatkowych elementów wystających mogących ulec uszkodzeniu np. przełączników, pokręteł lub gałek | TAK |  | –
39 | sygnalizacja alarmowa (optyczny i akustyczny alarm) w przypadku nieprawidłowości związanych np. z zaburzeniami w przepływie laminarnym | TAK |  | –
40 | obecna funkcja wyświetlania na panelu sterowniczym liczby godzin pracy komory, filtrów HEPA oraz lampy UV | TAK |  | –
41 | oznaczenie piktogramami razem z diodami LED włączonych funkcji komory, min.: zawór gazu, gniazdo prądowe, światło, lampa UV | TAK |  | –
42 | zabezpieczenie komory kluczem mechanicznym, który można wyjąć, gdy urządzenie znajduje się w trybie bezpiecznym do pracy, aby uniknąć niepożądanej/nieautoryzowanej pracy | TAK |  | –
43 | TRYB ECO – kontrolowane zmniejszenie prędkości obrotów silnika w celu zminimalizowania zużycia energii przy jednoczesnym utrzymaniu klasy czystości powietrza w przestrzeni roboczej | TAK |  | –
44 | Wyposażenie | TAK |  | –
45 | co najmniej 2 gniazda elektryczne w przestrzeni roboczej, zabezpieczone elektrozaworem z możliwością włączenia/wyłączania z poziomu panelu sterowania dedykowanym przyciskiem | TAK |  | –
46 | komora wyposażona w min. 1 zainstalowany przepust technologiczny do korzystania z medium – podciśnienie/próżnia | TAK |  | –
47 | zewnętrzne przyłącza dla mediów gazu/próżni umieszczone w części sufitowej na dachu komory dla uniknięcia przypadkowego odłączenia przewodu zasilającego przez użytkownika podczas pracy | TAK |  | –
48 | włącznik zasilania w części sufitowej dla uniknięcia przypadkowego wyłączenia komory w trakcie pracy oraz pozwalający na dosunięcie komory do ściany (brak jakichkolwiek przyłączy, włączników oraz pozostałych elementów na tylnej, zewnętrznej ścianie komory) | TAK |  | –
49 | stelaż pod komorę C-kształtny do pracy w pozycji siedzącej z szerokim zakresem regulacji, min. od 74 do 89 cm oraz dedykowanym podnóżkiem | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
50 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | [1,3]
51 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
52 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
53 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
54 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
55 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
56 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
57 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
58 | w czasie instalacji musi zostać wykonana kwalifikacja obejmująca min. pomiar przepływów i barier oraz pomiar liczby cząstek stałych. Przyrządy pomiarowe muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcownia. Wykonawca przedstawi protokół pomiarowy z czynności kwalifikacji oraz wpisze nr seryjne przyrządów z których korzystał | TAK |  | –
59 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
60 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
| PAKIET V - Ssak medyczny zasilany bateryjnie - 4 sztuki |  |  | CPV: 33190000-8
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji, min. 2023 | TAK |  | –
5 | ssak sieciowo-akumulatorowy, napięcie 100-240V 50-60Hz 12V DC | TAK |  | –
6 | ssak wyposażony w regulator poziomu podciśnienia oraz manometr | TAK |  | –
7 | maksymalny przepływ, min. 20l/min | TAK, podać |  | [1,2]
8 | płynna regulacja siły ssania, min. od -0,10 do -0,80 bar | TAK, podać |  | –
9 | ssak przystosowany jest do intensywnej pracy ciągłej | TAK |  | –
10 | praca przy w pełni naładowanej baterii Li-ion lub kwasowej, min. 45 minut | TAK, podać |  | –
11 | głośność (w odległośći 1 metra), max. 65 dB | TAK, podać |  | –
12 | waga, max 5,0 kg | TAK, podać |  | [2,1]
13 | Wyposażenie dodatkowe każdego oferowanego ssaka
14 | komplet przewodów połączeniowych | TAK |  | –
15 | filtr hydrofobowy, antywirusowy/antybakteryjny - 1 sztuka | TAK |  | –
16 | naczynie zbiorcze o pojemności 1 litra, wielorazowe - 1 sztuka | TAK |  | –
17 | dedykowane wkłady jednorazowe do naczynia zbiorczego - 5 sztuk | TAK |  | –
18 | przewód zasilania z gniazdka zapalniczki 12 V - 1 sztuka | TAK |  | –
19 | zasilacz wielonapięciowy - 1 sztuka | TAK |  | –
20 | dedykowana torba transportowa, wyposażona w: regulowany pasek na ramię, kieszeń do przechowywania akcesoriów, odblaskowe wstawki, umożliwiająca bezpośredni dostęp do przyłączy butli oraz pokrętła regulacji ssaka - 1 sztuka | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
21 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 miesiące | TAK, podać |  | –
22 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
23 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
24 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
25 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
26 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
27 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
28 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
29 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
30 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
PAKIET VI - Modenizacja angiografu Siemens Artis Zeego zainstalowanego na Bloku Operacyjnym Oddziału Chirurgii Naczyń |  |  | CPV: 48180000-3
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | wszystkie elementy oferowane w pakiecie - fabrycznie nowe, nie demonstracyjne, nie powystawowe, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | w ramach oferty Wykonawca dokona wszelkich czynności instalacyjnych, kalibracyjnych, pomiarowych i testowych, związanych w modernizacją posiadanego przez Zamawiającego zestawu do angiografii typu Siemens Artis Zeego, nr seryjny: 160837, zainstalowanego w pawilonie M-V, na III piętrze, na Bloku Operacyjnym Oddziału Chirurgii Naczyń. Zakres modernizacji ma obejmować najnowsze, dla posiadanego Artis Zeego, rozwiązania sprzętowe i programowe, pozwalające na zwiększenie wydajności i lepszych rezultatów klinicznych, tj: - wydajny sprzęt komputerowy dla posiadanego przez Zamawiającego systemu cyfrowego angiografu Artis Zeego, - wydajny sprzęt komputerowy dla posiadanej przez Zamawiającego stacji roboczej do rekonstrukcji 3D syngo X-Workplace, - aktualizację systemu operacyjnego do wersji min. Windows 10 lub równoważnej, dla posiadanych: systemu cyfrowego angiografu Artis Zeego i stacji roboczej do rekonstrukcji 3D syngo X-Workplace. Zakres równoważności zaoferowanego systemu operacyjnego, min.: - pełna integracja z domeną Active Directory posiadaną przez Zamawiającego, - zarządzanie poprzez Zasady Grupy (GPO) Active Directory posiadaną przez Zamawiającego, - współpraca z procesorami o architekturze x86-64, - możliwość wykonywania kopii zapasowej i przywracania do i z zasobów sieciowych, - dostępność aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek, - możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2019, - możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego. Wykonawca oferując równoważny system operacyjny zobowiązany jest wykazać jego równoważność do wyżej wymienionych kryteriów oraz dokonać przeszkolenia użytkowników w wymiarze 10 godzin w siedzibie Zamawiającego. - wyposażenie w rozwiązania sprzętowo - programowe, minimum wg. wymagań jak opisano poniżej. | TAK, podać nazwy i nr katalogowe wszystkich elementów oferowanego zestawu modernizacyjnego |  | –
6 | w ramach oferty Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi z posiadanym przez Zamawiającego systemem Siemens Artis Zeego funkcję typu 3D Wizard (Kreator 3D) lub funkcję równoważną, w zakresie min. uproszczenia obrazowania 3D dzięki zaawansowanym funkcjom pomocy eksperckiej | TAK, podać nazwę dostarczonej funkcji lub sprzętu |  | –
7 | w ramach oferty Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi z posiadanym przez Zamawiającego systemem Siemens Artis Zeego funkcję typu CLEARmatch lub funkcję równoważną, w zakresie min. automatycznego pixelshift podczas akwizycji DSA oraz roadmap w oparciu o detekcję ruchu w czasie rzeczywistym w celu dokładniejszego wyświetlania obrazu subtrakcyjnego | TAK, podać nazwę dostarczonej funkcji lub sprzętu |  | –
8 | w ramach oferty Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi z posiadanym przez Zamawiającego systemem Siemens Artis Zeego funkcję typu CLEARmap lub funkcję równoważną, w zakresie min. uproszczenia sposóbu pracy, co prowadzi do zmniejszenia dawki promieniowania oraz ilości środka kontrastowego, pozwalając np. na powiększanie i przesuwanie obrazów oraz wykorzystanie uprzednio pozyskanych obrazów DSA do tworzenia maski roadmap | TAK, podać nazwę dostarczonej funkcji lub sprzętu |  | –
9 | w ramach oferty Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi z posiadanym przez Zamawiającego systemem Siemens Artis Zeego funkcję realizującą równoległe przetwarzanie danych pacjenta – system zapewnić będzie wówczas podział zadań pomiędzy salę badań a sterownię (umożliwiając np. planowanie kolejnego zabiegu bez zakłócania tego, który wykonywany jest w danej chwili) | TAK, podać nazwę dostarczonej funkcji lub sprzętu |  | –
10 | w ramach oferty Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi z posiadanym przez Zamawiającego systemem Siemens Artis Zeego funkcję typu Syngo 2D/3D Fusion lub funkcję równoważną, zapewniającą min. 95 procentowe ograniczenie dawki dzięki błyskawicznej integracji badań objętościowych przedoperacyjnych i wykorzystania ich podczas zabiegu jako dane odniesienia | TAK, podać nazwę dostarczonej funkcji lub sprzętu |  | –
11 | w ramach oferty Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi z posiadanym przez Zamawiającego systemem Siemens Artis Zeego dedykowany pozycjoner laserowy, umieszczony w obudowie płaskiego detektora angiografu | TAK, podać nazwę dostarczonej funkcji lub sprzętu |  | –
12 | w ramach oferty Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi aktualizację istniejącej stacji roboczej do rekonstrukcji 3D o oprogramowanie typu syngo Needle Guidance lub oprogramowanie równoważne w zakresie min.: umożliwienia planowania na stacji roboczej procedur wykonywanych z użyciem igieł, w oparciu o dane objętościowe 3D, przez wskazanie celu i określenie kilku trajektorii igieł lub dowolnych innych, sztywnych instrumentów. Planowanie można będzie prowadzić w oparciu o śródzabiegowy obraz typu syngo DynaCT lub przedzabiegowy trójwymiarowy zbiór danych objętościowych 3D pochodzący z dowolnej modalności (np. TK, MR), w połączeniu z aplikacją syngo 3D/3D Fusion lub syngo 2D/3D Fusion. Podczas zabiegu cel i trajektorie będą rzutowane i nakładane na bieżący obraz rentgenowski 2D z uwzględnieniem położenia kątowego ramienia C. Wspólpraca oferowanego rozwiązania z zintegrowanym celownikiem laserowym, który będzie automatycznie pozycjonowany na planowanej trajektorii wskazując punkt wkłucia, jak również planowany kąt igły lub instrumentu, co naprowadzi operatora na cel, bez narażania pacjenta na dodatkowe dawki promieniowania rentgenowskiego. Postęp wprowadzania możliwy będzie do obserwowania na obrazach prezentowanych w projekcjach ortogonalnych | TAK, podać nazwę dostarczonej funkcji lub sprzętu |  | –
13 | w ramach oferty Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje aktualizację istniejącej stacji roboczej do rekonstrukcji 3D o oprogramowanie typu syngo EVAR Guidance lub oprogramowianie równoważne w zakresie min.: dedykowanej aplikacji do łatwego i automatycznego prowadzenia obrazu 3D podczas procedur EVAR. Aplikacja automatyzuje wszystkie kroki podczas przygotowywania przedzabiegowych zbiorów danych TK do wspomaganej trójwymiarowo procedury implantacji stentgraftu, tj. realizuje: ⎯ zaawansowane planowanie i wspomaganie zabiegów endowaskularnego zakładania stentgraftów aortalnych ⎯ automatyczne modelowanie ściany aorty, wyznaczanie odejść naczyń bocznych i linii środkowej z wykorzyst. danych z wcześniej. badania CT | TAK, podać nazwę dostarczonej funkcji lub sprzętu |  | –
14 | inne dostarczone, zainstalowane i skonfigurowane funkcje lub wyposażenie nie wymienione powyżej | TAK/NIE |  | TAK - za każdą dodatkową dostarczoną funkcjonalność 1 pkt./ NIE - 0 pkt.
Warunki gwarancji i serwisu
15 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 miesiące | TAK, podać |  | gwarancja 24 miesiące - 0 pkt., za każde zaoferowane dodatkowe pół roku gwarancji - 1 pkt.
16 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
17 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 24 [h] w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
18 | gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godz licząc od momentu zgłoszenia awarii, czas wykonania napraw w przypadku wykazanej konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż pięć dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
19 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
20 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
21 | produkty posiadające deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
22 | instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
23 | Wykonawca uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu instalacji urządzenia | TAK |  | –
24 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
25 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
PAKIET VII - Rozbudowa systemu Siemens Syngo.via, użytkowanego na Oddziałach i w Pracowniach Szpitala |  |  | CPV: 48180000-3
1 | wszystkie oferowne w pakiecie części/oprogramowanie fabrycznie nowe, nie demonstracyjne, nie powystawowe, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
2 | w ramach oferty Wykonawca dokona rozbudowy posiadanego serwera aplikacyjnego Syngo.via o dodatkowe ilości/typy aplikacji do analizy badań CT naczyń i serca z koniecznością uzupełnienia o poniżej wymagane i opisane funkcjonalnie licencje | TAK |  | –
3 | w ramach oferty Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi z posiadanym przez Zamawiającego systemem Siemens Syngo.via, funkcję typu CT Calcium Score, jedną licencję dla jednego jednoczasowego Użytkownika lub funkcję równoważną zapewniającą automatyczne wyliczanie w naczyniach wieńcowych min.: - łącznego indeksu zwapnień (Calcium Score), - odrębnie dla każdej głównej tętnicy wieńcowej: ilości zmian, łącznej masy i objętości zwapnień, indeksu zwapnień, - automatyczne zapisywanie w systemie PACS Zamawiającego w odrębnej serii, Obliczanie wykonywane automatycznie w tle, bez konieczności ręcznego otwierania badania przez Użytkownika (np. technologia Rapid Results wg. Siemens lub inna, zgodnie z nazewnictwem producenta). Po opisanej powyżej dostawie i instalacji - jednoczesny dostęp do serwera aplikacyjnego Syngo.via dla minimum trzech Użytkowników. | TAK, podać nazwę dostarczonej funkcji |  | –
4 | w ramach oferty Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi z posiadanym przez Zamawiającego systemem Siemens Syngo.via, funkcję typu CT Cardiac Function (LV), jedną licencję dla jednego jednoczasowego Użytkownika lub funkcję równoważną, tj. oprogramowanie do oceny parametrów czynnościowych lewej komory serca z pomiarem m.in.: objętości skurczowej, wyrzutowej, rozkurczowej, frakcji wyrzutowej, grubości ścany lub kurczliwości odcinkowej oraz wizualizację w 2D parametrów funkcjonalnych w postaci 17-segmentowego diagramu AHA. Po opisanej powyżej dostawie i instalacji - jednoczesny dostęp do serwera aplikacyjnego Syngo.via dla minimum trzech Użytkowników. | TAK, podać nazwę dostarczonej funkcji |  | –
5 | w ramach oferty Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi z posiadanym przez Zamawiającego systemem Siemens Syngo.via, funkcję typu CT Cardiac Function (RV), jedną licencję dla jednego jednoczasowego Użytkownika lub funkcję równoważną, tj. oprogramowanie do oceny parametrów czynnościowych prawej komory serca z pomiarem m.in.: objętości skurczowej, rozkurczowej, frakcji wyrzutowej. Po opisanej powyżej dostawie i instalacji - jednoczesny dostęp do serwera aplikacyjnego Syngo.via dla minimum jednego Użytkownika. | TAK, podać nazwę dostarczonej funkcji |  | –
6 | w ramach oferty Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi z posiadanym przez Zamawiającego systemem Siemens Syngo.via, funkcję typu CT Coronary Analysis, dziewięć licencji dla dziewięciu jednoczasowych Użytkowników lub funkcję równoważną zapewniającą ocenę tętnic wieńcowych z funkcją min.: - automatycznego wyodrębniania (segmentacji) mięśnia sercowego, - rozwinięcia wzdłuż linii centralnej naczynia, - pomiaru przekroju, pola i średnicy światłą naczynia, - automatycznego pomiaru stopnia stenoz. Po opisanej powyżej dostawie i instalacji - jednoczesny dostęp do serwera aplikacyjnego Syngo.via dla minimum jedenastu Użytkowników. | TAK, podać nazwę dostarczonej funkcji |  | –
7 | w ramach oferty Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi z posiadanym przez Zamawiającego systemem Siemens Syngo.via, funkcję typu CT Vascular Analysis, dwie licencje dla dwóch jednoczasowych Użytkowników lub funkcję równoważną zapewniającą oprogramowanie do oceny badań naczyniowych CT umożliwiające min.: - identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z badanej objętości, - automatyczne etykietowanie i wyznaczanie linii centralnej głównych naczyń (min. aorty, tętnic biodrowych), - rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, - włączanie/wyłączanie zwapnień, - wyznaczanie stenozy, - pomiar średnicy i obwodu naczynia, - pomiar długości naczynia wzdłuż krzywej, - rekonstrukcje MPR krzywoliniowe oraz poprzeczne analizowanie naczynia. Po opisanej powyżej dostawie i instalacji - jednoczesny dostęp do serwera aplikacyjnego Syngo.via dla minimum pięciu Użytkowników. | TAK, podać nazwę dostarczonej funkcji |  | –
8 | w ramach oferty Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi z posiadanym przez Zamawiającego systemem Siemens Syngo.via, funkcję typu CT Vascular Autotracer, dwie licencje dla dwóch jednoczasowych Użytkowników lub funkcję równoważną zapewniającą min.: - możliwość automatycznego generowania rekonstrukcji radialnych/równoległych głównych tętnic LAD, RCA, CX (np. technologia Rapid Results wg. Siemens lub inna, zgodnie z nazewnictwem producenta) z możliwością bezpośredniego/natychmiastowego eksportu do aparatów zabiegowych, zapisu w archiwum PACS Zamawiającego, - obliczanie wykonywane automatycznie w tle, bez konieczności ręcznego otwierania badania przez użytkownika (np. technologia Rapid Results wg. Siemens lub inna, zgodnie z nazewnictwem producenta), - eksport wyodrębnionej struktury naczyń wieńcowych do aplikacji innych firm/producentów oprogramowania. Po opisanej powyżej dostawie i instalacji - jednoczesny dostęp do serwera aplikacyjnego Syngo.via dla minimum pięciu Użytkowników. | TAK, podać nazwę dostarczonej funkcji |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
9 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | gwarancja 12 miesięcy - 0 pkt., za każde zaoferowane dodatkowe pół roku gwarancji - 1 pkt.
10 | w okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni: bezpłatne doradztwo w zakresie zaoferowanych aplikacji (w tym pomoc w konfiguracji oraz optymalizacji działania) - porady przez telefon oraz min. dwa stacjonarne (tj. w miejscu instalacji) lub zdalne szkolenie z zainstalowanych aplikacji (miejsce, czas i ilość osób do szkolenia: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
11 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48 [h] w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
12 | gwarantowany czas naprawy, max. 3 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
13 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
14 | oferowany produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
15 | instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie/instalacji | TAK |  | –