## Zadanie 1
Załącznik nr 2.1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOMPLETU POMP INFUZYJNYCH (JEDEN KOMPLET ZAWIERA STACJĘ DOKUJĄCĄ, STOJAK ORAZ 8 POMP)
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
Lp. | Parametr graniczny/ Warunek graniczny | Wymagania | Opisać parametry oferowane (opisać/ podać oferowany parametr/ warunek)
1. | Wykonawca/Producent | Podać
2. | Nazwa/model/typ | Podać
3. | Kraj pochodzenia | Podać
4. | Rok produkcji - fabrycznie nowe 2022 r. | TAK / Podać
Pompa strzykawkowa
5. | Stosowanie strzykawek 2, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 35, 50 ml Zamawiający dopuszcza pompę strzykawkową skalibrowaną do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml. | TAK
6. | Strzykawki montowane od czoła. Zamawiający dopuszcza pompy z automatycznym napędem strzykawki oraz z blokadą tłoka strzykawki działającego niezależnie od położenia głowicy napędowej. | TAK
7. | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. Zamawiający dopuszcza pompę, w której ramię podczas pracy wychodzi poza gabaryt obudowy. | TAK
8. | Klawiatura symboliczna i alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy nie dopuszcza się klawiatury wyświetlanej na ekranie pompy. Zamawiający dopuszcza pompę strzykawkową posiadającą klawiaturę symboliczną. Zamawiający dopuszcza pompę strzykawkową dostosowaną do obsługi za pomocą kontekstowego menu ekranowego, wyświetlającego tylko te informacje i przyciski, które są aktualnie niezbędne. | TAK
9. | Wysokość pompy min 11,5 cm. Zamawiający dopuszcza pompę strzykawkową o wysokości 13,5 cm. Zamawiający dopuszcza pompę o wysokości ok 7 cm. | TAK
10. | Szybkość dozowania w zakresie min 0,01-2000 ml/h. Zamawiający dopuszcza pompę strzykawkową z szybkością dozowania: 0,1–1200 ml/h. Zamawiający dopuszcza pompę o prędkości infuzji 0,1-1800 ml/h. | TAK
11. | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, L, - ng, μg, mg, g, - μEq, mEq, Eq, - mlU, IU, kIU, - mIE, IE, kIE, - cal, kcal, - J, kJ, - mmol, mol, z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz., dobę. Zamawiający dopuszcza do postępowania pompę strzykawkową z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, μg/min, μg/h, μg/kg/min, μg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m²/h, mg/m²/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mUnit/min, mUnit/kg/min, mUnit/kg/h, Unit/min, Unit/h, Unit/kg/min, Unit/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h, mL/kg/min, mL/kg/h, mL/kg/24h. Zamawiający dopuszcza pompę strzykawkową z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, Kcal oraz jednostkami molowymi z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie na min, godz oraz 24h. Zamawiający dopuszcza pompę z możliwością programowania parametrów infuzji w mg, mcg, ng, MU, kIU, IU, mIU, mEq, kcal lub mmol z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h). | TAK
12. | Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie). | TAK
13. | Tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja bolusowa (z przerwą), - Infuzja profilowa (min. 16 kroków infuzji), - Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie). Zamawiający dopuszcza pompę strzykawkową z dostępnymi trybami infuzji: infuzja ciągła według objętości/czasu lub dawki/czasu, infuzja z limitem objętości, infuzja bolusowa. | TAK
14. | Dokładność infuzji min +/-2%. | TAK
15. | Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży | TAK
16. | Automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. Zamawiający dopuszcza pompę infuzyjną z możliwością automatycznego wstrzymania podaży bolusa i możliwością kontynuacji podaży pozostałej objętości płynu po usunięciu alarmu okluzji. Zamawiający dopuszcza pompę bez automatycznego zmniejszenia szybkości bolusa, jednak wyposażoną w czytelny wskaźnik aktualnego ciśnienia okluzji. | TAK
19. | Ekran infuzji umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: - koncentracja leku, - szybkość infuzji, - podana dawka, - czas do końca dawki lub czas do końca strzykawki w formie graficznej, - stan naładowania akumulatora, - aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej. Zamawiający dopuszcza pompę infuzyjną z ekranem infuzji z możliwością jednoczesnego wyświetlania: • nazwy leku, • stężenia (koncentracja) • szybkość infuzji • informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, • dawki, • prędkości przepływu infuzji, • nazwy oddziału, • aktualnego ciśnienia w formie graficznej • stan naładowania akumulatora Zamawiający dopuszcza do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową wyświetlającą jednocześnie: • Nazwę leku • Koncentrację leku • Ilość leku do podania • szybkość infuzji • podaną objętość • pozostały czas infuzji • aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej i liczbowej • ustawiony poziom ciśnienia okluzji • stan akumulatora /pozostały czas pracy pompy na akumulatorze | TAK
20. | Ekran dotykowy, przyśpieszający wybór funkcji pompy. Zamawiający dopuszcza pompę, która nie jest wyposażona w ekran dotykowy, układ menu nawigacyjny zapewnia szybkie i bezpieczne programowanie pompy. | TAK
21. | Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji. Zamawiający dopuszcza pompę strzykawkową, która nie jest przewidziana do stosowania przy żywieniu dojelitowym i w związku z tym nie posiada osobnego ekranu związanego z taką funkcjonalnością. Zamawiający dopuszcza pompę bez kolorystycznego wyróżnienia ekranu infuzji. | TAK
22. | Cechy pompy:
23. | Regulowane progi ciśnienia okluzji, min 12 poziomów. | TAK
24. | Progi ciśnienia regulowane w zakresie min 75-900 mmHg. | TAK
25. | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. Zamawiający dopuszcza pompę infuzyjną z możliwością ustawienia 19 poziomów ciśnienia okluzji z możliwością zmiany progu po zatrzymaniu infuzji i ponownym zatwierdzeniu parametrów z wskaźnikiem ciśnienia widocznym na wyświetlaczu. | TAK
26. | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK
27. | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | TAK
28. | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: - Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. - Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, - Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, - Świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP. Zamawiający dopuszcza pompę strzykawkową: • z możliwością instalacji pompy w stacji dokującej • mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania • sygnał dźwiękowy prawidłowego zamocowania • pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą • automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej • automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej • świetlna sygnalizacja stanu pomp; infuzja, alarm? | TAK
29. | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. Zamawiający dopuszcza pompę strzykawkową z możliwością mocowania do statywów lub pionowych kolumn przy użyciu elementu przykręcanego do pompy. Zamawiający dopuszcza: - Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. - Wskazanie prawidłowego zamocowania w stacji dokującej, - Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, - Świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP, indywidualnie dla każdej pompy | TAK
30. | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. Zamawiający dopuszcza pompę z odłączalnym uchwytem uniwersalnym i zasilaczem, który nie jest wykorzystywany podczas pracy w stacji dokującej. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie dwóch uchwytów, dwóch zasilaczy oraz dwóch przewodów wspólnych do wyspecyfikowanych pomp. | TAK
31. | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | TAK
32. | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interface LAN z oprogramowaniem zewnętrznym. Zamawiający dopuszcza stację bez interfejsu do komunikacji | TAK
33. | Historia infuzji - możliwość zapamiętania min 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzeń. Zamawiający dopuszcza pompę strzykawkową z historią infuzji 1500 zdarzeń zapisywanych w dzienniku danych w czasie rzeczywistym. | TAK
34. | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22. Zamawiający dopuszcza pompę strzykawkową z klasą ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF, odporność na defibrylację oraz wyższą klasą ochrony obudowy IP 24. | TAK
35. | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej. | TAK
36. | Czas pracy z akumulatora do min 30 h przy infuzji min 5ml/h. Zamawiający dopuszcza pompę strzykawkową z czasem pracy z akumulatora pow. 11 h przy 5 ml/h. Zamawiający dopuszcza pompy strzykawkowe z zasilaniem wewnętrznym akumulatorowym wytrzymującym ponad 12 godzin pracy przy przepływie 5 ml/h. Zamawiający dopuszcza pompę z czasem pracy z akumulatora przy natężeniu przepływu 5 ml/godz. ok. 19 godzin. | TAK
37. | Czas ładowania akumulatora do max 100% po pełnym rozładowaniu- poniżej 5h. Zamawiający dopuszcza pompę strzykawkową z czasem ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 6h. Zamawiający dopuszcza pompę z czasem ładowania ok. 6h. | TAK
38. | Waga max 2,3 kg. | TAK
Stacja dokująca
39. | Możliwość mocowania do 8 pomp infuzyjnych - kompatybilne z pompami wymienionymi wyżej w specyfikacji. | TAK
40. | Obudowa stacji wykonana z tworzywa typu ABS. | TAK
41. | Waga stacji max do 5,7 kg. Zamawiający dopuszcza stację dokującą o wadze maksymalnej 6,7 kg. Zamawiający dopuszcza do przetargu stację dokującą o wadze całkowitej 6,2 kg. Zamawiający dopuszcza stację dokującą o masie poniżej 8 kg. | TAK
42. | Możliwość mocowania stacji do pionowych rur, kolumn. | TAK
43. | Zasilanie min 230V AC 50Hz. | TAK
44. | System szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej - bez konieczności demontażu elementów pompy. | TAK
45. | Możliwość szybkiego wyjęcia ze stacji każdej (dowolnej) pompy. | TAK
46. | Zasilanie pomp ze stacji dokującej - automatyczne przyłączenie zasilania po włożeniu pompy. | TAK
47. | Stacja wyposażona w sygnalizację świetlną, alarmową. Zamawiający dopuszcza stację dokującą bez centralnej sygnalizacji. | TAK
48. | Stacja posiadająca uchwyt do swobodnego przenoszenia. Zamawiający dopuszcza stację dokującą wyposażoną w uchwyty do jej przymocowania na stałe związane ze stacją, które równocześnie mogą służyć za uchwyty do jej przenoszenia. | TAK
49. | Stacja wraz z wysięgnikiem do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi. Zamawiający dopuszcza stację dokującą bez wysięgnika do zawieszenia pojemników z płynami infuzyjnymi, jeśli w taki wysięgnik wyposażony jest stojak. Zamawiający dopuszcza stację nie wyposażoną w wysięgnik – który z kolei, jest na wyposażeniu wymaganej w specyfikacji podstawy jezdnej. | TAK
Stojaki do stacji dokujących
50. | Stabilny stojak umożliwiający łatwe przemieszczanie zestawu urządzeń medycznych. | TAK
51. | Podstawa jezdna z możliwością blokowania kół. | TAK
52. | Rura nośna wykonana ze stali nierdzewnej. | TAK
53. | Możliwość mocowania stacji z pompami lub innych urządzeń medycznych o wadze do max 35 kg. Zamawiający dopuszcza mobilny stojak z możliwością mocowania stacji z pompami lub innych urządzeń medycznych o wadze do max 25 kg. | TAK
Parametry oceniane przez Zamawiającego (termin realizacji zamówienia)
| OPIS | Liczba punktów możliwa do uzyskana | Opis Wykonawcy lub podać parametr lub odpowiedź TAK/ NIE
54. | Termin realizacji zamówienia - maksymalnie 5 tygodni | do 3 tygodni- 40 pkt do 5 tygodni- 0 pkt
GWARANCJA I SERWIS (DOTYCZY CAŁEGO ZAOFEROWANEGO ASORTYMENTU)
Lp. | Parametr / Warunek | Wymagania graniczne TAK / Podać | Parametry oferowane (opisać / podać oferowany parametr/warunek)
55. | Przedmiot gwarancji: cały dostarczony sprzęt łącznie z wyposażeniem dodatkowym.Gwarancja obejmuje także: przeglądy w okresie gwarancji, wymiany-naprawy uszkodzonych części, dojazdy-przejazdy pracowników serwisu Wykonawcy, robociznę, wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnej. | TAK
56. | Czas reakcji na zgłoszenie uszkodzenia (na miejscu u użytkownika) - maksymalnie 48 godzin w dniach roboczych | TAK
57. | Czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia - maksymalnie 5 dni roboczych | TAK
58. | Graniczny czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji - maksymalnie 24 godziny (liczone w dniach roboczych) | TAK
59. | Wymiana sprzętu na nowy w razie wystąpienia awarii nie dającej się naprawić | TAK
60. | Dostępność części zamiennych - minimum 10 lat | TAK
61. | Adres najbliższego serwisu. Podać jego adres wraz z numerem fakasu i adresem e-mail, które będą służyć do kontaktu. | Podać
62. | Liczba przeglądów w okresie gwarancji | Podać
63. | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące | TAK
64. | Gruntowny, bezpłatny przegląd urządzeń w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK
65. | Wystawienie paszportów technicznych | TAK
66. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu w zakresie obsługi | TAK
67. | Instrukcje obsługi w języku polskim (przy dostawie ) | TAK
Oświadczamy że:
- oferowany wyżej sprzęt po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.
- oferowany sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuję bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych
……………………………...…………………………………….
data, podpis i pieczęć upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy

## Zadanie 2
Załącznik nr 2.2 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z SZACOWANIEM WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
DOSTAWA BRONCHOSKOPU ULTRASONOGRAGRAFICZNEGO EBUS WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z POSIADANĄ CENTRALĄ USG MODEL EU-ME2
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
Lp. | Parametr / Warunek | Wymagania graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje urządzenia)
Opis jednostki
1. | Wykonawca/Producent | Podać
2. | Nazwa-model/typ | Podać
3. | Kraj pochodzenia | Podać
4. | Rok produkcji - fabrycznie nowe min. 2021 r. | TAK / Podać
5. | Zakres skanowania USG min. 60 stopni | TAK / Podać
6. | Kanał roboczy min. 2,2 mm | TAK / Podać
7. | Długość robocza sondy wziernikowej min. 600 mm | TAK / Podać
8. | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej: góra 160 stopni, dół 70 stopni | TAK / Podać
9. | Średnica zewnętrznej sondy wziernikowej max 6,3 mm | TAK / Podać
10. | Głebia ostrości min. 2-50 mm | TAK / Podać
11. | Minimum 4 dowolne programowalne przyciski rękojęści endoskopu | TAK / Podać
12. | Demontowalny przewód do podłączenia EBUS/EUS z aparatem USG | TAK
13. | Współpraca z posiadaną centralą USG typ EU-ME2 | TAK
14. | Współpraca z posiadanym torem wizyjnym Evis Exera III i Evis X-1 oraz EU-ME2 | TAK
15. | Igła w rozmiarze 19 G - 2 szt. | TAK
16. | Igła w rozmiarze 21G - 10 szt. | TAK
17. | Szkolenie w ośrodku referencyjnym dla 2 lekarzy i pielęgniarki | TAK
Parametry oceniane przez Zamawiającego (termin realizacji zamówienia)
| OPIS | Liczba punktów możliwa do uzyskana | Opis Wykonawcy, Odpowiedź TAK/NIE
81. | Termin realizacji zamówienia - maksymalnie 10 tygodni | do 8 tygodni- 40 pkt do 10 tygodni- 0 pkt
GWARANCJA I SERWIS (DOTYCZY CAŁEGO ZAOFEROWANEGO ASORTYMENTU)
82. | Przedmiot gwarancji: cały dostarczony sprzęt łącznie z wyposażeniem dodatkowym.Gwarancja obejmuje także: przeglądy w okresie gwarancji, wymiany-napraw uszkodzonych części, dojazdy-przejazdy pracowników serwisu Wykonawcy, robociznę, wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnej. | TAK
83. | Czas reakcji na zgłoszenie uszkodzenia (na miejscu u użytkownika) - maksymalnie 48 godzin w dniach roboczych | TAK
84. | Czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia - maksymalnie 5 dni roboczych a w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maksymalnie 14 dni roboczych | TAK
85. | Graniczny czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji - maksymalnie 24 godziny (liczone w dniach roboczych) | TAK
86. | Wymiana sprzętu na nowy w razie wystąpienia awarii nie dającej się naprawić | TAK
87. | Dostępność części zamiennych - minimum 10 lat | TAK
88. | Adres najbliższego serwisu. Podać jego adres wraz z numerem fkasu i adresem e-mail, które będą służyć do kontaktu. | Podać
89. | Okres gwarancji (gwarancja bez limitu godzin) - minimum 24 miesiące | Podać
90. | Liczba przeglądów w okresie gwarancji | Podać
91. | Gruntowny, bezpłatny przegląd urządzeń w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK
92. | Wystawienie paszportów technicznych | TAK
93. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie obsługi, dodatkowo potwierdzone certyfikatem | TAK
94. | Instrukcje obsługi w języku polskim (przy dostawie ) | TAK
Oświadczamy że:
- oferowane wyżej urządzenia po zainstalowaniu i uruchomieniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.
- oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych
……………………………...…………………………………….
data, podpis i pieczęć upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy