AE/ZP-27-49/20			                                                                         ZAŁĄCZNIK NR 6

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne

##### aparatu do znieczulenia 1 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” należy podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać, jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. |  | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Wymagania ogólne: |  |  |  |  |
|  |  | Aparat do znieczulenia ogólnego dla dzieci i dorosłych | TAK |  |
|  |  | Aparat do znieczulania ogólnego na podstawie jezdnej, hamulec minimum przy 2 kołach lub hamulec centralny. | TAK |  |
|  |  | Rok produkcji 2020 | TAK |  |
| Parametry ogólne: |  |  |  |  |
|  |  | Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz, wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  |  | Indywidualne, automatyczne bezpieczniki gniazd elektrycznych wbudowanych w aparat do znieczulenia lub brak takiej możliwości. | TAK Punktacja: Oferowane urządzenie nie posiada opisanej możliwości - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada opisaną możliwość - 5 pkt |  |
|  |  | Aparat do znieczulenia wyposażony w blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria | TAK |  |
|  |  | Wbudowane oświetlenie blatu typu LED z regulacją natężenia światła lub brak takiej funkcji. | TAK Punktacja: Oferowane urządzenie nie posiada opisanej funkcjii - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada opisaną funkcję -5 pkt |  |
|  |  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej | TAK |  |
|  |  | Awaryjne zasilanie gazowe z 10 l butli (O2 i N2O) | TAK |  |
|  |  | Precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, wyświetlanie przepływów gazów na ekranie respiratora aparatu | TAK |  |
|  |  | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi przepływami | TAK |  |
|  |  | Wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem O2 minimum do 10l/min. | TAK |  |
|  |  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%. Automatyczne odcięcie podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen. | TAK |  |
| Układ oddechowy: |  |  |  |  |
|  |  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny o niskiej podatności do wentylacji dorosłych i dzieci. | TAK |  |
|  |  | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5 L. wraz z pojemnikiem absorbera CO2 i baypasem CO2 | TAK |  |
|  |  | Przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym | TAK |  |
|  |  | Obejście tlenowe o wydajności minimum 25l /minutę. | TAK |  |
|  |  | Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,5 l. Możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i stosowania narzędzi | TAK |  |
|  |  | Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |
|  |  | Możliwość podłączenia parowników do sevofluranu i desfluranu. Uchwyt typu Selectatec do dwóch parowników mocowanych jednocześnie. Zabezpieczenie przed jednoczesnym podaniem dwóch gazów anestetycznych. | TAK |  |
|  |  | Wbudowany ssak inżektorowy z możliwością podłączenia do pojemników z wymiennymi wkładami | TAK |  |
| Respirator anestetyczny: |  |  |  |  |
|  |  | Tryby wentylacji: |  |  |
|  |  | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni lub przycisku funkcyjnego, lub przycisków i pokrętła funkcyjnego, lub brak takiej możliwości. | TAK Punktacja: Oferowane urządzenie nie posiada opisanej możliwości - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada opisaną możliwość - 5 pkt |  |
|  |  | Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | TAK |  |
|  |  | Tryb wentylacji objętościowo zmienny | TAK |  |
|  |  | Tryb wentylacji SIMV | TAK |  |
|  |  | Zakres PEEP minimum od 4 do 20 cm H2O | TAK |  |
|  |  | Regulacje: |  |  |
|  |  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu – minimum od 2:1 do 1:4 | TAK |  |
|  |  | Regulacja częstości oddechu minimum od 5 do 90 odd/minutę, wentylacja objętościowa i ciśnieniowa | TAK |  |
|  |  | Zakres objętości oddechowej minimum od 50 do 1500 ml - wentylacja objętościowa | TAK |  |
|  |  | Zakres objętości oddechowej minimum od 20 do 1500 ml - wentylacja ciśnieniowa | TAK |  |
|  |  | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum od 5 do 60 cm H2O | TAK |  |
|  |  | Regulowana pauza wdechowa w zakresie minimum od 5 do 60 % | TAK |  |
|  |  | Alarmy: |  |  |
|  |  | Alarm niskiej pojemności minutowej MV i objętości oddechowej TV z regulowanymi progami (górnym i dolnym). Możliwość czasowego zawieszenia alarmu TV np. podczas indukcji znieczulenia | TAK |  |
|  |  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  |  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  |  | Alarm braku zasilania w gazy | TAK |  |
|  |  | Alarm bezdechu | TAK |  |
|  |  | Pomiary i obrazowanie: |  |  |
|  |  | Stężenie tlenu w gazach oddechowych | TAK |  |
|  |  | Pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |
|  |  | Pomiar pojemności minutowej MV | TAK |  |
|  |  | Pomiar częstości oddechowej | TAK |  |
|  |  | Pomiar ciśnienia szczytowego | TAK |  |
|  |  | Pomiar ciśnienia średniego | TAK |  |
|  |  | Pomiar ciśnienia PEEP | TAK |  |
|  |  | Manometr pomiaru cisnienia w drogach oddechowych wyświetlany na ekranie respiratora. | TAK |  |
|  |  | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulenia. | TAK |  |
|  |  | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, izofluranu w aparacie do znieczulenia | TAK |  |
|  |  | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC w aparacie do znieczulenia. | TAK |  |
|  |  | Prezentacja graficzna : |  |  |
|  |  | Ekran kolorowy do prezentacji parametrów wentylacji i krzywych o przekątnej minimum 15”. | TAK |  |
|  |  | Sterowanie poprzez pokrętło, przyciski i ekran dotykowy dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy. | TAK |  |
|  |  | Możliwość programowania minimum trzech dowolnych konfiguracji ekranu respiratora | TAK |  |
|  |  | Prezentacja prężności dwutlenku węgla - CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia wraz z krzywą | TAK |  |
|  |  | Obrazowanie krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia na wdechu i wydechu | TAK |  |
|  |  | Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | TAK |  |
|  |  | Obrazowanie krzywej przepływu w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | TAK |  |
|  |  | Inne: |  |  |
|  |  | Komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |
| Monitor funkcji życiowych: |  |  |  |  |
|  |  | Ogólne: |  |  |
|  |  | Duże, czytelne światło alarmu. Kolor alarmu zależny od stopnia ważności. | TAK |  |
|  |  | Akumulator wymienny przez użytkownika bez potrzeby rozkręcania monitora, czas pracy minimum 100 minut. | TAK |  |
|  |  | Wskaźnik naładowania akumulatora. | TAK |  |
|  |  | Wszystkie mierzone parametry wyświetlane jednocześnie na ekranie. | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o port synchronizacji z defibrylatorem oraz port do systemu przywoływania pielęgniarki lub brak takiej możliwości. | TAK Punktacja: Oferowane urządzenie nie posiada opisanej możliwości - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada opisaną możliwość - 5 pkt |  |
|  |  | Porty pomiarowe kodowane za pomocą różnych kolorów, w celu ułatwienia identyfikacji odpowiednich akcesoriów. | TAK |  |
|  |  | Ekran monitora dotykowy o przekątnej minimum 12". Możliwość podłączenia ekranu powielającego | TAK |  |
|  |  | Kardiomonitor z możliwością wyświetlania minimum 4 krzywych z odpowiadającymi wartościami parametrów | TAK |  |
|  |  | Ustawienia: |  |  |
|  |  | Automatyczna rekonfiguracja ekranu po pojawieniu się nowych mierzonych parametrów (modułu, przewody). | TAK |  |
|  |  | Możliwość konfiguracji ekranu monitora, umożliwiających zapis różnych ustawień ekranu (kolory, parametry, krzywe, limity alarmowe), minimum 2 konfiguracje. | TAK |  |
|  |  | Alarmy: |  |  |
|  |  | Alarmy wizualne i dźwiękowe, schemat uzależniony od stopnia alarmu. Alarm powinien być reprezentowany przez: - informacje tekstowe - migającą wartość parametru, który przekroczył granicę - alarm dźwiękowy o zróżnicowanym sygnale w zależności od stopnia ważności | TAK |  |
|  |  | Minimum 3 kategorie alarmów, dodatkowo alarmy informacyjne (techniczne) | TAK |  |
|  |  | Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych - automatyczne dopasowanie w zależności od obecnie wskazywanych wartości | TAK |  |
|  |  | Pauza alarmu minimum 2 minuty. | TAK |  |
|  |  | Historia alarmów minimum 20 przypadków z zapisem daty, stopnia oraz opisem alarmu. | TAK |  |
|  |  | Trendy: |  |  |
|  |  | Trendy numeryczne i graficzne (także trendy ST), rozdzielczość nie gorsza niż 1 minuta. | TAK |  |
|  |  | Autotest monitora. | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o 3 kanałowy rejestrator termiczny, zintegrowany z monitorem - wydruk możliwy podczas transportu lub brak takiej możliwości. | TAK Punktacja: Oferowane urządzenie nie posiada opisanej możliwości - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada opisaną możliwość - 5 pkt |  |
|  |  | EKG: | TAK |  |
|  |  | Pomiar EKG z 3 lub 5 elektrod. W komplecie przewód główny oraz odprowadzenia 5 elektrodowe | TAK |  |
|  |  | Możliwość wyświetlania minimum 2 różnych odprowadzeń (w przypadku 5 elektrod) jednocześnie, lub prezentacji EKG w formie kaskady na minimum 2 polach krzywych. | TAK |  |
|  |  | Częstość akcji serca minimum od 30 -300 ud./minutę. | TAK |  |
|  |  | Wykrywanie i analiza arytmii. | TAK |  |
|  |  | Mozliwość wyświetlania siatki EKG | TAK |  |
|  |  | Detekcja stymulatora, prezentacja stymulacji na krzywej EKG. | TAK |  |
|  |  | Częstość oddechowa mierzona metodą impedancyjną z elektrod EKG. | TAK |  |
|  |  | Częstość oddechu minimum od 5 do 120 odd/minutę | TAK |  |
|  |  | SpO2: | TAK |  |
|  |  | Prezentacja krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji. W komplecie przewód i czujnik wielorazowy dla dorosłych | TAK |  |
|  |  | Zakres pomiaru SpO2 minimum 30-100% | TAK |  |
|  |  | NIBP: | TAK |  |
|  |  | Pomiar NIBP metodą oscylometryczną. Przewód zakończony szybkozłączką umożliwiającą wymianę mankietu bez wkręcania. W komplecie przewód oraz mankiety w 3 różnych rozmiarach dla dorosłych oraz mankiet stożkowy zakładany na przedramię dla pacjentów otyłych. | TAK |  |
|  |  | Zakres pomiaru NIBP minimum od 30 do 250 mmHg | TAK |  |
|  |  | Inicjowanie pomiaru NIBP ręcznie i automatycznie w zakresie minimum od 1 do 120 minut. | TAK |  |
|  |  | Możliwość zastopowania pomiaru NIBP połączona z deflacją mankietu w dowolnym momencie pomiaru przy pomocy przycisku funkcyjnego lub brak takiej możłiwości. | TAK Punktacja: Oferowane urządzenie nie posiada opisanej możliwości - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada opisaną możliwość - 5 pkt |  |
|  |  | Temperatura | TAK |  |
|  |  | Pomiar temperatury ciała jedno lub dwukanałowy. | TAK Punktacja: Oferowane urządzenie posiada jeden kanał pomiaru temperatury - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada dwa kanały pomiaru temperatury - 5 pkt |  |
|  |  | IBP: | TAK |  |
|  |  | Pomiar ciśnienia krwawego minimum w 1 kanale. Zakres minimum od -40 do 300mmHg | TAK |  |
|  |  | Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem S/5 lub brak takiej możliwości | TAK Punktacja: Oferowane urządzenie nie posiada opisanej możliwości - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada opisaną możliwość - 5 pkt |  |
| ###### Pozostałe wymagania: |  |  |  |  |
|  |  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty | TAK |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim do dostarczonego przedmiotu zamówienia wraz z dostawą. | TAK |  |
|  |  | Jednorazowa dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia w terminie do 45 dni od daty podpisania umowy. | TAK |  |
|  |  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  |  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  |  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych. | TAK |  |
|  |  | W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.