znak sprawy: DZP.271-7/21

Załącznik nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

(PAKIET NR 1)

Przedmiot zamówienia:

Myjnia na obuwie chirurgiczne – 1 szt.

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Wartość wymagana | Wartość oferowana Jeżeli w kol. 03 wskazano „TAK” wówczas należy wpisać TAK lub NIE (w zależności czy wykonawca oferuje czy też nie oferuje dany parametr) oraz jeżeli w kol. 3 wskazano „Podać” należy wskazać wartość oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 |
|  | Producent/ dostawca | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2021 | TAK |  |
|  | Sprzęt nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niewystawowy | TAK |  |
|  | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na cały aparat 24 miesiące | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji o której mowa w lp. 6, Wykonawca świadczy bezpłatnie naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe wraz z wymianą części wykonywane nieodpłatnie, zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK |  |
|  | Dostarczenie 2 sztuki instrukcji obsługi w języku polskim (w formie papierowej oraz elektronicznej), karty gwarancyjnej, paszportu technicznego, dokumentacje techniczną | TAK |  |
|  | Rozpoczęcie naprawy sprzętu maksymalnie w ciągu 48 godzin (w dni robocze) od dnia wysłania zawiadomienia | TAK |  |
|  | Maksymalny czas naprawy w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych do 5 dni roboczych | TAK |  |
|  | Maksymalny czas naprawy w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych do 14 dni roboczych | TAK |  |
|  | Komora nieprzelotowa, jednodrzwiowa | TAK |  |
|  | Drzwi uchylne, tworzące po otwarciu stolik do załadunku i rozładunku komory | TAK |  |
|  | Maksymalny wymiar myjni: wys. 850mm, szer. 600mm, głębokość 650mm | Podać |  |
|  | Maksymalna pojemność komory – 175l, min. 8 tac | TAK |  |
|  | Urządzenie zasilane i ogrzewane elektrycznie | TAK |  |
|  | Odpływ kanalizacyjny 25mm | TAK |  |
|  | Maksymalna moc urządzenia 3100W | TAK |  |
|  | Drzwi komory myjącej wykonane ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
|  | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji, bez wystających śrub i innych wystających elementów, których mycie jest utrudnione. | TAK |  |
|  | Komora myjni i obudowa wykonane ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
|  | Myjnia wyposażona w wydajną pompę cyrkulacyjną o mocy min. 550W | TAK |  |
|  | System wtrysku wody na dwóch poziomach | TAK |  |
|  | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną | TAK |  |
|  | Minimum trójstopniowy system mechanicznych filtrów wody zużytej | TAK |  |
|  | Myjnia wyposażona w kondensator pary | TAK |  |
|  | Dwie pompy detergentu z możliwością określenia dozowania środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku. Możliwość wyposażenia w dodatkową pompę detergentu. | TAK |  |
|  | Automatyczne odmierzanie i dozowanie środków myjących i dezynfekujących | TAK |  |
|  | Kontrola poziomu środków chemicznych w zbiornikach | TAK |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego | TAK |  |
|  | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika | TAK |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w wyświetlacz LED | TAK |  |
|  | Temperatura mycia i dezynfekcji regulowana w zakresie do 93 stopni C, pomiar temperatury monitorowany za pomocą dwóch niezależnych czujników temperatury. | TAK |  |
|  | Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem cyfrowym | TAK |  |
|  | Myjnia wyposażona w system suszenia termicznego (konwekcyjnego) | TAK |  |
|  | Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej. | TAK |  |
|  | Liczba programów mycia-dezynfekcji – min. 10 | TAK |  |
|  | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu – 58dB | TAK |  |
|  | Myjnia wyposażona w kosz do obuwia pozwalający na mycie min. 10 par butów | Podać |  |
|  | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

UWAGA:

Niniejszy dokument winien zostać sporządzony, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.