- AE/ZP-27-14/24		                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry lampy do fototerapii 2 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Wymagania ogólne lampy do fototerapii |  |  |  |
|  | Lampa do fototerapii fabrycznie nowa, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 | TAK |  |
|  | Lampa do fototerapii dopuszczona do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zm.). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. | TAK |  |
|  | Lampa do fototerapii LED w technologii Super Bright | TAK |  |
|  | Dotykowy, kolorowy ekran graficzny TFT o przekątnej minimum 4 cali | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania bez statywu, bezpośrednio na inkubatorze za pomocą przyssawek | TAK |  |
|  | Natężenie promieniowania w odległości 40 cm max. 120 μW/cm2/nm - min. 33 μW/cm2/nm | TAK |  |
|  | Efektywne pole naświetlania min. 45 x 20 cm | TAK |  |
|  | Maksimum promieniowania w zakresie 450-475 nm | TAK |  |
|  | Żywotność diod LED minimum 69 tys. godzin | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Regulacja natężenia światła terapeutycznego na 5 poziomach | TAK |  |
|  | Intensywność wbudowanego oświetlenia światłem białym w zakresie 1400- 1500 lx | TAK |  |
|  | Czerwone światło celowane do odpowiedniego ustawienia pacjenta w strumieniu światła niebieskiego | TAK Punktacja: Zaoferowana lampa do fototerapii nie posiada celownika czerwonego światła - 0 pkt. Zaoferowana lampa do fototerapii posiada celownik czerwonego światła - 10 pkt |  |
|  | Leczenie w dwóch trybach: 1) Tryb standardowy 2) Tryb timera | TAK |  |
|  | Intensywna fototerapia jednym przyciskiem | TAK |  |
|  | Wyświetlacz daty i godziny | TAK |  |
|  | Alarmy wizualne i dźwiękowe | TAK |  |
|  | Wbudowany licznik aktualnego czasu naświetlania oraz całkowitej ilości przepracowanych godzin | TAK |  |
|  | Lampa mocowana na statywie jezdnym z pneumatyczną regulacją wysokości w zakresie min. 110 cm – 150 cm oraz z możliwością blokady min.2 kół | TAK |  |
|  | Wymiary lampy max. 53 x 21 x 10 cm | TAK |  |
|  | Waga samej lampy max. 2,5 kg | TAK |  |
|  | Pobór mocy max. 45W | TAK |  |
|  | Okularki ochronne w 2 rozmiarach po 5 szt. z każdego rozmiaru | TAK |  |
| ## Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Dostarczony przedmiot zamówienia ma być kompletny, pracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej dostarczone wraz przedmiotem zamówienia | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i termininie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty