## Pakiet 1
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ
Modernizacja pracowni RTG polegająca na zakupie aparatu cyfrowego wraz z oprogramowaniem. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE Dostawa: cyfrowych detektorów RTG wraz systemem RIS/PACS i niezbędnym wyposażeniem oraz integracjami
1. | Przenośny płaski bezprzewodowy detektor cyfrowy – przeznaczony do instalacji w stole oraz do zdjęć poza stołem | Wymaganie | Oferowane | Punktacja
2. | Producent | Podać |  | Bez oceny
3. | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  | Bez oceny
| Technologia TFT: a-Si (Amorphouse Silicon) | Tak |  | Bez oceny
4. | Pole detekcji: min. 429 mm x 429 mm | Tak |  | Bez oceny
5. | Typ scyntylatora CsI typ B | Tak |  | Bez oceny
6. | Konwersja A/D 16 bit | Tak |  | Bez oceny
7. | Automatyczna detekcja promieniowania AED: | Tak |  | Bez oceny
Wbudowany czujnik AED dla całej powierzchni
8. | Transfer danych: | Tak |  | Bez oceny
Wi-Fi IEEE802.11 n/ac (2.4 Ghz/5GHz), min. 3 wbudowane anteny
9. | Rozdzielczość: 3072 x 3072 | Tak |  | Bez oceny
10. | Rozdzielczość przestrzenna: minimum 3.5 lp/mm | Tak |  | Bez oceny
11. | Czas akwizycji obrazu: Maks. 3 sek. | Tak |  | Bez oceny
12. | Czas pomiędzy poszczególnymi zdjęciami: macimum 10 sekund | Tak, |  | Bez oceny
13. | Rozmiar piksela: 140x140 µm | Tak |  | Bez oceny
14. | Wymiary zewnętrzne: 455-465x455-465x14-16mm | Tak |  | Bez oceny
15. | Waga maksymalna: 3.7 kg | Tak |  | Bez oceny
17. | Minimalny czas pracy na baterii: | Tak |  | Bez oceny
| Z jedną baterią: 8 godzin (tryb standby) | Tak |  | Bez oceny
| z dwiema bateriami: 16 godzin (tryb standby) | Tak |  | Bez oceny
18. | Ilość zdjęć do wykonania na naładowanych bateriach- minimum 700 zdjęć | Tak |  | Bez oceny
1. | Klasa szczelności detektora minimum IP 67 | Tak |  | Bez oceny
3. | Dopuszczalne obciążenie całego detektora 400 kg | Tak |  | Bez oceny
4. | Dopuszczalne obciążenie punktowe dla 4 cm² powierzchni detektora- 200 kg | Tak |  | Bez oceny
5. | Przewodowy detektor cyfrowy (do statywu płucnego) | Tak |  | Bez oceny
6. | Producent | Podać |  | Bez oceny
7. | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  | Bez oceny
8. | Technologia: a-Si TFT | Tak |  | Bez oceny
9. | Pole detekcji: min. 429 mm x 429 mm | Tak |  | Bez oceny
10. | Typ scyntylatora: CsI | Tak |  | Bez oceny
11. | Konwersja A/D: 16 bit | Tak |  | Bez oceny
12. | Automatyczna detekcja promieniowania AED: wbudowany czujnik na całej powierzchni detektora | Tak |  | Bez oceny
13. | Transfer danych: Przewód Ethernet | Tak |  | Bez oceny
14. | Rozdzielczość: min. 3072 x 3072 | Tak |  | Bez oceny
15. | Rozdzielczość przestrzenna: min. 3.5 lp/mm | Tak |  | Bez oceny
16. | Czas akwizycji obrazu: 2-3 sek. | Tak |  | Bez oceny
17. | Czas procesowania obrazu: ok. 2-3 sek. | Tak |  | Bez oceny
18. | Czas cyklu pomiędzy zdjęciami: od 10-15 sek. | Tak |  | Bez oceny
19. | Rozmiar piksela: maks.140x140 µm | Tak |  | Bez oceny
20. | Zakres napięcia promieniowania RTG: 40-150 kVp | Tak |  | Bez oceny
21. | Wymiary zewnętrzne: | Tak |  | Bez oceny
455-465x455-465x14-16mm
22. | Waga: od 4.0 – 4.5 kg | Tak
24. | Konsola do obsługi detektorów | Tak |  | Bez oceny
25. | System operacyjny typu Windows 10, Linux lub równoważny przeznaczony do obsługi detektorów | Tak |  | Bez oceny
26. | Procesor INTEL i5 min. 2.5Ghz 4 rdzenie | Tak |  | Bez oceny
27. | Pamięć RAM min. 8 Gb | Tak |  | Bez oceny
28. | Dysk HDD min. 1 Tb | Tak |  | Bez oceny
29. | Dysk SSD min. 256 Gb | Tak |  | Bez oceny
30. | Karta sieciowa 1 Gbps, ramka Jumbo 9k, | Tak |  | Bez oceny
31. | Opcjonalnie drugi adapter 1Gbps do obsługi sieci | Tak |  | Bez oceny
32. | Nagrywarka DVD- RW | Tak |  | Bez oceny
33. | Język oprogramowania: polski | Tak |  | Bez oceny
34. | Dedykowane narzędzia pomiarowe | Tak |  | Bez oceny
35. | Podstawowe narzędzia pomiarowe: linia, kąt, pole powierzchni, adnotacje tekstowe | Tak |  | Bez oceny
36. | Możliwość wydruku zdjęć w rzeczywistej wielkości na dowolnej drukarce | Tak |  | Bez oceny
37. | Możliwość indywidualnej personalizacji filtrów zdjęć RTG do poszczególnych części ciała i rożnych projekcji. | Tak/Nie |  | Tak - 10 pkt. /Nie - 0 pkt.
38. | Możliwość integracji z generatorem i ustawianie nastaw kV oraz mAs generatora z pozycji oprogramowania systemu DR | Tak |  | Bez oceny
39. | Możliwość eksportu zdjęć w kilku formatach jednocześnie (DICOM, DICOMDIR, IMG, RAW, JPEG, BMP, TIF8, TIF16) | Tak |  | Bez oceny
40. | Możliwość edycji parametrów rejestracji pacjentów | Tak |  | Bez oceny
41. | Możliwość prowadzenia statystyk | Tak |  | Bez oceny
42. | Integracja z systemem RIS/PACS stanowiącym przedmiot zamówienia w standardzie DICOM 3.0 | Tak |  | Bez oceny
43. | Możliwość porównywania na 1 ekranie co najmniej dwóch różnych obrazów z dwóch różnych badań różnych pacjentów | Tak/Nie |  | Tak - 10 pkt. /Nie - 0 pkt.
44. | MONITOR DO KOMPUTERA | Tak |  | Bez oceny
45. | Wielkość min. 24” | Tak |  | Bez oceny
46. | Rozdzielczość minimalna: 1920x 1200 | Tak |  | Bez oceny
47. | Matryca w technologii: LED lub IPS | Tak |  | Bez oceny
48. | Min. 24 miesiące gwarancji | Tak |  | Bez oceny
49. | Miernik dawki DAP zintegrowany z konsola technika | Tak |  | Bez oceny
50. | Integracja konsoli technika z generatorem aparatu RTG | Tak |  | Bez oceny
51. | Podłączenie, instalacja, konfiguracja | Tak |  | Bez oceny
1. | System RIS/PACS
2. | Producent:………… | Podać |  | Bez oceny
3. | Typ, model: ………… | Podać |  | Bez oceny
4. | System PACS zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny w minimum I klasie wyrobów medycznych | Tak |  | Bez oceny
5. | Bezterminowo udzielona licencja na użytkowanie kopii programu | Tak |  | Bez oceny
6. | Licencja obejmuje nielimitowaną ilość stanowisk w sieci, na której można uruchomić oprogramowanie | Tak |  | Bez oceny
7. | System PACS nie posiada ograniczeń licencyjnych na ilość archiwizowanych badań oraz objętość danych przechowywanych na serwerze PACS. Rozbudowa pamięci masowej serwera PACS nie jest związana z zakupem dodatkowych licencji rozszerzających funkcjonalność serwera PACS w zakresie ilości przetwarzanych danych | Tak |  | Bez oceny
8. | System PACS pracujący w środowisku serwerowym dostarczonym i uruchomionym w ramach bieżącej procedury przetargowej | Tak |  | Bez oceny
9. | 64-bitowy system operacyjny serwera, mogący wykorzystać więcej niż 8GB pamięci RAM oraz macierze dyskowe o nieograniczonej pojemności bez zakupu dodatkowych licencji | Tak |  | Bez oceny
10. | Podłączenie do systemu urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego, posiadających interfejs oraz licencję na usługę Dicom Storage. – konsola detektorów cyfrowych stanowiących przedmiot zamówienia. | Tak |  | Bez oceny
11. | Możliwość generowania DMWL na podstawie danych otrzymanych z systemu RIS. | Tak |  | Bez oceny
12. | Administracja systemem dostępna poprzez przeglądarkę internetową, min. Egde, FireFox | Tak, |  | Bez oceny
13. | Dostęp do aplikacji zabezpieczony loginem i hasłem | Tak |  | Bez oceny
14. | Komunikacja z innymi urządzeniami i systemami w standardzie DICOM i HL7 | Tak |  | Bez oceny
15. | System obsługuje DICOMowe SOP-klasy: C-FIND, C-MOVE, C-GET | Tak |  | Bez oceny
16. | Przechowywanie obrazów w bezstratnej, minimum 2-krotnej kompresji JPEG Lossless w celu minimalizacji wykorzystanej przestrzeni dyskowej | Tak |  | Bez oceny
17. | Możliwość tworzenia wirtualnych archiwów dla poszczególnych jednostek akwizycyjnych oraz możliwość nadawania praw dostępu do nich (tylko odczyt, odczyt/zapis) dla poszczególnych klientów DICOM poprzez dedykowane narzędzie. Możliwość stworzenia archiwum anonimizującego dane. | Tak/Nie |  | Tak - 10 pkt./Nie - pkt.
18. | System zachowuje informację o wszystkich posiadanych obrazach (online i offline) oraz zapewnia obsługę procesu przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line | Tak |  | Bez oceny
19. | Możliwość współpracy z następującymi urządzeniami archiwizującymi dane: | Tak |  | Bez oceny
a) Archiwizacja on-line:
- Macierz dyskowa RAID – urządzenie typu NAS, możliwość swobodnego rozszerzenia przez dodanie kolejnych urządzeń typu NAS.
b) Archiwizacja off-line:
- Napęd taśmowy – LTO
- Napęd RDX
Podłączenie w/w urządzeń nie może wymagać zakupu dodatkowych licencji lub oprogramowania.
20. | Dostęp z poziomu panelu administracyjnego systemu PACS do zarządzania i monitoringu procesu archiwizacji danych obrazowych, minimum: | Tak |  | Bez oceny
- widok statusu tworzenia/nagrywania backupu wraz z postępem;
- możliwość filtrowania listy backupów po statusie badania lub po dacie przygotowania;
- informacja o backupach zawierająca informację o dacie wykonania, dacie zapisania, statusie, rozmiarze, liczbie plików i badań;
- możliwość podglądu zawartości backupu (Nazwisko Imię, Pesel, Numer badania, datę badania, nazwę badania, liczbę serii/plików i rozmiar);
- lista nośników (taśm / DVD) z możliwością podglądu zawartości nośnika (lista paczek w przypadku LTO);
- przywracanie badania bezpośrednio z graficznego panelu do zarządzania systemem PACS
21. | Możliwość konfiguracji autoroutingu bezpośrednio z panelu administracyjnego systemu PACS. Konfiguracja warunków przesyłania badań minimum na podstawie warunków czasowych, źródła danych oraz zawartości tagów DICOM (min. modalność) | Tak/Nie |  | Tak - 10 pkt./Nie - pkt.
22. | Możliwość nagrywanie płyty dla pacjenta bezpośrednio z panelu administracyjnego systemu PACS, za pomocą automatycznego duplikatora płyt dla pacjenta (obrazy w standardzie DICOM z użyciem bezstratnej kompresji JPEG LossLess + przeglądarka DICOM) na płycie DVD lub CD z automatycznym podziałem na kilka płyt CD w przypadku badań większych niż 700MB. | Tak |  | Bez oceny
23. | Interfejs zapewniający możliwość zarządzania zautoryzowanymi węzłami DICOM z możliwością przypisania minimum poniższych atrybutów: | Tak |  | Bez oceny
-nazwa (AETitle)
-IP
-port
-opis
-komentarz
-organizacja (dostawa, producent, itp.)
-typ węzła (min. aparat, stacja diagnostyczna)
Możliwość weryfikacji dostępności węzła (min. DICOM Echo, ping)
24. | Wyszukiwarka badań zarchiwizowanych w systemie PACS wg min. 8 kryteriów m. in.: | Tak |  | Bez oceny
-nazwisko i imię pacjenta
-pesel pacjenta (identyfikator pacjenta)
- data urodzenia pacjenta
-numer badania
-rodzaj badania
-data wykonania
-data wysłania badania na PACS
-archiwum, w którym znajduje się badanie
25. | Z poziomu przeglądarki możliwość przywrócenia badania, jeśli znajduje się offline, nagrania płyty dla pacjenta oraz przesłania badania na wskazany zautoryzowany węzeł. | Tak |  | Bez oceny
26. | Narzędzie umożliwiające przeszukiwanie zautoryzowanych węzłów oraz pobieranie z nich badań do systemu PACS. Narzędzie dostępne bezpośrednio z poziomu panelu administracyjnego PACS. | Tak |  | Bez oceny
27. | System umożliwia zmianę danych badania zawartych w tagach DICOM, min.: | Tak |  | Bez oceny
-numer badania
-id badania
-rodzaj badania
-data wykonania
- wiek pacjenta,
- waga pacjenta,
- id pacjenta,
- identyfikator osoby wykonującej badanie,
- nazwisko i imię pacjenta,
- data urodzenia pacjenta,
- płeć
28. | System umożliwia przypisanie badania do innego pacjenta. Jeśli pacjent o podanym identyfikatorze nie występuje w bazie danych system zaproponuje utworzenie nowego rekordu. Zmiany dokonywane są zarówno w bazie danych, jak i w nagłówkach DICOM (w celu prezentacji zmienionych danych np. na stacji diagnostycznej). | Tak |  | Bez oceny
29. | Możliwość obsługi MPPS, storage commitment oraz archiwizacji key images | Tak |  | Bez oceny
30. | Zintegrowana z systemem przeglądarka obrazów DICOM oferującą funkcjonalności (minimum): | Tak |  | Bez oceny
- interfejs w języku min. polskim, angielskim,
- miniaturki obrazów
- dowolna konfiguracja layoutu widoku obrazów
- podstawowe operacje na obrazie
- podgląd wartości TAGów DICOM
- możliwość przypisywanie poszczególnych funkcji do klawiszy funkcyjnych myszki
- możliwość wykonywania pomiarów kątów metodą Cobba
- możliwość mierzenia średniej gęstości obszaru w stosunku do zaznaczonego obszaru referencyjnego
- tryb cine z regulowaną prędkością odtwarzania
- program nie wymaga instalacji, uruchamiany jest za pomocą przeglądarki internetowej
- możliwość wydruku otwartego obrazu na lokalnej drukarce
- możliwość przywrócenia obrazu do stanu bazowego (bez wprowadzenia modyfikacji)
- oprogramowanie dokonuje przetwarzania obrazów diagnostycznych w zakresie:
1. fukcji postprocessingu edytującego dane obrazowe (np. filtrowanie, rekonstrukcje wielopłaszczyznowe [MPR], rekonstrukcje wielowymiarowe [3D])
2. zaawansowanych funkcji obliczeniowych (np. ocena stenozy aorty, kalkulacja objętości komór, wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych, automatyczne wskazanie (wykrycie) potencjalnych zmian.
- wsparcie systemów operacyjnych Windows oraz MacOS
31. | Możliwości weryfikacji poprawności komunikacji ze zautoryzowanymi węzłami DICOM z wykorzystaniem funkcji DICOM-ECHO bezpośrednio z poziomu panelu administracyjnego | Tak |  | Bez oceny
32. | Gwarancja min. 24 miesiące z telefonicznym i on line - nielimitowanym czasowo/ ilościowa wsparciem dla użytkowników w okresie gwarancji | Tak |  | Bez oceny
33. | Integracja DICOM 3.0 z systemem teleradiologii Jekarad | Tak |  | Bez oceny
34. | System zarządzania pracownią RIS | Tak |  | Bez oceny
35. | Producent:………… | Podać |  | Bez oceny
36. | Typ, wersja: ………… | Podać |  | Bez oceny
37. | Bezterminowo udzielona licencja na użytkowanie kopii programu | Tak |  | Bez oceny
38. | Licencja obejmuje nielimitowaną ilość stanowisk w sieci, na której można uruchomić oprogramowanie | Tak |  | Bez oceny
39. | Konfiguracja systemu RIS dla potrzeb pracowni RTG i innej wskazanej przez Zamawiającego | Tak |  | Bez oceny
40. | System działa w oparciu o przeglądarkę internetową, min. | Tak |  | Bez oceny
Edge, FireFox
41. | System daje możliwość rejestracji i obsługi badania na dowolnym komputerze znajdującym się w sieci Zamawiającego | Tak |  | Bez oceny
42. | Możliwość przyjmowania zleceń wewnętrznych wysyłanych z systemu obsługi przychodni Kamsoft oraz możliwość rejestracji zleceń zewnętrznych | Tak |  | Bez oceny
43. | Rejestracja zgodna z wymogami sprawozdawczości elektronicznej do NFZ. | Tak |  | Bez oceny
44. | Moduł raportowy umożliwiający prezentację w formie wydruków pdf lub eksportu do xls danych z systemu | Tak |  | Bez oceny
45. | Wbudowany w system RIS terminarz pozwalający na planowanie badań. Terminarz musi obsługiwać więcej niż jedną pracownię diagnostyczną. | Tak |  | Bez oceny
46. | Na etapie wdrożenia możliwość wyboru trybu pracy terminarza: | Tak |  | Bez oceny
47. | 1) z podziałką godzinową zapewniający rejestrację badania na konkretną godzinę bez możliwości nakładania się terminów | Tak |  | Bez oceny
48. | 2) bez podziałki godzinowej, umożliwiający rejestrację badania na definiowane przedziały czasowe | Tak |  | Bez oceny
49. | Podczas rejestracji możliwość utworzenia zestawu badań widniejącego pod jednym numerem badania w systemie. | Tak |  | Bez oceny
50. | Możliwość skanowania skierowań oraz innych dokumentów i zapamiętywanie ich w systemie dla danego badania z możliwością ich przeglądania. | Tak |  | Bez oceny
51. | System posiada wbudowane mechanizmy sprawdzające poprawność numeru PESEL i blokuje możliwość dodania błędnego numeru. Na podstawie numeru PESEL automatyczne uzupełnianie daty urodzenia i płci pacjenta. System uniemożliwia dodanie dwóch pacjentów z tym samym numerem PESEL. | Tak |  | Bez oceny
52. | System posiada wbudowane słowniki jednostek zlecających i uniemożliwia dwukrotne dodanie jednostki zlecającej z tym samym numerem umowy z NFZ, NIP’em i Regonem | Tak |  | Bez oceny
53. | System posiada wbudowane słowniki lekarzy kierujących i uniemożliwia dwukrotne dodanie do systemu lekarza z tym samym nr PWZ | Tak |  | Bez oceny
54. | System posiada wyszukiwarka pacjentów z możliwością wyszukiwania wg numeru PESEL lub nazwiska pacjenta- system automatycznie rozpoznaje czy jest wpisywany nr PESEL czy też nazwisko. Wyszukiwarka zawęża liczbę wyników wraz z każdym wpisanym znakiem (wyszukiwanie inkrementne). | Tak |  | Bez oceny
55. | System umożliwia wyszukiwanie badań na co najmniej dwa sposoby: | Tak |  | Bez oceny
56. | a) szybko dostępna wyszukiwarka prosta, zawierająca najczęściej używane kryteria wyszukiwania | Tak |  | Bez oceny
57. | b) wyszukiwarka zaawansowana pozwalająca na wyszukiwanie po wszystkich polach dostępnych w formularzu badania, wykorzystująca pola słownikowe dostępne w formularzu badania. | Tak |  | Bez oceny
58. | W obu tych przypadkach wyszukiwanie zależne jest od polskich liter. | Tak |  | Bez oceny
59. | Możliwością otwarcia obrazu w formacie DICOM 3 na stacji roboczej z zainstalowanym oprogramowaniem diagnostycznym min. eFilm, Tomocon bezpośrednio z poziomu systemu RIS | Tak |  | Bez oceny
60. | Obsługa zlecenia w pracowni: | Tak |  | Bez oceny
61. | - planowanie | Tak |  | Bez oceny
62. | - wykonanie | Tak |  | Bez oceny
63. | - opis badania | Tak |  | Bez oceny
64. | Zarządzanie słownikiem badań i cennikami dostępne dla administratora systemu. | Tak |  | Bez oceny
65. | Możliwość dodania i modyfikacji szablonów opisu dostępna dla lekarza radiologa. Przy dodawaniu szablonu lekarz decyduje, czy ma on być prywatny, czy dostępny dla wszystkich | Tak |  | Bez oceny
66. | System automatycznie wybiera lekarza opisującego na podstawie zalogowanego użytkownika. | Tak |  | Bez oceny
67. | Podczas wykonywania opisu możliwość podglądu danych ze skierowania wprowadzonych do systemu RIS. | Tak |  | Bez oceny
68. | System daje możliwość wprowadzenia parametrów ekspozycji, informacji o podanym kontraście oraz o osobie wykonującej badanie. Dane te dostępne dla lekarza radiologa podczas wykonywania opisu. | Tak |  | Bez oceny
69. | Rozbudowany edytor opisu zapewniający minimum: | Tak |  | Bez oceny
70. | - wybór kroju i wielkości czcionki | Tak |  | Bez oceny
71. | Rozbudowany edytor opisu zapewniający minimum: | Tak |  | Bez oceny
72. | - wybór kroju i wielkości czcionki | Tak |  | Bez oceny
73. | - pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, przekreślenie, | Tak |  | Bez oceny
74. | - wycinanie, wklejanie, wyszukiwanie, zastępowanie, | Tak |  | Bez oceny
75. | - wyrównanie tekstu akapitu: do lewej, do prawej, wyśrodkowanie, wyjustowanie, | Tak |  | Bez oceny
76. | - tworzenie list numerowanych i wypunktowania, | Tak |  | Bez oceny
77. | - cofanie i ponawianie operacji, | Tak |  | Bez oceny
78. | - stosowanie indeksu górnego i dolnego, | Tak |  | Bez oceny
79. | - wstawianie w miejscu kursora bieżącej daty i/lub godziny. | Tak |  | Bez oceny
80. | Automatyczny zapis opisu w trakcie jego tworzenia. Opis przed zatwierdzeniem nie jest widoczny dla innych użytkowników oraz nie jest przesyłany do systemu HIS. | Tak |  | Bez oceny
81. | Możliwość wygenerowania opisu badania podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lekarza opisującego. System obsługuje formaty podpisu PAdES oraz XAdES oraz wspiera wielu dostawców podpisu kwalifikowanego, min. Sigillum, Unizeto Technologies, Enigma SOI, KIR. Podpisany opis badania nagrywany na płytę z obrazami wydawaną pacjentowi. Zlecenie nagrania badania bezpośrednio z systemu RIS. | Tak |  | Bez oceny
82. | Po wprowadzeniu opisu badania jego dalsza edycja możliwa jedynie dla lekarza radiologa. | Tak |  | Bez oceny
83. | Możliwość dostosowania szablonów wydruku wyniku do potrzeb pracowni - wykorzystanie dowolnego formatowania i szaty graficznej. Każda pracownia w systemie RIS może mieć inny szablon wydruku. | Tak |  | Bez oceny
84. | Możliwość przypisania do badania personelu uczestniczącego, min. Technik, pielęgniarka, lekarz. Możliwość automatycznego ustawienia technika na podstawie danych przesłanych przez aparat. | Tak |  | Bez oceny
85. | Wbudowany moduł raportowy umożliwiający generowanie raportów statystycznych, rozliczeniowych i księgi pracowni zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązujących rozporządzeń | Tak |  | Bez oceny
86. | Panel administracyjny dostępny z każdej stacji roboczej bez konieczności instalowania oprogramowania klienckiego przez WWW umożliwiający zarządzanie systemem w tym zarządzanie użytkownikami, nadawanie uprawnień, typami badań, terminarzem, cennikami. | Tak |  | Bez oceny
87. | Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta i badania wraz z odpowiednim narzędziem administracyjnym do przywracania danych historycznych. | Tak |  | Bez oceny
88. | System przekazuje dane pacjenta i badania na aparaty (DMWL). Automatyczna zmiana statusu badania na podstawie danych otrzymanych z systemu PACS lub z aparatu (MPPS) | Tak |  | Bez oceny
89. | Możliwość integracji z drzewem LDAP w zakresie weryfikacji loginu, hasła, uprawnień do logowania do systemu oraz do funkcji i ról w systemie | Tak |  | Bez oceny
90. | System zapamiętuje, w kontekście badania, dane pacjenta aktualne w momencie wykonania badania. Formularz badania prezentuje zarówno aktualne dane pacjenta jak i dane ważne w momencie wykonania badania. | Tak |  | Bez oceny
91. | Wdrożenie, konfiguracja i szkolenia użytkowników z obsługi systemów. Szkolenie min 10 dni, po min 6 godzin szkolenia na dzień. Szkolenie może być przeprowadzone w dwóch turach, podstawowe, przypominające/zaawansowane. Szkolenie potwierdzone certyfikatem. | Tak |  | Bez oceny
92. | Gwarancja min. 24 miesiące z telefonicznym, nielimitowanym czasowo wsparciem dla użytkowników | Tak |  | Bez oceny
93. | Wymagania dodatkowe | Tak |  | Bez oceny
94. | W celu zapewnienia pełnej kompatybilności i integracji niżej wymienione elementy oferowanego systemu muszą pochodzić od tego samego producenta: | Tak |  | Bez oceny
- oprogramowanie PACS,
- oprogramowanie RIS
95. | Przedmiot zamówienia musi posiadać zaimplementowany standard wymiany informacji w systemach medycznych HL7 - w tym zakresie wymaga się od Wykonawcy załączenia do oferty stosownego oświadczenia.
96. | Oprogramowanie systemowe i aplikacyjne posiada wbudowany system haseł zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych z uwzględnieniem przyznawania praw do różnych funkcji poszczególnym operatorom. System musi wymuszać zmianę hasła oraz gwarantować możliwość samodzielnej zmiany hasła operatora. | Tak |  | Bez oceny
97. | Integracja systemu RIS/PACS z HIS Kamsoft z wykorzystaniem protokołu hl7 w zakresie min. obsługi nowego zlecenia i odesłana wyniku w formie tekstowej wraz z linkiem identyfikującym badanie z możliwością otworzenia w przeglądarki o parametrach określonych w pkt. 30 | Tak |  | Bez oceny
98. | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) [godz. w dni robocze] ≤ 8 godz. | Tak |  | Bez oceny
99. | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) [godz. w dni robocze] ≤ 48 godz. | Tak |  | Bez oceny
100. | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [godz. w dni robocze] ≤ 96 godz. | Tak |  | Bez oceny
101. | Oprogramowanie systemowe i aplikacyjne posiada mechanizmy gwarantujące spójność danych. | Tak |  | Bez oceny
102. | Oprogramowanie systemowe i aplikacyjne PACS, RIS i stacji technika posiada polskojęzyczny interfejs komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim oraz posiada dokumentację w języku polskim (na nośniku CD) pozwalającą na samodzielną naukę obsługi każdego modułu. | Tak |  | Bez oceny
103. | Oprogramowanie systemowe i aplikacyjne współpracuje z drukarkami atramentowymi i laserowymi | Tak |  | Bez oceny
104. | Okres gwarancji i obsługi serwisowej przedmiotu zamówienia rozpoczyna bieg licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. | Tak |  | Bez oceny
105. | Zamawiający udostępni Wykonawcy możliwości świadczenia usług wsparcia dla przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem zdalnych połączeń. | Tak |  | Bez oceny
106. | W celu zapewnienia pełnej kompatybilności i integracji niżej wymienione elementy oferowanego systemu muszą pochodzić od tego samego producenta: | Tak |  | Bez oceny
- oprogramowanie PACS,
- oprogramowanie RIS
107. | Przedmiot zamówienia musi posiadać zaimplementowany standard wymiany informacji w systemach medycznych HL7 CDA, obsługiwać komunkacje z systemami centalnymi P1 w tym posiadać zaimplementowaną możliwść obsługi e-skierowań - w tym zakresie wymaga się od Wykonawcy załączenia do oferty stosownego oświadczenia. | Tak |  | Bez oceny
1. | Serwer systemów RIS/PACS – 1 zestaw
2. | Producent | Podać |  | Bez oceny
3. | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  | Bez oceny
4. | Obudowa Rack o wysokości maksymalnej 1U z możliwością instalacji min. 4 dysków 3,5” Hot Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. | Tak |  | Bez oceny
5. | Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. | Tak |  | Bez oceny
6. | Minimum 32 GB pamięci RAM DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 4 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. | Tak |  | Bez oceny
7. | Jeden procesor min. czterordzeniowy ośmiowątkowy dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku | Tak |  | Bez oceny
minimum 36 punktów w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie internetowej www.spec.org.
Do oferty należy załączyć wydruk z wynikiem testu dla oferowanego modelu serwera.
8. | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1600x900 | Tak |  | Bez oceny
9. | min. 1 port USB 2.0 oraz 1 port USB 3.0, 2 porty RJ45, 1 port VGA | Tak |  | Bez oceny
10. | Wbudowana dwuportowa karta Gigabit Ethernet ze złączami BaseT | Tak |  | Bez oceny
11. | Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 1Gb nieulotnej pamięci cache , możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | Tak |  | Bez oceny
12. | Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, SSD oraz samo szyfrujących dostępnych w aktualnej ofercie producenta serwera. | Tak |  | Bez oceny
13. | Zainstalowane 4 dyski twarde o pojemności min. 1TB 3,5” NLSAS 7.2k RPM Hot-Plug oraz 2 dyski SSD M.2 o pojemności minimum 480GB. | Tak |  | Bez oceny
14. | Dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy min. 600W każdy | Tak |  | Bez oceny
15. | Karta zarządzania: Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: | Tak |  | Bez oceny
· zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej
· szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika
· możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów
· wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury
· wsparcie dla IPv6
· wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH
· możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz.
· możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer
· integracja z Active Directory
· możliwość obsługi przez ośmiu administratorów jednocześnie
· Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS
· wsparcie dla LLDP
· wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej
· możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232.
· możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze microUSB umieszczone na froncie obudowy.
· Monitorowanie zużycia dysków SSD
· możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi,
· Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta
· Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera
· Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware
· Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON
· Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych
· Automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w oparciu o harmonogram.
· Możliwość wykrywania odchyleń konfiguracji na poziomie konfiguracji UEFI oraz wersji firmware serwera
Serwer musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności umożliwiającej dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE lub WIFI.
16. | Min 24 miesiące gwarancji realizowanej przez producenta bądź autoryzowany przez producenta serwis. Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 7 lat. | Tak, podać |  | Bez oceny
17. | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001. | Tak |  | Bez oceny
Serwer musi posiadać deklaracja CE.
18. | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. | Tak |  | Bez oceny
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
29. | Duplikator automatyczny | Tak |  | Bez oceny
30. | Producent:………….. | Tak |  | Bez oceny
31. | Model: ……………… | Tak |  | Bez oceny
32. | Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt CD min. 30 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki) przy zastosowaniu dysków CD-R zalecanych przez producenta | Tak |  | Bez oceny
33. | Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt DVD min. 15 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki) przy zastosowaniu dysków CD-R zalecanych przez producenta | Tak |  | Bez oceny
34. | TRYBY PUBLIKOWANIA (LICZBA KOPII) | Tak |  | Bez oceny
35. | Zewnętrzne wyjście min. 5 Nośników wydruku | Tak |  | Bez oceny
36. | Wydajność min. 50 Nośników wydruku | Tak |  | Bez oceny
37. | Tryb wsadowy min. 100 Nośników wydruku | Tak |  | Bez oceny
38. | Prędkość druku min. 60 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki), 40 nośników wydruku na godzinę (tryb wysokiej jakości) | Tak |  | Bez oceny
39. | Głowica drukująca Micro Piezo | Tak |  | Bez oceny
40. | Kierunek drukowania Dwukierunkowo, Jednokierunkowo | Tak |  | Bez oceny
41. | Rozdzielczość drukowania1.440 DPI x 720 DPI (tryb szybki), 1.440 DPI (tryb wysokiej jakości) | Tak |  | Bez oceny
42. | Konfiguracja dysz: 180 dysz czarnych, 180 dysz na kolor | Tak |  | Bez oceny
43. | Typ tuszu Tusz Dye | Tak |  | Bez oceny
44. | Kolory: Cyjan, Magenta, Żółty, Jasny cyjan, Jasna magenta, Czarny | Tak |  | Bez oceny
45. | Liczba napędów min. 2 | Tak |  | Bez oceny
46. | Szybkość zapisywania DVD-R 12 x, CD-R 40 x | Tak |  | Bez oceny
47. | Typy nośników wydruku CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL | Tak |  | Bez oceny
48. | Przyłącza min. 1 szt. złącze USB 2.0 typu B | Tak |  | Bez oceny
49. | Integracja urządzenia z systemem PACS/ RIS stanowiącym przedmiot zamówienia | Tak |  | Bez oceny
50. | Dedykowany komputer sterujący | Tak |  | Bez oceny
51. | Podłącznie i konfiguracja wszystkich elementów przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez oceny
52. | Szkolenia użytkowników min. 5 dni roboczych w 2 turach | Tak |  | Bez oceny