## wzór
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji
	Zadanie nr 1
Lp	Przedmiot zamówienia	JM	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% Vat	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	Preparat dezynfekcyjny , dwuskładnikowy oparty na 12% nadtlenku wodoru i kationach srebra, bezzapachowy, roztwór gotowy do użycia. Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99.9% . Działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, sporobójcze przy dawce 1ml/m3 wg normy PN EN 17-272 Użycie środka nie powoduje osadu na powierzchni. Preparat kompatybilny z posiadanym urządzeniem NOCOSPRAY, przebadany wg normy PN EN 17-272 w zakresie B, V,F,S, wymagane dołączenie badań Termin przydatności do użycia 12 m od daty realizacji zamówienia.	litr	50	235.00	11750	8	253.80	12690
					12690

	Zadanie nr 2
Lp	Przedmiot zamówienia	JM	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% Vat	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	Rękaw polyolefinowo-foliowy, wzmacniany do sterylizacji parą wodną. Gramatura 93/m2. Wskaźnik sterylizacji parowej. Wytrzymałość zgrzewu min. 6 nM. Wskaźniki i napisy umieszczone między warstwami folii przy zgrzewie fabrycznym. Folia 6-warstwowa. Temperatura zgrzewu 130 – 150 st. C, zgodność z normami PN EN 868 -5 oraz ISO 11607-1, Dyrektywą CE 93/42.Termin ważności min. 24 m liczony od dnia dostawy.					8
1.	Rozmiar 16cm x70m	rolka	6	210	1260	8	226,8	1360,8
1. 1	Rozmiar 22 cm x 70 m	rolka	4	280	1120	8	302,4	1209,6
1. 2	Rozmiar 32 cm x 70 m	rolka	3	405	1215	8	437,4	1312,2
1. 3	Rozmiar 42 cm x 70 m	rolka	2	535	1070	8	577,8	1155,6
					4665			5038,2

	Zadanie nr 3.
L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% Vat	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	Neodisher IP Spray, płynny środek do pielęgnacji narzędzi chirurgicznych. Opakowanie 400 ml	sztuk	10	48	480	8	51,84	518,4

	Zadanie nr 4
	Przedmiot zamówienia	JM	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% Vat	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z naniesioną z dwóch stron substancją testową, której formuła jest zgodna z EN ISO 15883. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Oświadczenie producenta o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej. W opakowaniach po 100 szt. Termin ważności min. 12 miesięcy liczony od dnia dostawy.	sztuka	1000	3,01	3010	23	3,7	3702,3

2.	Przyjazny dla skóry preparat czyszczący do dokładnego usuwania pozostałości po taśmach i substancjach klejących, gipsie, alginatach i cementach, oraz pastach cynkowo-eugenolowych. Zawierający w swoim składzie czysty terpen pomarańczowy z naturalnie tłoczonych skórek pomarańczy i olej natłuszczający; niezawierający alkaliów i mydła. Opakowanie 500 ml z korkiem, w którym mały otwór ułatwia dozowanie. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny.	1op	2	90	180	8	110,7	221,4

1.
1. 1
1. 2
1. 3
1. 4
1. 5

3.	Wieloparametrowy wskaźnik paskowy do kontroli sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Termin ważności do użycia min. 15 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem, że data ważności testu w dniu dostawy nie będzie krótsza niż 12 miesięcy.	sztuk	400	0,8	320	23%	0,98	393,6

4.	Test parametrów procesu dezynfekcji termicznej 90c/5’. Termin ważności do użycia min. 12 miesięcy liczony od dnia dostawy.	sztuk	2000	1,8	3600	23%	2,214	4428

5.	Etykieta do kontenera ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną o wymiarach 74 x 35 mm, kompatybilna z kontenerami typu Aesculap. Termin ważności do użycia min. 12 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem, że data ważności testu w dniu dostawy nie będzie krótsza niż 7 miesięcy.	sztuk	2000	0,8	1600	23%	0,98	1968
6.	Plomba do zabezpieczenia zamknięcia kontenera, ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej . Wynik jednoznaczny - przebarwienie wskaźniki z koloru niebieskiego na brązowy, kompatybilna z kontenerami Aescoulap. Termin ważności do użycia minimum 12 miesięcy od daty produkcji.	sztuk	2000	1,5	3000	23%	1,85	3690
					11710			14403,3

	Zadanie nr 5
	Przedmiot zamówienia	JM	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% Vat	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.
	Zestaw testowy PCD, cykl 134 C. Biologiczny zestaw testowy 3M Attest Super Rapid o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikiem chemicznym do opisu cyklu. Na fiolce repozycjonowalna, nierwąca się naklejka z miejscem do opisu i wskaźnik chemiczny. Opakowanie : 24 biologiczne zestawy testowe oraz 5 sztuk wskaźników kontrolnych. Wskaźniki muszą być kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego autoczytnikiem 3M 490 ATTEST SUPER RAPID BL. Termin ważności do użycia minimum 12 miesięcy liczony od dnia dostawy.	sztuka	780	36	28080	23%	44,28	34538,4

2.	Test pozostałości białkowych CTPR050. Test wykrywający pozostałości białkowe na umytych narzędziach chirurgicznych. Zgodny z PN EN 15883-1 Odczyt wyniku po inkubacji w kontrolowanych warunkach temperatury 55C na podstawie zmiany zabarwienia po 15 min. Kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego inkubatorem. Bez konieczności przechowywania w lodówce. Termin ważności do użycia 12 miesięcy od dnia dostawy.	sztuka	50	15,8	790	23%	19,43	971,7
3.	Integrator chemiczny typ 5 do pary wodnej z przesuwającą się substancją wskaźnikową w okienku o długości 2,5-3cm , do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodną, nie wymagający interpretacji zmiany koloru. Zgodność z normą referencyjną potwierdzoną certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Termin przydatności do użycia 12 miesięcy od dnia dostawy.	sztuka	2000	0,33	660	23%	0,41	811,8
4.	Wskaźnik biologiczny Rapid do kontroli procesu sterylizacji parowej w temperaturze 121 C i 134 C, ostateczny odczyt wyniku po 3 godzinach inkubacji. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczu LCD za pomocą znaku + lub -. Zgodność z normą referencyjną potwierdzoną certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Termin przydatności do użycia 12 miesięcy od dnia dostawy.	sztuka	100	7	700	23%	8,61	861
5.					30230			37182,9

	Zadanie nr 6
	Przedmiot zamówienia	JM	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% Vat	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	Zintegrowany wskaźnik chemiczny do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną kompatybilny z przyrządem Compact PCD, zbudowanym z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. Wykonawca zobowiązuje się użyczyć zamawiającemu, na czas trwania umowy, w/w przyrząd testowy. Termin ważności do użycia min. 12 miesięcy liczony od dnia dostawy	szt	750	4,87	3652,5	23%	5,99	4492,58
2.	Wskaźnik chemiczny BOWIE DICK kompatybilny z przyrządem Compact PCD. Samoprzylepne testy paskowe pokryte polimerem, zgodne z normą PN EN 867-4, kompatybilne z przyrządem testowym procesu Compact PCD składającym się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. Wykonawca zobowiązuje się użyczyć zamawiającemu, na czas trwania umowy, w/w przyrząd testowy. Termin ważności do użycia min. 12 miesięcy liczony od dnia dostawy.	szt	500	12,6	6300	23%	15,5	7749
3.	Etykiety dwustronnie przylepne ze wskaźnikiem chemicznym sterylizacji parą wodną, kompatybilne z metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż etykiety firmy GKE. Jedna rolka 750 etykiet, wskaźnik para wodna. Opakowanie 12 rolek. Wymagane oświadczenie producenta metkownic o kompatybilności oferowanych etykiet z posiadanymi przez Zamawiającego metkownicami firmy GKE, wydane przez producenta tych metkownic. Termin ważności do użycia min. 12 miesięcy liczony od dnia dostawy.	rolka	72	44,58	3209,76	23%	54,83	3948
4.	Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Możliwość zapisu minimum 12 symboli w każdym z rzędów, kompatybilna z zamawianymi etykietami firmy GKE.	szt	1	1200	1200	23%	1476	1476
5.	Wałek do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej, kompatybilny z zamawianą metkownicą dla etykiet firmy GKE	szt	10	39,2	392	23,00%	48,22	482,16
					14754,26			18147,74

					14754,26
	Zadanie nr 7
	Przedmiot zamówienia	JM	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% Vat	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	Rękaw papierowo-foliowy płaski ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Gramatura papieru min. 70 g/m2. Sześciowarstwowa folia o grubości 52 μm Długość rolki 200 mb
1. 1	rozmiar 50mm x 200 m	rolka	2	51,28	102,56	8%	55,38	110,76
1. 2	rozmiar 75mm x 200m	rolka	5	69,6	348	8%	75,17	375,84
1. 3	rozmiar 100 mm x 200 m	rolka	10	79,2	792	8%	85,54	855,36
1. 4	rozmiar 125mm x 200 m	rolka	12	90,56	1086,72	8%	97,8	1173,66
1. 5	rozmiar 150 mm x 200 m	rolka	12	115,52	1386,24	8%	124,76	1497,14
1. 6	rozmiar 200mm x 200 m	rolka	6	159,04	954,24	8%	171,76	1030,58
1. 7	rozmiar 250mm x 200 m	rolka	10	202,08	2020,8	8%	218,25	2182,46
1. 8	rozmiar 380mm x 200 m	rolka	4	336,08	1344,32	8%	362,97	1451,88
2.	Rękaw papierowo-foliowy z fałdą ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Gramatura papieru min. 70 g/m2. Sześciowarstwowa folia o grubości 52 μm Długość rolki 100 mb
2. 1	rozmiar 100mm x 50 mm / 100 m	rolka	12	97,84	1467,6	8%	105,67	1585,01
					9502,48			10262,69

3.	Rękaw włókninowo-foliowy płaski o gramaturze 60g/m2 – sześciowarstwowa folia o grubości 52µm – minimum trzy wskaźniki sterylizacji do pary wodnej, tlenku etylenu, formaldehydu zgodne z normą PN-EN ISO 11140-1 . Zgrzew fabryczny wielokrotny ( min. 3 ścieżki) o wytrzymałości nie mniejszej niż 250 Nm. Duż a wytrzymałość na rozdarcie w stanie suchym i mokrym. Bardzo duża przepuszczalność czynników sterylizacyjnych, zgodne z normą EN ISO 11607 i EN 868, wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania widoczne od strony folii, jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania.
3. 1	rozmiar 200mm x 100 m	rolka	8	283,36	2266,88	8%	306,03	2628,61
3. 2	Rozmiar 420 x 100m	rolka	3	496,24	1488,72	8%	535,94	1607,82
					3755,6			4236,43
Zadanie nr 8
	Przedmiot zamówienia	JM	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% Vat	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	Szczotka do mycia kanałów roboczych-włosie nylonowe , dł. 62-65 cm: śr.2mm – 9szt.	op.	3	55	165	8%	59,4	178,2
2.	Torebki osłonowe, posterylizacyjne, pyłoszczelne, z zamknięciem samoprzylepnym. Rozmiar: 30x50 cm	szt.	500	0,76	380	23%	0,93	467,4
2. 1	Torebki osłonowe, posterylizacyjne, pyłoszczelne, z zamknięciem samoprzylepnym. Rozmiar: 42x70 cm	szt.	500	1,65	825	23%	2,03	1014,75
					1370			1660,35

## zadanie nr 1 opakowania
	Przedmiot zamówienia	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	%	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto PLN
lp.	Zadanie nr8
1.	Rękaw polyolefinowo-foliowy, wzmacniany do sterylizacji parą wodną. Gramatura 93/m2. Wskaźnik sterylizacji parowej. Wytrzymałość zgrzewu min. 6 nM. Wskaźniki i napisy umieszczone między warstwami folii przy zgrzewie fabrycznym. Folia 6-warstwowa. Temperatura zgrzewu 140 – 145 st. C, zgodność z normami PN EN 868 -5 oraz ISO 11607-1, Dyrektywą CE 93/42.Termin ważności min. 24 m liczony od dnia dostawy.
1. 1	rozmiar 16mm x70m	1 rol.	4
1. 2	rozmiar 220mm x 70m	1 rol.	12
1. 3	rozmiar 250mm x 70m	1 rol.	2
1. 4	rozmiar 285mm x 70m	1 rol.	2
1. 5	rozmiar 320mm x 70m	1 rol.	2
1. 6	rozmiar 380mm x 70m	1 rol.	2
1. 7	rozmiar 420mm x 70m	1 rol.	1

lp.	Zadanie nr 9
1.	Rękaw papierowo-foliowy płaski ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Gramatura papieru min. 70 g/m2. Sześciowarstwowa folia o grubości 52 μm Długość rolki 200 mb
1. 1	rozmiar 50mm x 200 m	1 rol.	1
1. 2	rozmiar 75mm x 200m	1 rol.	3
1. 3	rozmiar 100 mm x 200 m	1 rol.	10
1. 4	rozmiar 125mm x 200 m	1 rol.	10
1. 5	rozmiar 150 mm x 200 m	1 rol.	10
1. 6	rozmiar 200mm x 200 m	1 rol.	6
1. 7	rozmiar 250mm x 200 m	1 rol.	6
1. 8	rozmiar 380mm x 200 m	1 rol.	2
2.	Rękaw papierowo-foliowy z fałdą ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Gramatura papieru min. 70 g/m2. Sześciowarstwowa folia o grubości 52 μm Długość rolki 100 mb
2. 1	Rozmiar 100 mm x 100m	1 rol.	10

3.	Rękaw włókninowo-foliowy płaski o gramaturze 60g/m2 – sześciowarstwowa folia o grubości 52µm – minimum trzy wskaźniki sterylizacji do pary wodnej, tlenku etylenu, formaldehydu zgodne z normą PN-EN ISO 11140-1 . Zgrzew fabryczny wielokrotny ( min. 3 ścieżki) o wytrzymałości nie mniejszej niż 250 Nm. Duż a wytrzymałość na rozdarcie w stanie suchym i mokrym. Bardzo duża przepuszczalność czynników sterylizacyjnych, zgodne z normą EN ISO 11607 i EN 868, wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania widoczne od strony folii, jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania.
3. 1	rozmiar 200mm x 100 m	1 rol.	8
3. 2	rozmiar 420 x 100m	1 rol.	2

4.	Torebki osłonowe, posterylizacyjne, pyłoszczelne, z zamknięciem samoprzylepnym. Rozmiar: 30x50 cm	szt.	800
4. 1	Torebki osłonowe, posterylizacyjne, pyłoszczelne, z zamknięciem samoprzylepnym. Rozmiar: 42x70 cm	szt.	500

lp.	Zadanie nr 10
1.	Uniwersalny, higieniczny pojemnik (polipropylenowy) do transportu ze szczelnie przylegającą nakładaną pokrywą. Umożliwia bezpieczny transport artykułów brudnych lub czystych. Pojemniki można składować jeden na drugim. Ma zamknięte uchwyty,kolor szary. Można go myć w myjni-dezynfektorze jeśli temperatura w komorze myjni nie przekroczy 100 °C.
1. 1	wymiary 40x30x17cm	szt.	3
1. 2	wymiary 40x30x22cm	szt.	3
1. 3	wymiary 40x30x27cm	szt..	2
2.	Pokrywa do pojemnika
2. 1	wymiary 40x30	szt.	8
3.	Koszyki z drobnej siatki z pokrywą połączoną z dnem, stosowane dla zabezpieczania delikatnych, mikro narzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów mycia, sterylizacji i magazynowania. Zamykane drucianym zaciskiem. ▪ Gładkie wykonanie bez zadziorów, elektropolerowane. ▪ Wykonane z niemagnetycznej stali AISI304. ▪ krawędzie zaokrąglone, wielkość oczka 1,6 mm, średnica drutu 0,7 mm.
3. 1	wymiary 90x90x50mm	szt.	2
3. 2	wymiary 15x50x35mm	szt.	2
3. 3	wymiary 200x100x35mm	szt.	1
4.	Tace sterylizacyjne wykonane z niemagnetycznej stali nierdzewnej, elektropolerowane. gładkie zaokrąglone krawędzie. rączki wkładane do wnętrza tac. Wielkość oczka perforowanej ściany bocznej 2 mm. średnica drutu obramowania górnego i dolnego 5 mm, dno zsiatki o kwadratowym oczku 6 mm i średnicy drutu 1,2 mm, możliwość składowania tac jedna na drugiej.
4. 1	wymiary 240x250x50mm	szt.	2
4. 2	wymiary 405x250x50mm	szt.	2
5.	Pokrywa do tacy z pojedynczą ramą
5. 1	240x250mm	szt.	1
5. 2	405x250mm	szt.	1

## zadanie nr 2  oznakowanie
	Przedmiot zamówienia	jm	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	%	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
lp.	Zadanie nr 6
1.	Etykieta do kontenera ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną o wymiarach 74 x 35 mm, kompatybilna z kontenerami typu Aesculap. Termin ważności do użycia min. 12 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem, że data ważności testu w dniu dostawy nie będzie krótsza niż 7 miesięcy.	sztuk	3000

2.	Plomba do zabezpieczenia zamknięcia kontenera, ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej . Wynik jednoznaczny - przebarwienie wskaźniki z koloru niebieskiego na brązowy, kompatybilna z kontenerami Aescoulap. Termin ważności do użycia minimum 12 miesięcy od daty produkcji.	sztuk	3000

3.	Etykiety dwustronnie przylepne ze wskaźnikiem chemicznym sterylizacji parą wodną, kompatybilne z metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż etykiety firmy GKE. Jedna rolka 750 etykiet, wskaźnik para wodna. Opakowanie 12 rolek. Wymagane oświadczenie producenta metkownic o kompatybilności oferowanych etykiet z posiadanymi przez Zamawiającego metkownicami firmy GKE, wydane przez producenta tych metkownic. Termin ważności do użycia min. 12 miesięcy liczony od dnia dostawy.	rolka	60

4.	Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Możliwość zapisu minimum 12 symboli w każdym z rzędów, kompatybilna z zamawianymi etykietami firmy GKE.	szt	1

5.	Wałek do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej, kompatybilny z zamawianą metkownicą dla etykiet firmy GKE	szt	20

lp.	Zadanie nr7
1.	JP050 PSP system PTFT filtr do kontenera PRIME LINE na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych	szt.	12

2.	Przyjazny dla skóry preparat czyszczący do dokładnego usuwania pozostałości po taśmach i substancjach klejących, gipsie, alginatach i cementach, oraz pastach cynkowo-eugenolowych. Zawierający w swoim składzie czysty terpen pomarańczowy z naturalnie tłoczonych skórek pomarańczy i olej natłuszczający; niezawierający alkaliów i mydła. Opakowanie 500 ml z korkiem, w którym mały otwór ułatwia dozowanie. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny.	1op	2