## zał.nr 1 - mocz PG
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ) na dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz dzierżawę analizatorów i dodatkowego sprzętu do medycznego laboratorium diagnostycznego Zamawiającego przez okres 18 miesięcy; nr sprawy: ZP/N/09/24
Załącznik Nr 1
CZĘŚĆ NR 2 - SYSTEM DO BADANIA MOCZU
Tabela nr 1 - Zestawienie parametrów granicznych analizatora
Lp. | ANALIZATOR – parametry graniczne | Wymóg przedmiotowy do spełnienia (warunek graniczny) | OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (podaje Wykonawca) LEGENDA: TAK – wykonawca winien potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK , podać - wykonawca winien potwierdzić spełnienie wymogów i dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I | Nazwa, model analizatora | podać
1 | Aparat używany, rok produkcji nie starszy niż – 2019 lub 2020 rok. | TAK - podać
2 | Wydajność : min. 250 pasków /godz. | TAK - podać
3 | Zasada odczytu – fotometria reflektancyjna z zastosowaniem matrycy światłoczułej CCD i źródła światła LED. | TAK
4 | Manualne podawanie pasków, automatyczny transport pasków do bloku pomiarowego, odczyt i usuwanie zużytych pasków. | TAK
5 | Prosty podajnik pasków bez użycia gumek do transportu, z możliwością załadowania do podajnika min. 10 pasków. | TAK
6 | Zamknięta komora na zużyte paski. | TAK
7 | Obsługa za pomocą wyświetlacza dotykowego. | TAK
8 | Automatyczny odczyt barw moczu z mozliwością dostrojenia odczytu przez zmianę współczynnika reflaktacji. | TAK
9 | Możliwość zmiany współczynnika reflaktancji dla każdego testu. | TAK
10 | Możliwość wybrania klarowności moczu, minimum 5 opcji. | TAK - podać
11 | Wbudowana drukarka termiczna. | TAK
12 | Flagowanie wyników patologicznych. | TAK
13 | Możliwość wydruku tylko patologicznych testów Pacjenta. | TAK
14 | Możliwość zmiany kolejności drukowanych wyników testów. | TAK
15 | Kalibracja czytnika za pomocą rutynowych pasków używanych do badań. | TAK
16 | Pamięć minimum 20 kalibracji i 500 kontroli. | TAK - podać
17 | Współpraca z laboratoryjnym systemem informatycznym (LIS). | TAK
18 | Włączenie analizatora do systemu informatycznego laboratorium. | TAK
19 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK
20 | Bezpłatna dostawa i instalacja systemu oraz włączenie do systemu informatycznego laboratorium. | TAK
21 | Bezpłatne przeszkolenie personelu z zakresu obsługi analizatora i interpretacji wyników (minimum 2 szkolenia po 3 godziny) | TAK - podać ilość szkoleń
22 | Pełen zakres bezpłatnych autoryzowanych usług serwisowych w okresie trwania umowy, w tym przegląd serwisowy raz w roku (akcesoria zużywalne, części zamienne, praca, dojazd serwisu). | TAK
23 | Przegląd serwisowy zakończony wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego i określeniem terminu kolejnego przegladu. | TAK
24 | Ciągła możliwość kontaktu z inżynierem serwisowym (zdalna pomoc w wypadku awarii ) – 7 dni w tygodniu 24h/dobę. | TAK
25 | W terminie 72 godzin od momentu zgłoszenia awarii (telefonicznie, faxem, drogą elektroniczną) w dni robocze, Wykonawca dokona koniecznych napraw. W przypadku utraty płynności wykonywanych badań- koszty związane z przekazaniem badań do innych jednostek pokrywa Wykonawca. | TAK
II | WYPOSAŻENIE
1 | Analizator wyposażony w zewnętrzny komputer i monitor 21 Cali, klawiaturę i mysz USB. | TAK
2 | Analizator wyposażony w zewnętrzną drukarkę laserową i czytnik kodów kreskowych. | TAK
Tabela nr 2 - zestawienie parametrów granicznych pasków testowych
Lp. | PASKI TESTOWE – parametry graniczne | Wymóg przedmiotowy do spełnienia (warunek graniczny) | OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (podaje Wykonawca) LEGENDA: TAK – wykonawca winien potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK , podać - wykonawca winien potwierdzić spełnienie wymogów i dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
1 | Paski zapewniają odczyt min. 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu: leukocyty, ciała ketonowe, białko, glukoza, azotyny, krew, urobilinogen, pH, bilirubinę, ciężar właściwy. | TAK - podać
2 | Paki testowe cechuje eliminacja wpływu kwasu askorbinowego na wyniki oraz kompensacja własnego zabarwienia moczu | TAK
3 | Czułość dla białka – nie gorsza niż 20 mg/dl, dla glukozy – nie gorsza niż 40 mg/dl. | TAK - podać
4 | Wyniki pH ze skalą co 0,5 jednostki w zakresie 5 do 9. | TAK
5 | Materiał kontrolny na bazie moczu ludzkiego, stabilny w temperaturze pokojowej przez minimum 2 tygodnie po otwarciu. | TAK
6 | Paski testowe i materiały kontrolne muszą pochodzić od tego samego producenta co oferowany analizator. | TAK
UWAGA
1 | Kontrola będzie prowadzona jeden raz na tydzień na dwóch poziomach (N i P). | TAK
2 | Ulotka metodyczna oferowanych pasków testowych i ulotka informacyjna czytnika (wraz z pierwszą dostawą)
Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.
Wyżej wymienione parametry uważa się za konieczne do spełnienia.
Niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.
Data, podpis i pieczęć Wykonawcy ...........................................

## zał.nr 2 - badania
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ) na dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz dzierżawę analizatorów i dodatkowego sprzętu do medycznego laboratorium diagnostycznego Zamawiającego przez okres 18 miesięcy; nr sprawy: ZP/N/09/24
Załącznik Nr 2
CZĘŚĆ NR 2 - SYSTEM DO BADANIA MOCZU
LP | RODZAJ BADANIA | LICZBA BADAŃ NA 18 miesięcy
1 | Badanie ogólne moczu – test paskowy | 22000
UWAGA
Kontrola będzie prowadzona jeden raz na tydzień na dwóch poziomach (N i P).
Wypełniony arkusz ofertowo cenowy musi zawierać wszystkie niezbędne odczynniki, płyny płuczące, materiały kontrolne i zużywalne.
Data, podpis i pieczęć Wykonawcy ...........................................

## zał.nr 3 - dostawa
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ) na dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz dzierżawę analizatorów i dodatkowego sprzętu do medycznego laboratorium diagnostycznego Zamawiającego przez okres 18 miesięcy; nr sprawy: ZP/N/09/24
Załącznik Nr 3
CZĘŚĆ NR 2 - SYSTEM DO BADANIA MOCZU
ARKUSZ OFERTOWO-CENOWY - DOSTAWA
Tabela nr 1 - ODCZYNNIKI
Lp. | Nazwa parametru | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania ( liczba testów / ilość mL ) | Sugerowana liczba opakowań na 18 m-cy | Cena jednego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN na 18 m-cy | Stawka VAT % | Cena jednego opakowania brutto PLN | Wartość brutto PLN na 18 m-cy
1 | Badanie ogólne moczu – test paskowy | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| suma | [5 empty] | 0 | x | x | 0
Tabela nr 2 - KALIBRATORY
Lp. | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania ( liczba testów / ilość mL ) | Sugerowana liczba opakowań na 18 m-cy | Cena jednego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN na 18 m-cy | Stawka VAT % | Cena jednego opakowania brutto PLN | Wartość brutto PLN na 18 m-cy
1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
… | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| suma |  |  |  |  | 0 | x | x | 0
Tabela nr 3 - MATERIAŁY KONTROLNE
Lp. | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania ( liczba testów / ilość mL ) | Sugerowana liczba opakowań na 18 m-cy | Cena jednego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN na 18 m-cy | Stawka VAT % | Cena jednego opakowania brutto PLN | Wartość brutto PLN na 18 m-cy
1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
… | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| suma |  |  |  |  | 0 | x | x | 0
Tabela nr 4 - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Lp. | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania ( szt. / liczba testów / ilość mL ) | Sugerowana liczba opakowań na 18 m-cy | Cena jednego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN na 18 m-cy | Stawka VAT % | Cena jednego opakowania brutto PLN | Wartość brutto PLN na 18 m-cy
1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
… | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| suma |  |  |  |  | 0 | x | x | 0
| Łączna wartość | wartość netto | wartość brutto
| Załącznik nr 3 - (tabela nr 1-4) | 0 | 0
Data, podpis i pieczęć Wykonawcy ...........................................

## zał.nr 4 - najem
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ) na dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz dzierżawę analizatorów i dodatkowego sprzętu do medycznego laboratorium diagnostycznego Zamawiającego przez okres 18 miesięcy; nr sprawy: ZP/N/09/24
Załącznik Nr 4
CZĘŚĆ NR 2 - SYSTEM DO BADANIA MOCZU
ARKUSZ OFERTOWO-CENOWY - NAJEM / DZIERŻAWA
Lp. | Przedmiot umowy najmu-dzierżawy ( nazwa, producent ) | Miesięczna cena netto | Wartość netto na 18 m-cy | % VAT | Wartość brutto na 18 m-cy
1 |  |  | 0 |  | 0
2 |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  | 0 |  | 0
… |  |  | 0 |  | 0
| suma |  | 0 |  | 0
Data, podpis i pieczęć Wykonawcy ...........................................