Załącznik Nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia/

Formularz cenowy

Zakup 3 ambulansów typu C dla WSPRiTS Płock

| Ambulans typu C – 3 sztuki Pojazd kompletny: Marka ……………………………….………. Typ ……………………………….………. Oznaczenie handlowe ………………….……………………. Nazwa i adres producenta pojazdu kompletnego:.................................................................................................................................................................................. Nr i data wydania świadectwa homologacji (podać): ……………………………………………………………………………………………………………………………… Rok produkcji pojazdu kompletnego (pojazd bazowy) 2022/2023 (podać): ….………………………………………………….…………………………………………….. Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka ………………….………. Typ …………………….………. Oznaczenie handlowe ……………….……….……. Nazwa i adres producenta pojazdu skompletowanego:........................................................................................................................................................................ Nr i data wydania świadectwa homologacji (podać):…………………………………………………………………………………………………………………..………….. Rok produkcji pojazdu skompletowanego minimum 2023: …….……………………….……………………………………………………………………………………….. |
| --- |
| PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| NADWOZIE |
| Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, z nadwoziem samonośnym, zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi elementami (np. płytami, profilami) z tworzywa sztucznego w kolorze białym z DMC pow. 3,5 t. (pojazd bez ogranicznika prędkości i tachografu). | TAK podać |  |
| Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Elektryczne ogrzewanie szyby przedniej. Półki nad przednią szybą. | TAK |  |
| Kabina kierowcy - dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy, fotel kierowcy i pasażera z pełną regulacją: regulacja wzdłużna, regulacja oparcia, regulacja wysokości. Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach (góra-dół, przód-tył). Lampki do czytania dla pasażera, wnęka nad przednią szybą w standardzie 1 DIN przystosowana do montażu radioodtwarzacza lub panelu sterowania, półka podsufitowa nad głową kierowcy przystosowana do zamontowania radiotelefonu, ze względu na kompatybilność z posiadanym systemem łączności. Zamawiający wymaga radiotelefonu typu Motorola DM 4601E VHF lub równoważny, w kabinie kierowcy do radiotelefonu wyprowadzona antena zakończona wtykiem typu BNC wraz z przewodem zasilania 12V (zakończonym wtykiem kompatybilnym do w/wym. radiotelefonu). Dopuszcza się montaż radiotelefonu na środku deski rozdzielczej. Instalacja elektryczno-antenowa SWD PRM. Wyprowadzenie instalacji elektryczno-antenowej wraz z adapterami oraz uchwytami do zamontowania tabletu Zebra L10 SLATE oraz drukarki pod system SWD PRM. (UWAGA: drukarka nie stanowi przedmiotu oferty). W kabinie kierowcy stacja dokująca do tabletu z zasilaczem zamontowana w sposób zapewniający odpowiednią czytelność i obsługę tabletu przez kierowcę jak i osobę siedzącą na miejscu pasażera w miejscu łatwo dostępnym, nieutrudniającym korzystania z przełączników zamontowanych na desce rozdzielczej, nie utrudniającym widoczności kierowcy przez szybę przednią, nie kolidującym z poduszkami powietrznymi (wymagane badanie wytrzymałościowe oferowanego rozwiązania, wykonane przez jednostkę notyfikowaną – do wglądu na wezwanie Zamawiającego). Dodatkowa antena dachowa dwuzakresowa GPS/GSM zakończona wtykami umożliwiającymi podłączenie do stacji dokującej. Przygotowanie instalacji elektryczno-antenowej pozwalającej na łatwe wpinanie/wypinanie modułu GPS użytkowanego w SWD PRM. Stacja dokująca połączona z drukarką za pomocą dwóch przewodów USB (USB A- USB B, USB A- USB mini) lub kabla USB z przejściówką. | TAK |  |
| Furgon - fabryczny lakier w kolorze żółtym zgodnie z obowiązującą normą. | TAK |  |
| Nadwozie przystosowane do przewozu 1 osoby w pozycji leżącej na noszach oraz trzyosobowego zespołu specjalistycznego/podstawowego PRM. | TAK |  |
| Minimalne wymiary przedziału medycznego: długość przedziału medycznego min. 3,00 m szerokość przedziału medycznego min. 1,70 m - wysokość przedziału medycznego min. 1,80 m | TAK podać |  |
| Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 260 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi, kieszenie na tylnych drzwiach do przewożenia drobnego wyposażenia medycznego. | TAK podać |  |
| Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą. Dopuszcza się jako wyposażenie dodatkowe system elektryczny wspomagający zamykanie drzwi (parametr nie wymagany). | TAK |  |
| Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. Dopuszcza się jako wyposażenie dodatkowe system elektryczny wspomagający zamykanie drzwi (parametr nie wymagany). | TAK |  |
| Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi wyposażony w: - miejsce mocowania 2 szt. butli tlenowych 10 litrowe (bez butli) wraz z 2 szt. reduktorów do butli, - mocowanie krzesełka kardiologicznego, - mocowanie noszy podbierakowych, - mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych, - mocowanie deski ortopedycznej dla dzieci, - mocowanie materaca próżniowego, - mocowanie szyn Kramera, - mocowanie kamizelki unieruchamiającej typu KED, - mocowanie 3 kasków ochronnych, - mocowanie torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego, - miejsce dla pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę, - wyposażenie techniczne (łom, łopata) z systemem ich mocowania. Dopuszcza się by miejscem przewożenia szyn Kramera, kamizelki KED, deski ortopedycznej dla dzieci był przedział medyczny. | TAK |  |
| Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. | TAK |  |
| Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane drzwi. Drzwi te powinny być zabezpieczone przed otwarciem gdy ambulans drogowy jest w ruchu. Podczas postoju pojazdu z zapalonym silnikiem powinna być możliwość otwarcia drzwi przesuwnych. | TAK |  |
| Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmującym wszystkie drzwi pojazdu. | TAK |  |
| Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne, kurtyny powietrzne dla kierowcy i pasażera. | TAK |  |
| Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem pokryty wykładziną antypoślizgową. | TAK |  |
| Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny tzn. nie wystający poza obrys nadwozia i nie zmniejszający prześwitu pojazdu, pokryty wykładziną antypoślizgową i dodatkowy zewnętrzy przy prawych drzwiach przesuwnych do przedziału medycznego stopień automatycznie chowany (obrotowy) przy zamykaniu drzwi. Zamawiający nie dopuszcza stopnia wsuwanego do kasety (ze względu na częste zacinanie się tego typu stopni). Możliwość ręcznego włączania i wyłączania stopnia przyciskiem umieszczonym na słupku przy drzwiach prawych przesuwnych do przedziału medycznego. | TAK |  |
| Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| Światła boczne pozycyjne zwiększające zauważalność ambulansu w warunkach ograniczonej widoczności. | TAK |  |
| Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane. Podgrzewane dysze spryskiwaczy. | TAK |  |
| Zestaw narzędzi z podnośnikiem, koło zapasowe lub zestaw naprawczy. | TAK |  |
| Zbiornik paliwa o pojemności min. 75 l. | TAK podać |  |
| Zbiornik płynu AdBlue o pojemności min. 18 litrów. | TAK podać |  |
| Elektryczne złącze do podłączenia urządzeń zewnętrznych (technologia CAN bus lub równoważna). | TAK podać |  |
| Radioodtwarzacz z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym (przycisk włącz/wyłącz w przedziale medycznym), zasilany z 12V z eliminacją zakłóceń i anteną dachową ze wzmacniaczem antenowym. Możliwość całkowitego wyciszenia głośników w przedziale medycznym. | TAK |  |
| Po otwarciu drzwi bocznych powinna zapalać się minimum jedna lampa sufitowa oraz dodatkowe tzw. nocne oświetlenie w kolorze niebieskim, a po ich zamknięciu gasnąć z opóźnieniem max. 0,5 min. | TAK podać |  |
| Kamera cofania, wyświetlacz LCD w formie lusterka wstecznego zamontowany w kabinie kierowcy. Czujniki parkowania przednie i tylne. | TAK |  |
| Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący z następującymi funkcjami: sterowanie oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), sterowanie pracą dodatkowych sygnałów pneumatycznych, informującymi o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączenia ambulansu do sieci 230V – w panelu lub oddzielny moduł, informującymi o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi pomiędzy przedziałem medycznym a kabiną kierowcy – w panelu lub oddzielny moduł, - informującymi o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego. Zamawiający nie dopuszcza panelu sterującego typu „touch screen” (dotykowego). | TAK |  |
| W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni). | TAK |  |
| Lampy przeciwmgielne przednie lub reflektory przednie z funkcją doświetlania zakrętów. | TAK |  |
| Reflektory główne typu LED | TAK |  |
| SILNIK |
| Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim. | TAK |  |
| Silnik o pojemności pow. 1950 cm³. | TAK podać |  |
| Silnik o mocy min. 170 KM. | TAK podać |  |
| Moment obrotowy min. 380 Nm. | TAK podać |  |
| Spełniający wymogi normy emisji spalin EURO 6 lub EURO VI | TAK podać |  |
| ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |
| Skrzynia biegów automatyczna lub manualna | TAK podać |  |
| Minimum 6-biegów do przodu i bieg wsteczny. | TAK podać |  |
| Napęd na koła przednie, tylne, dopuszczamy napęd 4 x 4. | TAK podać |  |
| UKŁAD HAMULCOWY I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA |
| Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych. | TAK |  |
| Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny. | TAK |  |
| Elektroniczny korektor siły hamowania. | TAK |  |
| Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania i przerywanym trybem działania świateł STOP w przypadku nagłego hamowania. | TAK |  |
| Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), wentylowane. | TAK |  |
| System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu lub równoważny. | TAK |  |
| System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR. | TAK |  |
| System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy lub równoważny. | TAK |  |
| ZAWIESZENIE |
| Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. Zwiększony nacisk na oś przednią (podać wartość). | TAK podać |  |
| Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. | TAK |  |
| UKŁAD KIEROWNICZY |
| Ze wspomaganiem. | TAK |  |
| OGRZEWANIE I WENTYLACJA |
| Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W. | TAK podać |  |
| Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik do ogrzewania przedziału medycznego w trakcie jazdy ambulansu (podać markę i model). | TAK podać |  |
| Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna. | TAK |  |
| Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,5 kW umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego (podać markę i model). | TAK podać |  |
| Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja pół automatyczna lub automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym umożliwiając klimatyzowanie przedziału medycznego. | TAK |  |
| Szyber dach pełniący funkcję wyjścia ewakuacyjnego o min. wymiarach 700 x 500 | TAK podać |  |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
| Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah z tym, że przedział medyczny ma być wyposażony w akumulator typu AGM lub żelowy do zasilania wszystkich odbiorników prądu. | TAK podać |  |
| Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym. | TAK |  |
| Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - minimum 250 A. | TAK podać |  |
| Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich. | TAK |  |
| Instalacja elektryczna 230V: zasilanie zewnętrzne 230V, min. 3 zerowane gniazda w przedziale medycznym, zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym, zabezpieczenie przeciwporażeniowe, przewód zasilający minimum 10 m. inwertor prądu stałego 12V na zmienny 230V o mocy min. 1000W (prąd w „sinusie”), w trakcie jazdy pojazdu w gniazdach 230V ma być dostępne napięcie do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230V, z możliwością wyłączania napięcia (wyłącznik inwertora). | TAK podać |  |
| Na lub w pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V. | TAK |  |
| Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V. | TAK |  |
| Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - minimum 4 gniazda 12V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych, wraz z wtyczkami, - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki. | TAK podać |  |
| SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |
| Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego i dodatkowymi światłami roboczymi LED do oświetlania przedpola ambulansu. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - możliwość podawania komunikatów głosowych. | TAK |  |
| Belka świetlna umieszczona na tylnej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego i dodatkowymi światłami roboczymi LED do oświetlania pola za ambulansem. | TAK |  |
| Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy (z sygnalizacją załączenia), zmiana modulacji sygnału dźwiękowego poprzez naciśnięcie klaksonu. | TAK |  |
| Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni. | TAK |  |
| Dodatkowe sygnały pneumatyczne - powinny działać tylko przy załączonej uprzednio podstawowej sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. | TAK |  |
| Dwie lampy LED niebieskiej barwy na wysokości pasa przedniego, na lusterkach zewnętrznych oraz na przednich błotnikach. | TAK |  |
| Reflektory zewnętrzne LED po bokach pojazdu do oświetlenia miejsca akcji, po dwa z każdej strony, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. | TAK |  |
| Oznakowanie pojazdu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03.01.2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 118): 1) wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne o średnicy 50 cm, umieszczony na tylnych drzwiach oraz na dachu i po bokach, w tylnej części pojazdu; 2) napis lustrzany „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 22 cm, umieszczony z przodu pojazdu; dopuszczalne jest umieszczenie napisu „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 10 cm, także z tyłu pojazdu; 3) po obu bokach pojazdu litera barwy czerwonej „S” lub „P” (do uzgodnienia) – umieszczona w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm; grubość linii okręgu i liter wynosi 4 cm; 4) trzy pasy odblaskowe: pas typu 1 lub 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczony wokół dachu, pas typu 1 lub 3 – barwy niebieskiej, umieszczony bezpośrednio nad pasem, o którym mowa w lit. c, pas typu 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczony między linią okien a nadkolami; 5) nazwa dysponenta jednostki SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku umieszczona po bokach pojazdu w dolnej części drzwi kierowcy i pasażera; 6) kryptonim zespołu ratownictwa medycznego określony w wojewódzkim planie działania systemu, barwy czerwonej, o wysokości liter 10 cm, umieszczony po bokach i z tyłu pojazdu, pod okręgami z oznaczeniem zespołu, o których mowa w pkt 3 (W03 XXX numery do uzgodnienia). Przed wykonaniem oklejenia wymagane jest przedstawienie projektu do akceptacji Zamawiającego. | TAK podać |  |
| OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
| Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej: światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp (lub listew) sufitowych LED, oświetlenie skupione regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (minimum 2 szt.), halogen zamontowany nad blatem roboczym. | TAK podać |  |
| ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |
| Kabina kierowcy wyposażona w jedną dodatkową instalację 12V. | TAK |  |
| Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu. | TAK |  |
| Zamontowana na powierzchni metalowej dachowa antena VHF 1/4 fali radiotelefonu o niżej wymienionych parametrach i podłączona do radiotelefonu (możliwość konserwacji anteny z dostępem z przedziału medycznego po demontażu jednej z lamp sufitowych): - dostrojona na zakres częstotliwości 168 - 169 MHz, - impedancja wejścia 50 Ohm, - współczynnik fali stojącej ≤ 1,5, - charakterystyka promieniowania dookólna. | TAK podać |  |
| PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE |
| Dopuszcza się zabudowę meblową równoważną z opisaną poniżej pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę (na wezwanie Zamawiającego schemat zabudowy meblowej ściany działowej oraz ściany lewej i prawej przedziału medycznego). | TAK |  |
| Zabudowa specjalna na ścianie działowej: a) szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną (blat na wysokości 100 cm ± 5 cm), wyposażona w min. dwie szuflady z systemem przesuwnych przegród porządkujący przewożone tam leki, b) pojemnik na zużyte igły, c) miejsce na kosz na odpady, d) miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, e) jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni umieszczony u wezgłowia noszy, mocowany do podłogi w miejscu umożliwiającym nieskrępowane obejście noszy jak i bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy, wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek i regulowany kąt oparcia pleców (fotel z czujnikiem nie zapięcia pasów i kontrolką w kabinie kierowcy, sygnalizacja niezapiętego pasa działająca wyłącznie w trakcie jazdy pojazdu), f) fotel u wezgłowia noszy wyposażony w funkcję przesuwu przód/tył bez konieczności użycia narzędzi, funkcja ta ma być dostępna zarówno z pozycji siedzącej jak i stojącej za pomocą przycisku zwalniającego mechanizm przesuwu znajdującego się na fotelu i na ścianie działowej | TAK podać |  |
| Fotel u wezgłowia noszy z czujnikiem zapięcia pasów i kontrolką w kabinie kierowcy, sygnalizacja niezapiętego pasa działająca wyłącznie w trakcie jazdy pojazdu) /parametr niewymagany, lecz punktowany/ Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt. | TAK/NIE podać |  |
| Zabudowa specjalna na ścianie prawej: a) min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem (tzw. nocnym) uruchamianym automatycznie po ich otwarciu lub uruchamianym osobnym wyłącznikiem, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia, zamki szafek, b) jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie na postoju), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3-punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko, c) uchwyt na 2 szt. butli tlenowych o min. pojemności 400l przy ciśnieniu 150 at każda (bez butli) wraz z 2 szt. reduktorów z szybkozłączem AGA i przepływomierzem do min. 25l/min, d) uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, e) przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu, f) przy fotelu obrotowym panel sterujący umożliwiający: - sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału medycznego, - sterowanie układem ogrzewania przedziału medycznego, - sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji, - sterowaniem termoboxem (wyświetlający temperaturę w termoboksie) - wyświetlanie temperatury w przedziale medycznym oraz temperatury na zewnątrz pojazdu, - wyświetlanie informacji o włączonym oświetleniu zewnętrznym, - wyświetlanie informacji o wysuniętym stopniu zewnętrznym, - funkcje zegara i kalendarza. Zamawiający nie dopuszcza panelu sterującego typu „touch screen” (dotykowego). | TAK podać |  |
| Zabudowa specjalna na ścianie lewej: a) min. cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem (tzw. nocnym) uruchamianym automatycznie po ich otwarciu lub uruchamianym osobnym wyłącznikiem, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia, zamki szafek, b) pod szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) oraz gniazda 12V (min. 3 szt.), c) na wysokości głowy pacjenta panele przesuwane w szynach do zamocowania dowolnego respiratora transportowego, defibrylatora oraz pompy infuzyjnej, d) szafa z pojemnikami do uporządkowanego transportu i segregacji drobnego sprzętu medycznego, e) schowek na narkotyki z zamkiem szyfrowym. | TAK podać |  |
| Miejsce mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej o masie do 15 kg wraz z zasilaniem 12V. W przypadku mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej w przedziale medycznym, system mocowania przebadany na zgodność z normą PN-EN 1789 lub normą równoważną (na wezwanie Zamawiającego tzw. ATEST 10G). | TAK |  |
| Uchwyt do kroplówki na min. 4 szt. mocowane w suficie. | TAK podać |  |
| Termoboks – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych przenośny lub stacjonarny (w zabudowie meblowej). | TAK |  |
| Centralna instalacja tlenowa: z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA, miejsce mocowania 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych w zewnętrznym schowku (bez butli), 2 szt. reduktorów wyposażonych w manometry, manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm. w butlach tlenowych, konstrukcja zapewniająca możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony, wyposażona we wpinany/wypinany przepływomierz obrotowy z nawilżaczem o przepływie regulowanym do 15L/min. | TAK podać |  |
| Pojemnik termoizolacyjny typu „coolbox” w zabudowie meblowej. | TAK |  |
| 87. Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. | TAK |  |
| 88. Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu. | TAK |  |
| W przedziale medycznym nad blatem roboczym na ścianie działowej, zamontowany uchwyt do drukarki używanej w SWD PRM wraz z doprowadzonym zasilaniem z dodatkowym gniazdem 12V (wymagane badanie wytrzymałościowe oferowanego rozwiązania, wykonane przez jednostkę notyfikowaną – do wglądu na wezwanie Zamawiającego). Drukarka zamontowana w sposób umożliwiający jej łatwy demontaż oraz nie utrudniająca pracy na blacie roboczym. Dodatkowo drukarka winna być zabezpieczona przed ewentualnym zabrudzeniem/zalaniem (wymagane badanie wytrzymałościowe oferowanego rozwiązania, wykonane przez jednostkę notyfikowaną – do wglądu na wezwanie Zamawiającego). | TAK |  |
| Sposób montażu uchwytów do drukarki oraz stacji dokującej tabletu mają umożliwiać ich prawidłowe użytkownie w trakcie jazdy ambulansu czyli możliwość pracy na w/wym. urządzeniach przez obsługę ambulansu (nie może być utrudniony dostęp, urządzenie nie mogą być zasłonięte itd.). | TAK |  |
| DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU |
| Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. | TAK |  |
| Urządzenie do wybijania szyb i do cięcia pasów w przedziale medycznym. | TAK |  |
| W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie wyposażony w światło typu LED. | TAK |  |
| Trójkąt ostrzegawczy - 2 sztuki, komplet kluczy, podnośnik samochodowy. | TAK |  |
| Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy” tj. co najmniej 20 l paliwa. | TAK podać |  |
| Czujniki ciśnienia w oponach. | TAK |  |
| Wykonawca zamontuje w ambulansach w siedzibie Zamawiającego posiadane wyposażenia medyczne wymagane, zgodne z wymogami NFZ. | TAK |  |
| WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |
| Serwis pojazdu bazowego realizowany w najbliższej ASO oferowanej marki ambulansu. | TAK |  |
| Serwis zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji (łącznie z okresowymi przeglądami zabudowy sanitarnej) realizowany w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
| Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; ww. zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem e-maila wskazanego w umowie; maksymalny czas naprawy – do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. | TAK podać |  |
| Gwarancja mechaniczna na pojazd bazowy, na którym wykonano adaptację na ambulans, nie krócej jednak niż 24 miesiące bez limitu kilometrów. | TAK podać |  |
| Przeglądy gwarancyjne (serwisowe), jak i techniczne (okresowe) samochodów bazowych dokonywane były w ASO. Koszty wykonania ww. usług po stronie Wykonawcy, natomiast koszty materiałów eksploatacyjnych (np. olejów) płatne po stronie Zamawiającego. Koszt przeglądów zabudowy specjalnej (usługi, jak i materiałów) będzie po stronie Wykonawcy. | TAK |  |
| Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 24 miesiące. | TAK podać |  |
| Gwarancja na perforację – min. 60 miesięcy. | TAK podać |  |
| Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące. | TAK podać |  |
| Gwarancja na sprzęt medyczny – min. 24 miesiące. | TAK podać |  |
| WYPOSAŻENIE MEDYCZNE |
| NOSZE GŁÓWNE - 3 sztuki Marka ……………………..………………………..……..………..……. Model ……….………………..………………….………..…………………. Rok produkcji: 2023 |
| PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| Nosze monoblokowe sterowane elektrycznie przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem, umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych. | TAK |  |
| Nosze łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej. | TAK |  |
| Nosze z możliwością regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 75 stopni. Opuszczanie i podnoszenie noszy regulowane płynnie elektrycznie bez wysiłkowo, nosze zasilane akumulatorowo, w kpl. z noszami min. 2 szt. akumulatorów ze wskaźnikiem poziomu naładowania, w kpl. ma być ładowarka 12V i 230V. Możliwość szybkiej wymiany akumulatora w noszach bez konieczności używania narzędzi czy demontowania elementów noszy. Nosze wyposażone w 4 koła jezdne o średnicy min. 15 cm, z czego min. 2 obrotowe i wyposażone w hamulce. System mocowania noszy do podłogi musi posiadać możliwość ładowania akumulatora noszy po wpięciu ich do mocowania w trakcie jazdy lub postoju ambulansu. System mocowania noszy musi posiadać możliwość przesuwu ich na środek przedziału medycznego tak by mieć dostęp do pacjenta z 3 stron. Nosze muszą posiadać możliwość mechanicznego/ ręcznego opuszczania i podnoszenia podwozia, a także załadunku i wyładunku noszy z ambulansu w przypadku awarii systemu elektrycznego. Rama noszy musi posiadać możliwość skrócenia jej długości do transportu w ciasnych przestrzeniach takich jak windy, wąskie korytarze . | TAK podać |  |
| 3a.Wskaźnik ilości złożeń podwozia góra/dół tzw. wskaźnik serwisowy /parametr niewymagany, lecz punktowany/ Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt. | TAK / NIE podać |  |
| Nosze z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. Z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży do transportu dzieci o wadze do min. 45 kg – podać model pasów. | TAK podać |  |
| Nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą. | TAK |  |
| Ze składanymi poręczami bocznymi, z wieszakiem składanym do podwieszania kroplówki o regulowanej wysokości. | TAK |  |
| Nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego niekorodującego materiału lub opisać sposób zabezpieczone przed korozją (podać rodzaj materiału z którego wykonane są nosze). | TAK |  |
| Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego nieprzyjmujący krwi, brudu, przystosowany do dezynfekcji, umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; materac wyposażony w odpinany podgłówek. | TAK |  |
| Wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy. | TAK |  |
| Obciążenie dopuszczalne noszy min. 300 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg). | TAK podać |  |
| Waga oferowanych noszy ma być zgodna z wymogami aktualnej normy PN EN 1865-2 lub normy równoważnej (podać wagę noszy w kg). | TAK podać |  |
| System mocowania noszy z zasilaniem elektrycznym, posiadający funkcję wysuwu na zewnątrz oraz przesuwu bocznego o min. 20 cm, umożliwiający łatwy, bez konieczności dźwigania załadunek i rozładunek noszy do/z karetki przez personel medyczny. System mocowania ma być zgodny z normą PN EN 1789+ A2 (lub normą równoważną) | TAK podać |  |
| Sprzęt medyczny ma spełniać wymogi aktualnej normy PN EN 1789, PN EN 1865-2 lub równoważnej. | TAK |  |
| Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu. | TAK podać |  |
| Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; ww. zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem e-maila wskazanego w umowie. | TAK podać |  |
| Czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. | TAK |  |
| W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. | TAK |  |
| Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu. | TAK |  |
| Autoryzowany przez producenta serwis z siedzibą na terenie Polski (podać punkty serwisowe). | TAK podać |  |
| SSAK Z WŁASNYM AKUMULATOREM - 3 sztuki Marka ……………………..………………………..……..………..……. Model ……….………………..………………….………..…………………. Rok produkcji: 2023 |
| PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| Zasilanie zewnętrzne: prądem stałym, prądem zmiennym. | TAK |  |
| Ładowarka akumulatora lub uchwyt ścienny z funkcją zasilania ssaka i ładowania akumulatora. | TAK |  |
| Zbiornik wielokrotnego użytku o pojemności min. 1L na wkłady jednorazowe. | TAK podać |  |
| Regulacja podciśnienia min. od 0 do 80 kPa. | TAK podać |  |
| Wydajność regulowana w zakresie do min. 20L/min. | TAK podać |  |
| Układ odcinający przy przepełnieniu. | TAK |  |
| Filtr bakteryjny. | TAK |  |
| Wskaźnik naładowania akumulatora. | TAK |  |
| Zbiornik jednorazowy min. 2 sztuki (wkład do słoja). | TAK podać |  |
| Filtr do ssaka min 2 sztuki. | TAK podać |  |
| Wąż ssący minimum 120 cm. | TAK podać |  |
| Łącznik do węża ssania min. 2 sztuki. | TAK podać |  |
| Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu. | TAK podać |  |
| Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; ww. zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem e-maila wskazanego w umowie. | TAK |  |
| Czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. | TAK |  |
| W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. | TAK |  |
| Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu. | TAK |  |
| Autoryzowany przez producenta serwis z siedzibą na terenie Polski (podać punkty serwisowe). | TAK podać |  |
| PŁACHTA RATOWNICZA - 3 sztuki Marka ……………………..………………………..……..………..……. Model ……….………………..………………….………..…………………. Rok produkcji: 2023 |
| PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| Płachta transportowa wykonana z materiału typu Complan, łatwo zmywalna, przystosowana do dezynfekcji, wyposażona w kieszeń na nogi z otworem do dezynfekcji i czyszczenia, min. 8 uchwytów do przenoszenia wyposażonych w specjalne niewrzynające w dłoń osłony, przystosowana do transportu pacjenta zarówno w desce jak i bezpośrednio w płachcie, wymiary płachty min. 200x90 cm, obciążenie dopuszczalne min. 230 kg, prześwietlana dla promieni X, w kpl torba transportowa do przenoszenia płachty. Deklaracja zgodności CE i z normą 1865-1 (lub normą równoważną) na oferowane nosze załączyć do oferty. | TAK podać |  |
| Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru i szkolenia personelu. | TAK podać |  |
| Czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. | TAK |  |
| W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. | TAK |  |
| KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE TRANSPORTOWE - 3 sztuki Marka ……………………..………………………..……..………..……. Model ……….………………..………………….………..…………………. Rok produkcji: 2023 |
| PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| Krzesło transportowe składane wykonane z materiału odpornego na korozję i środki dezynfekujące, wyposażone w ruchome tylne ramię z regulacja długości umożliwiające znoszenie po schodach i zjazd, wyposażone w 2 pary składanych rączek tylnych umieszczonych na 2 poziomach wysokości, wyposażone w skracane rączki przednie z regulacją ich długości w co najmniej 3 zakresach, wyposażone w 4 koła jezdne z czego 2 tylne z hamulcami a przednie skrętne, wyposażone w składany podnóżek, wyposażone w pasy zabezpieczające, wyposażone w siedzisko i oparcie wykonane z miękkiego materiału demontowanego do dezynfekcji, obciążenie dopuszczalne min. 250 kg, waga zgodna z PN EN 1865-4 (lub z normą równoważną). Deklaracja zgodności CE i z normą 1865-4 (lub z normą równoważną) na oferowane krzesło załączyć do oferty. | TAK podać |  |
| 1a. Krzesło wyposażone w elektryczny dopinany system trakcyjny umożliwiający zarówno zjazd jak i wjazd po schodach do góry /parametr niewymagany, lecz punktowany/ Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt. | TAK / NIE podać |  |
| Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu. | TAK podać |  |
| Czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. | TAK |  |
| Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; ww. zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem e-maila wskazanego w umowie. | TAK |  |
| Czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. | TAK |  |
| W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. | TAK |  |
| Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu. | TAK |  |
| W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. | TAK |  |
| KAPNOGRAF - 3 sztuki Marka ……………………..………………………..……..………..……. Model ……….………………..………………….………..…………………. Rok produkcji: 2023 |
| PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| Mały przenośny do monitorowania etCO2 u pacjentów zaintubowanych zarówno dorosłych jak i dzieci. W komplecie z adapterami do monitorowania (25 sztuk dla dorosłych, 25 sztuk dla dzieci). | TAK |  |
| Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu. | TAK podać |  |
| Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; ww. zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem e-maila wskazanego w umowie. | TAK |  |
| Czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. | TAK |  |
| W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. | TAK |  |
| Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu. | TAK |  |
| DESKA ORTOPEDYCZNA Z PASAMI I UNIERUCHOMIENIEM GŁOWY - 3 sztuki Marka ……………………..………………………..……..………..……. Model ……….………………..………………….………..…………………. Rok produkcji: 2023 |
| PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| Nosze typu deska ortopedyczna, wykonana z wysokoodpornego tworzywa sztucznego. | TAK |  |
| Przenikliwa dla promieni X. | TAK |  |
| Pasy zabezpieczające kodowane kolorem, mocowane obrotowo, wyposażone w metalowe klamry i metalowe duże karabińczyki obrotowe na końcach pasów – min. 4 sztuki w komplecie. | TAK podać |  |
| Mocowanie pasów po min. 5 miejsc mocowania na dłuższej stronie deski. | TAK podać |  |
| Co najmniej 14 uchwytów do przenoszenia rozmieszczonych na obwodzie deski. | TAK podać |  |
| Zestaw klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego, z możliwością zmiany punktu mocowania pasków mocujących, z możliwością obserwacji uszu poszkodowanego, z co najmniej dwoma pasami dodatkowymi do mocowania głowy (podbródkowy i czołowy). Całe mocowanie pokryte tworzywem wodoodpornym, unieruchomienie głowy wielokrotnego użytku. | TAK |  |
| Waga deski do 8,0 kg, obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg. | TAK podać |  |
| Odległość otworów deski od podłoża minimum 4 cm. | TAK podać |  |
| Szerokość deski minimum 41cm. | TAK podać |  |
| Długość deski minimum 183 cm. | TAK podać |  |
| Zwężenie końca dystalnego deski. | TAK |  |
| Dodatnia pływalność deski. | TAK |  |
| Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu. | TAK podać |  |
| Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; ww. zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem e-maila wskazanego w umowie. | TAK |  |
| Czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. | TAK |  |
| W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. | TAK |  |
| Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki do napraw warsztatowych na koszt serwisu. | TAK |  |
| PLECAK RATOWNICZY- 6 sztuk Marka ……………………..………………………..……..………..……. Model ……….………………..………………….………..…………………. Rok produkcji: 2023 |
| PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| Wielokomorowy (min. 5 dużych komór głównych) przeznaczonych do przechowywania i przenoszenia wyposażenia medycznego niezbędnego do pracy w zespołach ratownictwa medycznego. | TAK podać |  |
| Wymiary minimalne plecaka: 60cmx50cmx30cm. | TAK podać |  |
| Wykonany z materiału typu Complan lub Cordura w kolorze czerwonym/ tzw. fluorescencyjnym z elementami odblaskowymi w przedniej i górnej części plecaka, wyposażony w min. 3 kieszenie zewnętrzne do przenoszenia podstawowego wyposażenia, z uchwytami do przenoszenia plecaka rozmieszczonymi zarówno w pionie jak i w poziomie, z systemem szelkowym do transportu na plecach, szelki o regulowanej długości. | TAK podać |  |
| Spód plecaka zabezpieczony przed przetarciem, z ampularium na min. 80 ampułek o różnej pojemności z opisanymi miejscami położenia poszczególnego leków, z miejscem na min 4 butelki płynów infuzyjnych wraz z aparatami do toczenia płynów oraz z miejscem na mankiet do szybkiej infuzji ciśnieniowej. | TAK podać |  |
| Zestaw min. 4 przezroczystych organizerów umożliwiających segregację sprzętu medycznego mocowanych na rzep w komorze głównej z możliwością zmiany ułożenia w zależności od potrzeb. | TAK podać |  |
| Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru i szkolenia personelu. | TAK podać |  |
| Czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. | TAK |  |
| W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. | TAK |  |
| ZESTAW SZYN KRAMERA - 3 sztuki Marka ……………………..………………………..……..………..……. Model ……….………………..………………….………..…………………. Rok produkcji: 2023 |
| PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| Wykonane z metalowego, formowalnego stelaża, pozwalającego na dopasowanie kształtu do zastanej pozycji kończyny. Stelaże znajdują się w pokrowcach wykonanych z łatwo zmywalnego tworzywa sztucznego, wyścielonego podbiciem gąbkowym. Zapewnia to prawidłowe wyścielenie szyny i estetyczny wygląd. Materiał, z którego wykonane są pokrowce, nadaje się do sterylizacji w płynach i autoklawie. Komplet składa się z 14 szyn w 9 różnych rozmiarach oraz torby transportowej z przegrodami, wykonanej z Cordury. | TAK |  |
| CIŚNIENIOMIERZ MECHANICZNY Z KOMPLETEM MANKIETÓW (mankiety dla dorosłych, dla dzieci, dorosły długi, udowy) - 3 sztuki Marka ……………………..………………………..……..………..……. Model ……….………………..………………….………..…………………. Rok produkcji: 2023 |
| WOREK WIELORAZOWY DO RESUSCYTACJI DLA DOROSŁYCH Z KOMPLETEM MASEK (3 rozmiary) - 3 sztuki Marka ……………………..………………………..……..………..……. Model ……….………………..………………….………..…………………. Rok produkcji: 2023 |
| WOREK WIELORAZOWY DO RESUSCYTACJI DLA DZIECI Z KOMPLETEM MASEK (3 rozmiary) - 3 sztuki Marka ……………………..………………………..……..………..……. Model ……….………………..………………….………..…………………. Rok produkcji: 2023 |
| ZESTAW LARYNGOSKOPÓW (skład kompletu poniżej) - 3 sztuki Marka ……………………..………………………..……..………..……. Model ……….………………..………………….………..…………………. Rok produkcji: 2023 |
| PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| W komplecie zestaw po 10 szt. metalowych łyżek jednorazowych Macintosh w standardzie zielonej linii w rozmiarach 1, 2, 3, 4, 5. | TAK |  |
| W komplecie zestaw po 10 szt. metalowych łyżek jednorazowych Miller w standardzie zielonej linii w rozmiarach 00, 0, 1, 2, 3, 4. | TAK |  |
| W komplecie rękojeść bateryjna wielokrotnego użytku o dł. 160 mm z oświetleniem LED – 10 szt. w zestawie | TAK |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. wym. | Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 4 x 5) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 6 x 7) | Wartość brutto (obliczyć: 6 + 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ambulans typu C z zabudową | kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wyposażenie medyczne: Nosze główne | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wyposażenie medyczne: Ssak z własnym akumulatorem | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 4. | Wyposażenie medyczne: Płachta ratownicza | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 5. | Wyposażenie medyczne: Krzesełko kardiologiczne transportowe | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 6. | Wyposażenie medyczne: Kapnograf | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 7. | Wyposażenie medyczne: Deska ortopedyczna z pasami i unieruchomieniem głowy | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 8. | Wyposażenie medyczne: Plecak ratowniczy | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 9. | Wyposażenie medyczne: Zestaw szyn Kramera | kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
| 10. | Wyposażenie medyczne: Ciśnieniomierz mechaniczny z kompletem mankietów | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 11. | Wyposażenie medyczne: Worek wielorazowy do resuscytacji dla dorosłych z kompletem masek | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 12. | Wyposażenie medyczne: Worek wielorazowy do resuscytacji dla dzieci z kompletem masek | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 13. | Wyposażenie medyczne: Zestaw laryngoskopów | kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: Zakup 3 ambulansów typu C dla WSPRiTS Płock |  | XX | XX |  |

Zastosowane będą parametry techniczne opisane powyżej. Maksimum do uzyskania: 20 punktów.

Punkty za parametry techniczne: …………. pkt. (wpisać)