|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZP/220/90/23** |  |  |

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie 3 sztuk inkubatorów otwartych.*

**WYJAŚNIENIA NR 2**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24, dalej: ustawa PZP), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

**WYKONAWCA NR 1:**

1. Pytanie do OPZ do punktu 2. Wyposażenie:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia 30 opakowań czujników Masimo SpO2 do każdego inkubatora czy na całą instalację?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jako zestaw startowy do każdego inkubatora.

1. Prosimy o doprecyzowanie czy w związku z wymogiem dostarczenia czujników do pomiaru SpO2 Zamawiający będzie wymagał inkubatora wyposażonego w moduł do pomiaru SpO2?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby inkubator był wyposażony w moduł SPO2 w technologii MASIMO

1. §3 ust. 2

Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie postanowienia poprzez dodanie zdania 3.:

„Spotkań, o których mowa w zdaniach poprzedzających odbędzie się nie więcej niż 2, a ich terminy będą przypadać maksymalnie do 10 dni od daty zawarcia umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Zamawiający jest uprawniony, co oznacza, że takie spotkania odbędą, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

1. §2 ust. 3

Ze względu na charakter zamówienia (dostawa z instalacją i przeszkoleniem), podlegającego odbiorowi zgodnie z dalszymi postanowieniami, wnosimy o wykreślenie postanowienia, jako mającego zastosowanie co do zasady przy realizacji prac adaptacyjnych (robót budowlanych), nie zaś na potrzeby instalacji sprzętu.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Zamawiający będzie wymagał §2 ust. 3, który brzmi: „Wykonawca oświadcza,że oferowany sprzęt spełnia **wszystkie** wymagania przewidziane w SWZ, jest fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w …… i wolny od wad.”

1. §6 ust. 7 pkt 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przed odstąpieniem, o którym mowa w tym postanowieniu Wykonawca został wezwany do ponownego wykonania Umowy:

„Przed odstąpieniem, o którym mowa w pkt 2) Zamawiający wezwie Wykonawcę do ponownego wykonania Umowy i w tym celu wyznaczy mu dodatkowy termin nie krótszy niż 7 dni roboczych.”?

Możliwość ponownej realizacji zapobiega potrzebie odstąpienia, jednocześnie dając szansę Zamawiającemu na uzyskanie zamówienia w ramach bieżącej umowy, bez potrzeby nowego przetargu.

Odpowiedz: Wykonawca jako profesjonalny podmiot w obrocie gospodarczym jeżeli zawiera umowę to jest świadomy tego, że umowy się realizuje. Zamawiający nie widzi potrzeby ponownego wzywania Wykonawcy do realizacji umowy, którą Wykonawca zobowiązał się zrealizować.

1. §6 ust. 7 pkt 3)

Termin usunięcia ewentualnych naruszeń w ramach wezwania nie powinien wynikać wyłącznie z uznaniowej, jednostronnej decyzji Zamawiającego, który zazwyczaj nie orientuje się, ile czasu jest potrzebne na podjęcie odpowiednich czynności, zwłaszcza, gdy chodzi o sprzęt medyczny sprowadzany z zagranicy. Innymi słowy - termin wyznaczony Wykonawcy, mający na celu realne zapobiegnięcie odstąpieniu od umowy, powinien być uzasadniony okolicznościami faktycznymi (usprawiedliwiony technicznie czy logistycznie). W związku z powyższym zwracamy się o zmianę postanowienia zgodnie z propozycją:

*„(…) - Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunięcia co najmniej 5 dni roboczych; (…)”.*

Odpowiedz: Zamawiający jako podmiot odpowiedzialny za życie i zdrowie pacjentów wie, że na podjęcie czynności związanych z usunięciem wad sprzętu Wykonawca nie powinien zwlekać. Zamawiający, aby wykonywać swoje ustawowe obowiązki musi mieć sprzęt sprawny.

1. §7 ust. 2 pkt 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu na „3 dni robocze”?

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

1. §7 ust. 2 pkt 4)

Zgodnie z przyjętą praktyką w branży medycznej termin naprawy z wykorzystaniem części zamiennych z zagranicy wynosi 10 dni roboczych. Jest to czas niezależny od Wykonawcy, związany z procedurami logistycznymi oraz lokalizacją produkcji/dystrybucji części.

Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na poniższą modyfikację postanowienia poprzez dopisanie na końcu zdania: „(…), a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy 10 dni roboczych;”?

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

1. §7 ust. 8

Wykonawca zwraca się o wykreślenie z całego postanowienia frazy „lub uniemożliwia korzystanie z obiektów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem”. Kwestionowany zapis w ocenie Wykonawcy w sposób nieuprawniony może prowadzić do modyfikacji terminów na serwisowanie urządzeń wynikających z ust. 2 pkt 3) -4). Zamawiający nie zdefiniował bowiem użytego w postanowieniu pojęcia „obiektu”.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

1. §7 ust. 9

Prosimy o wykreślenie z postanowienia frazy „i ryzyko”. Wybór wykonawcy zastępczego, to okoliczność zależna wyłącznie od Zamawiającego, w związku z tym stosowanie tego rodzaju zapisu stanowi w ocenie Wykonawcy działanie sprzeczne z treścią art. 433 pkt 3) ustawy Pzp (zakazane postanowienie umowne).

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

1. §7 ust. 10

W celu uniknięcia na przyszłość wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie postanowienia:

„Trzykrotne zgłoszenie tej samej wady lub usterki przez Zamawiającego, stanowi podstawę do żądania przez Zamawiającego wymiany wadliwego lub uszkodzonego elementu lub części lub modułu a w przypadku braku możliwości wymiany elementu lub części lub modułu do wymiany urządzenia na nowe.”

Odpowiedz: Jeżeli w urządzeniu podczas trwania gwarancji wystąpi 3 krotnie ta sama usterka zamawiający ma prawą żądać wymiany modułu, części, lub w innych przypadkach w związku z brakiem możliwości wymiany części całego sprzętu.

1. §7 ust. 11 zd. 2

Ze względu na adekwatność zastosowania dla postanowienia terminów naprawy wynikających z ust. 4 pkt 3) – 4, wnosimy o zmianę postanowienia zgodnie z poniższą propozycją:

„W przypadku braku porozumienia odnośnie terminu usunięcia wad lub uszkodzeń/usterek stwierdzonych podczas przeglądu gwarancyjnego, zastosowanie mają terminy określone w ust. 4 pkt 3) -4) liczone od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu przeglądu gwarancyjnego.”

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

1. §7 ust. 21

Wykonawca zwraca się o wykreślenie postanowienia.

Udzielającym gwarancji zgodnie z Umową jest Wykonawca. Jednocześnie, odstąpienie powoduje wygaśnięcie umowy, gwarancja przestaje wiązać. Kwestionowane postanowienie stanowi w naszej ocenie obejście ww. skutków oświadczenia składanego przez Zamawiającego i może być postrzegane, jako nadużycie pozycji dominującej przez Zamawiającego.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

1. §8 ust. 4

Z uwagi na szeroki katalog określony w §8 ust. 3 i wyczerpujący zakres kosztów uwzględnionych w wynagrodzeniu, Wykonawca wnosi o wykreślenie postanowienia. Interes Zamawiającego w dostateczny sposób został zabezpieczony w treści ww. ust. 3.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

1. §10 ust. 1

Wykonawca wnosi o wykreślenie postanowienia. Zapisy wydają się odpowiednie dla umów o charakterze ciągłych świadczeń (usług, dostawy regularne).

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

1. §10 ust. 3

Zerwanie umowy jest najdalej idącym w skutkach uprawnieniem Zamawiającego i powinno być stosowane z ostrożnością. Nawet, jeśli następuje z winy Wykonawcy, poprzedzenie go wezwaniem do należytego wykonania może zapobiec potrzebie anulowania kontraktu. Z uwagi na powyższe proponujemy dodanie do postanowienia zdania ostatniego:

„W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 Zamawiający przed rozwiązaniem umowy wezwie Wykonawcę do usunięcia uchybień lub naruszeń stanowiących podstawę rozwiązania i wyznaczy mu odpowiedni termin, nie krótszy niż 5 dni.”.

Odpowiedz: Wykonawca jako profesjonalny podmiot w obrocie gospodarczym jeżeli zawiera umowę to jest świadomy tego, że umowy się realizuje.

1. §11 ust. 2 pkt 1)

Zaproponowane wartości kar niemal w całym ustępie 2. §11 są w ocenie Wykonawcy rażąco wygórowane już w dacie ich zastrzegania, co zaburza równowagę kontraktową pomiędzy stronami, prowadzi do nadużywania pozycji przez Zamawiającego oraz skutkuje niesymetrycznym kreowaniem uprawnień na rzecz Zamawiającego.

Jednocześnie przyjęta stawka **5%** za 1 dzień zwłoki (!) jest niespotykana w obrocie. W zaledwie dwa dni zwłoki kara osiągnie wartość jak za odstąpienie. Ponadto, zgodnie z poglądami sądów powszechnych kara umowna naliczana za zwłokę powinna być kalkulowana w wartości ułamkowej, zaczynającej się od 0,1% (np. SO Wrocław, XII C 698/19).

W związku z powyższym prosimy o zmianę postanowienia:

„ 1) za nieterminowe dostarczenie i/lub przekazanie sprzętu do eksploatacji – w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,”.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

1. §11 ust. 2 pkt 2)

W związku z tym, że terminy usuwania wad lub usterek reguluje Umowa prosimy o doprecyzowanie postanowienia:

„2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac lub w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia upływu terminu na usunięcie wad **wynikającego z Umowy**.”

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

1. §11 ust. 2 pkt 5)

Czy mając na uwadze argumentację dot. należytego wyważenia ryzyka związanego z naliczeniem kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę współczynnika kary na „0,5%”?

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

1. §11 ust. 2 pkt 6)

W związku z tym, że zgodnie z §4 ust. 7 szkolenie nastąpi w terminie ustalonym z Zamawiającym, z tym że nie później niż w dniu odbioru sprzętu, kara umowna za zwłokę z tego tytułu pokrywa się w ramach kar za zwłokę z innego tytułu. Prosimy zatem o wykreślenie postanowienia.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Zamawiający nie ma zamiaru karać Wykonawców, tylko ma na celu prawidłową realizację umowy.

1. §11 ust. 2 pkt 8)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kwoty kary umownej na 500,00 zł?

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Zamawiający jest rozliczany z przeglądów serwisowych.

1. §11 ust. 2 pkt 9)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie postanowienia?

Zapis w naszej ocenie jest sprzeczny z art. 433 pkt 2) ustawy Pzp (zakazane postanowienia umowne). Zapis nie dotyczy zachowania bezpośrednio związanego z wykonaniem umowy, a kwestii pobocznych. Ponadto umowa nie przewiduje, w jaki sposób kwestie wyłączenia mediów miałyby zostać uzgodnione z Zamawiającym, co tym bardziej czyni karę zastrzeżoną postanowieniem jako nieuzasadnioną.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Jeżeli nie nastąpi taka sytuacja kara umowna pozostanie jedynie na papierze.

1. §11 ust. 4

Łączny limit kar w umowach dot. sprzętu medycznego oscyluje na rynku wokół 20%. Zwracamy uwagę, że wszelkie ryzyka finansowe związane z naliczaniem kar umownych przez Zamawiającego Wykonawcy będą zmuszeni uwzględnić w cenach swoich ofert. W związku z tym, wartość maksymalna kar powinna stanowić kompromis pomiędzy: godnym zabezpieczenia interesem Zamawiającego, a ewentualnym ryzkiem kontraktowym Wykonawcy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę współczynnika na „20%”?

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Kary umowne mają mobilizować Wykonawcę do prawidłowej realizacji umowy.

1. §11 ust. 5

Na zasadzie jak dla §10 ust. 3 niniejszym zwracamy się o dodanie zastrzeżenia:

„W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt 2) - 6) Zamawiający przed rozwiązaniem umowy wezwie Wykonawcę do usunięcia uchybień lub naruszeń stanowiących podstawę rozwiązania i wyznaczy mu odpowiedni termin, nie krótszy niż 5 dni.”.

Ponadto, Wykonawca wnosi o wykreślenie pkt 5) – Wykonawca jest zobowiązany realizować umowę zgodnie z jej postanowieniami i opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ. Późniejsze wskazania Zamawiającego (po dacie zawarcia umowy) nie powinny być co do zasady elementem obowiązków Wykonawcy, których naruszenie mogłoby uprawniać do zerwania umowy.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

**WYKONAWCA NR 2:**

1. PKT. 2 Czy Zamawiający oczekuje aby oferowany inkubator oferował pełen zakres regulacji wysokości elektrycznej w zakresie 40 cm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, ale nie wymaga

1. PKT. 5 Czy Zamawiający dopuści regulację pochylenia materacyka w szerszym zakresie ±13º?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, ale nie wymaga

1. PKT. 7 Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w materacyk przeciwodleżynowy bez konieczności dokumentowania jego właściwości?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, ale nie wymaga

1. PKT. 6 Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w materacyk bez funkcji obrotu jego podstawy? Wraz z otwartą ścianką oferowane rozwiązania umożliwia optymalny dostęp do pacjenta.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, ale nie wymaga

1. PKT 9 Ze względów bezpieczeństwa, wyciszanie lub dezaktywowanie alarmów za pomocą czujnika reagującego na ruch personelu podczas wykonywania czynności zabiegowych jest wysoce niebezpieczne. Prosimy zatem o dopuszczenie inkubatora, którego wyciszenie alarmu lub jego dezaktywacja wymaga fizycznego i świadomego wciśnięcia odpowiedniego pola lub przycisku.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

1. PKT 11 Czy Zamawiający dopuści głośniki alarmów zintegrowane z panelem sterującym inkubatora?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, ale nie wymaga

1. PKT. 15 Czy Zamawiający dopuści inkubator w tryb wstępnego grzania na 100% mocy uruchamiany na żądanie użytkownika, z czasem grzania wstępnego wynoszącym 15 minut?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

1. PKT. 16 Czy Zamawiający dopuści Wbudowane w kolumnę promiennika oświetlenie zabiegowe LED z możliwością jego włączenia lub wyłączenia, niezależnie od pracy promiennika wraz z możliwością płynnej regulacji natężenia światła w zakresie 0-1200 LUX w zakresie całego obszaru pacjenta ?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

1. PKT. 17 Czy Zamawiający oczekuje aby ścianki boczne wyposażone były w mechanizm wolnego opadania celem uniknięcia ich uszkodzenia przy gwałtownym opadaniu?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

1. PKT. 18 Czy Zamawiający dopuści szerszy zakres regulacji = 34-38°C ze skokiem co 0,1°C?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, ale nie wymaga

1. PKT. 19 Czy Zamawiający dopuści szerszy zakres pomiarowy = 30-42°C z dokładnością do 0,3°C ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, ale nie wymaga

1. PKT 20 Czy Zamawiający dopuści inkubator z zapisem i prezentacją trendów: temperatury noworodka, mocy grzewczej, wagi oraz saturacji bez funkcji zapisu nastaw temperatury?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

1. PKT. 21 Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w uchwyty w tylnej części po obu jego stronach?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, ale nie wymaga

1. PKT. 23 Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w 2 dodatkowe gniazda elektryczne zintegrowane lecz nie wbudowane w inkubator?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, ale nie wymaga

1. PKT. 25 Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w jedną głęboką szufladę dwustronnie wysuwaną w miejsce wymaganych pojemników (szuflad)?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

1. PKT. 28 Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w wbudowana wagę z zakresem ważenia do 7 kg? Wymóg zakresu do 8 kg nie ma uzasadnienia klinicznego w przypadku noworodków i wcześniaków.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

1. PKT. 29 Czy Zamawiający oczekuje aby dostarczony inkubator wyposażony był wbudowany pulsoksymetr w technologii Massimo z obsługą i monitorowaniem z poziomu panelu sterującego inkubatora?

Odpowiedz: Zamawiający wymaga aby pomiar saturacji był wykonywany w technologii MASIMIMO.

1. Czy Zamawiający oczekuje aby stanowisko do resuscytacji posiadało wbudowany zegar Apgar z możliwością wyboru przez użytkownika zakresów czasu oceny (1, 3 ,5 i 10 minut) oraz zegar CPR do oceny prowadzonej resuscytacji z sygnalizacją dźwiękową co każde 30 sekund?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na wydłużenie terminu dostawy do dnia 15 grudnia 2023 roku. Nasza prośba podyktowana jest trudną sytuacją związaną z dostępnością urządzeń medycznych w ostatnim kwartale roku, wyższymi kosztami dodatkowej (ponadplanowej) produkcji oraz niekorzystnych cenowo warunków priorytetowego transportu.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ. Brak możliwości wydłużenia terminu w związku z koniecznością wcześniejszego wykorzystania środków zewnętrznych na zakup sprzętu.

**WYKONAWCA NR 3:**

I. Ogólne

Lp. 6 - Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważny wysokiej klasy sprzęt bez wskazanego parametru?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Lp. 7 - Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważny wysokiej klasy sprzęt z materacykiem typu SoftBed bez udokumentowanych właściwości przeciwodleżynowych?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Lp. 9 - Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważny wysokiej klasy sprzęt, w którym wyciszanie alarmów następuje w wyniku wciśnięcia przycisku znajdującego się z przodu kolumny, pod ekranem?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Lp. 10 - Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważny sprzęt z głośnikami nieumieszczonymi z przodu aparatu i z regulacją natężenia głośności alarmów?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Lp. 12 - Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważny wysokiej klasy sprzęt z promiennikiem, z regulacjąmocy grzania: Wyłączony (OFF), 10%-100% ze skokiem co 10%, sterowany z ekrany głównego

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Lp. 14 - Czy Zamawiający przyzna dodatkowe 5pkt., gdy moc promiennika będzie wyższa niż 600W?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, nie przyzna dodatkowych punktów

Lp. 15 - Czy Zamawiający Zamawiający dopuści i uzna za równoważny wysokiej klasy sprzęt z automatyczną mocą grzania na 100% po włączeniu inkubatora, w którym czas grzania wstępnego wynosi w sumie 14,5 min z odziałem: 100% przez 3 min, 60% przez 11,5 min.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Lp. 16 - Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważny wysokiej klasy sprzęt z niezależną lampą zabiegową, zaprojektowaną do obsługi jedną ręką, z regulowaną temperaturą barwową oraz z regulowanym natężeniem światła?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Lp. 19 - Czy Zamawiający przyzna dodatkowe 5pkt za szerszy zakres pomiarowy temperatury skóry pacjenta (13÷43) °C z dokładnością czujnika ±0,1 °C?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, nie przyzna dodatkowych punktów

Lp. 23 - Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważny wysokiej klasy sprzęt bez dodatkowych gniazd elektrycznych?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Lp. 24 - Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważny wysokiej klasy sprzęt z systemem szuflad-pojemników o obciążeniu 4,5kg?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Lp. 25 - Czy Zamawiający wymagać będzie zintegrowanego modułu resuscytacyjnego wyposażonego w: manometry, mieszalnik, ssak oraz moduł automatycznej podaży wdechów? Precyzyjne nastawy stężenia tlenu w mieszance realizowane za pomocą mieszalnika wbudowanego w panel główny. Regulacja wartości ciśnienia gazów dostarczanych pacjentowi z zabezpieczeniem podaży powyżej 30 cmH2O (prezentacja aktualnej wartości ciśnienia w drogach oddechowych na manometrze). Regulowany PIP oraz PEEP.

Odpowiedz: TAK zamawiający wymaga.

Lp. 26 - Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważny wysokiej klasy sprzęt wyposażony w ssak?

Odpowiedz: TAK zamawiający wymaga.

Lp. 28 - Czy Zamawiający przyzna dodatkowe 5pkt za wbudowaną wagę w zakresie od 200g do 15kg?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, nie przyzna dodatkowych punktów

Ponadto prosimy o doprecyzowanie:

1. Czy Zamawiający wymaga materacyka podgrzewanego, dzięki któremu urządzenie zapewni komfort termiczny pacjentowi za równo od góry jak i od dołu? Zaznaczyć należy, że w w/w opcji uniemożliwia jednoczesne występowanie kasety RTG.

Odpowiedz: Zamawiający nie wymaga.

2. Czy Zamawiający wymagać będzie zintegrowanego modułu saturacji?

Odpowiedz: TAK zamawiający wymaga modułu saturacji w technologii MASIMO.

3. Czy Zamawiający wymagać będzie, aby urządzenie było wyposażone w wagę, która nie musi być poziomowana, aby dokonać prawidłowego pomiaru masy ciała pacjenta?

Odpowiedz: Zamawiający nie wymaga. Dopuszcza rozwiązanie.

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

§ 11. KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ust. 2 pkt. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z 5% do 0,2%?

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Kary umowne mają mobilizować Wykonawcę do prawidłowej realizacji umowy.

Ust. 2 pkt. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z 1% do 0,2%?

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Kary umowne mają mobilizować Wykonawcę do prawidłowej realizacji umowy.

Ust. 2 pkt. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z 0,5% do 0,2%?

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Kary umowne mają mobilizować Wykonawcę do prawidłowej realizacji umowy.

Ust. 2 pkt. 9 – Prosimy o doprecyzowanie zapisu lub jego usunięcie?

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Jeżeli nie nastąpi taka sytuacja kara umowna pozostanie jedynie na papierze.

ust. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych z 30% do 10%?

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Kary umowne mają mobilizować Wykonawcę do prawidłowej realizacji umowy.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi (opracowała):

Eliza Koladyńska – Nowacka, tel. 91-466-1086