| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APARAT DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA – 2 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Bezpieczeństwo |  |  |  |
| 1.1. | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważną | TAK, podać |  |  |
| 1.2. | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | TAK, podać |  |  |
| 2. | Konsola ruchoma czterostanowiskowa – 2 szt. | TAK |  |  |
| 2.1. | Zasilanie 230V / 50Hz | TAK |  |  |
| 2.2. | System pełnego zasilania awaryjnego UPS, monitorujący stan naładowania akumulatorów oraz pozostały czas pracy systemu UPS z dopasowaniem do aktualnego obciążenia aparatu | TAK |  |  |
| 2.3. | Możliwość uruchomienia aparatu bez zasilania sieciowego – na zasilaniu z systemu UPS | TAK |  |  |
| 2.4. | Czas pracy w systemie UPS: - praca w pełnym obciążeniu (4 pompy) – min. 15 minut - praca w częściowym obciążeniu (1 pompa) – min. 80 minut | TAK, podać | praca w pełnym obciążeniu (4 pompy) 15 minut, praca w częściowym obciążeniu (1 pompa) 80 minut – 0 pkt praca w pełnym obciążeniu (4 pompy) >15 minut, praca w częściowym obciążeniu (1 pompa) > 80 minut – 5 pkt |  |
| 2.5. | Test pracy akumulatorów | TAK |  |  |
| 2.6. | System stelaży: - dwa pionowe maszty teleskopowe ze statywami o zmiennej konfiguracji - jeden ruchomy maszt teleskopowy - pręt pionowy i pręt poprzeczny do masztu ruchomego, uchwyty manewrowe | TAK |  |  |
| 2.7. | Półka poprzeczna z min. 3 gniazdami elektrycznymi | TAK, podać |  |  |
| 2.8. | Urządzenie wyposażone w system alarmów optycznych i dźwiękowych kontrolujących wszystkie parametry oraz system kontroli pomp dla układów monitorujących | TAK |  |  |
| 2.9. | Konsola przygotowana do współpracy z pompą centryfugalną: modułową oraz mobilną | TAK |  |  |
| 2.10. | Budowa modułowa | TAK |  |  |
| 2.11. | Zabezpieczenia przed zalaniem i uszkodzeniem elementów elektroniki | TAK |  |  |
| 2.12. | System alarmów zgodny z IEC 60601-1 lub równoważne | TAK, podać |  |  |
| 3. | Systemowy panel sterowania – 2 szt. |  |  |  |
| 3.1. | Panel systemowy z gniazdami do zamocowania min. 6-ciu modułów sterująco-wyświetlających z ekranami dotykowymi (kolorowe wyświetlacze LCD/TFT) | TAK |  |  |
| 3.2. | Sterowanie funkcjami zainstalowanych modułów hemodynamicznych poprzez ekrany dotykowe LCD/TFT | TAK |  |  |
| 3.3. | Menu w języku polskim | TAK |  |  |
| 3.4. | Monitorowanie działania i sterowanie systemem UPS | TAK |  |  |
| 3.5. | Brak powiązania pomiędzy wyświetlaczami dotykowymi, a funkcjami aparatu. Wyświetlacze sprawują jedynie funkcję monitora. Możliwość w przypadku awarii samego wyświetlacza LCD lub ekranu dotykowego wymiany na nowy panel lub zamiany z innym mniej ważnym panelem na tablicy sterowania (nawet podczas pracy, bez zatrzymywania i wyłączania aparatu) | TAK |  |  |
| 4. | Pompa rolkowa jednogłowicowa – 6 szt. |  |  |  |
| 4.1. | Zakres prędkości obrotowej min. 0 – 250 rpm i przepływ 0 – 11,2 lpm | TAK, podać |  |  |
| 4.2. | 1/8 cala od 0 do 0,83 l/min | TAK |  |  |
| 4.3. | 3/16 cala od 0 do 1,79 l/min | TAK |  |  |
| 4.4. | 1/4 cala od 0 do 3,12 l/min | TAK |  |  |
| 4.5. | 5/16 cala od 0 do 4,70 l/min | TAK |  |  |
| 4.6. | 3/8 cala od 0 do 6,50 l/min | TAK |  |  |
| 4.7. | 1/2 cala od 0 do 11,2 l/min | TAK |  |  |
| 4.8. | Rozdzielczość – 1 obrót na minutę (rpm) | TAK |  |  |
| 4.9. | Dokładność ±0,5% dla wartości ustawionych, ±1% dla wszystkich rodzajów drenów przy maksymalnej prędkości (250 rpm) | TAK, podać |  |  |
| 4.10. | Średnica bieżni pomp min. 150mm, średnica rolki okluzyjnej min. 30mm | TAK, podać |  |  |
| 4.11. | Możliwość zmiany kierunku przepływu z zabezpieczeniem pompy | TAK |  |  |
| 4.12. | Kontrola domyślnego kierunku obrotu pompy. W przypadku zmiany kierunku przepływu w prawo lub w lewo alarm ostrzegawczy | TAK |  |  |
| 4.13. | Łatwa zmiana okluzji | TAK |  |  |
| 4.14. | Obrotowa głowica pompy min. 150 stopni, regulująca kierunek ustawienia drenów | TAK, podać | < 180 stopni – 0 pkt ≥ 180 – 5 pkt |  |
| 4.15. | Procentowe wyświetlanie przepływu bieżącego w stosunku do przepływu – wyliczonego na podstawie współczynnika powierzchni ciała pacjenta (BSA) | TAK |  |  |
| 4.16. | Łatwa zamiana jednostek | TAK |  |  |
| 4.17. | Możliwość zablokowania panelu dotykowego pompy | TAK |  |  |
| 4.18 | Możliwość konwersji rpm/lpm – wyświetlane jednocześnie na ekranie pompy podczas pracy | TAK |  |  |
| 4.19 | Zatrzymanie pompy podczas otwarcia pokrywy pompy oraz automatyczny start pompy po zamknięciu pokrywy | TAK |  |  |
| 4.20 | Możliwość stosowania drenów o różnej średnicy w tym również nienormatywnej | TAK |  |  |
| 4.21 | Kalibracja przepływu dla danego rozmiaru drenów | TAK |  |  |
| 4.22 | Możliwość czasowego zawieszenia zabezpieczeń | TAK |  |  |
| 4.23 | Możliwość stosowania systemu pracy MASTER – SLAVE między dowolnymi jednostkami | TAK |  |  |
| 4.24 | Możliwość pracy w trybie pulsacyjnym | TAK |  |  |
| 4.25 | Możliwość pracy jednostki poza konsolą | TAK |  |  |
| 4.26 | Zatrzaskowy system mocowania drenów w okładzinach kalibrujących | TAK |  |  |
| 4.27 | Głowica pompy w kształcie greckiej litery Ω (kształt głowicy pozwala na utrzymanie odpowiednich/ zadanych wartości ciśnienia w systemie drenów) | TAK |  |  |
| 4.28 | Dotykowy panel (LCD/TFT) sterowania pompy na każdej pompie | TAK |  |  |
| 4.29 | Wyświetlanie na panelu pompy informacji o kontroli jej pracy | TAK |  |  |
| 4.30 | Możliwość oznaczenia domyślnego kierunku obrotów głowic pomp perystaltycznych oraz kontrola zgodności ustawienia aktualnego kierunku obrotu głowicy pompy z kierunkiem domyślnym zapamiętanym w systemie; kolorystyczne oznaczenie zgodności kierunku obrotów głowic pomp | TAK |  |  |
| 4.31 | Napęd pompy: - technologia typu BLDC, silnik bezszczotkowy – nie wymagający przekładni oraz pasków | TAK |  |  |
| 5. | Pompa rolkowa dwugłowicowa – 2 szt. |  |  |  |
| 5.1. | Oddzielne sterowanie każdej głowicy | TAK |  |  |
| 5.2. | Zakres prędkości obrotowej min. 0 – 250 rpm | TAK, podać |  |  |
| 5.3. | 1/8 cala od 0 do 0,44 l/min | TAK |  |  |
| 5.4. | 3/16 cala od 0 do 0,93 l/min | TAK |  |  |
| 5.5. | 1/4 cala od 0 do 1,57 l/min | TAK |  |  |
| 5.6. | 5/16 cala od 0 do 2,33 l/min | TAK |  |  |
| 5.7. | Rozdzielczość 1 obrót na min. (rpm) | TAK |  |  |
| 5.8. | Dokładność ±0,5% dla wartości ustawionych, ±1% dla wszystkich rodzajów drenów przy maksymalnej prędkości (250 rpm) | TAK |  |  |
| 5.9. | Możliwość zmiany kierunku przepływu z zabezpieczeniem pompy | TAK |  |  |
| 5.10. | Kontrola domyślnego kierunku obrotu pompy. W przypadku zmiany kierunku przepływu w prawo lub w lewo alarm ostrzegawczy | TAK |  |  |
| 5.11. | Łatwość zmiany okluzji | TAK |  |  |
| 5.12. | Obrotowa głowica pomp min. 220 stopni, regulująca kierunek ustawienia drenów | TAK, podać |  |  |
| 5.13. | Wyświetlanie stanu pracy każdej pompy na jej panelu | TAK |  |  |
| 5.14. | Możliwość konwersji rpm/ lpm – wyświetlane jednocześnie na ekranie pompy podczas pracy | TAK |  |  |
| 5.15. | Zatrzymanie pompy podczas otwarcia pokrywy pompy oraz automatyczny start pompy po zamknięciu pokrywy bez konieczności resetowania rpm do zera | TAK |  |  |
| 5.16. | Możliwość stosowania drenów o różnej średnicy | TAK |  |  |
| 5.17. | Kalibracja przepływu dla danego rozmiaru drenów | TAK |  |  |
| 5.18. | Możliwość czasowego zawieszenia zabezpieczeń | TAK |  |  |
| 5.19. | Dotykowy (LCD) podwójny panel sterowania dla każdej pompy | TAK |  |  |
| 5.20. | Wyświetlanie na panelu pompy informacji o kontroli jej pracy | TAK |  |  |
| 5.21. | Możliwość oznaczania domyślnego kierunku obrotów głowicy pomp perystaltycznych oraz kontrola zgodności ustawienia aktualnego kierunku obrotu głowicy pompy | TAK |  |  |
| 5.22. | Pompa centryfugalna modułowa, zintegrowana z systemem | TAK |  |  |
| 6. | Jednostka napędowa wraz z panelem sterującym, modułem czujnika przepływu, czujnikiem przepływu oraz systemem zabezpieczeń – 2 szt. |  |  |  |
| 6.1. | Wszystkie funkcje sterowane z oddzielnego panelu sterującego (LCD) dedykowanego pompie centryfugalnej | TAK |  |  |
| 6.2. | Licznik obrotów: - zakres od 0 do min. 3500 rpm - możliwość ustalenia 1 rpm | TAK, podać |  |  |
| 6.3. | Czujnik przepływu 3/8” | TAK |  |  |
| 6.4. | Zakres przepływów: - min. od 0,5 do 10 l/min - możliwość zmiany zakresu odczytu | TAK, podać |  |  |
| 6.5. | Tryb kontrolowanego przepływu (przepływ utrzymywany na stałym poziomie, nawet jeżeli opór systemowy i/lub ciśnienie zmieniają się podczas perfuzji) | TAK |  |  |
| 6.6. | Tryb przepływu pulsacyjnego | TAK |  |  |
| 6.7. | Elektryczny zacisk drenu na linii tętniczej – zabezpieczenie przed zapowietrzeniem | TAK |  |  |
| 6.8. | Zaciskowy uchwyt do urządzenia | TAK |  |  |
| 6.9. | Awaryjny manualny system napędu | TAK |  |  |
| 6.10. | Układy kontroli hemodynamicznej – moduły monitorujące | TAK |  |  |
| 7. | Moduł/ sterownik poziomu objętości z sensorem sterujący pompami w sposób automatyczny – 2 szt. |  |  |  |
| 7.1. | Dokładność detekcji poziomu: ±10mm | TAK |  |  |
| 7.2. | Funkcja automatycznej kontroli poziomu perfuzatu poprzez zmniejszenie prędkości obrotowej głowicy pompy | TAK |  |  |
| 7.3. | Możliwość kontroli 2 pomp | TAK |  |  |
| 8. | Moduł/ sterownik pomiaru temperatury – 2 szt. |  |  |  |
| 8.1. | Cztery niezależne kanały pomiaru temperatury | TAK |  |  |
| 8.2. | Zakres pomiaru: - min. 0 – 50 ˚C | TAK, podać |  |  |
| 8.3. | Rozdzielczość min. 0,1˚C, dokładność pomiaru: - 0,0 – 25,0 ˚C ±0,2˚C - 25,0 – 45,0 ˚C ±0,1˚C - 45,0 – 50,0 ˚C ±0,2˚C | TAK |  |  |
| 8.4 | Kontrola wartości granicznych temperatur dla wszystkich kanałów pomiarowych | TAK |  |  |
| 9. | Moduł pomiaru czasu – potrójny stoper |  |  |  |
| 9.1. | Możliwość wykorzystania do rejestracji całkowitego czasu krążenia pozaustrojowego lub czasu zaciśnięcia aorty zaciskiem itp. Po uruchomieniu zegar zlicza upływający czas (zakresy rejestracji: min. od 0 sekund do 999 minut i 59 sekund we wszystkich przypadkach) | TAK |  |  |
| 10. | Moduł/ sterownik pomiaru ciśnień – dwukanałowy – 2 szt. |  |  |  |
| 10.1. | Zakres pomiaru: - min. -200 mmHg do + 800 mmHg | TAK, podać |  |  |
| 10.2. | Rozdzielczość pomiaru: - min. 1 mmHg | TAK, podać |  |  |
| 10.3. | Dokładność pomiaru: - ±5 mmHg | TAK |  |  |
| 10.4. | Wyposażony w dwa przetworniki ciśnień i trzymacz | TAK |  |  |
| 10.5. | Kontrola wartości ciśnienia poprzez automatyczną regulację prędkości obrotowej głowicy pompy | TAK |  |  |
| 11. | Moduł/ sterownik detektora mikrozatorów, ultradźwiękowy z alarmem dźwiękowym i optycznym – 2 szt. |  |  |  |
| 11.1. | Dokładność detekcji (przy prędkości obrotowej ≥15 rpm) | TAK |  |  |
| 11.2. | Sensor 1/2 – 3/8 cala | TAK |  |  |
| 11.3. | Objętość powietrza 0,144 cm3 (Ø 6,5 mm) | TAK |  |  |
| 11.4. | Objętość powietrza 0,065 cm3 (Ø 5,0 mm) | TAK |  |  |
| 11.5. | Objętość powietrza 0,034 cm3 (Ø 4,0 mm) | TAK |  |  |
| 11.6. | Sensor 1/4 cala | TAK |  |  |
| 11.7. | Objętość powietrza 0,034 cm3 (Ø 4,0 mm) | TAK |  |  |
| 11.8. | Mieszacz gazów mechaniczny z wężami przyłączeniowymi i końcówkami wtykowymi typ SECHRIST – 2 szt. (po 1 do każdego modułu) | TAK |  |  |
| 11.9. | Regulator podciśnienia do procedury VAVD – 2 szt. (po 1 do każdego modułu) | TAK |  |  |
| 12. | Automatyczny , elektryczny system zamykania linii żylnej w sytuacjach alarmowych – 2 szt. |  |  |  |
| 12.1. | System sterowany z własnego panelu sterowania oraz z panelu systemowego urządzenia - Współpraca z drenami od 3/16x 1/6 do 1/2x3/32 - Możliwość manualnego zamknięcia/otwarcia linii żylnej - Możliwość regulacji zamknięcia linii żylnej w zakresie 0-100% | TAK |  |  |
| 13. | System grzewczo-chłodniczy – 2 szt. |  |  |  |
| 13.1. | Niezależny od źródła wody system grzewczo-chłodzący, zawierający trzy oddzielne obwody wodne pracujące jako: - dwa obwody dla pacjenta (dla koców grzewczo-chłodzących oraz dla oksygenatora). Uzyskiwane temperatury w zakresie od 2˚C do 41˚C ±0,5˚C, objętość zbiornika 6l. - wymienny obwód grzejno/chłodzący dla kardioplegii. Uzyskiwane temperatury w zakresie od 2˚C do 10˚C ±2˚C (chłodzenie) i 15˚C do 41˚C ± 1˚C (grzanie), objętość zbiornika 2x3l | TAK |  |  |
| 13.2. | Sterowanie: - z panelu własnego zarządzanie wszystkimi funkcjami sterującymi i monitorującymi: a) regulacja wartości nastawionych, b) uruchamianie i zatrzymywanie pomp, c) wyświetlanie wszystkich rzeczywistych i nastawionych temperatur, d) wyświetlanie poziomu wody i odpowiedniego alarmu - z konsoli systemu do krążenia pozaustrojowego | TAK |  |  |
| 13.3. | Alarmy/ zabezpieczenia: - rodzaje alarmów: niskiego poziomu cieczy w zbiorniku, temperatury - układ zabezpieczający przed przekroczeniem temperatury powyżej 41°C. - alarm zmian temperatury - serwisowy/wyświetlanie kodów błędów | TAK |  |  |
| 13.4. | Możliwość szybkiej zmiany temperatury podawanej kardioplegii –Hot Shot | TAK |  |  |
| 13.5. | Możliwość odsysania wody z węży przyłączeniowych do zbiorników wymiennika ciepła | TAK |  |  |
| 14. | System pomiaru parametrów krytycznych pacjenta w czasie rzeczywistym – 2 szt. |  |  |  |
| 14.1. | Pomiar w czasie rzeczywistym parametrów takich jak: - Sv02 w zakresie min. 40.0-99.9% rozdzielczość 0,1% - Hct w zakresie min. 13.0-48.0% rozdzielczość 0,1% - Hb - temperatura – linia żylna w zakresie min. 15.0-41.0°C rozdzielczość 0,1°C - pO2 w zakresie 50-400mmHg rozdzielczość 1mmHg, min. 6.7-53.3kPa rozdzielczość 0,1kPa - temperatura – linia tętnicza w zakresie min. 15.0-41.0°C rozdzielczość 0,1°C | TAK |  |  |
| 15. | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
| 15.1. | Krzesło dla perfuzjonisty (wysokość siedzenia i oparcia regulowana, wyposażone w kółka jezdne, dostosowane dla sal operacyjnych, łatwe do czyszczenia) – 2 szt. | TAK |  |  |
| 15.2. | Pojemnik na lód – 2 szt. | TAK |  |  |
| 15.3. | Półka na dokumenty A4 ze stali nierdzewnej z uchwytem – 2 szt. | TAK |  |  |
| 15.4. | Lampa LED – 2 szt. | TAK |  |  |
| 15.5. | Półki podręczne na konsoli pompy 2 – szt. | TAK |  |  |
| 15.6. | Kable, łączniki, holdery, niezbędne do prawidłowego działania systemu, oprogramowanie niezbędne do prawidłowego działania systemu | TAK |  |  |
| 15.7. | Osłona na konsole pomp – 2 szt. | TAK |  |  |
| 16. | Wyposażenie jednorazowe |  |  |  |
| 16.1. | Czujniki pomiaru krwi, tętniczy 3/8"- 40 szt. | TAK |  |  |
| 16.2. | Czujniki pomiaru krwi, żylny 3/8" – 40 szt. | TAK |  |  |
| 16.3. | Głowica pompy centryfugalnej z drenami przyłaczeniowymi 3/8”, okres sprawności do 6 godzin, maksymalny przepływ 8000 ml/min, wypełnienie 57 ml. Obudowa wykonana z poliwęglanu, wał ze stali nierdzewnej, łożyska z polietylenu o wysokiej gęstości HDPE. Głowica kompatybilna z oferowaną pompą – 40szt. | TAK |  |  |
| 16.4. | Termin ważności na wyposażenie jednorazowe min. 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 17. | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 17.1. | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r. | TAK |  |  |
| 17.2. | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności) – zgodnie z wymogami producenta, testy bezpieczeństwa | TAK, dostarczyć podczas odbioru oświadczenie o wymaganych przez producentach przeglądach technicznych i częstotliwości ich wykonywania |  |  |
| 17.3. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 17.4. | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowanego sprzętu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz. 974) - deklaracji zgodności, - certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną (jeśli dotyczy), - kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 17.5. | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 17.6. | Dostarczenie oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy lub potwierdzenie przez producenta odbycia wymaganych szkoleń serwisowych wystawionych na Wykonawcę. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 18. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 18.1. | Producent | TAK, Podać |  |  |
| 18.2. | Model/nazwa produktu * | TAK, Podać |  |  |
| 18.3. | Nazwa Katalogowa * | TAK, Podać |  |  |

Niniejszym oświadczam, iż oferowane sprzęty posiadają parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/