Kielce dn. 06.07.2017 r.

Kielce dn. 10.09.2020 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SIWZ

Dotyczy postępowania: AZP 2411.110.2020 MK

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Zakup akceleratora dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.”.

Na podstawi art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SIWZ wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami SIWZ.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

- Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. VI, B, 1 a), iii.

Czy Zamawiający zaakceptuje ofertę, która zawiera materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, broszury, dane techniczne w języku polskim lub angielskim), w których będą zawarte wszystkie informacje potwierdzające spełnienie parametrów technicznych, jednak nie będą zaznaczone w nich poszczególne parametry?

Odpowiedź:

Przez zapis postawiony w SIWZ pkt. VI, B, 1 a), iii zamawiający rozumie wymóg zaznaczenia poszczególnych parametrów lub udokumentowania ich w inny nie budzący wątpliwości sposób.

- Dotyczy Zał. nr 1 do SIWZ pkt 3.11:

Zamawiający określił wymaganie jako:

Maksymalna transmisja promieniowania przez listki kolimatora MCL:<0,5%.

Czy Zamawiający zaakceptuje ofertę w przypadku, gdy maksymalna Maksymalna transmisja promieniowania przez listki kolimatora MCL oferowanego akceleratora jest ≤ 0,5%?

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje ofertę w przypadku, gdy maksymalna transmisja promieniowania przez listki kolimatora MLC oferowanego akceleratora jest

≤ 0,5% (mniejsza lub równa).

- Zamawiający określił wymagania jako:

Opracować należy projekt budowlano-wykonawczy we wszystkich branżach, wraz z częścią technologiczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót, kosztorysem robót i projektem ochrony radiologicznej.

Mając na uwadze fakt, że przedmiotem jest adaptacja istniejącej Pracowni Akceleratorowej, część wymaganych prac nie musi prowadzić do konieczności przygotowania kompletnej dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z ich uzgodnieniami. W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu w tym zakresie, na następujący:

Jeżeli zakres przewidzianych do wykonania prac budowlanych tego wymaga, opracować należy projekt budowlano-wykonawczy we wszystkich branżach, wraz  z częścią technologiczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót, kosztorysem robót i projektem ochrony radiologicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża częściowo zgodę na powyższe.  W związku z tym doprecyzowuje zapis, który przyjmuje następujące brzmienie:

Jeżeli zakres przewidzianych do wykonania prac budowlanych tego wymaga, opracować należy projekt budowlano-wykonawczy w uzgodnieniu z zamawiającym we wszystkich branżach, wraz  z częścią technologiczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót, kosztorysem robót.

Należy wykonać lub zweryfikować istniejący projekt ochrony radiologicznej.

W załączeniu do niniejszego pisma – aktualny zał. nr 2 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy.

- W odniesieniu do:
- Narzędzia dozymetrycznego do kontroli codziennej akceleratora (punkt od L.P. 1.40 do L.P. 1.41),
- Urządzenia do kontroli jakości w technikach stereotaktycznych wraz z fantomem do kontroli radioterapii stereotaktycznej (punkt od L.P. 1.42 do 1.51),
- Automatycznego fantomu wodnego (punkt od L.P. 1.52 do L.P. 1.54.),
- Fantomu do weryfikacji stworzonych dla niego planów leczenia (punkt od L.P. 1.55 do 1.61),
- punktu L.P. 9.5 (Załącznik nr 1 do SIWZ - „Warunki serwisowe”),
prosimy Zamawiającego o zaakceptowanie następującego terminu skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii:
max 30 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy
lub konieczności wysyłki urządzenia do naprawy do zagranicznego producenta mającego siedzibę poza Unią Europejską.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na termin skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii: max 30 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy lub konieczności wysyłki urządzenia do naprawy do zagranicznego producenta, jeśli w/w części sprowadzane są z poza obszaru Unii Europejskiej lub urządzenie wysyłane jest do naprawy poza obszar Unii Europejskiej.

Wyrażona zgoda nie dotyczy Automatycznego fantomu wodnego (punkt L.p. 1.52 do 1.54).

- Czy Zamawiający zaakceptuje fantom wodny (określony w punktach od L.P. 1.52 do L.P. 1.54) kompatybilny z oferowanym akceleratorem, którego obsługa odbywa się poprzez oprogramowanie inne niż Mephysto, jeśli to inne oprogramowanie zostanie dostarczone wraz z fantomem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zaakceptuje fantomu wodnego kompatybilnego z oferowanym akceleratorem, którego obsługa odbywa się poprzez oprogramowanie inne niż Mephysto.

Powyższe odpowiedzi, wyjaśnienia, uzupełnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Załączniki:

- AKTUALNY zał. nr 2 – Program Funkcjonalno-użytkowy;

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych

mgr inż. Wojciech Cedro