Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma)

…………………………………………………………………………………

(siedziba - adres)

…………………………………………………………………………………

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG))

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest: „Dostawa aparatu RTG celem realizacji projektu dostępność plus dla zdrowia” - oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

………………………… zł netto, VAT ………………… zł

tj. ………………………… zł brutto

(brutto słownie: …………………………………………………………………… zł)

- Oświadczamy, że:

- Zobowiązujemy się wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami SWZ, obowiązującymi przepisami i normami oraz z zachowaniem należytej staranności                         i najlepszej praktyki zawodowej.

- W cenie zostały ujęte wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia.

- Zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty oraz zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

- Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie i na zasadach określonych w SWZ.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.

- Przyjmujemy termin płatności za dostarczony przedmiot zamówienia w ciągu 7 dni od daty protokolarnego przekazania sprzętu i otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został zaakceptowany                   i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Zamówienie zrealizujemy:

- Samodzielnie, bez udziału podwykonawców*

- Przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności*:

| Zakres powierzonego zamówienia | Nazwa podwykonawcy | Adres podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- Na podstawie art. 225 ustawy PZP oświadczamy, że:

- wybór oferty nie będzie prowadził (*niepotrzebne skreślić) do powstania                                          u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 1

- wybór oferty będzie prowadził (*niepotrzebne skreślić) do powstania                                  u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług2

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ……………………………3 objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła ………………………………4  złotych. Stawka podatku wynosi ……… %

1. W wypadku wyboru opcji 1) opcję 2) przekreślić

2. W wypadku wyboru opcji 2) opcję 1) przekreślić.

3. Wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

4. Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, wymienionych wcześniej.

Art. 225 ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania                                u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.                              o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz.685, 694 i 802.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz wskazując stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- Oświadczam, że jestem:

- Dużym przedsiębiorstwem*

- Średnim przedsiębiorstwem*

- Małym przedsiębiorstwem*

- Mikro przedsiębiorstwem*

- lub prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą*

*-informacja do celów statystycznych, należy niepotrzebne skreślić.

Za mikro przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36): Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO).

- Wykonawca oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).

- Dane Wykonawcy:

- Osoba do kontaktu ………………………………………………………………………….…………

telefon …………………………………… e-mail: ……………………………………………………

Załącznik nr 2 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Przedmiot Zamówienia |
| --- |
| Aparat cyfrowy RTG (nazwa model) ………………………………………………………..…………………………………………………………. (wypełnia Wykonawca) Rok produkcji ………………………………………………………… |
| Lp. | Opis parametrów | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia - parametr graniczny | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| Wymagania ogólne |
|  | Aparat cyfrowy RTG i wyposażenie - rok produkcji 2022, urządzenia nowe, nieużywane, nieregenerowane, niedemonstracyjne | Tak |  |
|  | Fabrycznie zapewniona pełna kompatybilność elementów aparatu - podstawowe elementy urządzenia (generator, kolumna, stół, stojak, detektor) zespolone w procesie technologicznym przez jednego producenta (udokumentowane na podstawie dołączonych na wezwanie Zamawiającego dokumentów). | Tak |  |
| Generator |
|  | Typ generatora: wysokiej częstotliwości (HF) | Tak |  |
|  | Moc: ≥ 65 kW | Tak, podać |  |
|  | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego do 10% | Tak, podać |  |
|  | Zakres napięć: 40 - 150 kV | Tak, podać |  |
|  | Minimalny zakres mAs: 0,5 - 600 | Tak, podać |  |
|  | Maksymalny czas ekspozycji: 6,3 s | Tak, podać |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji: 0,001 s | Tak, podać |  |
|  | Zakres prądów: 10-800 mA | Tak, podać |  |
|  | Częstotliwość generatora: min. 100 kHz | Tak, podać |  |
|  | AEC – automatyczna kontrola ekspozycji (komora trójpolowa) | Tak |  |
|  | Zasilanie trójfazowe 3 x 400 V, 50Hz | Tak |  |
|  | Pełna automatyka ekspozycji | Tak |  |
|  | Ustawialne programy anatomiczne minimum 500 | Tak, podać |  |

| Lampa RTG i kolimator |
| --- |
|  | Wielkość ogniska dużego wg normy IEC (PN-EN) 60336: max. 1,2 | Tak, podać |  |
|  | Wielkość ogniska małego wg normy IEC (PN-EN) 60336: max. 0,6 | Tak, podać |  |
|  | Moc dużego ogniska: min. 100kW | Tak, podać |  |
|  | Moc małego ogniska: min. 35 kW | Tak, podać |  |
|  | Pojemność cieplna anody: min. 300 kHU | Tak, podać |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka lampy RTG: min. 1100 kJ | Tak, podać |  |
|  | Obroty anody: min. 2700 obr/min. | Tak, podać |  |
|  | Kolimator automatyczny | Tak |  |
|  | Zakres obrotu kolimatora: minimum +/- 45 stopni | Tak, podać |  |
|  | Zakres rotacji lampy wzgl. osi poziomej: min. 225 stopni | Tak, podać |  |
|  | System pomiaru dawki (DAP) z automatycznym odczytem i archiwizacją | Tak |  |
|  | Układ głowicy lampy podążający za ruchem detektora | Tak |  |
|  | Informacja o pacjencie, programie anatomicznym, odległości oraz kącie pochylenia głowicy wyświetlana na dotykowym monitorze wbudowanym w obudowę lampy rtg | Tak |  |
|  | Automatyczne zabezpieczenie lampy przed przegrzaniem | Tak |  |
|  | Automatyczne ustawienie się lampy w osi detektora oraz detektora w osi lampy (ustawianie nadążne - Autotracking) z możliwością ustawiania pod różnymi kątami i w różnych odległościach od siebie | Tak |  |
|  | Wysuniecie lampy w osi poziomej min. +/- 10 cm | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wykonania zdjęć osiowych po obu stronach pacjenta, np. dwóch stawów biodrowych (lewy i prawy) bez przemieszczania (obracania) pacjenta na stole | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania zdjęcia np. rzepki pacjentowi leżącemu na stole promieniem od dołu bez wyjmowania detektora | Tak |  |
|  | Wbudowana filtracja Al i Cu | Tak |  |
| Mobilny stół do badań |
|  | Podnoszenie i opuszczanie blatu stołu sterowane elektrycznie, regulacja przesuwu poprzecznego i wzdłużnego stołu sterowane manualnie poprzedzona uwolnieniem ruchów blatu stołu przez zwolnienie hamulca elektromagnetycznego. | Tak |  |
|  | Długość stołu: ≥ 215 cm | Tak, podać |  |
|  | Blat z włókna węglowego. | Tak |  |
|  | Zakres przesuwu wzdłużnego blatu min: 50cm | Tak, podać |  |
|  | Przesuw poprzeczny (+/-): ≥ 10cm | Tak, podać |  |
|  | Minimalna odległość blatu od podłogi: ≤ 62 cm | Tak, podać |  |
|  | Szerokość stołu do badania: ≥ 65 cm | Tak, podać |  |
|  | Blokada ruchu blatu pływającego | Tak |  |
|  | Mobilny stół z regulacją wysokości, przesuwu wzdłużnego i poprzecznego oraz pływającym blatem | Tak |  |
|  | Stacja ładowania akumulatorów stołu | Tak |  |
|  | Stół zasilany elektrycznie z akumulatora | Tak |  |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa zamocowany w stole | Tak |  |
|  | Dopuszczalna masa pacjenta: ≥ 250 kg | Tak, podać |  |
|  | Jednostronne i jednokolumnowe podparcie blatu stołu | Tak |  |
|  | Nożne sterowaniem ruchem pływającego blatu (przycisk zamontowany u podnóża stołu po obu jego stronach) | Tak |  |
| System z zamocowaniem detektora i lampy na dwóch kolumnach podłogowych |
|  | Auto-SID | Tak |  |
|  | Minimalna odległość SID: ≤ 100 cm | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna odległość SID: ≥ 200 cm | Tak, podać |  |
|  | Ruch pionowy lampy RTG z napędzany silnikiem elektrycznym | Tak |  |
|  | Minimalny zakres ruchu pionowego lampy (promienia centralnego) od podłogi: 40cm - 185cm | Tak, podać |  |
|  | System antykolizyjny | Tak |  |
|  | Wyłączniki bezpieczeństwa: wymienić, podać lokalizację i ilość | Tak, podać |  |
|  | Komunikacja interfejsu obsługowego monitora umiejscowionego nad kolimatorem w języku polskim | Tak |  |
|  | Możliwość programowania indywidualnych ustawień aparatu (układu lampa -detektor oraz detektor-lampa) pod różnymi kątami | Tak |  |
|  | Pilot do obsługi autotrackingu w zakresie nadążności układu lampy za detektorem do ustawień projekcji pod różnymi kątami | Tak |  |
| Detektor cyfrowy wbudowany 1 szt. |
|  | Płaski detektor cyfrowy, cezowy DFP, wykonany z amorficznego CsI. | Tak |  |
|  | Wymiary detektora (obszar aktywny), min.: 430mm x 430mm | Tak, podać |  |
|  | Matryca detektora (liczba pikseli): ≥9,0 mln pikseli | Tak, podać |  |
|  | Rozmiar piksela: max. 140μm | Tak, podać |  |
|  | Rozdzielczość detektora: min. 3,5 par linii/mm | Tak, podać |  |
|  | AED automatyczne rozpoznanie dawki | Tak |  |
|  | Głębokość akwizycji: - min. 16 bit | Tak, podać |  |
|  | Komplet kratek przeciwrozproszeniowych w stole, statywie lub zintegrowane z detektorem | Tak, podać |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa stała z możliwością jej wyciągania bez użycia narzędzi lub ruchoma | Tak |  |
|  | Zintegrowana komora jonizacyjna i AEC – automatyczna kontrola ekspozycji (komora trójpolowa) | Tak |  |
|  | Czas akwizycji max. 5s | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania zdjęcia na stojąco oraz na stole za pomocą 1 detektora bez konieczności jego przekładania | Tak |  |
| Mobilny detektor cyfrowy WIFI – 1 szt. |
|  | Płaski, bezprzewodowy detektor cyfrowy amorficzny z CsI. | Tak, podać |  |
|  | Wymiary detektora (obszar aktywny), min.: 430mm x 430mm | Tak, podać |  |
|  | Matryca detektora (liczba pikseli): ≥9,0 mln pikseli | Tak, podać |  |
|  | Rozmiar piksela: max. 140μm | Tak, podać |  |
|  | Rozdzielczość detektora: min. 3,5 par linii/mm | Tak, podać |  |
|  | AED automatyczne rozpoznanie dawki | Tak |  |
|  | Głębokość akwizycji: - min. 16 bit | Tak, podać |  |
|  | Dwa akumulatory i stacja ładowania | Tak |  |
|  | Czas akwizycji max. 5s | Tak, podać |  |
|  | Wbudowana pamięć zdjęć w detektorze min. 150 | Tak, podać |  |
| Stacja akwizycyjna (konsola technika) |
|  | Komputer klasy PC | Tak |  |
|  | Taktowanie zegara min. 3GHz | Tak, podać |  |
|  | Pamięć RAM min 16 GB | Tak, podać |  |
|  | Dysk Twardy HDD min 500 GB | Tak, podać |  |
|  | Monitor LCD min 24” spełniający wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. | Tak, podać |  |
|  | System operacyjny Windows 10 lub Windows 11 | Tak, podać |  |
|  | Klawiatura i mysz | Tak |  |
|  | Karta sieciowa Gigabit Ethernet 1GB/s | Tak |  |
|  | Karta dźwiękowa | Tak |  |
|  | Karta graficzna dostosowana do wymaganych rozdzielczości i sposobu odświeżania obrazu | Tak |  |
|  | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | Tak |  |
|  | Nagrywarka lokalna w konsoli technika umożliwiająca nagranie płyty z badaniami wraz z dołączoną przeglądarką zgodną z DICOM Part 10, umożliwiającą weryfikację nagranych danych zgodnie z DICOM 3.x | Tak |  |
|  | Automatyczne czytanie danych z RIS przez interfejs DICOM | Tak |  |
|  | Obsługa standardu DICOM 3.x min. w zakresie obsługi DICOM Store SCU i DICOM Modality Worklist jako SCU, | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wpisywania danych demograficznych bezpośrednio na konsoli operatora | Tak |  |
|  | Automatyczna selekcja badania z Worklisty | Tak |  |
|  | Programy anatomiczne w języku polskim | Tak |  |
|  | Rejestracja dawki dla każdego badania | Tak |  |
|  | Automatyczna optymalizacja zdjęć po badaniu | Tak |  |
|  | Obrót obrazu o dowolny kąt | Tak |  |
|  | Zmiana zaczernienia i kontrastu | Tak |  |
|  | Regulacja okna obrazu | Tak |  |
|  | Wybór dodatkowej filtracji | Tak |  |
|  | Dodawanie znaczników na obrazie | Tak |  |
|  | Dodawanie komentarzy na obrazie | Tak |  |
|  | Definiowanie ustawień min. 10 użytkowników | Tak, podać |  |
|  | Pełna kompatybilność z siecią DICOM | Tak |  |
|  | Funkcja DICOM send, storege, print, worklist | Tak |  |
|  | System zabezpieczony przed ingerencją osoby bez uprawnień | Tak |  |
|  | Polska wersja językowa programu stacji akwizycyjnej technika | Tak |  |
| Pozostałe wymogi |
|  | Górny uchwyt rąk pacjenta dla projekcji bocznej | Tak |  |
|  | Funkcja AUTO-Stiching – wykonanie badania kończyn długich lub całego kręgosłupa oraz uzyskanie obrazu diagnostycznego obejmującego automatyczne łącznie kilka części anatomicznych połączonych w całość | Tak, podać |  |
|  | Statyw do wykonywania badań kończyn długich i kręgosłupa | Tak |  |
|  | 2-stopniowa platforma pozwalająca na skuteczne wykonywanie zdjęć RTG np. kostek lub stóp. | Tak | . |
|  | Komplet pozycjonerów | Tak |  |
|  | Instrukcje obsługi dla oferowanego systemu w języku polskim wraz z dostawą w formie papierowej i na nośniku elektronicznym. Raporty serwisowe i karty pracy w języku polskim. | Tak |  |
|  | Możliwość zdalnej diagnostyki serwisowej za pośrednictwem łącza internetowego. | Tak |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych. | Tak |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (min. 8 osób) oraz dla informatyków (min. 2 osoby) | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesiące obejmująca wszystkie elementy aparatu | Tak |  |
|  | Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres min. 36 miesięcy (liczona od daty odbioru przedmiotu umowy protokołem technicznym), obejmująca wszystkie elementy systemu, w tym lampę rtg, naprawy, dojazdy, przeglądy (ilość zgodna z zaleceniami producenta) realizowana przez autoryzowany serwis producenta RTG na terenie RP i w oparciu o oryginalne części producenta RTG. W okresie gwarancji roczne przegląd techniczny (pierwszy w 12. miesiącu od uruchomienia, kolejne co 12 miesięcy). | Tak |  |
|  | Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN. | Tak |  |
|  | Zdalne dokonywanie aktualizacji oprogramowania po uprzednim powiadomieniu Informatyka minimum 72 godziny wcześniej. | Tak |  |
|  | Sprzedawca gwarantuje, że dostarczony przez niego sprzęt jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad itp. w tym w szczególności kodów serwisowych, które po upływie okresu gwarancji uniemożliwiałyby lub utrudniały Nabywcy dostęp do opcji serwisowych przez inny niż Sprzedawca podmiot. Udostępnienie lub odblokowanie nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Powyższe dotyczy również aktualizacji oprogramowania i zmiany kodów serwisowych. | Tak |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych, specjalistycznych po oddaniu aparatu do użytku oraz zgodnie z przepisami w czasie trwania gwarancji, a także testów akceptacyjnych i specjalistycznych po istotnych naprawach gwarancyjnych zawarte w cenie oferty | Tak |  |
|  | Czas reakcji “przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa” w okresie gwarancyjnym ≤ 48 godziny | Tak, podać |  |
|  | Możliwość przyjmowania zgłoszeń w okresie gwarancyjnym 24 h na dobę, 365 dni w roku | Tak |  |
|  | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancyjnym w przypadku konieczności importu części ≤ 10 dni roboczych | Tak, podać |  |
|  | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia nie wymagającego importu części zamiennych w okresie gwarancyjnym ≤ 5dni robocze | Tak, podać |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych aparatu i 5-letniego systemów komputerowych. | Tak |  |

Załącznik nr 3 do SWZ

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

…………………………………………………………………………………

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG))

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., zwanej dalej  ustawą Pzp)

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

I O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest „Dostawa aparatu RTG celem realizacji projektu dostępność plus dla zdrowia” oświadczam, co następuje:

W zakresie NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU:

Oświadczenie dotyczące WYKONAWCY

Oświadczam, że:

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podst. 108 ust. 1 ustawy PZP.

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podst. art. 109 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustawy PZP.

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podst. art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835).

Oświadczam*, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………… ……………………………………..……………………………………………………………………………………..………

* 	Wypełnić tylko jeżeli dotyczy

W zakresie SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczenie dotyczące WYKONAWCY

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w SWZ.

Oświadczenie wymagane W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY

Oświadczam*, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………………………………………. w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Do oferty dołączam oświadczenie/-a podmiotu/-ów udostępniającego/-ych zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuję się na jego/ich zasoby oraz potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego/tych podmiotu/-ów  (art. 125 ust. 5 ustawy Pzp)

* 	Wypełnić tylko jeżeli dotyczy

Oświadczenie dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Dokument należy wypełnić i podpisać (Wykonawca lub osoba/y uprawniona/e do jego reprezentowania) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie pdf.