## 1
Pakiet nr 1
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (sztuki) | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Płytka do zamocowania udowego przeszczepu ACL z otworami, wkonana z tytanu | 50 |  |  |  |  | 8%
Depozyt po 8 sztuk z każdego rodzaju

## 2
Pakiet nr 2
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (sztuki) | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Implanty tytanowe do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka z jedną nitką o zwiększonej wytrzymałości | 10 |  |  |  |  | 8%
2. | Implanty tytanowe do artroskopowej rekonstrukcji rotatorów i tenodezy bicepsa z dwiema nitkami o zwiększonej wytrzymałości gwintowany na całej długości . Oczko z nitkami ukryte wewnątrz implantu | 600 |  |  |  |  | 8%
3. | Implanty tytanowe do artroskopowej rekonstrukcji rotatorów i tenodezy bicepsa z trzema nitkami o zwiększonej wytrzymałości gwintowany na całej długości . Oczko z nitkami ukryte wewnątrz implantu | 600 |  |  |  |  | 8%
Razem
Depozyt poz.1 -2sztuki, poz.2 - 20 szt.,
W cenie oferty na czas obowiązywania umowy użyczenie instrumentarium do wprowadzenia implantów, przebicia tkanek, chwytania nitek i nożyczki do obcinania nitek.

## 3
Pakiet nr 3
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (sztuki) | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Igły nitinolowe do szycia łąkotek | 30 |  |  |  |  | 8%
W cenie oferty na czas obowiązywania umowy użyczenie n/w instrumentarium do wykonywania zabiegów na czas obowiązywania umowy :
- zestaw prowadnic wielorazowych do szycia łąkotek (6 szt.) prawa, lewa
- raszpelka do odświeżania powierzchni łąkotki
- kontener do sterylizacji

## 4
Pakiet nr 4
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (sztuki) | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Elektroda bipolarna , wolframowa do usuwania i modyfikowania tkanek miękkich w obrębie stawu kolanowego , barkowego, małych stawów, wyprofilowana odpowiednio pod kątem 90 stopni ze ssaniem , długość robocza min. 13 cm oraz 90˚ bez ssania, kompatybilne z koagulacją użyczoną przez Wykonawcę , z możliwością skrawania tkanek brzegiem elektrody. Wymagany system sterowania ręcznego | 600 |  |  |  |  | 8%
Depozyt 10 szt. z każdego rodzaju elektrod
W cenie oferty na czas obowiązywania umowy użyczenie 2 szt. generatorów kompatybilnych z elektrodą

## 5
Pakiet nr 5
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (sztuki) | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Sterylny zestaw do szycia łąkotek pozwalający na założenie min. 3 szwów jednorazowo | 50 |  |  |  |  | 8%
2. | Sterylny zestaw do szycia łąkotek pozwalający na założenie min. 4 szwów jednorazowo | 50 |  |  |  |  | 8%
Razem:
Depozyt 3 implantowy - 2 szt., 4 implantowy -2 szt.
W cenie oferty na czas obowiązywania umowy użyczenie narzędzi do odświeżania blizny .

## 6
Pakiet nr 6
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (sztuki) | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Śruby (osteointegracyjne) do rekonstrukcji więzadłowej przebudowujące się tkanką kostną w rozmiarach min. 7-11 mm, średnia długość min. 25 - 30 mm . | 600 |  |  |  |  | 8%
Depozyt -3 szt. do każdego rozmiaru.
W cenie oferty na czas obowiązywania umowy użyczenie 2 kpl. instrumentarium : wiertła , miarka co 0,5 mm , drut K z oczkiem do przeciągania , stolik , zestaw cewników do wierteł - 2 kpl

## 7
Pakiet nr 7
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (sztuki) | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Dren jednokasetowy w komplecie z drenem do odsysania płynów z shavera, kompatybilny z pompą 24 K | 200 |  |  |  |  | 8%
2. | Kaseta dniowa do pompy 24K | 300 |  |  |  |  | 8%
3. | Dren do pacjenta podłączony do kasety dobowej do pompy 24K | 600 |  |  |  |  | 8%
Razem:
Asortyment pasujący do posiadanej pompy lub użyczenie innej pompy kompatybilnej z oferowanymi drenami .

## 8
Pakiet nr 8
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (sztuki) | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Taśma o grubości 1,5mm-3mm i długości min. 15 cm dostępna w dwóch kolorach do lepszej wizualizacji, zkończona nicią o śr.2 | 200 |  |  |  |  | 8%
2. | Tasiemki do artroskopii plecione z polietylenu o ultra dużej masie cząsteczkowej, szerokość 1,3 mm, pakowane w opakowania zbiorcze po 12 sztuk | 100 |  |  |  |  | 8%
Razem:
Depozyt - 1 opakowanie

## 9
Pakiet nr 9
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (sztuki) | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Implanty pikowe do rekonstrukcji obrębka pojedyńczo ładowane nitką o zwiększonej wytrzmałości | 5 |  |  |  |  | 8%
2. | Implanty pikowe ładowane 2 nitkami do rekonstrukcji stożka rotatorów | 5 |  |  |  |  | 8%
Razem:
Depozyt po 2 szt.każdego rozmiaru
W cenie oferty na czas obowiązywania umowy użyczenie instrumentarium do wprowadzenia implantu , przebicia tkanek , chwytania nitek i nożyczki do obcinania nitek .

## 10
Pakiet nr 10
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (sztuki) | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Kaniule gładkie do artroskopii barku | 50 |  |  |  |  | 8%
2 | Kaniule do barku elastyczne. Blokowanie za pomocą poprzecznych prążków, niegwintowane, membrana blokująca odpływ, w komplecie metalowy, kaniulowany trokar, w różnych rozmiarach . | 30 |  |  |  |  | 8%
3 | Nitka o zwiększonej wytrzymałośći, niewchłanialna. Wytrzymałość nitki na zrywanie minimum 7N | 1000 |  |  |  |  | 8%
Razem:
Depozyt: poz. 1 - 4 szt; poz. 2 - 4 szt; poz. 3 - 2 op.

## 11
Pakiet nr 11
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (sztuki) | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Ostrza jednorazowe kompatybilne z napędami firmy Linvatec, będących w posiadaniu Zamawiającego - różne rozmiary | 100 |  |  |  |  | 8%
Rozmiary wg. katalogu Wykonawcy

## 12
Pakiet nr 12
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (sztuki) | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami stale połączona z pętlą z nici niewchłanianej w długościach od 15 do 60 mm ze skokiem co 5mm. Implant w komplecie z nicią do przeciągnięcia przez kanały. Implant sterylny | 50 |  |  |  |  | 8%
Depozyt - 4 komplety
W cenie oferty na czas obowiązywania umowy użyczenie Instrumentarium:stolik preparacyjny do obu metod; cewniki goleniowe, celowniki udowe z off-setem 3mm i 5mm; strippery; przymiary; instrumenty do wiązania nici; tensometr do guzika; kaniulowane frezy czołowe od Ø 5 do Ø 11mm oraz kaniulowane wiertła od Ø 5 do Ø 11 mm; osłonki tkankowe do w/w frezów i wierteł; kalibrator przeszczepu; wiertła z uchem na końcu, długość min. 38 cm; kosze metalowe sterylizacyjne ze stelażem do w/w instrumentarium. Zestaw implantów pozwalających na wykonanie rekonstrukcji dla przeszczepu min. 5 mm

## 13
Pakiet nr 43 | Pakiet nr 13
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (sztuki) | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Implant do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka wykonany z mocnej taśmy,umieszczony na jednorazowym podajniku . Implant przepleciony jedną supermocną nitką o rozmiarze # 2 . Pakowany pojedyńczo w sterylnym opakowaniu | 30 |  |  |  |  | 8%
2. | Implant do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka wykonany z mocnej taśmy,umieszczony na giętkim , jednorazowym podajniku . Implant przepleciony dwiema supermocnymi nićmi o rozmiarze # 2 . Pakowany pojedyńczo w sterylnym opakowaniu | 200 |  |  |  |  | 8%
3. | Implant do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów wykonany z mocnej taśmy ,umieszczony na jednorazowym podajniku . Implant przepleciony dwiema supermocnymi nićmi o rozmiarze # 2 . Pakowany pojedyńczo w sterylnym opakowaniu | 50 |  |  |  |  | 8%
4. | Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 2,8mm, do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w jedną supemocną nić #2 oraz taśmę o szerokości 2mm na podajniku jednorazowym, umożliwiająca implantację bez konieczności nawiercania kości, pakowana jednostkowo, sterylnie | 50 |  |  |  |  | 8%
5. | Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica wiercenia 2,8mm, do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w dwie supermocne taśmy o szerokości 1,3mm, na jednorazowym podajniku o dł. 162mm i rekojeścią o konstrukcji szpulowej z nawinietą taśmą automatycznie zwalnianą po implantacji, umożliwiająca implantację bez konieczności nawiercania kości, pakowana jednostkowo, sterylnie | 50 |  |  |  |  | 8%
6. | Kotwice barkowe w pełni gwintowane o średnicach 4,5; 5,5; 6,5 mm, o długościach 17 mm, w wersji z dwiema supermocnymi nićmi, Przeciągniętymi przez cała długość implantu.Kotwice posiadające dwa rodzaje gwintowania – gąbczaste i korowe, pozwalające na mocniejsze trzymanie w kości. Implanty dostępne w wersji syntetycznej PEEK oraz wersji biowchłanialnej, wykonanej z polimeru kwasu mlekowego i Beta-trojfosforanu wapnia o średniej sile wyciągania od 428N do 487N. Kotwice sterylne w komplecie z podajnikiem | 50 |  |  |  |  | 8%
7. | Elastyczne wiertło do implantu | 30 |  |  |  |  | 8%
Razem:
Depozyt poz.1 - 3 szt. Poz.3;4;5;6 -4 szt., poz.7 - 2 szt.
W cenie oferty na czas obowiązywania umowy użyczenie instrumentarium do wprowadzenia implantów, przebicia tkanek, chwytania nitek i nożyczki do obcinania nitek

## 14
Pakiet nr 14
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (sztuki) | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Frezy do posiadanej przez Zamawiającego kątnicy firmy Linvatec, będącej w posiadaniu Zamawiającego, w różnych rozmiarach | 20 |  |  |  |  | 8%

## 15
Pakiet nr 15
Lp. | Asortyment (nazwa) | ilość (sztuki) | nazwa własna producent | nr katalog. | cena jednostk. netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto
1. | Wkładki panewkowe wykonane z polietylenu, wzmocnione witamina E dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm | 100 |  |  |  |  | 8%
2 | Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi, regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. W szczególności umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie szyjki i zachowanie jej fragmentu | 100 |  |  |  |  | 8%
3 | Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z 3 otworami na śruby. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej. | 100 |  |  |  |  | 8%
4 | Zaślepka | 100 |  |  |  |  | 8%
5 | Wkładki panewkowe wykonane z ceramiki Biolox Delta dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm i 40mm | 100 |  |  |  |  | 8%
6 | Głowy CoCr lub równoważny o podwyższonej gładkości (w standardzie artykulacji metal/metal) o stożku 12/14i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm i 40mm | 30 |  |  |  |  | 8%
7 | Głowy z ceramiki Biolox Delta, stożek Euroconus, średnice zewnętrzne 28mm, 32mm, 36mm i 40mm | 100 |  |  |  |  | 8%
8 | Śruby panewkowe kompatybilne z oferowaną panewką do biodra | 50 |  |  |  |  | 8%
9 | Ostrze | 100 |  |  |  |  | 8%
Razem
depozyt po 1 sztuce

## 16
Pakiet nr 16
proteza międzypaliczkowa IPP
L.p. | Asortyment | j.m. | ilość szt składająca się na komplet | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Półzwiązany implant międzypaliczkowy bezcementowy , składający się z uniwersalnego łącznika (zawiasu) wykonanego z chromo-molibdenu i dwóch śrubowych tytanowych trzpieni dopaliczkowych, pokrytych powłoką mikroporowatego tytanu plasma spray,. Dostepny w 6 rozmiarach, średnice od 3.5 do 8 mm długości od 14 do 25 mm . | kpl | 10 |  |  |  |  | 8%
Uwaga zabiegi planowane -zestaw dostarczany w formie LS każdorazowo na zaplanowany zabieg operacyjny

## 17
Pakiet nr 17
Proteza stawu śródręczno nadgarstkowego (czworobocznego) kciuka standardowa oraz w wersji dwumobilnej
L.p. | Asortyment | j.m. | ilość szt składająca się na komplet | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Implanty panewki wykonane z tytanu, pokryte porowatym tytanem oraz hydroksyapatytem w wersji standard z wbudowaną wkładką z wysokousieciowanego polietylenu. Panewka dodatkowo posiada antyrotacyjne bolce. Panewka w wersji dwumobilnej rozm. 8,9,10 i standardowej rozm 9 i 10 | szt. | 10 |  |  |  |  | 8%
2. | Szyjka ofsetowa 30 stopni wykonana ze stopu stali nierdzewnej: dostępna w min. 3 długościach, pasujących dowolnie do każdego z 4 trzpieni. Dodatkowo dla wersji standardowej dostępna szyjka prosta w min 3 długościach. Komponent łączony z główką metalową o śr. 4 mm. W wersji dual mobility szyka dostarczona w komplecie z wkładką z wysokousieciowanego polietylenu | szt. | 10 |  |  |  |  | 8%
3. | Trzpień kości śródręcza o przekroju zbliżonym do trójkątnego, dostępny w min. 4 rozmiarach i wykonany ze stopu tytanu dodatkowo pokryty tytanem i hydroksyapatytem. Trzpienie w wersji standard i long. | szt. | 10 |  |  |  |  | 8%
Razem
Uwaga zabiegi planowane -zestaw dostarczany w formie LS każdorazowo na zaplanowany zaieg operacyjny

## 18
Pakiet nr 18
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (sztuki) | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Oryginalne dreny artroskopowe w torze napływu do pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. | 1000 |  |  |  |  | 8%
2. | Oryginalne dreny artroskopowe dobowe w torze napływu do pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. Dreny do użycia ze sterylnymi, jednorazowymi końcówkami do pacjenta. Dren dobowy wyposażony w system zabezpieczeń tzn. zawór zwrotny gwarantujący jego jednorazową 24 godzinną przydatność do użycia. | 500 |  |  |  |  | 8%
3. | Oryginalne dreny artroskopowe w torze napływu (końcówka przedłużająca do pacjenta) do pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 20 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. Dreny do użycia ze sterylnymi artroskopowymi drenami dobowymi. | 1500 |  |  |  |  | 8%
4. | Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex, będącego w posiadaniu Zamawiającego. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 3,5mm, 3,8mm, 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13 cm. Ostrza tnące do tkanki miękkiej w trzech wariantach: gładkie na gładkie, gładkie na zęby i zęby na zęby. | 500 |  |  |  |  | 8%
5. | Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex, będącego w posiadaniu Zamawiającego. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13cm. Ostrza tnące do kości w dwóch wariantach: frez owalny oraz frez okrągły. | 500 |  |  |  |  | 8%
6. | Bezwęzłowa technika rekonstrukcji stawu barkowo obojczykowego złożona z guzika z przełożoną regulowaną pętlą. Konstrukcja złożona z 2 niezależnych samozaciskających się szwów. System zaopatrzony w tytanowy guzik o kołnierzu 10mm i podstawie 5mm. Podstawa 5mm zagłębiająca się w tunel obojczyka co zapobiega ścieraniu szwów i poszerzaniu tunelu obojczykowego. System zaopatrzony w prowadnik wykonany z nici do przeciągnięcia przez tunele kostne. | 10 |  |  |  |  | 8%
Razem:

## 19
Pakiet nr 19
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (sztuki) | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Połowicza pierwotna endoproteza stawu śródstopno-paliczkowego – komponent stawowy kości śródstopia w min 5 rozmiarach | 5 |  |  |  |  | 8%
Depozyt 1 szt.

## 20
Pakiet nr 20
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (sztuki) | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Płytka do zamocowania udowego przeszczepu ACL z otworami, wkonana z tytanu | 20 |  |  |  |  | 8%
2 | Guzik tytanowy z otworami do mocowania piszczelowgo przeszczepu ACL | 150 |  |  |  |  | 8%
Razem:
depozyt poz. 1- 4 szt., poz. 2- 8szt.

## 21
Pakiet nr 21
Endoproteza pierwotna biodra morfometryczna i rewizyjna
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (sztuki) | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Trzpień uniwersalny , morfometryczny, tytanowy, w kształcie klina, dostępny w dwóch kątach szyjkowo-trzonowych 127º i 132º . Napylany hydroksyapatytem w części proksymalnej na porowatym tytanie. Trzpień wzrasta w płasczyźnie bocznej i przyśrodkowej Szyjka wzrasta wraz z wielkością trzpienia; zmienny offset. min. 12 rozmiarów dla każdej opcji kąta szyjkowo-trzonowego. Stożek typu 11.3/12.5 mm | 100 |  |  |  |  | 8%
2. | Panewka tytanowa, sferyczna, wyprodukowana w technologii 3D. Implant o strukturze przestrzennej pozwalającej na przerost tkanki kostenej w strukturę panewki. Porowatość min. 76%. Panewka dostępna w opcji pełnej i otworowej w rozmiarach 42-72 mm, umożliwiajacej zastosowanie śrub o średnicy 6,5 mm. Możliwość zmiany kąta ustawienia śruby w zakresie do 37°. Mechanizm blokowania wkładki pozwala zastosować systemy artykulacyjne: ceramiczny, polietylenowy i dwumobilny oraz głowy w rozmiarze 36 do rozmiaru panewki od 48 mm | 80 |  |  |  |  | 8%
3 | Wkładka polietylenowa z PE o wysokiej odporności mechanicznej i oksydacyjnej bezokapowa i z okapem 10º, do głów 28,32,36 mm. | 70 |  |  |  |  | 8%
4 | Wkładka ceramiczna zintegrowana z tytanowym amortyzatorem , o Ø wewnętrznych 28,32,36mm. System wymusza wzrost Ø wewnętrznej wkładki ceramicznej wraz ze wzrostem panewki. | 20 |  |  |  |  | 8%
5 | System dwumobilny kompatybilny z panewkami bezcementowanymi otworowymi , bezotworowymi , składający się z linera CoCr min.36-58mm oraz ruchomej wkładki PE z polietylenu o wysokiej odporności mechanicznej i oksydacyjnej. | 10 |  |  |  |  | 8%
6 | Głowa metalowa o Ø 22.2, 28 i 32mm w co najmniej w trzech długościach szyjki | 20 |  |  |  |  | 8%
7 | Głowa ceramiczna o Ø28,32,36mm w co najmniej 3 długościach szyjki | 80 |  |  |  |  | 8%
8 | Śruby tytanowe do panewek i zatyczki | 100 |  |  |  |  | 8%
9 | Trzpień dystalny prosty tytanowy w ksztalcie stożkowym, typu Wagner 2 stopnie, mocowany press-fitowo w części diaphysialnej kanału kości udowej w min. 3 długościach i co najmniej 8 grubościach . W opcji z hydroksyapatytem i bez hydroksyapatytu. | 10 |  |  |  |  | 8%
10 | Część proksymalna wykonana ze stopu tytanowego pokryta porowatą okładziną tytanową i napylona hydroksyapatytem , w co najmniej 4 długościach ze zmiennym off-setem, w co najmniej 7 grubościach. Część proksymalna lączona z zczęścia dystalną za pomoca śruby. Stożek typu 11.3/12.5 mm | 10 |  |  |  |  | 8%
11 | System panewkowych implantów rewizyjnych do uzupełnienia ubytków kostnych w obrębie panewki stawu biodrowego. Sysem umożliwiający zastosowanie zarówno z panewką bezcementową jak i z implantami cementowymi. Implanty systemu wykonane z czystego tytanu, w pełni biokompatybilne z tkanką kości ludzkiej o budowie przestrzennej umożliwiającej wrastanie tkanki kostnej w implant. Implanty w 18 rozmiarach i 3 wielkościach. Implanty augmentów wyposażone w otwory pod druty Kirschnera o Ø 1,6 mm do 2,0 mm i otwory pod śruby tytanowe do stabilizacji augmentów. | 5 |  |  |  |  | 8%
12 | Anatomiczna , hemisferyczna Panewka rewizyjna wielootworowa , prawa, lewa od 54 do 80 mm z nadbudową , z możliwością mocowania śrub pod kątem oraz przesuniętym centrum rotacji . Struktura trójwymiarowa z czystego tytanu pozwalająca na biointegrację. | 2 |  |  |  |  | 8%
13 | Panewka rewizyjna wielootworowa 3D typu multihole z tytanu o strukturze beleczkowatej pozwalającej na przerost kostny w strukturę panewki - rozmiary od 42 do 70 mm | 5 |  |  |  |  | 8%
14 | Płyty krętarzowe min. 3 długości z możliwością mocowania linek metalowych wewnątrz płyty | 10 |  |  |  |  | 8%
15 | Linki metalowe zespalające z zaciskiem | 20 |  |  |  |  | 8%
16 | Zaciski do linek | 20 |  |  |  |  | 8%
17 | Ostrze jednorazowe do użyczonych napędów | 100 |  |  |  |  | 8%
Razem
Depozyt- 1 kpl
Poz. 9-16 Instrumentarium lotne na żądanie Zamawiającego

## 22
Pakiet nr 22
Endoproteza pierwotna kolana
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (sztuki) | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego , cementowa , z zachowaniem (CR) lub bez zachowania PCL (PS). , anatomiczny (prawy,lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron . Możliwość założenia w pierwotnym komponencie PS metalowych podkładek dystalnych i tylnych. Umożliwia zgięcia kończyny 150° | 400 | Stryker Corp. Wszystkie pozycje Triathlon element udowy | 5515-F-XXX, 5510-F-XXX |  |  |  |  | 8%
2. | Standardowa , cementowa taca piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego , przynajmniej w 8 rozmiarach . | 200 | Triathlon element piszczelowy | 5520-B-XXX |  |  |  |  | 8%
3. | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego , bezcementowa , z zachowaniem (CR) lub bez zachowania PCL (PS). Element udowy bezcementowy, anatomiczny (prawy,lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron . Umożliwia zgięcia kończyny 150° | 400 | Triathlon elelement udowy bezcementowy | 5516-F-XXX, 5517-F-XXX |  |  |  |  | 8%
4. | Taca piszczelowa bezcementowa z powłoką czystego tytanu pozwalającą na biologiczną fiksację / przerost kostny w jej strukturę z min. , przynajmniej w 8 rozmiarach. Bez dodatkowych śrub . | 400 | Triathlon komponent Tritanium baseplate | 5536-B-XXX |  |  |  |  | 8%
5. | Wkładka z wysokousieciowanego polietylenu o wysokiej odponości mechanicznej i oksydacyjnej w o geometrii łuku rotacyjnego zapewniającej rotację +/- 20⁰ o grubościach : 9mm - 19mm | 400 | Triathlon wkładka PE X3 | 5532-G-XXX, 5531-G-XXX |  |  |  |  | 8%
6. | Komponent piszczelowy typu All-Poly PS, w min.8 rozmiarach i min. 4 grubościach . | 50 | Triathlon ALL Poly | 553x-A-XXX |  |  |  |  | 8%
7. | Rzepka polietylenowa symetryczna i asymetryczna min. 3 rozmiary . | 10 | Triathlon rzepka | 5550-G-XXX,5550LXXX,5551-G-XXX,5551LXXX |  |  |  |  | 8%
8. | Ostrze jednorazowe do użyczonego napędu | 400 | Ostrze performance | 6118-127-xxx, 6125-127-xxxx |  |  |  |  | 8%
9. | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego , cementowana , kompatybilna liniowo z pierwotną protezą jednopromieniową *. Modularna cementowa endoprotezarewizyjna stawu kolanowego komponent udowy anatomiczny w min. 8 rozmiarach. Komponent piszczelowy w min. 8 rozmiarach. System dający możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego min. 5, 10, 15 mm oraz przedłużekdo elementu piszczelowego i udowego o min. przekroju 10-25 mm i min. dwóch długościach. Trzpienie bezcementowe z systemem umożliwiającymprzesunięcie osi za pomocą niezależnego mimośrodu (możliwość obrotu 360°) o 2, 4, 6, 8 mm. Wkładka piszczelowa o długości min. 9-31 mm dla każdego z rozmiarów komponentu piszczelowego z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia, wykonana z polietylenu wysokiej odporności mechanicznej oksydacyjnej. Możliwość zastosowania conów pressfitowych piszczelowych i udowych do ubytków przynasadowych. System złożony z elementów:
a | komponent udowy | 50 | Triathlon TS element udowy | 5512-F-xxx |  |  |  |  | 8%
b | komponent piszczelowy uniwersalny | 50 | Triathlon TS element piszczelowy | 5521-B-xxx |  |  |  |  | 8%
c | wkładka polietylenowa | 50 | Triathlon TS wkładka X3 | 5537-G-xxx |  |  |  |  | 8%
d | bloczek udowy dystalny | 50 | Triathlon TS bloczek udowy | 5540-A-xxx, 5541-A-xxx , 5542-A-xxx, 5543-A-xxx, 5544-A-xxx |  |  |  |  | 8%
e | bloczek udowy tylny | 50 | Triathlon TS bloczek udowy | 5540-A-xxx, 5541-A-xxx , 5542-A-xxx, 5543-A-xxx, 5544-A-xxx |  |  |  |  | 8%
f | podkładka piszczelowa boczna przyśrodkowa | 50 | Triathlon TS podkładka piszczelowa | 5545-A-xxx, 5546-A-xxx |  |  |  |  | 8%
g | podkładka piszczelowa przyśrodkowa boczna | 50 | Triathlon TS podkładka piszczelowa | 5545-A-xxx, 5546-A-xxx |  |  |  |  | 8%
h | trzpień udowy bezcementowy | 50 | Triathlon TS Trzpień bezcementowy | 5565-S-xxx, 5566-S-xxx, |  |  |  |  | 8%
i | trzpień piszczelowy bezcementowy | 50 | Triathlon TS Trzpień bezcementowy | 5565-S-xxx, 5566-S-xxx, |  |  |  |  | 8%
j | trzpień cementowany | 50 | Triathlon TS trzpień cementowany | 5560-S-xxx |  |  |  |  | 8%
k | offset mimośrodowy do uda 2,4,6,8mm | 50 | Triathlon TS offset mimośrodowy TS | 5570-S-xxx |  |  |  |  | 8%
l | offset mimośrodowy do piszczeli 2,4,6,8mm | 50 | triathlon TS offset mimośrodowy TS | 5570-S-xxx |  |  |  |  | 8%
m | komponenty z czystego tytanu CPTI do dużych ubytków metaphysialnych piszczelowych SYMETRYCZNE I ASYMETRYCZNE i udowych | 50 | Triathlon TS Cony przynasadowe | 5549-A-XXX, |  |  |  |  | 8%
OCENA JAKOŚCIOWA
Lp. | Nazwa / opis parametru | Parametr graniczny / podać | Ocena parametru |  | Ocena parametru
1 | I. Implanty
2 | System do alloplastyki oparty o jednoosiowość/wieloosiowość w zakresie min. 10- 100° |  | jednoosiowy - 100 pkt. wieloosiowy- 10 pkt. |  | jednoosiowy - 100 pkt. wieloosiowy- 10 pkt.
3 | Element udowy pierwotny PS - ilość rozmiarów |  | Najwięcej - 10pkt. pozostałe proporcjonalnie |  | Najwięcej - 10pkt. pozostałe proporcjonalnie
4 | Element piszczelowy pierwotny - ilość rozmiarów |  | Najwięcej - 10pkt. pozostałe proporcjonalnie |  | Najwięcej - 10pkt. pozostałe proporcjonalnie
5 | Możliwość uzupełniania ubytków kostnych metalowymi augumentami tylnych i dystalnych w komponencie udowym pierwotnej PS . |  | Tak - 50 pkt. Nie - 0 pkt. |  | Tak - 50 pkt. Nie - 0 pkt.
6 | Podniesiona część w komponencie udowym min. 6 stopni celem zapobiegnięcia tzw. notchngowi |  | Tak - 30pkt , Nie - 0 pkt |  | Tak - 30pkt , Nie - 0 pkt
7 | Ilość rozmiarów wkładek PS w jednym rozmiarze |  | Najwięcej - 10 pkt pozostałe proporcjonalnie |  | Najwięcej - 10 pkt pozostałe proporcjonalnie
8 | Rodzaj komponenty piszczelowej |  | 0 - 50 pkt. |  | 0 - 50 pkt.
Rodzaj komponenty piszczelowej
9 | Rodzaj komponenty udowej |  | 0 - 50 pkt. |  | 0 - 50 pkt.
10 | Rodzaj wkładek |  | 0-50 pkt. |  | 0-50 pkt.
11 | Wersja endoprotezy dla pacjentów uczulonych na metale |  | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |  | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
12 | II. Instrumentarium
13 | Instrumentarium ( opis ), ergonomia , ilość kontenerów ,rozwiązania techniczne dla operatora i instrumentariuszek |  | 0 - 100 pkt. |  | 0 - 100 pkt.
14 | możliwość zastosowania giętkiej prowadnicy w płaszczyźnie AP do kanału udowego |  | Tak - 50pkt, nie - 0 pkt |  | Tak - 50pkt, nie - 0 pkt
15 | możliwość wyznaczania lini przez nadkłykciowej i lini Whitesaida na przyrządach do oznaczania parametrów komponentu udowego |  | Tak - 50pkt, nie - 0 pkt |  | Tak - 50pkt, nie - 0 pkt
16 | III. Rewizja
17 | możliwość nizależnego offsetowania za pomocą mimośrodu 2,4,6,8 mm |  | Tak - 50pkt, nie - 0 pkt |  | Tak - 50pkt, nie - 0 pkt
18 | możliwość wyznaczania lini stawu na przyrządach do cięć udowych |  | Tak - 50pkt, nie - 0 pkt |  | Tak - 50pkt, nie - 0 pkt
19 | Rewizja - implanty i instrumentarium ( opis ) - min. kompatybilność i wymienność implantów z systemem pierwotnym |  | 0 - 100 pkt. |  | 0 - 100 pkt.
20 | IV. Szkolenie
21 | Co najmniej 2 szkolenia w ośrodkach referencyjnych dla 2 lekarzy w ramach , których wymagana jest możliwość uczestnictwa w min. 2 operacjach alloplastyki stawu kolanowego . |  | Najkorzytnijsza - 30 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  | Najkorzytniesza - 30 pkt. Pozostałe proporcjonalnie
Wykonawca przekaże w depozyt 2 kpl. zaoferowanego implantu i ostrzy kompatybilnych z użyczoną piłą .
Wymagane bezpłatne użyczenie 2 kompletów kompletnego instrumentarium i 1 kpl napędów (piła i wiertarka) na czas trwania umowy.
Wymagana opcjonalnie endoproteza rewizyjna liniowa w pełni kompatybilna z systemem pierwotnym ( zamienność komponentów )
W celu potwierdzenia , że oferowany system odpowiada wymaganiom określonym, przez zamawiającego oraz w celu oceny wg kryterium jakościowego .
Wykonawca przeprowadzi prezentację oferowanego systemu tj.instrumentarium do protezy pierwotnej i rewizyjnej , implantów pierwotnych i rewizyjnych oraz proponowanych do użyczenia napędów .
Szczegółowe terminy i kolejnośćprezentacji zostaną ustalone przez zamawiającego losowo i jawnie po otwarciu ofert . Nie przeprowadzenie prezentacji przez wykonawcę w wyznaczonym terminie zostanieuznane jako okoliczności skutkującą odrzuceniem oferty wykon
KRYTERIA OCENY
1. oferowana cena 60%
2. jakość - 40 %
- algorytm oceny kryterium cena :
najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert
C = -------------------------- x 100 x 60%
Cena oferty badanej
- algorytm oceny kryterium jakościowego :
suma punktów oferty badanej
J = ------------------------- X 100 X 40 %
maksymalna suma punktów
suma punktów oferty badanej - suma punktów oferty uzyskana z punktacji
maksymalna suma punktów - najwyższa suma punktów
spośród złożonych ofert uzyskana z punktacji
W celu potwierdzenia , że oferowany system odpowiada
wymaganiom określonym przez Zamawiającego oraz w celu
oceny wg kryterium jakościowego , Wykonawca
przeprowadzi prezentację oferowanego systemu .
Szczególowe terminy i kolejność prezentacji zostaną
ustalone przez Zamawiającego po otwarciu ofert .
Nie przeprowadzenie prezentacji przez Wykonawcę w
wyznaczonym terminie zostanie uznane jako okoliczności
skutkująca odrzuceniem oferty Wykonawcy .
Suma punktów przeznaczonych wg zasad określonych wyżej w każdym
kryterium zostanie dodana według wzoru :
W = C + J
Depozyt - 2 kpl

## 23
Pakiet nr 23
L.p. | Asortyment | j.m. | ilość szt składająca się na komplet | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Cementowana, rewizyjna ,modularna proteza kolana zawiasowo-obrotowa umożliwiająca odtworzenie naturalnego balansu więzadłowego i stabilizacji z zachowaniem pełnej mobilizacji stawu dzięki unikalnej konstrukcji bolca udowego łączonego z kołnierzem klina piszczelowego |  | 10
a | Komponent udowy w wersji prawej i lewej w 3 rozmiarach każdy. Wykonany ze stopu kobaltu, chromu i molibdenu z kołnierzem wewnętrznym wykonanym z wysoko usieciowanego polietylenu UHMW-PE , wewnętrzna powierzchnia wykonana w technologii plastra miodu celem lepszej fiksacji z cementem. | szt | 10 |  |  |  |  | 8%
b | Komponent piszczelowy w 3 rozmiarach wykonany ze stopu kobaltu, chromu i molibdenu z fabrycznie wmontowaną wkładką wykonaną z wysoko usieciowanego polietylenu UHMW-PE zapewniającą rotację zewnętrzna i wewnętrzną po 12 stopni. Wewnętrza powierzchnia wykonana w technologii plastra miodu celem lepszej fiksacji z cementem. | szt | 10 |  |  |  |  | 8%
c | Przedłuzki uniwesalne, kotwiczące część udową i piszczelową dostępna w 3 rozmiarach o długości 75, 105, 125 mm i średnicy proksymalnej 8 mm i 15mm w części dystalnej. Mocowana z komponentem udowych pod ustalonym kątem HKS wynoszącym 6 stopni . Wykonana ze stopu kobaltu, chromu i molibdenu (komplet 2 szt) | szt | 2 |  |  |  |  | 8%
d | Klin piszczelowy z blokadą o wysokości 5 i 10 mm w każdym z 3 rozmiarów wykonany ze stopu kobaltu, chromu i molibdenu posiadający 4 ostre piny kotwiące i element blokujący. | szt | 1 |  |  |  |  | 8%
e | Implant rzepki wykonany z wysoko usieciowanego UHMW-PE w 3 rozmiarach . O średnicy 32 mm i wysokości 7 mm . O średnicy 34 mm i 7,5 mm wysokości oraz 36 mm średnicy i 8 mm wysokości. | szt | 10 |  |  |  |  | 8%
Razem:
Uwaga zabiegi planowane -zestaw dostarczany w formie LS każdorazowo na zaplanowany zabieg operacyjny

## 24
Pakiet nr 24
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (sztuki) | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | System do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych stawu kolanowego. System składający się z samoblokującego tytanowego czterooczkowego zacisku o wymiarach 12mm x 4 mm x1,4 mm. Dwóch nici ciągnących wykonanych z plecionego polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej w kolorach białym i biało niebieskim o długości 120 cm . Ustalonej pętli o rozmiarach od 15 do 60 co 5 milimetrów wykonanych z tkanego poliestru. | 100 |  |  |  |  | 8%
2 | Zestaw do szycia łąkotki w technice in side-out. Zestaw do szycia łąkotki składający się z dwóch igieł wykonanych z nitinolu o długości 30 cm i średnicy 0,7 mm. Nić wykonana z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej o długości 90 cm i średnicy 0,2 mm. Zestaw zawiera musimy zawierać naklejkę do identyfikacji implantu. | 50 |  |  |  |  | 8%
Razem:
Depozyt po 2 sztuki z każdego rozmiaru

## 25
Pakiet nr 25
Klatka międzytrzonowa szyjna
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (sztuki) | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Implanty do międzykręgowej, przedniej stabilizacji odcinka szyjnego o kształcie trapezowych bloków z otworem centralnym do wypełnienia biomateriałem lub przeszczepami kostnymi. Anatomiczny kształt umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością. Wykonane z tytanu komórkowego o właściwościach hydrofilnych. Materiał klatki wykonany jest przy użyciu metody – druk 3D. Struktura implantu charakteryzuje się regularną wielkością porów na całej powierzchni 900 μm, a także średnią porowatością wewnętrzną wynoszącą 50 - 55%. Klatka posiada na powierzchni elementy kotwiczące w postaci kolców z góry i dołu wpływające na wysoką stabilność. Implanty pakowane sterylnie o wysokości 4-8mm stopniowane co 1mm, dostępne w 3 rozmiarach postawy: 14x11,5mm, 16x13,5mm oraz 18x15mm. Zestaw instrumentarium zawiera narzędzie do zakładania wszystkich wielkości implantów, wraz z implantami próbnymi. | 200 |  |  |  |  | 8%
2 | wykonane z PEEK OPTIMA pokrytego spienionym tytanem częściowo - przezierne, ząbkowane implanty do międzykręgowej, tylnej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7) o kształcie cylindrycznych bloków ze ściętymi powierzchniami przednią i tylną; - implanty w dziesięciu rozmiarach o wys. 4-8mm (ze skokiem co 1mm) oraz średnicy 14mm (głęb. 11,5mm) lub 16mm (głęb. 13,5mm); - w celu zachowania odpowiedniego kąta lordozy implanty mają boczny kształt klinów pochylonych pod kątem 50; - implanty o wypukłej górnej powierzchni, odtwarzającej naturalny kształt powierzchni kręgu; - zaokrąglony kształt (patrząc od góry) umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością; cylindryczny otwór wewnątrz implantu umożliwia umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego oraz przerost tkanką kostną; - dwa tantalowe znaczniki rtg, umożliwiające pooperacyjną lokalizację implantu; - stabilizacja pierwotna - press-fit zwiększająca stabilność założonego implantu oraz ząbkowana powierzchnia kontaktu z kręgami; - trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem; - każdy implant osobno, sterylnie zapakowany; - narzędzie do zakładania implantu z- lub bez ogranicznika głębokości; - rozporowe, niegwintowe mocowanie implantu w narzędziu do jego zakładania; - przymiary próbne do określenia rozmiaru wstawianego implantu; - podkładkę do wypełniania otworu wewnętrznego implantu; - plastikowy, zamykany pojemnik na narzędzia; - poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium | 100 |  |  |  |  | 8%
Razem:
Depozyt - po 3 szt. z każdego rozmiaru

## 26
Pakiet nr 26
Lp. | Asortyment (nazwa) | j.m. | ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
I. | Tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa MIS
| • śruby o trzonie pięciokątnym i podwójnie prowadzonym gwintem na całej długości • śruby tulipanowe kaniulowane sztywne oraz ruchome, oraz augumentacyjne • śruby kodowane kolorami w celu prawidłowej identyfikacji rozmiaru • śruby samotnące i samogwintujące z atraumatycznym zakończeniem dostępne w sterylnych pojedynczych opakowaniach oznaczonymi danymi implantu oraz datą sterylności • śruby w opakowaniach sterylnych i niesterylnych Śruby sztywne pełne oraz kaniulowane o rozmiarach: • śr.4,5mm i śr.5,5mm o długość 25-50mm, ze skokiem co 5mm; • śr.6,5mm o długość 25-55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60-80mm ze skokiem co 10 mm • śr.7,5mm o długość 25-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm • śr.8,5mm o długość 30-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm • śr.9,5mm o długość 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm • śr.10,5mm o długość 35-55mm,ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm Śruby ruchome pełne oraz kaniulowane o rozmiarach: • śr.4,5mm i śr.5,5mm o długość 25-50mm, ze skokiem co 5mm; • śr.6,5mm o długość 25-55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60-80mm ze skokiem co 10 mm • śr.7,5mm o długość 25-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-110 ze skokiem co 10 mm • śr.8,5mm o długość 30-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-110 ze skokiem co 10 mm • śr.9,5mm o długość 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-110 ze skokiem co 10 mm • śr.10,5mm o długość 35-55mm,ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-110 ze skokiem co 10 mm Śruby sztywne i ruchome augumentacyjne o rozmiarach: • śr.5,5mm o długość 35-50mm, ze skokiem co 5mm; • śr.6,5mm o długość 35-55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60-80mm ze skokiem co 10 mm • śr.7,5mm o długość 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm • śr.8,5mm o długość 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm • śr.9,5mm o długość 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm • śr.10,5mm o długość 35-55mm,ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm | zestaw | 10 |  |  |  |  | 8%
• pręty proste o zakończeniach heksagonalnych i okrągłych śr.5,5mm ,24 rożnych rozmiarów długości od 30 do 500mm. Od 35mm do 55 mm skok co 5mm i od 60mm do 200mm co 10 mm i od 200mm do 500 mm co 100 mm. Pręty dostępne w pojedynczych sterylnych opakowaniach z datą sterylności i niesterylne. • pręty wstępnie dogięte o zakończeniach heksagonalnych i okrągłych śr.5,5mm , długość od 30-150mm, w 16 rozmiarach • Od 30mm do 55mm skok co 5mm od 60mm do 150mm co 10mm • pręty dostępne w wersji sterylnej pojedynczo pakowane z oznaczeniem daty sterylności • jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący pakowany pojedyńczo w sterylnym opakowaniu z datą sterylności i kodem katalogowym w opakowaniu naklejka z danymi do raportu operacyjnego. • poprzeczki sztywne na pręt o grubości 5,5mm w rozmiarach od 30mm do 40mm ze skokiem co 2mm • poprzeczki ruchome na pręt o grubości 5,5 mm w 13 rozmiarach • łączniki pręta śr.5,5 mm : • osiowy w rozmiarach 19mm i 34 mm • zamknięty typu domino w rozmiarach 7mm i 11mm • zamknięto otwarty typu domino w rozmiarach 7mm i 11mm • łączniki offsetowe : • zamknięte w rozmiarach 20mm ,35mm,50mm • otwarte w rozmiarach 20mm, 35mm,50mm • możliwość wielokrotnego blokowania ruchomości śruby bez zakładania pręta i nakrętki blokującej • zestaw z kompletnym instrumentarium trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem. • narzędzia oraz implanty umieszczone w oznakowanych miejscach , zamykanych pojemnikach do sterylizacji • dostępne kaniule do podania cementu dostarczne w sterylnym pojedynczym opakowaniu • poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, zawierające kaniulowane narzędzia implantacyjne • zestaw w kontenerach wraz z filtrami wielorazowymi do 5000 cykli sterylizacyjnych
Skład zestawu:
| Śruba transpedikularna | szt. | 8 |  |  |  |  | 8%
| Bloker | szt. | 4 |  |  |  |  | 8%
| Kirschner | szt. | 4 |  |  |  |  | 8%
| Pręt | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
| Kaniula do cementu | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
| Śruba augumentacyjna | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
| Łącznik poprzeczny | szt. | 1 |  |  |  |  | 8%
II. | Klatka szyjna 3D
| Implanty do międzykręgowej, przedniej stabilizacji odcinka szyjnego o kształcie trapezowych bloków z otworem centralnym do wypełnienia biomateriałem lub przeszczepami kostnymi. Anatomiczny kształt umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością. Wykonane z tytanu komórkowego Ti6Al4V o właściwościach hydrofilnych. Materiał klatki wykonany jest przy użyciu metody – druk 3D. Struktura implantu charakteryzuje się regularną wielkością porów na całej powierzchni 900 μm, a także średnią porowatością wewnętrzną wynoszącą 50 - 55%. Klatka posiada na powierzchni elementy kotwiczące w postaci kolców z góry i dołu wpływające na wysoką stabilność. Implanty pakowane sterylnie o wysokości 4-8mm stopniowane co 1mm, dostępne w 3 rozmiarach postawy: 14x11,5mm, 16x13,5mm oraz 18x15mm. Zestaw instrumentarium zawiera narzędzie do zakładania wszystkich wielkości implantów, wraz z implantami próbnymi. | zestaw | 150 |  |  |  |  | 8%
III. | Klatka szyjna 3D
| wykonane z PEEK OPTIMA pokrytego spienionym tytanem częściowo - przezierne, ząbkowane implanty do międzykręgowej, tylnej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7) o kształcie cylindrycznych bloków ze ściętymi powierzchniami przednią i tylną; - implanty w dziesięciu rozmiarach o wys. 4-8mm (ze skokiem co 1mm) oraz średnicy 14mm (głęb. 11,5mm) lub 16mm (głęb. 13,5mm); - w celu zachowania odpowiedniego kąta lordozy implanty mają boczny kształt klinów pochylonych pod kątem 50; - implanty o wypukłej górnej powierzchni, odtwarzającej naturalny kształt powierzchni kręgu; - zaokrąglony kształt (patrząc od góry) umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością; cylindryczny otwór wewnątrz implantu umożliwia umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego oraz przerost tkanką kostną; - dwa tantalowe znaczniki rtg, umożliwiające pooperacyjną lokalizację implantu; - stabilizacja pierwotna - press-fit zwiększająca stabilność założonego implantu oraz ząb-kowana powierzchnia kontaktu z kręgami; - trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem; - każdy implant osobno, sterylnie zapakowany; - narzędzie do zakładania implantu z- lub bez ogranicznika głębokości; - rozporowe, niegwintowe mocowanie implantu w narzędziu do jego zakładania; - przymiary próbne do określenia rozmiaru wstawianego implantu; - podkładkę do wypełniania otworu wewnętrznego implantu; - plastikowy, zamykany pojemnik na narzędzia; - poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium; | zestaw | 150 |  |  |  |  | 8%
Depozyt po 3 szt. z każdego rozmiaru

## 27
Pakiet nr 27
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Tytanowe płytki do stabilizacji międzykolczystej, komplet: Płytka dynamiczna, Płytka blokująca, Implant stabilizujący, Pręt Tytanowe płytki do stabilizacji międzykolczystej. Płytka obrotowa o zakresie +/-15°, dostępna w zakresie długości 35-47mm, stopniowane co 3 mm. Dodatkowo dostępne płytki o długości 500mm i 55mm. W zestawie implant ze zintegrowanym prętem pozwalający na uzyskanie dystrakcji o określonej wysokości. Zakres wysokości dystrakcji to 8-16mm ze skokiem co 2mm. Dostępne pręty zabezpieczające o długości 25,30 i 35mm. | kpl | 200 |  |  |  |  | 8%
Depozyt 2 kpl

## 28
Pakiet 28
Stabilizacja piersiowo-lędźwiowa
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Stabilizacja przeznasadowa odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa. Materiał stop tytanu. W zestawie śruby monoaksjalne i poliaksjalne oraz śruby redukcyjne, haki pedikularne i laminarne. Śruby o stożkowym rdzeniu, cylindrycznym kształcie powierzchni zewnętrznej gwintu kostnego i trapezowym zarysie gwintu. Wyposażona w dwa zacięcia samogwintujące. Śruby atraumatyczna (z zaokrąglonym końcem). Osadzenie pręta od góry (główka tulipanowa). Wysokość łba śruby wystającej ponad pręt wynosi 5,5mm, średnica łba śruby wraz z elementem blokującym do 14mm. Śruby monoaksjalne dostępne w co najmniej 10 rozmiarach średnic (3,5mm; 4,0mm; 4,5mm; 5,0mm; 5,5mm; 6,0mm; 6,5mm; 7,5mm; 8,5mm, 9,5mm i 10,5mm) a śruby poliaksjalne w co najmniej 7 rozmiarach (3,5mm; 4,0mm; 4,5mm; 5,0mm; 5,5mm; 6,0mm; 6,5mm; 7,5mm). Zakres długości od 25mm do 100mm. Średnice kodowane kolorami. Śruby redukcyjne (z długimi ramionami gwintowanymi na całej długości i odłamywanymi po zabiegu) umożliwiają osadzenie pręta w kanałku śruby bez użycia dodatkowych narzędzi dopychających. W zestawie pręty proste o średnicy 6mm, dostępne w dwóch gradacjach sztywności - standardowe (wykonane ze stopu tytanu) oraz bardzo sztywne (wykonane ze stopu kobaltu) i w zakresie długości od 40 do 500mm. Skład kompletu: 4 śruby transpedikularne, 4 blokery, 2 pręty | kpl | 100
1a | Śruba poliaksjalna, redukcyjna, uniplanarna, do miednicy, hak laminarny, hak pedikularny. | szt. | 800 |  |  |  |  | 8%
1b | Wkręt blokujący | szt. | 800 |  |  |  |  | 8%
1c | Pręt kręgosłupowy prosty | szt. | 200 |  |  |  |  | 8%
Razem:
Depozyt 2 kpl narzędzi
Instrumentarium i implanty w tacach stabilizacyjnych i kontenerach - użyczenie zestawów na czas trwania umowy

## 29
Pakiet nr 29
Stabilizacja odcinka szyjnego i piersiowo-lędźwiowego - stała proteza trzonu
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (sztuki) | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
I. | Tytanowy implant zastępujący trzon kręgowy w postaci cienkościennej, perforowanej tulei z możliwością docięcia na dany wymiar. Wewnątrz protezy duży otwór na przeszczep kostny. Protezy w zakresie średnic dla odcinka szyjnego: 10, 12, 15 mm oraz dla odcinka piersiowo-lędźwiowego: 20, 25, 30 mm. Protezy posiadające talerzyki oporowe zmniejszające ryzyko osiadania implantu w trzonach kręgowych. Talerzyki min. dla 6 średnic protez. Talerzyki w wersjach płaskich i kątowych. Ząbkowana powierzchnia talerzy oporowych zwiększająca stabilność osadzenia implantu oraz zmniejszająca ryzyko migracji
1. | Proteza trzonu stała, siatkowa | 5 |  |  |  |  | 8%
2. | Talerzyki oporowe | 10 |  |  |  |  | 8%
Razem:
Zestaw dostarczany każdorazowo na zaplanowany zabieg operacyjny.

## 30
Pakiet nr 30
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Zestaw do stabilizacji przeznasadowej: wszystkie implanty muszą posiadać system mocowania oparty na jednym elemencie blokującym i tulipanowym charakterze części mocującej śruby,śruba wieloosiowa o kącie wychylenia od osi o 30 stopni, nakrętka bezgwintowa z dwustopniowym systemem blokowania pręta - możliwość zablokowania wieloosiowości śruby na pręcie w celu zachowania krzywizn anatomicznych kręgosłupa przy dystrakcji i kompresji - gwint dwuzwojowy dla szybszego wprowadzania śruby do rozmiaru 7.5mm , ujemny kąt pióra gwintu śruby zapewniający zwiększoną siłę zerwania śruby - wielokątowe śruby tulipanowe o walcowym kształcie gwintu z samogwintującym początkiem śruby dostępne w następujących rozmiarach średnicy : 4.0mm ; 4.5mm ;5.0mm; 5.5mm; 6.5mm; 7.5mm; 8.5mm; długość śrub w zakresie 20-90mm , dostępna w zależności od średnicy .śruby o średnicy 9.0mm i 10.0mm dostepne w długościach 45-120mm, w zestawie dostępne śruby monoaksjalne o średnicach 4.0mm,4.5mm,5,5mm,6,5mm,7,5mm,8,5mm i długościach w zakresie 20mm-65mm, dostępne wzależności od średnicy śruby
- w zestawie łączniki proste otwarte i zamknięte oraz śruby biodrowe offsetowe i łączniki do śrub biodrowych. - haki pedikularne, laminarne oraz ofFsetowe w różnych wielkościach podstaw i wysokościach dostępne - średnica pręta 5,5 mm ( pręt gładki )
- łączniki poprzeczne mocowane wielokątowo do pręta bez konieczności doginania elementów łącznika - w zestawie dostępne pręty proste w rozmiarach od 30mm do 150mm oraz pręty anatomicznie zagięte w rozmiarach od 35mm do 95mm - w zestawie pręt do przedłuże
1a | Śruba /hak | szt. | 300 |  |  |  |  | 8%
1b | Nakrętka | szt. | 300 |  |  |  |  | 8%
1c | Poprzeczka | szt. | 5 |  |  |  |  | 8%
1d | Pręt do 150mm | szt. | 100 |  |  |  |  | 8%
1e | Pręt powyżej 150mm | szt. | 30 |  |  |  |  | 8%
1f | łącznik | szt. | 20 |  |  |  |  | 8%
1g | Śruba biodrowa | szt. | 20 |  |  |  |  | 8%
1h | bloker śruby biodrowej | szt. | 20 |  |  |  |  | 8%
1i | Przedłużka | szt. | 5 |  |  |  |  | 8%
2. | System do stabilizacji przedniej kręgosłupa szyjnego, długośc płytki w zakresie 14mm-100mm, możliwość zmiany wygięcia płytki (lordoza, kyfoza) bez utraty możliwości blokady, długość wkręta w zakresie 10mm-20mm dostępne w zależności od średnicy, średnica wkręta 4.0mm i 4.5mm.Dostępne wkręty o stałym i zmiennym kącie nachylenia +/- 18°, samowiercące i samogwintujące • Szerokość płytki 16mm , niski profil – 1.8mm. Materiał – stop tytanu. - poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, jeden metalowy, zamykany pojemnik na narzędzia oraz implanty • Jedno urządzenie służące do wkręcania i blokowania wkręta, wkręt sztywny blokowany za pomocą dodatkowej śruby i dodatkowego narzędzia. W zestawie narzędzie rewizyjne
2a | Płyta | szt. | 30 |  |  |  |  | 8%
2b | Wkręt | szt. | 90 |  |  |  |  | 8%
2c | Bloker | szt. | 10 |  |  |  |  | 8%
3. | Implant Międzytrzonowy TLIF z przegubem blokowanym • narzędzie do podania implantu umożliwiające blokowanie i odblokowywanie przegubu implantu/ blokowanie odblokowanie ruchomości implantu względem narzędzia • kształt typu banan, materiał tytan ,powierzchnia kontaktu z blaszką graniczną ząbkowana. Implant posiadający otwór zapewniający możliwość wypełnienia go kością lub substytutem kości • dwa rozmiary podstawy implantu będącej w bezpośrednim kontakcie z blaszką graniczną o wymiarach 10mmx28mm i 11mmx33mm • wysokość implantów 7mm - 13mm oraz 15mm i 17mm | szt. | 150 |  |  |  |  | 8%
4. | Wykonane z PEEK przezierne, implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7) połączone na stałe z tytanowym przodem umożliwiającym przykręcenie implantu dwoma śrubami do trzonów • klinowy kształt odtwarzający anatomię kręgosłupa szyjnego lub implant prosty, obecność znaczników radiologicznych, trzy rozmiary podstawy implantu : 12x14mm,14x16mm,15x18mm , wysokość klatki w zakresie 5-12mm ,otwór wewnątrz implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny, Dostępne implanty o nastepujących kątach w płaszczyźnie strzałkowej: 0˚,7˚,12˚. • Śruby do mocowania implantu w dwóch średnicach 3.6mm i 4.2mm , w wariancie sztywnym i ruchomym . Śruby w długościach od 12-20mm w wersjach samowiercących i samogwintujących, blokowanie śrub w implancie jednym elementem za pomocą klucza dynamometrycznego,instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia • wyłącznie przednie mocowanie implantu na narzędziu, • celowniki do wiercenia i wprowadzania śrub • w zestawie wymagane co najmniej dwa rozwieracze trzonów typu CASPAR łamane osiowo z nakrętkami zabezpieczanymi zeslizgiwanie z pinów (dostępne min. 4 długości pinów) • zamykany pojemnik na implanty; metalowy pojemnik na narzędzia , narzędzia ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium
4a | Implant międzytrzonowy | szt. | 20 |  |  |  |  | 8%
4b | Wkręt | szt. | 40 |  |  |  |  | 8%
5. | 1 PLIF Oblique / Skośny, - wbijane Implanty lędźwiowe typu PLIF Oblique / Skośne, możliwość implantacji w technice minimalnie inwazyjnej lub otwartej, przód klatki w kształcie klina ułatwiający implantację i umożliwiający wprowadzenie implantu bez wstępnej dystrakcji, obły kształt implantu w płaszczyźnie strzałkowej celem pełnego kontaktu z blaszkami trzonów - wyprofilowany anatomicznie kształt dystraktorów / przymiarów celem łatwiejszego przygotowania przestrzeni pod implantację klatki. - długość implantu 22mm,26mm,30mm, - wysokości implantów od 8mm do 13mm , stopniowane co 1mm, dodatkow dostępne implanty o wysokościach 15mm i 17mm - szerokość implantu od 8mm,10mm - możliwość napełnienia wiórem kostnym, - obecność znaczników rtg do określenia położenia klatki w przestrzeni kręgosłupa - implant lordotyczny :7° | szt. | 150 |  |  |  |  | 8%
6. | Klatka międzytrzonowa szyjna ACIF , peek napylana tytanem Komplet: Jedna klatka parametry zestawu: • wykonane z PEEK przezierne implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7), napylane tytanem • ząbkowana powierzchnia klatki bez wystających elementów, obecność trzech znaczników radiologicznych, • dostępne następujące rozmiary klatki : 11mm x 12mm, 12mmx14mm, 14mmx16mm , 15mm X18mm, wysokości klatki 5mm -12mm stopniowana co 1 mm , dostępne trzy profile implantu w płaszczyźnie strzałkowej :równoległy , kąt 7°oraz wypukły ,otwór wewnątrz implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny • instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia • wyłącznie przednie mocowanie implantu na narzędziu • w zestawie wymagane dwa rozwieracze trzonów typu CASPAR łamane osiowo z nakrętkami zabezpieczanymi ześlizgiwanie z pinów (dostępne min. 4 długości pinów) • implanty pakowane sterylnie • metalowy pojemnik na narzędzia z, narzędzia ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium; | szt. | 50 |  |  |  |  | 8%
7. | Proteza tronu: • trzy rozmiary podstawy implantu będącej w bezpośrednim kontakcie z blaszką graniczną trzonu :12X14mm o wysokości w zakresie 15-89mm i kątach nachylenia blaszki granicznej: 0°,7°, 6°/10°; 21X23mm o wysokości w zakresie 24mm-70mm i kątach nachylenia blaszki granicznej :-6°,0° oraz 25X32mm o wysokości w zakresie 29mm-119mm i kątach nachylenia blaszki granicznej :0°,-8°,8°,16°,0°/16° • regulowana wysokość implantów realizowana płynnie • implant uzyskujący pożądaną wysokość za pomocą jednostajnego, kontrolowanego rozkręcania w ciele pacjenta, dla zapewnienia optymalnego dopasowania do anatomii • implant jednoelementowy materiał Tytan • możliwość wypełnienia wiórem kostnym dla uzyskania spondylodezy • ząbkowana powierzchnia klatki granicznej | szt. | 5 |  |  |  |  | 8%
8. | Substytut kości Bioaktywny, resorbowalny, syntetyczny materiał kościozastępczy przeznaczony do wypełniania ubytków kostnych powstałych w wyniku urazów oraz w chirurgii kręgosłupa do wypełniania klatek międzytrzonowych oraz do spondylodezy tylnej. W skład substytutu powinno wchodzić bioszkło. . Preparat powinien posiadać właściwości osteokondukcyjne. Dostępne trzy formy : żel , pasta, i chrupki. Substytut 2cc | szt. | 10 |  |  |  |  | 8% | 0
9. | parametry zestawu: • System do stabilizacji przedniej kręgosłupa szyjnego, długośc płytki w zakresie 10mm-93mm , Niski profil płyty - 2.3mm . Szerokośc płytki 17.5mm . W zestawie wkręty o długości w zakresie 10mm-20mm,dostepne w zależności od średnicy stopniowane co 2mm , średnica wkręta 4.2mm i 4.6mm.Dostępne wkręty o stałym i zmiennym kącie nachylenia +/- 20°, samowiercące i samogwintujące . Blokowanie wkreta w płycie dające się potwierdzić wzrokowo, czuciowo i dźwiekowo.
9a | Płyta 1-3 poziomy | szt. | 50 |  |  |  |  | 8%
9b | Płyta 4 poziomy | szt. | 10 |  |  |  |  | 8%
9c | Wkręt kostny | szt. | 100 |  |  |  |  | 8%
9d | Wkręt rewizyjny | szt. | 20 |  |  |  |  | 8%
10 | Płytka dynamiczna , płytka blokująca ,implant stabilizujący , pręt. Tytanowe płytki do stabilizacji miedzykolczystej. Płytka obrotowa o zakresie +/ -15°, dostępna w zakresie długości 35-47 mm , stopniowane co 3mm. Dodatkowo dostępne płytki o długości 50mm i 55mm W zestawie tytanowy implantze zintegrowanym prętem , pozwalający na uzyskanie dystrakcji o określonej wysokości. Zakres wysokości dystrakcji to 8-16mm ze skokiem co 2mm. Dostępne pręty zabezpieczające o długościach 25,30 i 35mm
10a | płytka dynamiczna | szt. | 10
10b | płytka blokująca | szt. | 10
10c | Pręt | szt. | 10
10d | Implant Stabilizujący | szt. | 10
Razem:
Depozyt - po 2 kpl.

## 31
Pakiet 31
L.p. | Asortyment | Ilość (sztuk) | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | System składający się z: Płytka tytanowa, sterylna, dedykowana do rekonstrukcji stawu AC, w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami. Po dwóch stronach wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie taśm specjalistycznych niewchłanialnych o szerokości 2 mm. Implant wygięty anatomicznie do powierzchni obojczyka i wyrostka kruczego z laserową linią oznaczającą osiowe ustawienie implantu względem kości. Implant pakowany pojedynczo. (2 SZT) Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego, grubości min #2 niewchłaniana o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm +/- 0,5 cm. Produkt pakowany pojedynczo. (1 SZT) Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm +/- 0,5 cm. Produkt pakowany pojedynczo.(1 SZT) Pętla nitinolowa służąca do przeciągania szwów w środowisku wodnym bez utraty swojej funkcji. Jednorazowa o wymiarach 1,5 na 300 mm. Produkt pakowany pojedynczo. (1 SZT) | 10 |  |  |  |  | 8%
2. | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm. | 100 |  |  |  |  | 8%
3. | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji przeszczepu przy rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, bądź tylnego w technice Internal Brace, szycia stożka rotatorów oraz niestabilności stawów barkowo-obojczykowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 91,4 cm. | 30 |  |  |  |  | 8%
4. | Mocna niewchłanialna nić o grubości #2 i długości 96,5 cm w kolorze niebieskim. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nić zakończona igłą 26,5 mm 1/2 koła. | 100 |  |  |  |  | 8%
5. | Mocna niewchłanialna nić o grubości #2 i długości 96,5 cm. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nić zakończona igłą 36,6 mm, 1/2 koła. | 100 |  |  |  |  | 8%
6. | Mocna niewchłanialna nić o grubości #2 i długości 96,5 cm. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. | 100 |  |  |  |  | 8%
7. | Implant biokompozytowy. Wkręt gwintowany na całej długości o średnicy 5,5mm i długości 14,7mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. | 20 |  |  |  |  | 8%
8. | Implant biokompozytowy. Wkręt gwintowany na całej długości o średnicy 4,5mm i długości 14mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. | 20 |  |  |  |  | 8%
9. | Implant niewchłanialny wykonany z PEEK. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 5,5mm i długości 14,7mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. | 20 |  |  |  |  | 8%
10. | Implant niewchłanialny wykonany z PEEK. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 6,5mm i długości 14,7mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. | 20 |  |  |  |  | 8%
11. | Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 3,5mm x 15,8mm, 4,75mm x 19,1mm oraz 5,5 mm x 19,1mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią pozwalającą na założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. | 20 |  |  |  |  | 8%
12. | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 3,5 mm x 19,5mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. | 20 |  |  |  |  | 8%
13. | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 4,5 mm x 24mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. | 20 |  |  |  |  | 8%
14. | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 2,9 mm x 15,5mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. | 20 |  |  |  |  | 8%
15. | Implant Biokompozytowy wbijany z wieloma wypustkami w celu lepszej stabilizacji w kości. Średnica implantu 3mm x 14,5mm, przeładowany z dwiema nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. | 20 |  |  |  |  | 8%
16. | Implant sterylny niewchłanialny wykonany z PEEK, wbijany, o średnicy 3mm i długości 12,2mm. Implant z wieloma wypustkami na całym obwodzie i po całej długości implantu do lepszego trzymania w kości. Implant z dwiema nićmi #2 | 20 |  |  |  |  | 8%
17. | Jednorazowy zestaw do sterylnego transferu autologicznego przeszczepu chrzestno-kostnego, dostępny w 3 średnicach 6mm, 8mm oraz 10mm. Zestaw złożony z: - Podbieraka z wycechowaną głębokością pobranego przeszczepu od 0 do 20mm ze skokiem co 1mm, podłużne nacięcie pozwala na sprawdzenie jakości i kontrole pobranego kołka - Narzędzia do wykonania otworu w miejscu uszkodzenia z wycechowaną długością 10mm, 15mm, 20mm - Przezroczystej osłonki do wtłaczania przeszczepu oraz kontrolowania go w czasie implantacji - Metalowej miarki spełanijącej także funkcje rozbijaka kanału - Plastikowego wygładzacza powierzchni po implantacji | 6 |  |  |  |  | 8%
18. | Igła jednorazowego użytku do szycia ścięgien stożka rotatorów, kompatybilna z urządzeniem „Scorpion” | 10 |  |  |  |  | 8%
Razem:
Depozyt
poz. 2-3 - 2 opakowania
poz. 1, 4-18 - po 5 szt.

## 32
Pakiet nr 32
Endoproteza barku: anatomiczna i odwrócona
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Anatomiczna endoproteza stawu barkowego na trzpieniu bezcementowym o typie pressfit. Trzpień protezy konwertowalny do protezy odwróconej bez potrzeby jego wymiany. Trzpień z kątem szyjkowo-trzonowym stałym lub z możliwością zmiany kąta bez zmiany trzpienia. Minimum 8 rozmiarów - średnic trzpienia. Głowy protezy centryczne i ekscentryczne z możliwością zmiany off-setu, jej wysokości. Średnica głów winna się mieścić w zakresie min 38-58 mm. Ich wysokość winna się zawierać w zakresie min 13-27 mm. | kpl. | 16
| Trzpień | szt | 16 |  |  |  |  | 8%
| Głowa | szt | 16 |  |  |  |  | 8%
2 | Panewka cementowana wykonana z PE wysoce usieciowanego. Dostępna w min. 9 rozmiarach. | szt | 16 |  |  |  |  | 8%
3 | Część panewkowana prowata i napylona. Mocowanie części panewkowej za pomocą centralnej śruby z czterema śrubami obowdowymi. Możliwość wykonania lateralizacji COR na części panewkowej. Średnice głowy części panewkowej w min 2 średnicach i min 2 wysokościach. Taca części ramiennej w min 2 rozmiarach. Wkładka części ramiennej z PE wysoce usieciowanego, formowanego ciśnieniowo. | kpl | 16 |  |  |  |  | 8
| Taca do protezy odwróconej w min. 2 wyskokościach | szt. | 16 |  |  |  |  | 8%
| Polietylenowy wkład ramienny | szt. | 16 |  |  |  |  | 8%
| Płytka bazowa w min. dwóch rozmiarach | szt. | 16 |  |  |  |  | 8%
| Sferyczna panewka w min. dwóch średnicach | szt. | 16 |  |  |  |  | 8%
| Śruba wieloosiowa korowa | szt. | 16 |  |  |  |  | 8%
| Śruba blokujaca | szt. | 16 |  |  |  |  | 8%
| Opcjonalnie przy trzpeieniu cementowym korek | szt. | 8 |  |  |  |  | 8%
4 | Endoproteza urazowa. Proteza do mocowania cementowego, dostępna z 3 średnicami trzpienia, odpowiednio ø6,5mm, ø9mm i ø12mm, z min. 7 rozmiarami głowy protezy ze średnicami od 39mm do 50mm, niecentryczne głowy protezy, umożliwiające mimośrodowy obrót by uzyskać offset. Anatomicznie dopasowany trzpień protezy bez dodatkowych elementów centrujących. Wysokość głowy protezy związana z jej średnicą. Stały kąt pochylenia 130 stopni. Otwór w części przynasadowej umożliwiający poprzeczne umiejscowienie przeszczepu kostnego z głowy kości ramiennej, część przynasadowa porowata pokryta HA z wypolerowanym fragmentem w części przyśrodkowej dla bezpiecznego mocowania nici. | kpl. | 10
| korek | szt. | 10 |  |  |  |  | 8%
| trzpień | szt. | 10 |  |  |  |  | 8%
| głowa | szt. | 10 |  |  |  |  | 8%
5 | Endoproteza barku odwrócona urazowa: Trzpień monoblok cementowany w części dalszej z otworem w części bliższej umożliwiającym włożenie przeszczepu uzyskanego przy użyciu dedykowanego narzędzia, dostępny w min. 5 średnicach od 7 do 15mm. Lateralizujący polietylenowy wkład ramienny dostępny w min 2 średnicach i 3 wysokościach, odpowiednio 6mm, 9mm i 12mm, - element panewkowy pokryty hydroksyapatytem mocowany min 4 śrubami (min. 2 blokowane z 30-stopniowym zakresem ruchomości w każdym kierunku, długości od min 18-45mm), - sferyczna panewka dostępna w min 2 średnicach Możliwość długich trzpieni min. 170 mm oraz płyty bazowej z długim pegiem. | kpl. | 15
| Trzpień | szt | 15 |  |  |  |  | 8%
| Lateryzujący wkład ramienny | szt | 15 |  |  |  |  | 8%
| Płytka bazowa w dwóch rozmiarach | szt | 15 |  |  |  |  | 8%
| Sferyczna panewka | szt | 15 |  |  |  |  | 8%
| Śruba wieloosiowa korowa | szt | 60 |  |  |  |  | 8%
| Śruba blokujaca | szt | 60 |  |  |  |  | 8%
| Korek | szt | 10 |  |  |  |  | 8%
6 | Długie trzpienie cementowany | szt | 5 |  |  |  |  | 8%
7 | Opcjonalnie do trzpienia urazowego odwróconego adapter do lateralizacji o wysokości 9mm | szt | 5 |  |  |  |  | 8%
8 | Endoproteza 2 częściowa typu press-fit mocowana na niskoprofilowym kołnierzu. Kołnierz dostępny w min. 3 rozmiarach i głowa w min. 9. Kołnierz i płetwa pokryta powłoką o dużej porowatowaści umożliwiające szybki przerost kości. Możliwość zastosowania komponentu panewkowego. | kpl. | 10 |  |  |  |  | 8%
| Głowa | szt | 10 |  |  |  |  | 8%
| Kołnierz | szt | 10 |  |  |  |  | 8%
Razem:
Uwaga zabiegi planowane -zestaw dostarczany w formie LS każdorazowo na zaplanowany zabieg operacyjny

## 33
Pakiet nr 33
L.p. | Asortyment | Ilość (sztuk) | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
I. | Proteza beztrzpieniowa
1. | Endoproteza bez trzpieniowa barku - głowa metalowa CoCr o średnicy od 37 do 55 mm z offsetem od 16 do 23 mm dostępna w 19 rozmiarach. Osadzana na elemencie krótkiego trzpienia, pozwalająca na oszczędzenie okolicy przy nasadowej i trzonu kości ramiennej | 10 |  |  |  |  | 8%
2. | Kołnierz ze stożkiem CoCr o średnicy od 37 do 55 mm napylony od szyjki CaP | 10 |  |  |  |  | 8%
3. | Śruba krótka, tytanowa wkręcana w czterech rozmiarach: S, M, L, XL i długościach odpowiednio do rozmiaru: 30, 35, 40, 45 mm. | 10 |  |  |  |  | 8%
4. | Panewka endoprotezy polietylenowa kilowa. Dostępna w rozmiarach: S, M, L, XL | 10 |  |  |  |  | 8%
II. | Proteza barku całkowita
1. | Trzpień prosty bezcementowy w części bliższej o przekroju prostokątnym, w części dystalnej okrągłym. Trzpień w 11 rozmiarach, średnica od 5 do 15mm i długości od 105 do 151 mm. Trzpień umożliwiający śródoperacyjną, płynną zmianę ułożenia stożka głowy w trzech płaszczyznach (inklinacja w zakresie 125 – 140 stopni, rotacja +/-10 stopni oraz offsetu 3,5 mm) po całkowitym obsadzeniu trzpienia. | 8 |  |  |  |  | 8%
2. | Głowa osadzona na trzpieniu mimośrodowo w średnicy od 40 do 56 mm z offsetem od 17 do 24 mm dostępna w 16 rozmiarach. | 8 |  |  |  |  | 8%
3. | Panewka endoprotezy polietylenowa kilowa. Dostępna w rozmiarach: S, M, L, XL | 8 |  |  |  |  | 8%
III. | Proteza barku z krótkim trzpieniem
1. | Endoproteza barku z krótkim trzpieniem składająca się z trzech elementów: - trzpień prosty bezcementowy w części bliższej o przekroju prostokątnym, w części dystalnej okrągłym. Trzpień w 9 rozmiarach, średnica od 5 do 15mm i długości od 60 do 65 mm. Trzpień umożliwiający śródoperacyjną, płynną zmianę ułożenia stożka głowy w trzech płaszczyznach (inklinacja w zakresie 125 – 140 stopni, rotacja +/-10 stopni oraz offsetu 3,5 mm) po całkowitym obsadzeniu trzpienia. | 3 |  |  |  |  | 8%
2. | Głowa osadzona na trzpieniu mimośrodowo w średnicy od 40 do 56 mm z offsetem od 17 do 24 mm dostępna w 16 rozmiarach. | 3 |  |  |  |  | 8%
3. | Panewka endoprotezy polietylenowa kilowa. Dostępna w rozmiarach: S, M, L, XL | 3 |  |  |  |  | 8%
IV. | Proteza odwrócona
1. | Trzpień prosty bezcementowy dostępny w minimum 10 rozmiarach w zakresach od 5 do 15.Trzpien pokryty fosforanem wapnia. Możliwość nachylenia kielicha na jednym trzpieniu w zakresie 135 lub 155 stopni. | 20 |  |  |  |  | 8%
2. | Kielich w 3 rozmiarach 36, 39 i 42 mm, każdy dostępny w 3 opcjach: neutralna, prawa +2 mm, lewa +2 mm. | 20 |  |  |  |  | 8%
3. | Wkładka do kielicha dostępna w 4 rozmiarach 33, 36, 39 i 42 mm, każda dostępna w opcjach +3 mm oraz + 6mm. Każdy rozmiar wkładki dostępny również w wersji constrained. | 20 |  |  |  |  | 8%
4. | Płytka bazowa dostępna w średnicy 24mm i 28 mm oraz z możliwym przesunięciem bocznym +0mm, +2mm, +4mm z porowatą częścią do przerośnięcia kością. Płytka bazowa mocowana na 4 śruby obwodowe, blokowane lub nie. | 20 |  |  |  |  | 8%
5. | Glenosfera w średnicach 33mm, 36mm, 39mm, 42mm oraz 45mm. Dostępne w opcji offsetu wersji +0 mm, +4 mm boczne i +2,5 mm ekscentryczne. | 20 |  |  |  |  | 8%
6. | Peryferyjne śruby blokujące. Śruby blokowane dostępne w średnicy 5,5mm oraz długościach od 16mm do 48mm w 9 długościach. Peryferyjne śruby nie blokowane dostępne w średnicy 4,5mm oraz długościach od 16mm do 48mm w 9 długościach | 80 |  |  |  |  | 8%
7. | Drut do centralizacji elementów panewkowych o średnicy 2,8 mm | 20 |  |  |  |  | 8%
Razem:

## 34
Pakiet nr 34
Lp. | Asortyment (nazwa) | ilość | nazwa własna producent | nr katalog. | cena jednostk. netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto
I. | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości paliczków, śródręcza i przodostopia, pod śruby 1.2/1.5 oraz 2.0/2.3 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, prosta 4, 6 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, prosta 4,6 otworowa. | 8 |  |  |  |  | 8%
2. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery L 5 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery L 6 otworowe. | 8 |  |  |  |  | 8%
3. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery T,Y, prostokątne, 4,6,7,8,10 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T,Y, prostokątne, trapezoidalne 4,6,7 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 4,5,6 otworowe. | 8 |  |  |  |  | 8%
4. | Płyty tytanowe, pod śruby pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, kompresyjne, w kształcie litery T, L 6 otworowe. | 8 |  |  |  |  | 8%
5. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, proste 16 otworowe, otworowe, prostokątne, trapezoidalne, skośne 6 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste 16 otworowe, prostokątne, trapezoidalne, skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 8 otworowe, w kształcie litery T,L 10 otworowe. | 8 |  |  |  |  | 8%
6. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne, skośne 8 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne, skośne 8 otworowe. | 2 |  |  |  |  | 8%
7. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne 10,12 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne 10,12 otworowe. | 3 |  |  |  |  | 8%
8. | Płytka tytanowa, kompresyjna, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, z 2 haczykami do złamań awulsyjnych paliczka, jednootworowa. | 4 |  |  |  |  | 8%
9. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka 6 i 8 otworowe, blokowane. | 1 |  |  |  |  | 8%
10. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka, 12 otworowe, blokowane. | 1 |  |  |  |  | 8%
11. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań głowy kości promieniowej, obejmujące i podpierajace 10 i 11 otworowe, blokowane. | 3 |  |  |  |  | 8%
12. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań wyrostka dziobiastego 10 otworowe, blokowane. | 3 |  |  |  |  | 8%
13. | Śruba tytanowa, korowa, średnica 1.2 mm, dł. 4-20 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Pełen komplet (każdy rozmiar po 10 szt.) |  |  |  |  | 8%
14. | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.5 mm dł. 4-24 mm; średnica 2.0 mm dł. 4-30 mm; średnica 2.3 mm dł. 5- 34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Pełen komplet (każdy rozmiar po 10 szt.) |  |  |  |  | 8%
15. | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 1.5 mm dł. 4-20 mm, średnica 2.0 mm dł. 6-30 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Pełen komplet (każdy rozmiar po 10 szt.) |  |  |  |  | 8%
II. | Implanty pod śruby 2.5 mm, do artrodezy nadgarstka, dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka, grzbietowe (między kością promieniową, łódeczkowatą i księżycowatą), lewa i prawa, 11 otworowe, blokowane. | 1 |  |  |  |  | 8%
2. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line; z wycięciem na FPL; krótkie 10 otworowe oraz bez wycięcia 10 i 11 otworowe, dłoniowe, blokowane. | 12 |  |  |  |  | 8%
3. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line; z wycięciem na FPL; długie 12 otworowe oraz bez wycięcia 12 i 13 otworowe, dłoniowe, blokowane. | 4 |  |  |  |  | 8%
4. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, krótkie i długie; szerokie, 13 i 15 otworowe, dłoniowe, blokowane. | 4 |  |  |  |  | 8%
5. | Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, 20 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. | 2 |  |  |  |  | 8%
6. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 3.2 mm, do skrócenia kości łokciowej, 10 otworowe, wyposażone w bloczki umożliwiające docięcie kości pod kątem 45 oraz 90 stopni, blokowane. | 4 |  |  |  |  | 8%
7. | Śruba dedykowaną do uzyskania czasowej kompresji w płycie do skrócenia kości łokciowej. | 4 |  |  |  |  | 8%
8. | Ostrza dedykowane do mechanizmu systemu do skrócenia kości łokciowej, grubość 0.4 mm, pakowane po 5 szt w opakowaniu, sterylne, z końcówką do systemu napędu Stryker / NSK; ConMed / Linvatec Hall / MicroAire / S&N Dyonics; Synthes /Zimmer UPS - do wyboru Zamawiającego. | 5 szt (1 opakowanie) |  |  |  |  | 8%
III. | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie bliższej nasady kości łokciowej oraz dalszej nasady kości ramiennej, pod śruby 2.8 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie wygięte oraz proste, 7 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | 2x prawa 2x lewa |  |  |  |  | 8%
2. | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-75 mm oraz korowe ciągnące dł. 40-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Pełen komplet (każdy rozmiar po 10 szt.) |  |  |  |  | 8%
Razem:

## 35
Pakiet 35
L.p. | Asortyment | Ilość (sztuk) | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
I. | Substytut kości w postaci pasty. Precyzyjnie zbilansowany związek beta–TCP i półwodnego siarczanu wapnia o właściwościach osteokonduktywnych. W ciągu 12 miesięcy ulega całkowitej resorpcji i jest zastępowany tkanką kostną podczas procesu gojenia. Produkt pięciokrotnie przyspiesza odbudowę kości dzięki ujemnie naładowanej powierzchni, która aktywuje markery biorące udział w osteogenezie (np. osteonektynę). Po zmieszaniu składników wiąże i zastyga w temperaturze ciała w ciągu 15 min., osiągając wytrzymałość na ściskanie ok. 3 razy większą niż kość gąbczasta (15 MPa). Zapewnia solidne rusztowanie do przyspieszonej odbudowy kości i pomaga hamować wrastanie tkanek miękkich.
1. | 5CC | 20 |  |  |  |  | 8%
2. | 10CC | 30 |  |  |  |  | 8%
Razem:
Depozyt - po 2 sztuki z każdego rozmiaru

## 36
Pakiet 36
L.p. | Asortyment | Ilość (sztuk) | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Sterylny, jednoelementowy wykonany z elastycznego materiału, atraumatyczny implant do rozpierania wyrostków kolczystych kręgosłupa w kształcie litery H w min. 4 rozmiarach pozwalający na implantację z zachowaniem więzadła tylnego | 200 |  |  |  |  | 8%
W cenie oferty użyczenie 2 kompletnych instrumentariów do przygotowania miejsca pod implant i jego założenia

## 37
Pakiet 37
Stabilizacje lędźwiowe klatkami międzytrzonowymi PLIF PEEK.
L.p. | Asortyment | Ilość (sztuk) | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Klatki międzytrzonowe, wsuwane z dostępu tylnego techniką PLIF. Materiał – PEEK (polieteroeteroketon). Ząbkowane powierzchnie kontaktu klatki z blaszkami trzonów kręgowych. Kształt klatek w płaszczyźnie strzałkowej umożliwiający odtworzenie lordozy lędźwiowej w co najmniej trzech ustawieniach kątowych (0°, 4°, 7°). Zaokrąglony, atraumatyczny kształt naroży klatki w przekroju poprzecznym, dający możliwość implantacji skrajnie po bokach w obrębie przestrzeni miedzykręgowej. W środku implantu duży otwór w osi implantu, umożliwiający napełnienie wiórami kostnymi. Otwory boczne umożliwiające przerost tkanki kostnej. Dostępne dwie wersje długości implantów 20 i 25 mm. Wysokości implantów w zakresie 9-18 mm (skok co 1mm). Implant zaopatrzony w nieprzezierne dla promieni RTG | 50 |  |  |  |  | 8%
Depozyt 2 kpl

## 38
Pakiet 38
L.p. | Asortyment | Ilość (sztuk) | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Reduktory stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21mm, antewersji do 7,5° i kąta CCD do 7,5°. Reduktory dopasowane do dowolnego typu stożka. Reduktory na stożki 12/14, 14/16 | 40 |  |  |  |  | 8%
2. | Reduktory stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21mm, antewersji do 7,5° i kąta CCD do 7,5°. Reduktory na stożki niestandardowe, dostępne na zamówienie | 5 |  |  |  |  | 8%
3. | Głowy metalowe CoCr o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka | 10 |  |  |  |  | 8%
4. | Głowy ceramiczne typu Biolox Delta o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka | 30 |  |  |  |  | 8%
Razem:

## 39
Pakiet 39
L.p. | Asortyment | Ilość (sztuk) | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjnado dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 i 393 mm. | 6 |  |  |  |  | 8%
2. | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowejdo leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty krętarzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm. | 10 |  |  |  |  | 8%
3. | Krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm., sterylna | 5 |  |  |  |  | 8%
4. | Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej.Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stabilizacji drutami Kirschnera, otwory pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub gąbczastej 5.0). | 6 |  |  |  |  | 8%
5. | Tytanowe śruby korowe o średnicy 5.0mm w długościach 22-50mm (co 2mm) oraz 55-110mm (co 5mm). | 80 |  |  |  |  | 8%
6. | Tytanowe śruby gąbczaste o średnicy 5.0mm z gwintem 32mm w długościach 50-110mm (co 5mm). | 50 |  |  |  |  | 8%
7. | Tytanowe śruby jednokorowe okołoprotezowe o średnicy5.0mm w długościach 10-20mm (co 2mm). | 30 |  |  |  |  | 8%
8. | Tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0mm długościach 14-50mm (co 2mm) i 55-90mm (co 5mm). | 45 |  |  |  |  | 8%
9. | Oczka do kabli | 40 |  |  |  |  | 8%
10. | Kable o średnicy 1.8mm długość 635mm. Fabrycznie zamontowany zacisk na jednym końcu linki blokowany śrubą hex. | 80 |  |  |  |  | 8%
Razem:
Uwagi:
Instrumentarium do wykonania zabiegów dostarczane w formie LS każdorazowo na zaplanowany zabieg operacyjny
poz. 1 - dostawa w formie LS każdorazowo na zaplanowany zabieg operacyjny
poz. 2 - płyty z 9, 12 otworami - depozyt po 4 szt.
płyty z 18 i 21 otworami - dostawa w formie LS każdorazowo na zaplanowany zabieg operacyjny
poz. 3 - depozyt 1 szt.
poz. 4 - depozyt po 2 szt.
poz. 5 - depozyt po 4 szt. każdego rozmiaru
poz. 6 - depozyt po 1 szt. każdego rozmiaru
poz. 7 - depozyt po 1 szt. każdego rozmiaru
poz. 8 - depozyt po 4 szt. każdego rozmiaru
poz. 9 - depozyt 5 szt.
poz. 10 - depozyt 10 szt.

## 40
Pakiet 40
L.p. | Asortyment | Ilość (sztuk) | Nazwa własna, producent | Nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
3 | Płyta z kablami do złamań okołoprotezowych. Cienka. Plastyczna płyta hakowa do złamań okołoprotezowych wykonana ze stali nierdzewnej 250 mm długości, dostarczana w komplecie wraz z trzema kablami. Produkt sterylny. | 30 |  |  |  |  | 8%
Depozyt po 2 sztuki z każdego rozmiaru