Część 1
Parametry techniczne
Wideoduodenoskop – 1 szt.
Model: ………………………………………………..
Typ: ……………………………………………………
Rok produkcji: nie starszy niż 2023 [sprzęt/ fabrycznie nowy nieużywany , nierekondycjonowany]
Producent: …………………………………………….

Lp	Parametry wymagane	Parametr wymagany	Wartość oferowana
	Wideoduodenoskop – parametry techniczne
	Wideoduodenoskop kompatybilny z wideoprocesorami posiadanymi przez Zamawiającego tj. EPK-i5000 oraz EPK-i7010	TAK
	Długość robocza min. 1250mm	TAK, PODAĆ
	Szerokość kanału roboczego – min. 4,2 mm	TAK, PODAĆ
	Szerokość zewnętrzna wziernika– max 11,6 mm	TAK, PODAĆ
	Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego	TAK
	Chip CCD w końcówce endoskopu kompatybilny z funkcją obrazowania w wąskim paśmie światła	TAK
	Wlot kanału biopsyjnego typu Luer	TAK
	Zawór testera szczelności w konektorze	TAK
	Kąt obserwacji – min. 100 ˚	TAK, PODAĆ
	Kąt obserwacji wstecznej – min. 10 ˚	TAK, PODAĆ
	Kąt zagięć końcówki endoskopu: góra/dół 120/90 oraz prawo/lewo 105/90	TAK, PODAĆ
	Obrotowy konektor w zakresie min 180 ˚ redukujący ryzyko skręcenia światłowodu	TAK, PODAĆ
	System głębi ostrości min 4-60mm	TAK, PODAĆ
	Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła (kompatybilność z funkcjami procesora wizyjnego wyposażonego w ta funkcję)	TAK
	System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora	TAK
	Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń	TAK
	Min. 3 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu	TAK
	Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia	TAK
	Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych	TAK
	Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów	TAK
	Warunki gwarancji:
	Okres gwarancyjny min. 24 miesiące zapewniony przez autoryzowany serwis producenta.	TAK, PODAĆ
	Wykonanie przeglądów serwisowych nieodpłatnych w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta.	TAK
	Serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem tel. oraz numerem fax) .	TAK, PODAĆ
	Przyjazd serwisu i naprawa po zgłoszeniu awarii (email, sms, tel.) w okresie gwarancyjnym zostanie wykonana nieodpłatnie w ciągu maksymalnie 48h.	TAK
	W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni robocze zapewnienie sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany sprzęt	TAK
	Szkolenia, instrukcje i certyfikaty
	Certyfikat CE	TAK
	Instrukcja obsługi w j. polskim (wersja papierowa i elektroniczna format pliku pdf)	TAK
	Określenie sposobów i dopuszczalnych metod sterylizacji (dezynfekcji) elementów, wyposażenia lub części urządzeń, które tego wymagają	TAK
	Paszport techniczny	TAK
	Dostawa, montaż, uruchomienie	TAK

UWAGA:
Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymagania” stanowią wymogi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie
z jego przeznaczeniem bez konieczności ponoszenia ze strony Zamawiającego dodatkowych kosztów.

Część 2
Parametry techniczne
Myjnia endoskopowa – 1 szt.
Model: ………………………………………………..
Typ: ……………………………………………………
Rok produkcji: nie starszy niż 2023 [sprzęt/ fabrycznie nowy nieużywany , nierekondycjonowany]

Lp	Parametry wymagane	Parametr wymagany	Wartość oferowana
	Myjnia endoskopowa – parametry techniczne
	Myjnia endoskopowa przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich	TAK
	Myjnia przeznaczona do mycia dwóch endoskopów	TAK
	Myjnia nie większa niż o wymiarach 650 mm x 640 mm x 1050 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Urządzenie mobilne – możliwość blokady min. 2 kół	TAK, PODAĆ
	Myjnia posiadająca wskaźnik poziomu płynu dezynfekcyjnego, alkoholu oraz detergentu	TAK
	Możliwość stosowania środków myjących i dezynfekujących różnych producentów	TAK
	Panel sterujący w języku polskim	TAK
	Automatyczny proces mycia i dezynfekcji	TAK
	Myjnia realizująca automatycznie: / - mycie wstępne / - mycie z użyciem detergentu / - mycie zasadnicze / - dezynfekcję chemiczno-termiczna / - płukanie / - alkohol / - suszenie	TAK
	Możliwość programowania czasu mycia oraz dezynfekcji	TAK
	Możliwość skonfigurowania min. 16 ustawień programów pracy myjni	TAK, PODAĆ
	Licznik ilości cykli mycia i dezynfekcji zliczający wszystkie cykle od momentu zainstalowania myjni	TAK
	Dezynfekcja w obiegu zamkniętym, możliwość wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system	TAK
	Dozownik płynu detergentu o objętości min. 1 l	TAK, PODAĆ
	Zbiornik na płyn dezynfekcyjny wykonany ze stali kwasoodpornej	TAK
	Dodatkowy system filtracji wody	TAK
	Wymienny filtr płynu dezynfekcyjnego	TAK
	2 lampy UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym, co powoduje stałe uzdatnianie wody	TAK
	zawór pozwalający na awaryjne zlanie płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania i wykorzystania płynu do procesu ręcznej dezynfekcji	TAK
	filtr węglowy pochłaniający opary środków dezynfekcyjnych	TAK
	Wbudowana drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji – wydruk w języku polskim	TAK
	Możliwość zaprogramowania ilości wydruku kopi raportów mycia i dezynfekcji na potrzeby archiwizacji	TAK
	System identyfikacji endoskopów przez myjnię	TAK
	Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika	TAK
	3 programy automatycznego mycia i dezynfekcji	TAK
	Posiada wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu	TAK
	Automatyczne wstrzymanie cyklu mycia w przypadku podniesienia pokrywy myjni oraz kontynuacja cyklu po zamknięciu pokrywy	TAK
	Otwieranie pokrywy wanny za pomocą przycisku nożnego	TAK
	Zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem pokrywy	TAK
	Możliwość wykonania dezynfekcji w temp. do 50˚	TAK
	Możliwość płukania kanałów wodno- powietrznych na koniec cyklu	TAK
	Wbudowany tester szczelności endoskopu	TAK
	Automatyczny test szczelności i ciągła kontrola poziomu ciśnienia przez cały cykl mycia i dezynfekcji. W przypadku wykrycia nieszczelności w dowolnym momencie procesu mycia i dezynfekcji urządzenie sygnalizuje dźwiękowo oraz generuje wydruk z informacją o nieszczelnym endoskopie	TAK
	Myjnia musi zapewniać jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów	TAK
	Pakiet startowy dedykowanych płynów do zatankowania myjni zapewniający ciągłość pracy przez min. 2 tygodnie	TAK
	Warunki gwarancji:
	Okres gwarancyjny min. 24 miesiące zapewniony przez autoryzowany serwis producenta.	TAK, PODAĆ
	Wykonanie przeglądów serwisowych nieodpłatnych w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta.	TAK
	Serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem tel. oraz numerem fax) .	TAK, PODAĆ
	Przyjazd serwisu i naprawa po zgłoszeniu awarii (email, sms, tel.) w okresie gwarancyjnym zostanie wykonana nieodpłatnie w ciągu maksymalnie 48h.	TAK
	Szkolenia, instrukcje i certyfikaty
	Certyfikat CE	TAK
	Instrukcja obsługi w j. polskim (wersja papierowa i elektroniczna format pliku pdf)	TAK
	Określenie sposobów i dopuszczalnych metod sterylizacji (dezynfekcji) elementów, wyposażenia lub części urządzeń, które tego wymagają	TAK
	Paszport techniczny	TAK
	Dostawa, montaż, uruchomienie	TAK

UWAGA:
Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymagania” stanowią wymogi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie
z jego przeznaczeniem bez konieczności ponoszenia ze strony Zamawiającego dodatkowych kosztów.