Zmodyfikowany w dniu 09.10.23r. Opis przedmiotu zamówienia – zmiany czcionka w kolorze zielonym
(specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu zamówienia)

WYKONAWCA ……………………………………………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu pn. „Dostawa fabrycznie nowych, zabudowanych i wyposażonych 14 sztuk ambulansów typu „C” dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach” –  potwierdzam spełnienie zaoferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnego z opisem i wymaganiami określonymi przez zamawiającego, zgodnie z poniższą tabelą określającą minimalne parametry przedmiotu zamówienia, których Zamawiający bezwzględnie wymaga.

| Parametry z wpisanymi przez Zamawiającego wartościami w kolumnie ,,Wymagane warunki techniczno-użytkowe'' należy traktować jako graniczne. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Przez opis oferowanego parametru rozumie się wskazanie przez Wykonawcę szczegółowego opisu odnoszącego się do konkretnie oferowanego parametru w zakresie treści odpowiadającym co najmniej treści zawartej w kolumnie ,,Wymagane warunki techniczno-użytkowe''. Dodatkowo, w pozycjach określonych w niniejszym załączniku Wykonawca zobowiązany jest podać jednostkowy zakres oferowanego parametru. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagane warunki techniczno – użytkowe | Potwierdzenie spełnienia wymogów / Parametry oferowane (opis -wypełnia Wykonawca w tym zakresie, który nie jest wypełniony) |  |  |
| Przedmiotem zamówienia jest dostawa 14 szt. fabrycznie nowych ambulansów typu C (pojazdy bazowe fabrycznie nowe o DMC max. 3,5 t po wykonaniu adaptacji na ambulanse drogowe typu C za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane czyli aktualnej normy PN-EN 1789 oraz aktualnych norm PN-EN 1865) – zakończonej protokołami odbioru. | Potwierdzam, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa 14 szt. fabrycznie nowych ambulansów typu C (pojazdy bazowe fabrycznie nowe o DMC max. 3,5 t po wykonaniu adaptacji na ambulanse drogowe typu C za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane czyli aktualnej normy PN-EN 1789 oraz aktualnych norm PN-EN 1865) – zakończonej protokołami odbioru. |  |  |
| Ambulans przeznaczony do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy tj. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Nr księgi 000000012274) | Potwierdzam, iż zaoferowany ambulans jest przeznaczony do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy tj. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Nr księgi 000000012274) |  |  |
| Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty dopuszczające do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umożliwiające świadczenie usług medycznych w ramach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. | Potwierdzam, iż wraz z dostawą zobowiązuję się dostarczyć Zamawiającemu dokumenty dopuszczające do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umożliwiające świadczenie usług medycznych w ramach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. |  |  |
| WYMAGANIA CO DO POJAZDU BAZOWEGO PRZEZNACZONEGO DO ADAPTACJI NA AMBULANS TYPU C |  |  |  |
| Ogólne |  |  |  |
| Marka (podać): |  |  |  |
| Typ(podać): |  |  |  |
| Model (podać): |  |  |  |
| Wersja (podać): |  |  |  |
| Wariant ( podać): |  |  |  |
| Rok produkcji : 2022 lub 2023 | Rok produkcji: …………… |  |  |
| Gwarancja mechaniczna min. 24 miesiące bez limitu km | Gwarancja mechaniczna min. ………… miesiące bez limitu km |  |  |
| Gwarancja na perforację nadwozia min 72 miesięcy | Gwarancja na perforację nadwozia min ………… miesięcy |  |  |
| Gwarancja na powłoki lakiernicze min. 24 miesiące | Gwarancja na powłoki lakiernicze min. ………… miesiące |  |  |
| Gwarancja na zabudowę medyczną min. 24 miesiące | Gwarancja na zabudowę medyczną min. ……….. miesiące |  |  |
| I. Nadwozie |  |  |  |
| 1. Typu furgon częściowo przeszklony z DMC do 3,5 t. | 1. Typu furgon częściowo przeszklony z DMC do 3,5 t. |  |  |
| 2. Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele z regulacją wysokości zagłówka, z tapicerką łatwo zmywalną w ciemnym kolorze; fotel kierowcy regulowany. | 2. Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele z regulacją wysokości zagłówka, z tapicerką łatwo zmywalną w ciemnym kolorze; fotel kierowcy regulowany. |  |  |
| 3. Drzwi boczne do przedziału ładunkowego prawe przesuwne do tyłu, drzwi z otwieraną szybą i dodatkowym stopniem zewnętrznym wysuwanym elektrycznie lub manualnie. | 3. Drzwi boczne do przedziału ładunkowego prawe przesuwne do tyłu, drzwi z otwieraną szybą i dodatkowym stopniem zewnętrznym….................................................................................................(podać oferowane rozwiązanie) |  |  |
| 4. Drzwi boczne do przedziału ładunkowego lewe przesuwne do tyłu | 4. Drzwi boczne do przedziału ładunkowego lewe przesuwne do tyłu. |  |  |
| 5. Drzwi tylne przeszklone, otwierane na boki na minimum 250 stopni wyposażone w ograniczniki. | 5. Drzwi tylne przeszklone, otwierane na boki na ............................(podać oferowany zakres) stopni wyposażone w ograniczniki |  |  |
| 6. Stopień tylny stały, będący jednocześnie tylnym zderzakiem. Należy podać czy stopień jest wyposażeniem fabrycznym pojazdu, jeżeli nie to należy przedstawić certyfikat CE (deklarację zgodności) na stopień. | 6. Stopień tylny stały, będący jednocześnie tylnym zderzakiem. ….....................................................................................................................(podać czy stopień jest wyposażeniem fabrycznym pojazdu, jeżeli nie to należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego certyfikat CE (deklarację zgodności) na stopień. |  |  |
| 7. Nadwozie lakierowane na kolor żółty | 7. Nadwozie lakierowane na kolor żółty |  |  |
| II. Silnik |  |  |  |
| 1. Z zapłonem samoczynnym i turbodoładowaniem | 1. Z zapłonem samoczynnym i turbodoładowaniem |  |  |
| 2. Silnik o mocy minimum 160 KM ; max. moment obrotowy nie mniejszy niż 350 Nm. | 2. Silnik o mocy …....................... KM ; max. moment obrotowy....................Nm. (podać oferowane parametry) |  |  |
| 3. Norma emisji spalin: Euro 6 lub lub Euro VI. | 3. Norma emisji spalin : …..................(podać oferowane parametry) |  |  |
| III. Zespół napędowy |  |  |  |
| 1. Napęd na koła przednie lub tylne. | 1. Napęd na koła....................................................(podać oferowany parametr) |  |  |
| 2. Skrzynia biegów manualna, synchronizowana, minimum 6-ścio biegowa plus bieg wsteczny lub automatyczna. | 2. Skrzynia biegów ……………………( podać rodzaj) |  |  |
| IV. Zawieszenie |  |  |  |
| 1. Zawieszenie zapewniające odpowiednią przyczepność kół do podłoża oraz komfort transportu chorego (np. poprzez resory tylne dwupiórowe / dwustopniowe, tłumiki drgań lub system pneumatyczny) | 1. Zawieszenie zapewniające odpowiednią przyczepność kół do podłoża oraz komfort transportu chorego poprzez:…......................................................... (podać oferowane rozwiązanie). |  |  |
| V. Układ hamulcowy i układy wspomagające |  |  |  |
| 1. Ze wspomaganiem | 1. Ze wspomaganiem |  |  |
| 2. Z układem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania | 2. Z układem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania …...................................................................(podać oferowane rozwiązanie) |  |  |
| 3. Z układem stabilizującym tor jazdy | 3. Z układem stabilizującym tor jazdy …................................................. (podać oferowane rozwiązanie) |  |  |
| 4. Z układem zapobiegającym poślizgowi kół w trakcie ruszania | 4. Z układem zapobiegającym poślizgowi kół w trakcie ruszania …............................................................ (podać oferowane rozwiązanie) |  |  |
| 5. Z układem wspomagania nagłego hamowania | 5. Z układem wspomagania nagłego hamowania ….......................... (podać oferowane rozwiązanie) |  |  |
| 6. Z układem wspomagania ruszania "pod górę''. | 6. Z układem wspomagania ruszania "pod górę''. |  |  |
| 7. Trzecie światło hamowania. | 7. Trzecie światło hamowania. |  |  |
| VI. Instalacja elektryczna |  |  |  |
| 1. Alternator wzmocniony o mocy min. 180 A. | 1. Alternator wzmocniony o mocy.….............................. A (podać natężenie) |  |  |
| 2. Zespół dwóch akumulatorów o łącznej pojemności powyżej 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu zapewniających rezerwę mocy umożliwiającą ponowne uruchomienie silnika. | 2. Zespół dwóch akumulatorów o łącznej pojemności……………(podać pojemność) Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu zapewniających rezerwę mocy umożliwiającą ponowne uruchomienie silnika. |  |  |
| VII. Wyposażenie pojazdu |  |  |  |
| 1. Czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera. | 1. Czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera. |  |  |
| 2. Centralny zamek wszystkich drzwi. | 2. Centralny zamek wszystkich drzwi. |  |  |
| 3. Lusterka wsteczne zewnętrzne, regulowane elektrycznie z możliwością podgrzania. | 3. Lusterka wsteczne zewnętrzne, regulowane elektrycznie z możliwością podgrzania. |  |  |
| 4. Przednie światła przeciwmgielne | 4. Przednie światła przeciwmgielne |  |  |
| 5. Światła do jazdy dziennej | 5. Światła do jazdy dziennej |  |  |
| 6. Światła pozycyjne, mijania, drogowe | 6. Światła pozycyjne, mijania, drogowe |  |  |
| 7. Szyby boczne w kabinie kierowcy elektrycznie sterowane. | 7. Szyby boczne w kabinie kierowcy elektrycznie sterowane. |  |  |
| 8. Uchwyty boczne dla kierowcy i pasażera. | 8. Uchwyty boczne dla kierowcy i pasażera. |  |  |
| 9. Klimatyzacja kabiny kierowcy. | 9. Klimatyzacja kabiny kierowcy. |  |  |
| 10. Autoalarm. | 10. Autoalarm. |  |  |
| 11. Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy - 1 kpl. (Zamawiający dopuszcza dywaniki nie będące wyposażeniem fabrycznym pojazdu). | 11. Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy - 1 kpl. |  |  |
| 12. Oferowany pojazd wyposażony w opony letnie | 12. Oferowany pojazd wyposażony w opony letnie |  |  |
| 13. Dodatkowy komplet czterech opon zimowych z obręczami tj. felgami stalowymi (Zamawiający dopuszcza opony z felgami nie będące wyposażeniem fabrycznym pojazdu) | 13. Dodatkowy komplet czterech opon zimowych z obręczami tj. felgami stalowymi. |  |  |
| UWAGA: w przypadku dostawy ambulansów w okresie zimowym dostawa na oponach zimowych a opony letnie na felgach stalowych jako dodatkowy komplet Wszystkie koła wyposażone w system monitorujący ciśnienie w ogumieniu TPMS | w przypadku dostawy ambulansów w okresie zimowym dostawa na oponach zimowych a opony letnie na felgach stalowych jako dodatkowy komplet. Wszystkie koła wyposażone w system monitorujący ciśnienie w ogumieniu TPMS |  |  |
| 14. Koło zapasowe lub zestaw naprawczy koła | 14. …....................................................…….(podać oferowane rozwiązanie) |  |  |
| 15. Gaśnica wraz z mocowaniem (Zamawiający dopuszcza gaśnicę nie będącą wyposażeniem fabrycznym pojazdu). | 15. Gaśnica wraz z mocowaniem |  |  |
| 16. Trójkąt ostrzegawczy - 2 sztuki (Zamawiający dopuszcza trójkąty ostrzegawcze nie będące wyposażeniem fabrycznym pojazdu). | 16. Trójkąt ostrzegawczy - 2 sztuki |  |  |
| 17. Czujniki lub kamera cofania (Zamawiający dopuszcza czujniki lub kamerę nie będące wyposażeniem fabrycznym pojazdu). | 17. Czujniki lub kamera cofania…………………….(podać oferowane rozwiązanie) |  |  |
| 18. Radioodtwarzacz współpracujący z systemem audio pojazdu z funkcją Bluetooth lub równoważną pozwalającą na prowadzenie rozmów telefonicznych podczas jazdy samochodem bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń głośnomówiących | 18. Radioodtwarzacz współpracujący z systemem audio pojazdu z funkcją Bluetooth lub równoważną pozwalającą na prowadzenie rozmów telefonicznych podczas jazdy samochodem bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń głośnomówiących |  |  |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABUDOWY MEDYCZNEJ |  |  |  |
| I. Nadwozie |  |  |  |
| 1. Z izolacją termiczną i akustyczną, przeszklone i posiadające możliwość ewakuacji pacjenta i personelu. | 1. Z izolacją termiczną i akustyczną, przeszklone i posiadające możliwość ewakuacji pacjenta i personelu. |  |  |
| 2. Ambulanse przystosowane do przewozu co najmniej 3 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba leżąca na noszach. | 2. Ambulanse przystosowane do przewozu …............ osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba leżąca na noszach. (podać oferowane rozwiązanie) |  |  |
| 2. Ambulanse przystosowane do przewozu co najmniej 4 osób w pozycji siedzącej + 1 osoba leżąca na noszach. | 2. Ambulanse przystosowane do przewozu …............ osób w pozycji siedzącej + 1 osoba leżąca na noszach. (podać oferowane rozwiązanie) |  |  |
| 3. Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm po wykonaniu adaptacji (długość x szerokość x wysokość) 3000x1700x1800. | 3. Wymiary przedziału medycznego w mm po wykonaniu adaptacji (długość x szerokość x wysokość) ….............................................. (podać oferowane rozwiązanie) |  |  |
| 4. Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne typu LED, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. | 4. Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne typu LED, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. |  |  |
| 5. Ściany boczne i podłoga przedziału medycznego przystosowane do zamocowania foteli oraz innego wyposażenia. | 5. Ściany boczne i podłoga przedziału medycznego przystosowane do zamocowania foteli oraz innego wyposażenia. |  |  |
| 6. Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) z miejscem mocowania co najmniej dwóch sztuk butli tlenowych (aluminiowych) o pojemności 10 l ( wraz dostawą dostarczyć 2szt. butli 10l wraz z reduktorami ),dodatkowo 1 butla tlenowa 2l lub 2,7l na ścianę z reduktorem, krzesełka kardiologicznego na płozach (typ Rolman K312), noszy podbierakowych, materaca próżniowego, deski ortopedycznej dla dorosłych oraz kasków ochronnych. Poprzez drzwi lewe zapewniony dostęp do torby \ plecaka medycznego umieszczonego w przedziale medycznym (tzn. podwójny dostęp do torby \ plecaka z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu poprzez lewe drzwi przesuwne). Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności mocowanie deski ortopedycznej w kieszeni podstawy pod nosze oraz mocowanie krzesełka kardiologicznego w innym miejscu w sposób nieutrudniający rozmieszczenia pozostałych elementów zabudowy | 6. Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) z miejscem mocowania co najmniej dwóch sztuk butli tlenowych (aluminiowych) o pojemności 10 l ( wraz dostawą dostarczyć 2szt. butli 10l wraz z reduktorami ),dodatkowo 1 butla tlenowa ………………..( podać pojemność butli) na ścianę z reduktorem, krzesełka kardiologicznego na płozach (typ Rolman K312), noszy podbierakowych, materaca próżniowego, deski ortopedycznej dla dorosłych oraz kasków ochronnych. Poprzez drzwi lewe zapewniony dostęp do torby \ plecaka medycznego umieszczonego w przedziale medycznym (tzn. podwójny dostęp do torby \ plecaka z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu poprzez lewe drzwi przesuwne). Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności mocowanie deski ortopedycznej w kieszeni podstawy pod nosze oraz mocowanie krzesełka kardiologicznego w innym miejscu w sposób nieutrudniający rozmieszczenia pozostałych elementów zabudowy |  |  |
| 7. Dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu skompletowanego nie może przekroczyć masy 3500kg wliczając w to masę pojazdu gotowego do jazdy, wyposażenie medyczne i techniczne oraz masę osób.(weryfikacja wagi przez Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami) | 7. Dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu skompletowanego nie przekroczy masy 3500kg wliczając w to masę pojazdu gotowego do jazdy, wyposażenie medyczne i techniczne oraz masę osób.(weryfikacja wagi przez Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami) |  |  |
| 8. Szyby przedziału medycznego zmatowione lub oklejone folią matowiącą do 2/3 wysokości | 8. Szyby przedziału medycznego …............................... do 2/3 wysokości (podać oferowane rozwiązanie) |  |  |
| II. Ogrzewanie, klimatyzacja i wentylacja |  |  |  |
| 1. Ogrzewanie postojowe- grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury, termostatem i zabezpieczeniem o mocy min. 1,8 kW zasilany z sieci 230V . | 1. Ogrzewanie postojowe- grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury, termostatem i zabezpieczeniem o mocy …........ kW zasilany z sieci 230V. …............................................................................. (podać markę i typ urządzenia oraz moc urządzenia). |  |  |
| 2. Dodatkowy niezależny od pracy silnika i układu chłodzenia silnika system ogrzewania powietrznego przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5 kW | 2. Dodatkowy niezależny od pracy silnika i układu chłodzenia silnika system ogrzewania powietrznego przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy …..........kW …..........................................................(podać markę, typ i moc urządzenia) |  |  |
| 3. Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę podczas postoju | 3. Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna zapewniająca wymianę powietrza …........... razy na godzinę podczas postoju (podać) |  |  |
| 4. Okno dachowe | 4. Okno dachowe |  |  |
| 5. Rozbudowa klimatyzacji fabrycznej kabiny kierowcy, po rozbudowie klimatyzacja dwuparownikowa przedziału medycznego i kabiny kierowcy z możliwością niezależnej regulacji wielkości nawiewu zarówno dla przedziału medycznego jak i kabiny kierowcy; | 5. Rozbudowa klimatyzacji fabrycznej kabiny kierowcy, po rozbudowie klimatyzacja dwuparownikowa przedziału medycznego i kabiny kierowcy z możliwością niezależnej regulacji wielkości nawiewu zarówno dla przedziału medycznego jak i kabiny kierowcy; |  |  |
| III. Instalacja elektryczna |  |  |  |
| 1. Przyłącze zewnętrzne 230V umożliwiające ładowanie akumulatorów i pracę urządzeń zamontowanych w przedziale medycznym + przewód zasilający z wtyczkami (długość min. 10m). Na pojeździe zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V. | 1. Przyłącze zewnętrzne 230V umożliwiające ładowanie akumulatorów i pracę urządzeń zamontowanych w przedziale medycznym + przewód zasilający z wtyczkami (długość min. 10m). Na pojeździe zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V. |  |  |
| 2. Układ zasilania zewnętrznego posiadający zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym. | 2. Układ zasilania zewnętrznego posidający zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym. |  |  |
| 3. Minimum 2 gniazda poboru energii elektrycznej o napięciu 230V w przedziale medycznym. | 3. …....................gniazda poboru energii elektrycznej o napięciu 230V w przedziale medycznym. (podać oferowane rozwiązanie) |  |  |
| 4. Minimum 4 gniazda poboru energii elektrycznej o napięciu 12V w tym jedno o podwyższonej wytrzymałości prądowej do 20A w przedziale medycznym do podłączenia urządzeń medycznych. | 4. …...................gniazda poboru energii elektrycznej o napięciu 12V w tym jedno o podwyższonej wytrzymałości prądowej do 20A w przedziale medycznym do podłączenia urządzeń medycznych. (podać oferowane rozwiązanie) |  |  |
| 5. Automatyczna ładowarka akumulatorowa ładująca zespół zamontowanych akumulatorów (zasadniczego i przedziału medycznego) | 5. Automatyczna ładowarka akumulatorowa ładująca zespół zamontowanych akumulatorów (zasadniczego i przedziału medycznego), ….................................................................................(podać markę, model i jej parametry techniczne). |  |  |
| 6. Inwentor prądu stałego 12V na zmienny sinusoidalny 230V o mocy min. 1500W (chwilowe) i 1000 W (stałe) umożliwiające zasilanie urządzeń 230V w trakcie jazdy ambulansu. | 6.Inwentor prądu stałego 12V na zmienny sinusoidalny 230V o mocy min.………..W (chwilowe)(wpisać) i …………….. W (stałe)(wpisać) umożliwiające zasilanie urządzeń 230V w trakcie jazdy ambulansu. |  |  |
| IV Oświetlenie przedziału medycznego |  |  |  |
| 1. Światło rozproszone realizowane przez lampy typu LED umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego zapewniające spełnienie wymogu oświetlenia obszaru pacjenta min. 300lx, a obszar otaczający min. 50lx. | 1. Światło rozproszone realizowane przez lampy typu LED umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego zapewniające spełnienie wymogu oświetlenia obszaru pacjenta min. 300lx, a obszar otaczający min. 50lx. |  |  |
| 2. Minimum 3 punkty ze światłem skupionym, dwa nad noszami oraz jedno nad blatem roboczym. | 2. Minimum 3 punkty ze światłem skupionym, dwa nad noszami oraz jedno nad blatem roboczym. …..............................................................(podać oferowane rozwiązanie) |  |  |
| V. Wyposażenie przedziału medycznego |  |  |  |
| 1. Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): | 1. Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): |  |  |
| zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów | zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów |  |  |
| zamykana na klucz lub zamek szyfrowy szafka na środki psychotropowe | zamykana na …………………..)szafka na środki psychotropowe (podać oferowane rozwiązanie) |  |  |
| Półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty oraz taśmami gumowymi lub podobnym systemem ułożenia i umocowania sprzętu jednorazowego. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności szafki z nieprzezroczystymi drzwiczkami na ścianach bocznych zabudowy, oznakowane znakami graficznymi odpowiednimi do umieszczonych tam przedmiotów | Półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty oraz taśmami gumowymi lub podobnym systemem ułożenia i umocowania sprzętu jednorazowego. Zamawiający dopuścił na zasadzie równoważności szafki z nieprzezroczystymi drzwiczkami na ścianach bocznych zabudowy, oznakowane znakami graficznymi odpowiednimi do umieszczonych tam przedmiotów |  |  |
| dwa dedykowane, zamykane miejsca na pojemniki z odpadami medycznymi ostrymi (w różnych lokalizacjach) | dwa dedykowane, zamykane miejsca na pojemniki z odpadami medycznymi ostrymi (w różnych lokalizacjach) |  |  |
| 2. Zabudowa meblowa na ścianie działowej: | 2. Zabudowa meblowa na ścianie działowej: |  |  |
| szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną /laminatem (blat roboczy na wysokości 100 cm ± 5 cm), z pojemnikiem na zużyte igły, strzykawki i z szufladami (min. 2 szt. szuflad) | szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną z pojemnikiem na zużyte igły, strzykawki i z szufladami (….......)szt. szuflad (podać wartość oferowaną),szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną / laminatem ………………………….. (podać oferowane rozwiązanie) (blat roboczy na wysokości -.................................cm) (podać wartość oferowaną) |  |  |
| kosz na śmieci | kosz na śmieci |  |  |
| 3. Przedział medyczny wraz ze schowkiem za drzwiami przesuwnymi lewymi mieszczący wyposażenie medyczne wymienione w tablicach od 9 do 19 normy PN EN 1789 | 3. Przedział medyczny wraz ze schowkiem za drzwiami przesuwnymi lewymi mieszczący wyposażenie medyczne wymienione w tablicach od 9 do 19 normy PN EN 1789 |  |  |
| 4. 2 sufitowe uchwyty do minimum 2 szt. kroplówek o poj. 500Ml; jeden u wezgłowia noszy, drugi na wysokości nóg pacjenta (minimalny udźwig uchwytu 5kg). | 4. 2 sufitowe uchwyty do …………. kroplówek o poj. 500Ml; jeden u wezgłowia noszy, drugi na wysokości nóg pacjenta ………. udźwig uchwytu (podać oferowane). |  |  |
| 5. Centralna instalacja tlenowa: na lewej ścianie zintegrowany panel tlenowy składający się z: dwóch gniazd poboru typu AGA, manometru ciśnienia tlenu instalacji oraz przełącznika butla/butla (wybór butli z której ma być pobierany tlen), min. jednego przepływomierza obrotowego z nawilżaczem. Dodatkowo mała butla 2,7 l (aluminiowa- o płaskiej podstawie) zamocowana z reduktorem (przenośna) | 5. Centralna instalacja tlenowa: na lewej ścianie zintegrowany panel tlenowy składający się z: dwóch gniazd poboru typu AGA, manometru ciśnienia tlenu instalacji oraz przełącznika butla/butla (wybór butli z której ma być pobierany tlen), min. jednego przepływomierza obrotowego z nawilżaczem. Dodatkowo mała butla 2,7 l (aluminiowa- o płaskiej podstawie) zamocowana z reduktorem (przenośna) |  |  |
| 6. Na ścianie lewej szyny wraz z minimum trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna Panele mające możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. | 6. Na ścianie lewej szyny wraz z (…....) (podać ilość) panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna. Panele mające możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. |  |  |
| 7. Wszystkie urządzenia i sprzęt muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym przemieszczaniem się w czasie jazdy. | 7. Wszystkie urządzenia i sprzęt zabezpieczone przed niekontrolowanym przemieszczaniem się w czasie jazdy. |  |  |
| 8. Pojemnik do podgrzewania płynów infuzyjnych o pojemności min. 3 litry tzn. 6 but. po 500ml, z możliwością regulacji temperatury (termoboks). Szuflada termoboksu ze zintegrowanym z szufladą regulatorem oraz wyświetlaczem temperatury znajdującym się w zasięgu wzroku personelu lub regulacja temperatury oraz informacja o temperaturze wewnątrz termoboksu za pomocą panela sterującego umieszczonego wewnątrz przedziału medycznego | 8. Pojemnik do podgrzewania płynów infuzyjnych o pojemności min. 3 litry tzn. 6 but. po 500ml, z możliwością regulacji temperatury (termoboks). Szuflada termoboksu ze zintegrowanym z szufladą regulatorem oraz wyświetlaczem temperatury znajdującym się w zasięgu wzroku personelu lub regulacja temperatury oraz informacja o temperaturze wewnątrz termoboksu za pomocą panela sterującego umieszczonego wewnątrz przedziału medycznego |  |  |
| 9. Komora chłodząca na leki utrzymująca temperaturę 4-8 stopni (wyposażona w termometr z atestem) | 9.Komora chłodząca na leki utrzymująca temperaturę 4-8 stopni (wyposażona w termometr z atestem) |  |  |
| Uwaga: Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy schemat zabudowy ambulansu jaki będzie zastosowany w przedmiocie zamówienia (w szczególności rozmieszczenie zabudowy meblowej). Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zmian w schemacie zabudowy na etapie realizacji umowy, po uzgodnieniu stron oraz z uwzględnieniem możliwości homologacyjnych Wykonawcy | Potwierdzam, iż dostarczę przed podpisaniem umowy schemat zabudowy ambulansu jaki będzie zastosowany w przedmiocie zamówienia (w szczególności rozmieszczenie zabudowy meblowej). Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zmian w schemacie zabudowy na etapie realizacji umowy, po uzgodnieniu stron oraz z uwzględnieniem możliwości homologacyjnych Wykonawcy |  |  |
| VI. Oświetlenie specjalne |  |  |  |
| 1. Reflektory zewnętrzne z trzech stron (tył i boki) pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji z możliwością załączania z kabiny kierowcy i przedziału medycznego (reflektory typu LED). | 1. Reflektory zewnętrzne z trzech stron (tył i boki) pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji z możliwością załączania z kabiny kierowcy i przedziału medycznego (reflektory typu LED). |  |  |
| VII. Sygnalizacja dźwiękowa |  |  |  |
| 1. Sygnał dźwiękowy modulowany, z możliwością nadawania komunikatów głosowych, głośnik zabudowany w pasie przednim lub w komorze silnika. | 1. Sygnał dźwiękowy modulowany, z możliwością nadawania komunikatów głosowych, głośnik zabudowany w pasie przednim lub w komorze silnika...............................................................(podać markę i model oraz numer certyfikatu/homologacji) |  |  |
| 2. Sygnały pneumatyczne dwutonowe, przeznaczone do pracy ciągłej. | 2. Sygnały pneumatyczne dwutonowe, przeznaczone do pracy ciągłej. |  |  |
| 3. Dodatkowe sygnały niskotonowe o mocy minimum 100W z możliwością wyboru czasu trwania lub inne równoważne rozwiązanie generujące sygnał niskotonowy | 3. Dodatkowe sygnały niskotonowe o mocy minimum 100W z możliwością wyboru czasu trwania lub inne równoważne rozwiązanie generujące sygnał niskotonowy ………………………………………………. (podać oferowane rozwiązanie) |  |  |
| 4. Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. | 4. Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. |  |  |
| 5. Sygnalizacja świetlno-dźwiękowa zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016 poz. 2022) §25 i §26 | 5. Sygnalizacja świetlno-dźwiękowa zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016 poz. 2022) §25 i §26 |  |  |
| VIII. Sygnalizacja świetlna i oznakowanie pojazdu |  |  |  |
| 1. Belka świetlna z kloszem koloru niebieskiego z modułami diodowymi typu LED (widocznymi w zakresie 360 stopni) z dwoma reflektorami świecącymi do przodu. Belka zamontowana w przedniej części dachu pojazdu. Wysokość belki wraz z mocowaniem nie wyższa niż 130mm. | 1. Belka świetlna z kloszem koloru niebieskiego z modułami diodowymi typu LED (widocznymi w zakresie 360 stopni) z dwoma reflektorami świecącymi do przodu. Belka zamontowana w przedniej części dachu pojazdu. Wysokość belki wraz z mocowaniem nie wyższa niż 130mm.............................(podać markę i model) |  |  |
| 2. Belka tylna z kloszem koloru niebieskiego z modułami diodowymi typu LED lub lampa typu „kogut” lub pojedyńcza lampa ze światłem niebieskim typu LED montowana w tylnej części dachu | 2. Belka tylna z kloszem koloru niebieskiego z modułami diodowymi typu LED lub lampa typu „kogut” lub pojedyńcza lampa ze światłem niebieskim typu LED montowana w tylnej części dachu …............................................(podać oferowane rozwiązanie, markę i model) |  |  |
| 3. Dwie szt. niebieskich lamp pulsacyjnych typu LED na wysokości pasa przedniego. | Dwie szt. niebieskich lamp pulsacyjnych typu LED na wysokości pasa przedniego. |  |  |
| 4. Dodatkowe kierunkowskazy typu LED zamontowane w górnych tylnych częściach nadwozia. | 4. Dodatkowe kierunkowskazy typu LED zamontowane w górnych tylnych częściach nadwozia. |  |  |
| 5. Oznakowanie pojazdu:- 3 pasy odblaskowe zgodnie z rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3.01.2023 r. Dz.U. poz.118 wykonanych z folii: a) typu 1 lub 3, barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu b)typu 1lub 3, barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem (o którym mowa w pkt. „c”) c) typu 3,barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien a nadkolami * oznakowanie symbolem Państwowe Ratownictwo Medyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3.01.2023 r. Dz.U. poz. 118 * z przodu pojazdu napis: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3.01.2023 r. Dz.U. poz. 118 * po obu bokach pojazdu litery barwy czerwonej „S” lub “P” umieszczone w okręgach o średnicy co najmniej 40cm grubość linii okręgu i liter 4 cm zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3.01.2023 r. Dz.U. poz. 118 ( do uzgodnienia z zamawiającym w trakcie realizacji). | 5. Oznakowanie pojazdu:- 3 pasy odblaskowe zgodnie z rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3.01.2023 r. Dz.U. poz.118 wykonanych z folii: a) typu 1 lub 3, barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu b)typu 1lub 3, barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem (o którym mowa w pkt. „c”) c) typu 3,barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien a nadkolami * oznakowanie symbolem Państwowe Ratownictwo Medyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3.01.2023 r. Dz.U. poz. 118 * z przodu pojazdu napis: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3.01.2023 r. Dz.U. poz. 118 * po obu bokach pojazdu litery barwy czerwonej „S” lub “P” umieszczone w okręgach o średnicy co najmniej 40cm grubość linii okręgu i liter 4 cm zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3.01.2023 r. Dz.U. poz. 118 ( do uzgodnienia z zamawiającym w trakcie realizacji). |  |  |
| 6. Na drzwiach do kabiny kierowcy po obu stronach ambulansu logo Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach; po bokach pojazdu napis „Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach”. | 6. Na drzwiach do kabiny kierowcy po obu stronach ambulansu logo Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach; po bokach pojazdu napis „Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach”. |  |  |
| 7. Bez jakichkolwiek naklejek reklamowych | 7. Bez jakichkolwiek naklejek reklamowych |  |  |
| 8. Dodatkowe oklejenie informujące o źródle dofinansowania ( do uzgodnienia z zamawiającym w trakcie realizacji). | 8. Dodatkowe oklejenie informujące o źródle dofinansowania ( do uzgodnienia z zamawiającym w trakcie realizacji). |  |  |
| IX. Łączność teleinformatyczna |  |  |  |
| 1. Radiotelefon przewoźny zamontowany (podłączony do instalacji elektrycznej oraz antenowej) w łatwo dostępnym miejscu w kabinie kierowcy spełniający wymogi zasadnicze określone w art. 153 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne; zaprogramowany do obsługi kanałów z których korzysta WPR w Katowicach. Zaprogramowane radiotelefony przewoźne dostarczy Zamawiający. | 1. Radiotelefon przewoźny zamontowany (podłączony do instalacji elektrycznej oraz antenowej) w łatwo dostępnym miejscu w kabinie kierowcy spełniający wymogi zasadnicze określone w art. 153 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne; zaprogramowany do obsługi kanałów z których korzysta WPR w Katowicach. Zaprogramowane radiotelefony przewoźne dostarczy Zamawiający. |  |  |
| 2. Zamontowaną antenę posiadającą: | Antena ……………………. (podać nazwę) |  |  |
| zakres częstotliwości 160-170MHz; | zakres częstotliwości …………………. (podać) |  |  |
| impedancję wejścia 50 Ohm; | impedancję wejścia 50 Ohm; |  |  |
| współczynnik fali stojącej mniejszy lub równy 1,4 | współczynnik fali …………………….. (podać) |  |  |
| polaryzację pionową; | polaryzację pionową; |  |  |
| charakterystykę promieniowania dookólną; | charakterystykę promieniowania dookólną; |  |  |
| odporność na działanie wiatru min. 55m/s; | odporność na działanie wiatru …………………. (podać wartość) |  |  |
| zysk anteny - minimum minus 2 dBd; | zysk anteny …………….. (podać wartość) |  |  |
| gniazdo do wkręcenia anteny takie samo jak w antenach RADMOR 30834 celem ewentualnej wymiany samej anteny bez instalacji antenowej. | gniazdo do wkręcenia anteny takie samo jak w antenach RADMOR 30834 celem ewentualnej wymiany samej anteny bez instalacji antenowej. |  |  |
| 3. Radiotelefon przenośny szt. 2 z anteną , akumulatorem, ładowarką oraz słuchawki z mikrofonem | Radiotelefon przenośny …………………………………………….…………………….. (podać markę i model) o następujących parametrach |  |  |
| zakres częstotliwości 146-174MHz; Radiotelefony będą miały możliwość zdalnego programowania drogą radiową. | zakres częstotliwości …………………. (podać) |  |  |
| rodzaj pracy simpleks; | rodzaj pracy simpleks; |  |  |
| liczba kanałów min 16 z możliwością skanowania; | liczba kanałów …………………. (podać ilość) |  |  |
| tonowa blokada szumów (CTCSS); | tonowa blokada szumów (CTCSS); |  |  |
| rodzaj modulacji F3E; | rodzaj modulacji F3E; |  |  |
| odstęp międzykanałowy 12,5 KHz; | odstęp międzykanałowy 12,5 KHz; |  |  |
| impedancja anteny 50 Ohm; | impedancja anteny 50 Ohm; |  |  |
| odporność na intermodulację nie mniejsza niż 65 dB; | odporność na intermodulację …………………. (podać wartość minimalna) |  |  |
| selektywność sąsiednio kanałowa nie mniejsza niż 60 dB; | selektywność sąsiednio kanałowa …………………. (podać wartość minimalna) |  |  |
| zasilanie 13,2 +/- 20% ( z uziemionym minusem); | zasilanie …………………. (podać zakres zasilania) |  |  |
| regulowana moc nadajnika od 5,0W do 25W dla nadajników radiotelefonów przewoźnych | regulowana moc nadajnika…………………. ( podać zakres mocy ) |  |  |
| czułość odbiornika minimum 0,35 μV (nie więcej liczbowo niż 0,35 μV); | czułość odbiornika …………………. (podać wartość minimalna) |  |  |
| zakres pracy w temperaturach od -30 stopni C do +60 stopni C; | zakres pracy w temperaturach …………………. (podać) |  |  |
| dewiacje 2,5 KHz; | dewiacje 2,5 KHz; |  |  |
| gwarancja min. 24 mies. | gwarancja ………..(podać) mies. |  |  |
| 4. Terminal mobilny wraz kompatybilną stacją dokującą - urządzenie spełniające wymagania, standardy oraz kompatybilne z oprogramowaniem systemu SWDPRM. | Terminal mobilny …………………………………………….…………………….. (podać markę i model) |  |  |
| gwarancja min. 24 mies. | gwarancja ………..(podać) mies. |  |  |
| 5. Urządzenie GPS - urządzenie spełniające wymagania, standardy oraz kompatybilne z oprogramowaniem systemu SWDPRM. | Urządzenie GPS…………………………………………………… (podać markę i model) |  |  |
| gwarancja min. 24 mies. | gwarancja ………..(podać) mies. |  |  |
| 6. Drukarka laserowa - urządzenie spełniające wymagania, standardy oraz kompatybilne z oprogramowaniem systemu SWDPRM. | drukarka laserowa…………………………………………….…………………….. (podać markę i model i numer katalogowy producenta) |  |  |
| gwarancja min. 24 mies. | gwarancja ………..(podać) mies. |  |  |
| 7. Uwagi do instalacji sprzętu teleinformatycznego Wyprowadzenie pełnej instalacji elektryczno – logicznej do zasilania i sterowania urządzeniami SWD PRM wraz z drukarką oraz z adapterami umożliwiającymi montaż stacji dokującej do tabletu oraz zaoferowanej drukarki. Instalacja oraz mocowania mają być tak poprowadzone aby umożliwić prawidłowe działanie systemu SWD PRM. Umiejscowienie ww. elementów ma być w łatwo dostępnym miejscu, umożliwiającym ich bezproblemowe zamontowanie/wymontowanie, nieutrudniające prowadzenie pojazdu, podgląd systemu nawigacji przez kierującego (bez konieczności dalekiego odrywania wzroku od drogi), przemieszczanie i korzystanie ze sprzętów medycznych. Dodatkowo w pobliżu drukarki miejsce na dokumenty formatu A4. Zamontowanie w jak najbliższym miejscu od mocowania drukarki mobilnej trzech gniazdek elektrycznych o napięciu 230V prądu przemiennego, o napięciu 12V prądu stałego w postaci gniazda zapalniczki samochodowej, o napięciu 12 V prądu stałego w postaci gniazda aparaturowego 12VDC żeńskie. Uwaga: gniazda o napięciu 12V mają działać przy zgaszonym silniku. Wtyczki do podłączenia anten modułu GPS, należy wykonać bez potrzeby używania przejściówek lub adapterów i należy je stosownie oznaczyć (GSM i GNSS). Przewody do podłączenia anten modułu GPS nie mogą mieć żadnych łączeń na całej długości przewodu. Dodatkowo osobny przedłużacz o długości 1,5 m do kabla zasilania stacji dokującej, który umożliwi odłączenie wtyku zasilania od stacji dokującej i połączenie go z przedmiotowy przedłużaczem zasilającym tablet. Dodatkowo osobny przedłużacz USB o długości 1,5 m umożliwiający odpięcie kabla USB od stacji dokującej, jego przedłużenie i podłączenie do tabletu. | 7. Uwagi do instalacji sprzętu teleinformatycznego Wyprowadzenie pełnej instalacji elektryczno – logicznej do zasilania i sterowania urządzeniami SWD PRM wraz z drukarką oraz z adapterami umożliwiającymi montaż stacji dokującej do tabletu oraz zaoferowanej drukarki. Instalacja oraz mocowania mają być tak poprowadzone aby umożliwić prawidłowe działanie systemu SWD PRM. Umiejscowienie ww. elementów ma być w łatwo dostępnym miejscu, umożliwiającym ich bezproblemowe zamontowanie/wymontowanie, nieutrudniające prowadzenie pojazdu, podgląd systemu nawigacji przez kierującego (bez konieczności dalekiego odrywania wzroku od drogi), przemieszczanie i korzystanie ze sprzętów medycznych. Dodatkowo w pobliżu drukarki miejsce na dokumenty formatu A4. Zamontowanie w jak najbliższym miejscu od mocowania drukarki mobilnej trzech gniazdek elektrycznych o napięciu 230V prądu przemiennego, o napięciu 12V prądu stałego w postaci gniazda zapalniczki samochodowej, o napięciu 12 V prądu stałego w postaci gniazda aparaturowego 12VDC żeńskie. Uwaga: gniazda o napięciu 12V mają działać przy zgaszonym silniku. Wtyczki do podłączenia anten modułu GPS, należy wykonać bez potrzeby używania przejściówek lub adapterów i należy je stosownie oznaczyć (GSM i GNSS). Przewody do podłączenia anten modułu GPS nie mogą mieć żadnych łączeń na całej długości przewodu. Dodatkowo osobny przedłużacz o długości 1,5 m do kabla zasilania stacji dokującej, który umożliwi odłączenie wtyku zasilania od stacji dokującej i połączenie go z przedmiotowy przedłużaczem zasilającym tablet. Dodatkowo osobny przedłużacz USB o długości 1,5 m umożliwiający odpięcie kabla USB od stacji dokującej, jego przedłużenie i podłączenie do tabletu. |  |  |
| X. Wyposażenie pojazdu |  |  |  |
| 1. Urządzenie do wybijania szyb. | 1. Urządzenie do wybijania szyb. |  |  |
| 2. Dodatkowa gaśnica wraz z mocowaniem w przedziale medycznym. | 2. Dodatkowa gaśnica wraz z mocowaniem w przedziale medycznym. |  |  |
| 3. Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa. | 3. Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa. |  |  |
| 4. Przenośny reflektor ze światłem rozproszonym wyposażony w wewnętrzne akumulatory. | 4. Przenośny reflektor ze światłem rozproszonym wyposażony w wewnętrzne akumulatory. |  |  |
| 5. Kamizelka ostrzegawcza dla kierowcy. | 5. Kamizelka ostrzegawcza dla kierowcy. |  |  |
| 6. Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany panel sterujący: | 6. Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany panel sterujący: |  |  |
| informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu | informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu |  |  |
| z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data), | z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data), |  |  |
| sterujący oświetleniem przedziału medycznego, | sterujący oświetleniem przedziału medycznego, |  |  |
| zarządzający systemem ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury, | zarządzający systemem ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury, |  |  |
| sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego, | sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego, |  |  |
| 7. Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący: | 7. Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący: |  |  |
| informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych | informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych |  |  |
| informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączenia ambulansu do sieci 230 V | informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączenia ambulansu do sieci 230 V |  |  |
| informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy | informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy |  |  |
| informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego | informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego |  |  |
| ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego, | ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego, |  |  |
| sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych (pneumatycznych); | sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych (pneumatycznych); |  |  |
| Panel musi znajdować się w miejscu łatwo dostępnym i widocznym dla kierującego | panel znajduje się w miejscu łatwo dostępnym i widocznym dla kierującego |  |  |
| XI. Przedział medyczny |  |  |  |
| 1. Zestaw siedzeń umożliwiający przewóz co najmniej dwóch osób w pozycji siedzącej z pasami bezwładnościowymi mocowanymi w trzech punktach i zagłówkami: | 1. Zestaw siedzeń umożliwiający przewóz ……………….(podać) osób w pozycji siedzącej z pasami bezwładnościowymi mocowanymi w trzech punktach i zagłówkami: |  |  |
| min. jeden na prawej ścianie o ustawieniu zgodnym do kierunku jazdy oraz z możliwością ustawienia bokiem oraz z możliwością podniesienia do pionu siedziska, z regulacją kąta oparcia pod plecami oraz pasami bezpieczeństwa | ….......(podać ilość) fotel obrotowy na prawej ścianie o ustawieniu zgodnym do kierunku jazdy oraz z możliwością ustawienia bokiem oraz z możliwością podniesienia do pionu siedziska, z regulacją kąta oparcia pod plecami oraz pasami bezpieczeństwa. |  |  |
| fotel u wezgłowia noszy, obrotowy w zakresie 90 stopni, umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, ze składanym siedziskiem i regulowanym oparciem oraz pasami bezpieczeństwa umożliwiającym swobodne przejście między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym | fotel u wezgłowia noszy, obrotowy w zakresie 90 stopni, umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, ze składanym siedziskiem i regulowanym oparciem oraz pasami bezpieczeństwa umożliwiającym swobodne przejście między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym |  |  |
| 2. Podłoga o powierzchni łatwo zmywalnej, przeciwpoślizgowej, połączonej szczelnie z zabudową ścian, wykonana z materiału odpornego na działanie środka dezynfekcyjnego; | 2. Podłoga o powierzchni łatwo zmywalnej, przeciwpoślizgowej, połączonej szczelnie z zabudową ścian, wykonana z materiału odpornego na działanie środka dezynfekcyjnego; |  |  |
| 3. Ściany boczne, sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego łatwo zmywalne (gładka powierzchnia) , niepalne i nietoksyczne, wykonane z materiału odpornego na działanie środka dezynfekcyjnego; | 3. Ściany boczne, sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego łatwo zmywalne (gładka powierzchnia) , niepalne i nietoksyczne, wykonane z materiału odpornego na działanie środka dezynfekcyjnego; |  |  |
| 4. Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego drzwiami przesuwnymi, zapewniającymi możliwość przejścia z kabiny kierowcy do przedziału medycznego, drzwi spełniające normę PN EN 1789. | 4. Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego drzwiami przesuwnymi, zapewniającymi możliwość przejścia z kabiny kierowcy do przedziału medycznego, drzwi spełniające normę PN EN 1789. |  |  |
| 5. Miejsce mocowania ssaka elektrycznego; | 5. Miejsce mocowania ssaka elektrycznego; |  |  |
| 6. Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu; | 6. Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu; |  |  |
| 7. Zabudowa specjalistyczna musi zapewnić swobodny dostęp do wszystkich wymiennych elementów zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej zwłaszcza takich jak: lampy sygnalizacyjne, belki dachowe, sygnały dźwiękowe, prostowniki, listwy dolne drzwi przesuwnych etc. na wypadek awarii lub uszkodzenia, bez konieczności demontażu elementów zabudowy przedziału medycznego | 7. Zabudowa specjalistyczna zapewni swobodny dostęp do wszystkich wymiennych elementów zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej zwłaszcza takich jak: lampy sygnalizacyjne, belki dachowe, sygnały dźwiękowe, prostowniki, listwy dolne drzwi przesuwnych etc. na wypadek awarii lub uszkodzenia, bez konieczności demontażu elementów zabudowy przedziału medycznego |  |  |
| XII. System transportu pacjenta |  |  |  |
| 1. Podstawa pod nosze główne: Podstawa pod nosze główne zamocowana w przedziale medycznym z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy, możliwość ustawienia pozycji Trendelburga podczas transportu pacjenta. |  | 1. Podstawa pod nosze główne: Podstawa pod nosze główne zamocowana w przedziale medycznym z przesuwem bocznym, wysuwne na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy, możliwość ustawienia pozycji Trendelburga podczas transportu pacjenta. …..........................(podać markę i model oraz dostarczyć na wezwanie deklarację zgodności) |  |
| 2.Nosze główne – wielozadaniowe na transporterze wielopoziomowym spełniające następujące parametry: - posiadają płynną regulację kąta nachylenia oparcia pod plecami do min.70 stopni - posiadają możliwość regulacji podgłówka zapewniającą udrożnienie dróg oddechowych oraz ułatwiającą intubację czy możliwość ustawienia w trzech pozycjach: na wznak, z odgięciem do tyłu i przygięciem do klatki piersiowej - posiadają twardą płytę przystosowaną do prowadzenia reanimacji - mają możliwość ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie brzucha - posiadają komplet pasów zabezpieczających o regulowanej długości, mocowanych do ramy noszy - posiadają składane poręcze boczne, składane lub chowane rączki do przenoszenia z przodu i z tyłu - mają możliwość wprowadzania przodem oraz tyłem do kierunku jazdy - posiadają materac z tworzywa sztucznego nie przyjmujący krwi, brudu; materac powinien umożliwić wykonanie dezynfekcji; - waga noszy maksymalnie 23kg. - okres gwarancji min. 36 miesięcy, w razie awarii sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach, czas reakcji max 24 godziny od chwili zgłoszenia |  | 2.Nosze główne - wielozadaniowe na transporterze wielopoziomowym spełniające następujące parametry: - posiadają płynną regulację kąta nachylenia oparcia pod plecami do .... stopni (podać zakres) - posiadają możliwość regulacji podgłówka zapewniającą udrożnienie dróg oddechowych oraz ułatwiającą intubację czy możliwość ustawienia w trzech pozycjach: na wznak, z odgięciem do tyłu i przygięciem do klatki piersiowej - posiadają twardą płytę przystosowaną do prowadzenia reanimacji - mają możliwość ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie brzucha - posiadają komplet pasów zabezpieczających o regulowanej długości, mocowanych do ramy noszy - posiadają składane poręcze boczne, składane lub chowane rączki do przenoszenia z przodu i z tyłu - mają możliwość wprowadzania przodem oraz tyłem do kierunku jazdy - posiadają materac z tworzywa sztucznego nie przyjmujący krwi, brudu; materac powinien umożliwić wykonanie dezynfekcji; - waga noszy ….....(podać wagę) - okres gwarancji min. …… miesięcy (podać), w razie awarii sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach, czas reakcji max 24 godziny od chwili zgłoszenia ….................................(podać markę i model. |  |
| 3.Transporter noszy głównych – wielopoziomowy pod nosze główne posiadający następujące - parametry: - umożliwia szybkie i bezpieczne łączenie transportera z noszami - posiada system mocowania transportera do lawety umożliwiający montaż w ambulansie - posiada regulację wysokości w minimum 6 poziomach - posiada system zabezpieczający przed wyjazdem transportera z ambulansu - posiada możliwość ustawienia w pozycji Tredelenburga i Fowlera na minimum 3 poziomach pochylenia - posiada 4 kółka jezdne o średnicy min 150mm, skrętne w zakresie 360 stopni - waga transportera maksymalnie 40 kg - okres gwarancji min.36 miesięcy, w razie awarii sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach, czas reakcji max 24 godziny od chwili zgłoszenia |  | 2.Transporter noszy głównych – wielopoziomowy pod nosze główne posiadający następujące parametry: - umożliwia szybkie i bezpieczne łączenie transportera z noszami - posiada system mocowania transportera do lawety umożliwiający montaż w ambulansie - posiada regulację wysokości w …... poziomach (podać zakres) - posiada system zabezpieczający przed wyjazdem transportera z ambulansu - posiada możliwość ustawienia w pozycji Tredelenburga i Fowlera na ….... poziomach pochylenia(podać zakres) - posiada 4 kółka jezdne o średnicy.............mm(podać średnicę), skrętne w zakresie 360 stopni - waga transportera …................(podać wagę transportera) - okres gwarancji ……… miesięcy ( podać), w razie awarii sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach, czas reakcji max 24 godziny od chwili zgłoszenia …...............................................(podać markę i model) |  |
| XIII. Defibrylator |  |  |  |
| Możliwość bezpłatnej dla Zamawiającego teletransmisji wykonanego EKG do ośrodka kardiologii inwazyjnej na terenie Województwa Śląskiego (karta SIM dostarczona przez Zamawiającego) |  | Możliwość bezpłatnej dla Zamawiającego teletransmisji wykonanego EKG do ośrodka kardiologii inwazyjnej na terenie Województwa Śląskiego (karta SIM dostarczona przez Zamawiającego) |  |
| Potwierdzenie możliwości bezpłatnej teletransmisji z urządzenia do ośrodków Hemodynamiki w Województwie Śląskim przyjmujących pacjentów od ZRM zgodnie z załącznikiem nr 11 w systemie akceptowanym przez każdy z ośrodków, zapewniającym gotowość wykonywania pełnej i efektywnej teletransmisji od dnia zawarcia umowy (przygotowanie, dokumentacja i gotowość do wykonywania teletransmisji w określonych załącznikiem nr 11 ośrodkach leży wyłącznie po stronie Wykonawcy). |  | Potwierdzenie możliwości bezpłatnej teletransmisji z urządzenia do ośrodków Hemodynamiki w Województwie Śląskim przyjmujących pacjentów od ZRM zgodnie z załącznikiem nr 11 w systemie akceptowanym przez każdy z ośrodków, zapewniającym gotowość wykonywania pełnej i efektywnej teletransmisji od dnia zawarcia umowy (przygotowanie, dokumentacja i gotowość do wykonywania teletransmisji w określonych załącznikiem nr 11 ośrodkach leży wyłącznie po stronie Wykonawcy). |  |
| Zasilanie akumulatorowo-sieciowe z baterii bez efektu pamięci |  | Zasilanie akumulatorowo-sieciowe z baterii bez efektu pamięci |  |
| Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC lub 12V DC – ładowarka minimum dwustanowiskowa |  | Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC lub 12V DC – ładowarka ….........-stanowiskowa (podać) |  |
| Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 120 minut monitorowania lub min. 100 defibrylacji x 200J |  | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – ….... minut(podać) monitorowania lub …......(podać)defibrylacji x 200J |  |
| Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg |  | Ciężar defibrylatora............(podać wagę) |  |
| Codzienny autotest bez udziału użytkownika lub autotest w trakcie włączenia urządzenia. |  | Codzienny autotest bez udziału użytkownika lub autotest w trakcie włączenia urządzenia. |  |
| Norma IP min 44 |  | Norma IP …......(podać) |  |
| Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna |  | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna |  |
| Defibrylacja w trybie ręcznym i AED z możliwością wykonania defibrylacji elektrod jednorazowych (elektrody w wyposażeniu po 5 opakowań do urządzenia) |  | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED z możliwością wykonania defibrylacji elektrod jednorazowych (elektrody w wyposażeniu po 5 opakowań do urządzenia) |  |
| Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2J do minimum 200 J |  | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii …..........J(podać) do …........... J(podać) |  |
| Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 20. |  | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – …..........(podać) |  |
| Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta |  | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta |  |
| Defibrylacja przez łyżki twarde dla dorosłych i dla dzieci-zintegrowane |  | Defibrylacja przez łyżki twarde dla dorosłych i dla dzieci-zintegrowane |  |
| Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji mocowane w obudowie urządzenia |  | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji mocowane w obudowie urządzenia |  |
| Możliwość wykonania kardiowersji i elektrostumulacji |  | Możliwość wykonania kardiowersji i elektrostumulacji |  |
| Komunikaty w języku polskim |  | Komunikaty w języku polskim |  |
| Odczyt min.3 i 12 odprowadzeń EKG |  | Odczyt …................(podać) odprowadzeń EKG |  |
| Automatyczna interpretacja i diagnoza 12- odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta |  | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12- odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta |  |
| Alarmy częstości akcji serca |  | Alarmy częstości akcji serca |  |
| Zakres pomiaru częstości akcji serca od 20-300 u/min |  | Zakres pomiaru częstości akcji serca od 20-300 u/min |  |
| Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie |  | Prezentacja zapisu EKG – …............(podać) kanały na ekranie |  |
| Ekran kolorowy min. 8 cali |  | Ekran kolorowy …...........(podać)cali |  |
| Wydruk EKG na papierze o szerokości minimum 70mm |  | Wydruk EKG na papierze o szerokości …..............(podać)mm |  |
| Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych wraz z opcją przesłania danych do systemu umożliwiającego analizę i przechowywanie u zamawiającego |  | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych wraz z opcją przesłania danych do systemu umożliwiającego analizę i przechowywanie u zamawiającego |  |
| Moduł pomiaru SpO2 w zakresie min. 50-99% z czujnikiem typu klips dla dorosłych i dzieci – w zestawie |  | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie min. 50-99% z czujnikiem typu klips dla dorosłych i dzieci – w zestawie |  |
| Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych, dzieci i pacjentów bariatrycznych |  | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych, dzieci dzieci i pacjentów bariatrycznych |  |
| Moduł etCO2 z zakresem pomiaru min. od 0 do 99 mmHg, w zestawie 25 szt. jednorazowych linii próbkujących etCO2 dla zaintubowanych. |  | Moduł etCO2 z zakresem pomiaru (podać) ….. mmHg, w zestawie 25 szt. jednorazowych linii próbkujących etCO2 dla zaintubowanych. |  |
| Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru temperatury |  | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru temperatury |  |
| Torba transportowa + akumulatory w urządzeniu oraz zapasowy komplet +1 kable Ekg 12 odprowadzeniowe |  | Torba transportowa + akumulatory w urządzeniu oraz zapasowy komplet +1 kable Ekg 12 odprowadzeniowe |  |
| paszport techniczny ,instrukcja obsługi w języku polskim |  | paszport techniczny ,instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| Uchwyt karetkowy homologowany |  | Uchwyt karetkowy homologowany |  |
| Uchwyt mocujący urządzenie do noszy niezależnie od producenta |  | Uchwyt mocujący urządzenie do noszy niezależnie od producenta |  |
| deklaracja zgodności (lub certyfikat CE) oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych |  | deklaracja zgodności (lub certyfikat CE) oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych |  |
| instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny |  | instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny |  |
| Wymagany okres gwarancji min.24 m-ce, |  | Okres gwarancji …...........(podać) m-ce, |  |
| W razie awarii, na żądanie Zamawiającego, sprzęt zastępczy o zbliżonych parametrach. Czas na dostarczenie sprzętu max 24 godziny od daty zgłoszenia żądania przez Zamawiającego |  | W razie awarii, na żądanie Zamawiającego, sprzęt zastępczy o zbliżonych parametrach. Czas na dostarczenie sprzętu max 24 godziny od daty zgłoszenia żądania przez Zamawiającego |  |
| Producent, nazwa oraz model proponowanego sprzętu |  | Producent, nazwa oraz model proponowanego sprzętu ….............................................................. . ...................................................................(podać) |  |
| XIV. Nosze podbierakowe |  |  |  |
| wykonane z tworzywa ABS, |  | wykonane z tworzywa ABS, |  |
| zestaw 3 pasów zabezpieczających, zapięcie pasów w postaci metalowego szybkozłącza, konstrukcja pasa dwuczęściowa |  | zestaw 3 pasów zabezpieczających, zapięcie pasów w postaci metalowego szybkozłącza, konstrukcja pasa dwuczęściowa |  |
| nosze umożliwiające montaż systemu unieruchomienia głowy, |  | nosze umożliwiające montaż systemu unieruchomienia głowy, |  |
| nośność min. 150 kg, |  | nośność …............kg(podać) |  |
| konstrukcja noszy umożliwiająca wykonanie pełnego zdjęcia RTG na poziomie diagnostycznym (głowy, miednicy, kręgosłupa), |  | konstrukcja noszy umożliwiająca wykonanie pełnego zdjęcia RTG na poziomie diagnostycznym (głowy, miednicy, kręgosłupa), |  |
| wielostopniowa regulacja długości noszy umożliwiająca dopasowanie ich do wymiarów pacjenta, |  | wielostopniowa regulacja długości noszy umożliwiająca dopasowanie ich do wymiarów pacjenta, |  |
| min.10 ergonomicznych uchwytów zdystansowanych od podłoża znajdujących się na obwodzie noszy służących do przenoszenia, |  | ….............(podać ilość) ergonomicznych uchwytów zdystansowanych od podłoża znajdujących się na obwodzie noszy służących do przenoszenia, |  |
| konstrukcja noszy zabezpieczająca je przed wnikaniem wewnątrz płynów organicznych oraz materiału zakaźnego, |  | konstrukcja noszy zabezpieczająca je przed wnikaniem wewnątrz płynów organicznych oraz materiału zakaźnego, |  |
| waga noszy poniżej 9 kg. |  | waga noszy poniżej ….......(podać)kg. |  |
| deklarację zgodności CE |  | deklarację zgodności CE |  |
| XV. Deska ortopedyczna |  |  |  |
| Deska ortopedyczna |  | Deska ortopedyczna …..................................................(podać markę i model) |  |
| wykonana z tworzywa sztucznego, łątwozmywalnego |  | wykonana z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalnego |  |
| minimum 14 dużych uchwytów umożliwiających pracę w grubych rękawicach |  | ….............(podać)dużych uchwytów umożliwiających pracę w grubych rękawicach |  |
| trzpienie do mocowania pasów karabińczykowych – min. 5 szt. na jednej stronie wbudowane w sposób uniemożliwiający kontuzje dłoni personelu przenoszącego tj. w osobnych otworach , niezależnych od uchwytów do przenoszenia za pomocą rąk. |  | trzpienie do mocowania pasów karabińczykowych – ….....(podać)szt. na jednej stronie wbudowane w sposób uniemożliwiający kontuzje dłoni personelu przenoszącego tj. w osobnych otworach , niezależnych od uchwytów do przenoszenia za pomocą rąk. |  |
| długość – min. 180 cm |  | Długość – ….........(podać)cm |  |
| szerokość – min. 40 cm |  | Szerokość – …..........(podać)40 cm |  |
| waga deski – max 9 kg |  | waga deski – ….......(podać)kg |  |
| PASY ZABEZPIECZAJACE DO DESKI w ilości min. 4 sztuk |  | PASY ZABEZPIECZAJACE DO DESKI – ….......(podać)ilość |  |
| konstrukcja pasa dwuczęściowa |  | konstrukcja pasa dwuczęściowa |  |
| możliwość regulacji długości |  | możliwość regulacji długości |  |
| zapięcie pasów w postaci metalowego szybkozłącza |  | zapięcie pasów w postaci metalowego szybkozłącza |  |
| mocowanie pasa do trzpieni za pomocą metalowych obrotowych karabińczyków |  | mocowanie pasa do trzpieni za pomocą metalowych obrotowych karabińczyków |  |
| pasy kodowane kolorami |  | pasy kodowane kolorami |  |
| STABILIZATOR GŁOWY |  | STABILIZATOR GŁOWY |  |
| system 2 klocków z okrągłymi otworami |  | system 2 klocków z okrągłymi otworami |  |
| podkładka miękka z rzepem do przyczepiania klocków |  | podkładka miękka z rzepem do przyczepiania klocków |  |
| paski do mocowania stabilizatora do deski |  | paski do mocowania stabilizatora do deski |  |
| deklaracja zgodności CE na deskę pasy i stabilizator |  | deklaracja zgodności CE na deskę pasy i stabilizator |  |
| XVI. Materac próżniowy |  |  |  |
| Służący do unieruchomienia pacjentów w warunkach działań ratowniczych przedszpitalnych oraz w czasie transportu w ambulansie |  | Służący do unieruchomienia pacjentów w warunkach działań ratowniczych przedszpitalnych oraz w czasie transportu w ambulansie |  |
| Wykonany z pokrycia zmywalnego , umożliwiającego dezynfekcję , nie absorbującego wydzielin i płynów |  | Wykonany z pokrycia zmywalnego , umożliwiającego dezynfekcję , nie absorbującego wydzielin i płynów |  |
| Wyposażony w dodatkową, dopinaną podłogę ochronną zabezpieczające przed uszkodzeniem posiadającą min 8 uchwytów |  | Wyposażony w dodatkową, dopinaną podłogę ochronną zabezpieczające przed uszkodzeniem posiadającą …......... (podać)uchwytów |  |
| Posiadający min. 4 pasy zabezpieczające pacjenta |  | Posiadający …....(podać) pasy zabezpieczające pacjenta |  |
| Posiadający min. 4 uchwytów transportowych na krótszym boku |  | Posiadający ….....(podać)uchwytów transportowych na krótszym boku |  |
| system pikowanych komór uniemożliwiających przesuwanie się granulatu pod ciężarem pacjenta |  | system pikowanych komór uniemożliwiających przesuwanie się granulatu pod ciężarem pacjenta |  |
| Przenikliwy dla promieni X, w komplecie torba transportowa na, materac, pompka umożliwiająca odciąganie i wtłaczanie powietrza do materaca , zestaw naprawczy z łatami i klejem |  | Przenikliwy dla promieni X, w komplecie torba transportowa na, materac, pompka umożliwiająca odciąganie i wtłaczanie powietrza do materaca , zestaw naprawczy z łatami i klejem |  |
| Wymiary: min. 210 cm x 100cm |  | Wymiary: …...... cm x ….........cm(podać) |  |
| deklaracja zgodności CE |  | deklaracja zgodności CE |  |
| Producent, nazwa oraz model proponowanego sprzętu |  | Producent, nazwa oraz model proponowanego sprzętu ….............................................................. . ...................................................................(podać) |  |
| XVII. Ssak elektryczny |  |  |  |
| Ssak elektryczny akumulatorowy przenośny zasilany z sieci 12V DC i 230V AC |  | Ssak elektryczny akumulatorowy przenośny zasilany z sieci 12V DC i 230V AC |  |
| Wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia |  | Wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia |  |
| Przewód silikonowy z zaworkiem chroniony przed uszkodzeniem przez elementy obudowy ssaka |  | Przewód silikonowy z zaworkiem chroniony przed uszkodzeniem przez elementy obudowy ssaka |  |
| Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności |  | Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności |  |
| Przepływ powietrza min 20 l/min. |  | Przepływ powietrza ….......(podać) l/min. |  |
| Pojemnik o pojemności min 1,0 l na worki jednorazowego użytku umieszczony w koszyku zabezpieczającym przed uszkodzeniami, dodatkowo ochronna pokrywa zabezpieczająca pojemnik od góry |  | Pojemnik o pojemności ….....(podać) l na worki jednorazowego użytku umieszczony w koszyku zabezpieczającym przed uszkodzeniami, dodatkowo ochronna pokrywa zabezpieczająca pojemnik od góry |  |
| Manometr podciśnienia ssania |  | Manometr podciśnienia ssania |  |
| Płynnie regulowana siła ssania w zakresie min 0 do -0,8 bar za pomocą potencjometru |  | Płynnie regulowana siła ssania w zakresie …...........(podać) bar za pomocą potencjometru |  |
| Pełna informacja o stanie naładowania baterii na panelu kontrolnym ssaka |  | Pełna informacja o stanie naładowania baterii na panelu kontrolnym ssaka |  |
| Kabel do zasilania karetkowego 12V |  | Kabel do zasilania karetkowego 12V |  |
| Płyta ścienna do montażu w karetce spełniająca standardy PN EN 1789 umożliwiająca ładowanie zaraz po wpięciu ssaka |  | Płyta ścienna do montażu w karetce spełniająca standardy PN EN 1789 umożliwiająca ładowanie zaraz po wpięciu ssaka |  |
| Temperatura pracy od - 5 do 50 ºC |  | Temperatura pracy od - 5 do 50 ºC |  |
| Temperatura pracy od 0 do 50 ºC |  | Temperatura pracy od ……. do ……. ºC (podać) |  |
| Temperatura przechowywania od - 40 do 70 ºC |  | Temperatura przechowywania od - 40 do 70 ºC |  |
| Temperatura przechowywania od - 25 do 55 ºC |  | Temperatura przechowywania od ……. do ……… ºC (podać) |  |
| Ciężar kompletnego ssaka maks. do 6 kg |  | Ciężar kompletnego ssaka ….......(podać) kg |  |
| Czas pracy akumulatora min 30 min. |  | Czas pracy akumulatora …..........(podać) min. |  |
| Żywotność akumulatora min 200 cykli w przeciągu 3 lat |  | Żywotność akumulatora ….......(podać)cykli w przeciągu 3 lat |  |
| Ładowanie akumulatora do poziomu min 80% max 2 h 45 min +/- 10% |  | Ładowanie akumulatora do poziomu min 80% max 2 h 45 min +/- 10% |  |
| Wielostopniowe zabezpieczenie przed wnikaniem płynów do wnętrza ssaka |  | Wielostopniowe zabezpieczenie przed wnikaniem płynów do wnętrza ssaka |  |
| Worki jednorazowe do pojemnika w ilości 50 szt. |  | Worki jednorazowe do pojemnika w ilości………….(podać) szt. |  |
| Ochrona min IP34 |  | Ochrona min IP34 |  |
| Okres gwarancji min 24 miesiące |  | Okres gwarancji …........... (podać)miesiące |  |
| Producent, nazwa oraz model proponowanego sprzętu |  | Producent, nazwa oraz model proponowanego sprzętu ….............................................................. . ...................................................................(podać) |  |
| deklaracja zgodności CE |  | deklaracja zgodności CE |  |
| XVIII. Respirator transportowy |  |  |  |
| Transportowy zestaw medyczny do wentylacji pacjenta. |  | Transportowy zestaw medyczny do wentylacji pacjenta. |  |
| Urządzenie wyposażone w torbę ochronną, umożliwiającą swobodny korzystanie ze wszystkich funkcji. Torba ochronna musi być dokładnie dopasowana do urządzenia, umożliwiać transport zestawu w ręku, na ramieniu lub na plecach, posiadać zaczepy umożliwiające zawieszenia torby na ramie łóżka/ noszy. |  | Urządzenie wyposażone w torbę ochronną, umożliwiającą swobodny korzystanie ze wszystkich funkcji. Torba ochronna musi być dokładnie dopasowana do urządzenia, umożliwiać transport zestawu w ręku, na ramieniu lub na plecach, posiadać zaczepy umożliwiające zawieszenia torby na ramie łóżka/ noszy. |  |
| Skład zestawu: respirator transportowy, butla tlenowa min 2l, reduktor o przepływie min 0-15 l/min, przewód ciśnieniowy umożliwiający podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA min. 2 m, maski nr 4 i 5 do funkcji CPAP, wielorazowy przewód pacjenta, płuco testowe. |  | Skład zestawu: respirator transportowy, butla tlenowa min 2l, reduktor o przepływie min 0-15 l/min, przewód ciśnieniowy umożliwiający podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA min. 2 m, maski nr 4 i 5 do funkcji CPAP, wielorazowy przewód pacjenta, płuco testowe. |  |
| Zasilanie respiratora transportowego DC 12V (z wtyczką typu Lexel) możliwe w ambulansie oraz zasilacz na 220V |  | Zasilanie respiratora transportowego DC 12V (z wtyczką typu Lexel) możliwe w ambulansie oraz zasilacz na 220V |  |
| Ładowanie akumulatora od 0 do min 95 % w czasie do 5 godzin |  | Ładowanie akumulatora od 0 do min 95 % w czasie ….......(podać) godzin |  |
| Waga modułu respiratora z akumulatorem max 7 kg |  | Waga modułu respiratora z akumulatorem ….......(podać) kg |  |
| Zasilanie w tlen o ciśnieniu do 6,0 bar |  | Zasilanie w tlen o ciśnieniu ….......(podać) bar |  |
| Praca na akumulatorze min. 4 h |  | Praca na akumulatorze min. ….......(podać) h |  |
| Możliwość automatycznej lub ręcznej regulacji stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej. |  | Możliwość automatycznej lub ręcznej regulacji stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej. |  |
| Możliwość pracy w temperaturze min. -10 - + 50˚C |  | Możliwość pracy w temperaturze min. ….......(podać) ˚C |  |
| Możliwość przechowywania w temperaturze min -10 - + 60˚C |  | Możliwość przechowywania w temperaturze min ….......(podać) ˚C |  |
| Rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych za pomocą przycisków umieszczonych na panelu głównym lub rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji za pomocą pokrętła na przednim panelu urządzenia |  | Rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych za pomocą przycisków umieszczonych na panelu głównym lub rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji za pomocą pokrętła na przednim panelu urządzenia |  |
| Możliwość ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wzrostu i płci pacjenta |  | Możliwość ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wzrostu i płci pacjenta |  |
| Autotest, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora. |  | Autotest, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora. |  |
| Możliwość dostępu użytkownika do zapisanych monitorowanych parametrów oraz zdarzeń w celu późniejszej analizy |  | Możliwość dostępu użytkownika do zapisanych monitorowanych parametrów oraz zdarzeń w celu późniejszej analizy |  |
| IPPV/CMV |  | IPPV/CMV |  |
| Możliwość prowadzenia procedury RSI |  | Możliwość prowadzenia procedury RSI |  |
| CPR lub wentylacja manualna |  | CPR lub wentylacja manualna |  |
| CPAP |  | CPAP |  |
| SIMV |  | SIMV |  |
| Możliwość ręcznej regulacji przez użytkownika stosunku wdechu do wydechu – min. 2:1 do 1:2 (podać zakres) |  | Możliwość ręcznej regulacji przez użytkownika stosunku wdechu do wydechu – min. ….......(podać) |  |
| Częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie min. 8-40 oddechów/min |  | Częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie min. ….......(podać) oddechów/min |  |
| Objętość oddechowa regulowana w zakresie min 50 – 1500 ml, |  | Objętość oddechowa regulowana w zakresie min ….......(podać) ml |  |
| Ciśnienie PEEP regulowane w zakresie min od 0 do min 20 cm H2O |  | Ciśnienie PEEP regulowane w zakresie min od ….......(podać) cm H2O |  |
| Ciśnienie maksymalne w drogach oddechowych regulowane w zakresie min od 20-60 mbar |  | Ciśnienie maksymalne w drogach oddechowych regulowane w zakresie min od ….......(podać) mbar |  |
| Wyświetlanie na ekranie maksymalnego ciśnienia wdechowego |  | Wyświetlanie na ekranie maksymalnego ciśnienia wdechowego |  |
| Wyświetlanie na ekranie objętości oddechowej |  | Wyświetlanie na ekranie objętości oddechowej |  |
| Wyświetlanie na ekranie częstość oddechowej |  | Wyświetlanie na ekranie częstość oddechowej |  |
| Alarm: Bezdechu |  | Alarm: Bezdechu |  |
| Alarm: Nieszczelności układu |  | Alarm: Nieszczelności układu |  |
| Alarm: Wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych |  | Alarm: Wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych |  |
| Alarm: Rozładowanego akumulatora/braku zasilania |  | Alarm: Rozładowanego akumulatora/braku zasilania |  |
| Rok produkcji: 2023 |  | Rok produkcji: 2023 |  |
| Okres gwarancji min 24 miesiące |  | Okres gwarancji …........... (podać)miesiące |  |
| Producent, nazwa oraz model proponowanego sprzętu |  | Producent, nazwa oraz model proponowanego sprzętu ….............................................................. . ...................................................................(podać) |  |
| XIX. Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa |  |  |  |
| Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim |  | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim |  |
| Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji |  | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji |  |
| Strzykawka montowana od góry |  | Strzykawka montowana od góry |  |
| Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji z możliwością wyświetlania naprzemiennie: nazwy leku, dawki, prędkości infuzji, stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie, stan infuzji |  | Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji z możliwością wyświetlania naprzemiennie: nazwy leku, dawki, prędkości infuzji, stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie, stan infuzji |  |
| Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml |  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml |  |
| Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych ok.50 typów strzykawek |  | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych ok.50 typów strzykawek |  |
| Automatyczne rozpoznawanie strzykawek |  | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek |  |
| Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS co 0,1 ml/h. |  | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS co 0,1 ml/h. |  |
| Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu |  | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu |  |
| Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji |  | Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji |  |
| Możliwość zablokowania przycisków klawiatury |  | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury |  |
| Programowana objętość infuzji co 0,1 ml w zakresie 0,1 do 999,9 ml |  | Programowana objętość infuzji co 0,1 ml w zakresie 0,1 do 999,9 ml |  |
| Programowanie: - prędkości, prędkości i objętości, prędkości i czasu, objętości i czasu |  | Programowanie: - prędkości, prędkości i objętości, prędkości i czasu, objętości i czasu |  |
| Możliwość ustawienia parametrów podaży dawki indukcyjnej przed każdą infuzją: dawka, czas lub szybkość podaży i dawka/czas z automatycznym obliczaniem podaży |  | Możliwość ustawienia parametrów podaży dawki indukcyjnej przed każdą infuzją: dawka, czas lub szybkość podaży i dawka/czas z automatycznym obliczaniem podaży |  |
| Ustawianie wartości ciśnienia okluzji 9 poziomów w zakresie 300-900 mmHg |  | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji 9 poziomów w zakresie 300-900 mmHg |  |
| Możliwość podglądu i zmiany parametrów bez przerywania infuzji |  | Możliwość podglądu i zmiany parametrów bez przerywania infuzji |  |
| Biblioteka leków: wyświetlanie nazw 60 leków z możliwością wymiany wszystkich nazw leków – programowana bezpośrednio z klawiatury. |  | Biblioteka leków: wyświetlanie nazw 60 leków z możliwością wymiany wszystkich nazw leków – programowana bezpośrednio z klawiatury. |  |
| Rejestr zdarzeń |  | Rejestr zdarzeń |  |
| Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. |  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. |  |
| Regulacja głośności alarmu |  | Regulacja głośności alarmu |  |
| Specjalny uchwyt umożliwiający powieszenie pompy w karetce |  | Specjalny uchwyt umożliwiający powieszenie pompy w karetce |  |
| Gniazdo do zasilania z instalacji samochodowej i przewód |  | Gniazdo do zasilania z instalacji samochodowej i przewód |  |
| Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego |  | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego |  |
| Waga urządzenia (z akumulatorem) max 3,5 kg |  | Waga urządzenia (z akumulatorem) …............(podać) |  |
| Możliwość ustawienia parametrów podaży dawki indukcyjnej przed każdą infuzją: dawka, czas lub szybkość podaży i dawka/czas z automatycznym obliczaniem podaży |  | Możliwość ustawienia parametrów podaży dawki indukcyjnej przed każdą infuzją: dawka, czas lub szybkość podaży i dawka/czas z automatycznym obliczaniem podaży |  |
| Uchwyt karetkowy mocowany do poręczy |  | Uchwyt karetkowy mocowany do poręczy |  |
| Producent, nazwa oraz model proponowanego sprzętu |  | Producent, nazwa oraz model proponowanego sprzętu ….............................................................. . ...................................................................(podać) |  |
| Deklarację zgodności CE |  | deklaracja zgodności CE |  |
| XX. Krzesełko kardiologiczne z płozami |  |  |  |
| Wykonane z wytrzymałego materiału odpornego na korozję i na działanie płynów dezynfekujących. |  | Wykonane z wytrzymałego materiału odpornego na korozję i na działanie płynów dezynfekujących. |  |
| waga max 15 kg |  | Waga…..kg (podać) |  |
| Wyposażone w rozkładany system płozowy ułatwiający transport pacjenta po schodach. |  | Wyposażone w rozkładany system płozowy ułatwiający transport pacjenta po schodach. |  |
| Wyposażone w górny uchwyt teleskopowo regulowany w min 3 pozycjach. |  | Wyposażone w górny uchwyt teleskopowo regulowany w min 3 pozycjach. |  |
| Wyposażone w demontowane siedzisko. |  | Wyposażone w demontowane siedzisko. |  |
| Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego winylu, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego i umożliwiającego dezynfekcję. |  | Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego winylu, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego i umożliwiającego dezynfekcję. |  |
| Składane, z blokadą przypadkowego złożenia w trakcie transportu. |  | Składane, z blokadą przypadkowego złożenia w trakcie transportu. |  |
| Wyposażone w min 4 kółka transportowe |  | Wyposażone w min 4 kółka transportowe |  |
| 2 przednie koła obrotowe |  | 2 przednie koła obrotowe |  |
| Średnica tylnych kółek min 120 mm. |  | Średnica tylnych kółek ……..mm(podać) |  |
| czteropunktowy system pasów bezpieczeństwa umożliwiające szybkie ich rozpięcie. |  | czteropunktowy system pasów bezpieczeństwa umożliwiające szybkie ich rozpięcie. |  |
| Wysokość górnej ramy oparcia w rozłożonym krzesełku mierzona od podłogi - min. 1130 mm, max. 1540 mm. - zapewniająca komfort dla pacjenta. |  | Wysokość górnej ramy oparcia w rozłożonym krzesełku mierzona od podłogi - …………mm.(podać)- zapewniająca komfort dla pacjenta. |  |
| Wysokość górnej ramy oparcia w rozłożonym krzesełku mierzona od podłogi - min. 1000 mm, max. 1600 mm. - zapewniająca komfort dla pacjenta. |  | Wysokość górnej ramy oparcia w rozłożonym krzesełku mierzona od podłogi - …………mm.(podać)- zapewniająca komfort dla pacjenta. |  |
| Dopuszczalne obciążenie minimum 180 kg |  | Dopuszczalne obciążenie ………kg (podać) |  |
| Deklaracja zgodności (lub certyfikat CE) oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych – przedmiotowe dokumenty dostarczyć wraz z dostawą |  | Deklaracja zgodności (lub certyfikat CE) oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych – przedmiotowe dokumenty będą dostarczone wraz z dostawą |  |
| Wymagany okres gwarancji min. 36 m-ce max 48 m-cy, |  | Okres gwarancji …….. (podać) |  |
| Producent, nazwa oraz model proponowanego sprzętu |  | Producent, nazwa oraz model proponowanego sprzętu ….............................................................. . ...................................................................(podać) |  |
| XXI. Przenośny aparat USG |  |  |  |
| Przenośny aparat USG lub głowice USG z możliwością podłączenia do tabletu i/lub innego urządzenia do wyświetlania obrazu. |  | Przenośny aparat USG lub głowice USG z możliwością podłączenia do tabletu i/lub innego urządzenia do wyświetlania obrazu. |  |
| Obszary zastosowań w celach diagnostycznych m. i.: |  | Obszary zastosowań w celach diagnostycznych m. i.: |  |
| a) Klatka piersiowa (obecność płynu lub powietrza w jamie opłucnowej) |  | a) Klatka piersiowa (obecność płynu lub powietrza w jamie opłucnowej) |  |
| b) Serce (ocena obecności płynu w osierdziu, ocena kurczliwości) |  | b) Serce (ocena obecności płynu w osierdziu, ocena kurczliwości) |  |
| c) Jama brzuszna (obecność płynu w jamie otrzewnowej, ocena rozmiaru aorty) |  | c) Jama brzuszna (obecność płynu w jamie otrzewnowej, ocena rozmiaru aorty) |  |
| d)Miednica (obecność wolnego płynu) |  | d)Miednica (obecność wolnego płynu) |  |
| Tryb obrazowania w czasie rzeczywistym lub trybie czasowym, minimum: |  | Tryb obrazowania w czasie rzeczywistym lub trybie czasowym, minimum: |  |
| a) B-Mode (2D) |  | a) B-Mode (2D) |  |
| b) M-Mode |  | b) M-Mode |  |
| c) Doppler kolorowy |  | c) Doppler kolorowy |  |
| Głębokość obrazowania minimum 30cm |  | Głębokość obrazowania ……. cm (podać) |  |
| Urządzenie do wyświetlania obrazu |  | Urządzenie do wyświetlania obrazu |  |
| a) Przekątna ekranu nie mniej 7” oraz nie więcej niż 15” |  | a) Przekątna ekranu ……. ”(podać) |  |
| b) Stanowi integralną część zestawu lub jest dodatkowym urządzeniem typu tablet |  | b) Stanowi integralną część zestawu lub jest dodatkowym urządzeniem typu tablet |  |
| c) Aplikacja do obsługi i wyświetlania stanowi integralną część zestawu lub jest elementem do pobrania z zewnątrz. | c) Aplikacja do obsługi i wyświetlania stanowi integralną część zestawu lub jest elementem do pobrania z zewnątrz. |  |  |
| d) Aplikacja z darmową licencją | d) Aplikacja z darmową licencją |  |  |
| e) Etui ochronne na urządzenie do wyświetlania obrazu | e) Etui ochronne na urządzenie do wyświetlania obrazu |  |  |
| Torba/pokrowiec do transportu zestawu głowicy oraz urządzenia do wyświetlania obrazu. | Torba/pokrowiec do transportu zestawu głowicy oraz urządzenia do wyświetlania obrazu. |  |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim. | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |
| Ładowarka do zestawu, wszelkie przewody oraz inne elementy konieczne do funkcjonowania urządzenia | Ładowarka do zestawu, wszelkie przewody oraz inne elementy konieczne do funkcjonowania urządzenia |  |  |
| Waga max. 1 kg. | Waga …….. (podać) |  |  |
| Rok produkcji: min. 2023 | Rok produkcji …….. (podać) |  |  |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | Okres gwarancji …….. (podać) |  |  |
| Producent, nazwa oraz model proponowanego sprzętu | Producent, nazwa oraz model proponowanego sprzętu ….............................................................. . ...................................................................(podać) |  |  |
| XXII. Mata pediatryczna |  |  |  |
| Mata pediatryczna - przeznaczona do zabezpieczenia niemowląt i dzieci od 4,5 do 18 kg podczas transportu w karetce na noszach. Pasy pięciopunktowej uprzęży są przymocowane do winylowej płachty. Taka konstrukcja umożliwia łatwe zwinięcie i przechowanie. Płachta będąca elementem składowym uprzęży jest wykonana z lekkiego i łatwego w czyszczeniu winylu. Mocowana do ramy noszy w trzech punktach za pomocą jednoczęściowych pasów z klamrami. 5-cio punktowa uprząż składa się z pasów zapinanych na ramionach, klatce piersiowej oraz w kroczu. Wszystkie pasy posiadają możliwość regulacji długości oraz wyposażone są w klamry. | Mata pediatryczna - przeznaczona do zabezpieczenia niemowląt i dzieci od 4,5 do 18 kg podczas transportu w karetce na noszach. Pasy pięciopunktowej uprzęży są przymocowane do winylowej płachty. Taka konstrukcja umożliwia łatwe zwinięcie i przechowanie. Płachta będąca elementem składowym uprzęży jest wykonana z lekkiego i łatwego w czyszczeniu winylu. Mocowana do ramy noszy w trzech punktach za pomocą jednoczęściowych pasów z klamrami. 5-cio punktowa uprząż składa się z pasów zapinanych na ramionach, klatce piersiowej oraz w kroczu. Wszystkie pasy posiadają możliwość regulacji długości oraz wyposażone są w klamry. |  |  |
| Wymiary po rozłożeniu: Szerokość: 48 cm +/- 2cm Długość: 80 cm +/- 2cm | Wymiary po rozłożeniu: Szerokość: ……. cm (podać) Długość: ……. cm (podać) |  |  |
| Wymiary po zwinięciu: Średnica: 10,2 cm +/- 2cm Długość: 48 cm +/- 2cm Ciężar: 1,1 kg +/- 0,2 kg Obciążenie maksymalne: 18,1 kg Wytrzymałość pasów: 1,6 t +/- 0,2 t | Wymiary po zwinięciu: Średnica: ……. cm (podać) Długość: ……. cm (podać) Ciężar: ……. kg (podać) Obciążenie maksymalne: ……. kg (podać) Wytrzymałość pasów: ……. t (podać) |  |  |
| Producent, nazwa oraz model proponowanego sprzętu | Producent, nazwa oraz model proponowanego sprzętu ….............................................................. . ...................................................................(podać) |  |  |
| XXIII. Dodatkowe informacje dotyczące sprzętu medycznego i wyposażenia |  |  |  |
| 1. Dla każdego sprzętu wraz z dostawą należy dostarczyć instrukcje, karty gwarancyjne, paszporty jeśli przepisy tego wymagają oraz inne dokumenty dopuszczające sprzęt do użytku. | 1. Potwierdzam, że dla każdego sprzętu wraz z dostawą dostarczę instrukcje, karty gwarancyjne, paszporty jeśli przepisy tego wymagają oraz inne dokumenty dopuszczające sprzęt do użytku. |  |  |
| 2. Wykonawca musi zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny oraz przeglądy okresowe. | 2. Wykonawca musi zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny oraz przeglądy okresowe. |  |  |
| 3. W okresie gwarancyjnym bezpłatne przeglądy okresowe pojazdu bazowego oraz przedziału medycznego wraz z częściami zamiennymi | 3. Potwierdzam, iż zapewnię w okresie gwarancyjnym bezpłatne przeglądy okresowe pojazdu bazowego oraz przedziału medycznego wraz z częściami zamiennymi |  |  |
| 4. Serwis zabudowy medycznej w placówce Zamawiającego | 4. Potwierdzam, iż zapewnię serwis zabudowy medycznej w placówce Zamawiającego |  |  |
| 5. Wykonawca musi również dostarczyć wraz z dostawą do każdego sprzętu wypełniony paszport techniczny. | 5. Potwierdzam, iż dostarczę wraz z dostawą do każdego sprzętu wypełniony paszport techniczny. |  |  |
| 6. Montaż i rozmieszczenie sprzętów medycznych wewnątrz ambulansu po akceptacji przez Zamawiającego | 6. Montaż i rozmieszczenie sprzętów medycznych wewnątrz ambulansu po akceptacji przez Zamawiającego |  |  |
| XXIV. Wymagania ogólne |  |  |  |
| 1. Sprzęt fabrycznie nowy; | 1. Sprzęt fabrycznie nowy; |  |  |
| 2. Poziom hałasu w przedziale medycznym przy włączonych sygnałach dźwiękowych ma być zgodny z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U. z 2002r. Nr 217 poz. 1833 zał. 2 z późniejszymi zmianami. | 2. Poziom hałasu w przedziale medycznym przy włączonych sygnałach dźwiękowych ma być zgodny z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U. z 2002r. Nr 217 poz. 1833 zał. 2 z późniejszymi zmianami. |  |  |
| 3. Wraz z przedmiotem zamówienia dostarczyć certyfikat zgodności z aktualną normą PN EN 1789 w zakresie ambulansu typu C wystawiony przez jednostkę notyfikowaną dla oferowanej marki i modelu ambulansu. | 3. Potwierdzam, że wraz z przedmiotem zamówienia dostarczę certyfikat zgodności z aktualną normą PN EN 1789 w zakresie ambulansu typu C wystawiony przez jednostkę notyfikowaną dla oferowanej marki i modelu ambulansu. |  |  |
| 4. Wraz z przedmiotem zamówienia dostarczyć świadectwo zgodności (homologację) typu WE dla każdego pojazdu skompletowanego i kompletnego (samochodu ciężarowego), zgodną z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r., w sprawie homologacji typów pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz Dyrektywą 2007/46/WE. Numer świadectwa homologacji typu WE pojazdu kompletnego musi być ujęty w świadectwie homologacji typu WE pojazdu skompletowanego | 4. Potwierdzam, iż z przedmiotem zamówienia dostarczę świadectwo zgodności (homologację) typu WE dla każdego pojazdu skompletowanego i kompletnego (samochodu ciężarowego), zgodną z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r., w sprawie homologacji typów pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz Dyrektywą 2007/46/WE. Numer świadectwa homologacji typu WE pojazdu kompletnego musi być ujęty w świadectwie homologacji typu WE pojazdu skompletowanego |  |  |
| 5. Wraz z przedmiotem zamówienia dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdów natomiast faktury VAT (na każdy pojazd oddzielnie) dostarczyć po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia | 5. Wraz z przedmiotem zamówienia dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdów natomiast faktury VAT (na każdy pojazd oddzielnie) dostarczyć po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia |  |  |
| 6. Dla zamontowanego sprzętu dostarczyć paszporty techniczne o ile przepisy tego wymagają, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne oraz dokumenty dopuszczające do użytku | 6. Potwierdzam, iż dla zamontowanego sprzętu dostarczę paszporty techniczne o ile przepisy tego wymagają, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne oraz dokumenty dopuszczające do użytku |  |  |
| 7. Na fakturze VAT wyszczególnione kwoty za sprzęty medyczne | 7. Potwierdzam, iż na fakturze VAT wyszczególnione zostaną kwoty za sprzęty medyczne |  |  |

……...............................................................................

Data ……………………………..					                                                                       Podpis osób(-y)

wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

UWAGA: Dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Uwaga: Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu Karnego oraz pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zamówienia publicznego – art. 297 §1 Kodeksu Karnego.