Częstochowa, 31.08.2023 r.

ZP.26.1.60.2023

**Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu:**

**Dostawa sprzętu medycznego dla Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie**

W związku z pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w ramach ww. postępowania Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1**

**Dot. Zadanie 5:**

Czy Zamawiający oczekuje oferowania aparatu aEEG/CFM do monitorowania neurologicznego noworodków?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga aparatu EEG/CFM i nie dopuszcza aparatu aEEG/CFM.

Ponadto, Zamawiający w treści załącznik nr 1 do SWZ w zakresie zadania nr 5 dodaje następujący zapis:

„Aparat EEG do rejestracji czynności bioelektrycznych mózgu osoby dorosłej” oraz „Aparat wyposażony w moduł QEEG”

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający przekazuje w załączeniu zmieniony załącznik nr 1 do SWZ w zakresie zadania nr 5.

**Pytanie nr 2**

**Dot. Specyfikacji technicznej z załącznika nr 1 do SWZ, Zadanie 4: Audiometr – 1 sztuka**

Czy zamawiający dopuści audiometr z 4 calowym kolorowym wyświetlaczem LCD?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Pytanie nr 3**

**Dot. Specyfikacji technicznej z załącznika nr 1 do SWZ, Zadanie 4: Audiometr – 1 sztuka**

Czy zamawiający dopuści audiometr bez możliwości testowania słuchy metodą Hughson-Westlake według normy zgodnie z normą ISO 8253-1 ale z możliwością testowania słuchu określoną przez producenta urządzenia jako zmodyfikowana metoda Hughson-Westlake’a, polegającą również na określeniu progu słyszenia, przy którym poprawna reakcja wystąpiła dwa z trzech razy przy tym samym poziomie natężenia i częstotliwości podawanego tonu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza audiometr z 4 calowym kolorowym wyświetlaczem LCD.

Ponadto, Zamawiający w treści załącznik nr 1 do SWZ w zakresie zadania nr 4 wykreśla następujący zapis:

„Możliwość testowania słuchu metodą Hughson-Westlake według normy zgodnie z normą ISO 8253-1 określającej metodę badań audiometrycznych fali dźwiękowej z przewodnictwem powietrznym i kostnym lub równoważną”

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający przekazuje w załączeniu zmieniony załącznik nr 1 do SWZ w zakresie zadania nr 4.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści audiometr zasilany z komputera przez port USB? Audiometr działa podłączony do komputera, dlatego nie ma konieczności aby posiadał osobny wyświetlacz?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza audiometru zasilanego z komputera przez port USB oraz zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SWZ w zakresie zadania nr 4 wymaga aby audiometr wyposażony był w wyświetlacz.

**Pytanie nr 5**

**Dot. Załącznik nr 4 do SWZ - Umowa – projekt:**

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić treść zapisu §5 ust. 4:

„Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia.”

Na:

„Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia. Naprawa powinna zostać wykonana w terminie do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia, a w przypadku, konieczności sprowadzenia części zamiennych i wydłużenia przez to czasu naprawy powyżej 14 dni roboczych Wykonawca zapewni urządzenie lub podzespół zastępczy do czasu zakończenia naprawy.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Paragraf 5 ust. 4 załącznik nr 4 do SWZ otrzymuje następującą nową treść:

„Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia. Naprawa powinna zostać wykonana w terminie do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia, a w przypadku, konieczności sprowadzenia części zamiennych i wydłużenia przez to czasu naprawy powyżej 14 dni roboczych Wykonawca zapewni urządzenie lub podzespół zastępczy do czasu zakończenia naprawy.”

**Pytanie nr 6**

**Dot. Załącznik nr 4 do SWZ - Umowa – projekt:**

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić treść zapisu §5 ust. 6:

„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego urządzenia/podzespołu na wolny od wad po bezskutecznych dwóch naprawach gwarancyjnych. Wymiana nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego o awarii w trybie określonym w punkcie 3 niniejszego paragrafu. W przypadku określonym w niniejszym ustępie czas trwania gwarancji rozpoczyna się od dnia dokonanie wymiany.”

Na:

„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego podzespołu na wolny od wad po bezskutecznych dwóch naprawach gwarancyjnych tego podzespołu. Wymiana nastąpi do 14 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego o awarii w trybie określonym w punkcie 3 niniejszego paragrafu, a w przypadku, konieczności sprowadzenia podzespołu i wydłużenia przez to czasu wymiany powyżej 14 dni roboczych Wykonawca zapewni urządzenie lub podzespół zastępczy do czasu zakończenia wymiany. W przypadku określonym w niniejszym ustępie czas trwania gwarancji rozpoczyna się od dnia dokonania wymiany danego podzespołu.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Paragraf 5 ustęp 6 załącznik nr 4 do SWZ otrzymuje następującą nową treść:

„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego podzespołu na wolny od wad po bezskutecznych dwóch naprawach gwarancyjnych tego podzespołu. Wymiana nastąpi do 14 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego o awarii w trybie określonym w punkcie 3 niniejszego paragrafu, a w przypadku, konieczności sprowadzenia podzespołu i wydłużenia przez to czasu wymiany powyżej 14 dni roboczych Wykonawca zapewni urządzenie lub podzespół zastępczy do czasu zakończenia wymiany. W przypadku określonym w niniejszym ustępie czas trwania gwarancji rozpoczyna się od dnia dokonania wymiany danego podzespołu.”

**Pytanie nr 7**

**Dot. Załącznik nr 4 do SWZ - Umowa – projekt:**

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić treść zapisu §7 ust. 2:

„Za zwłokę w usunięciu wad lub usterek Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w usunięciu wad lub usterek nie przekroczy 20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.”

Na:

„Za zwłokę w usunięciu wad lub usterek Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w usunięciu wad lub usterek nie przekroczy 20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto. W przypadku zapewnienia przez Wykonawcę urządzenia/podzespołu zastępczego do czasu zakończenia usuwania wad lub usterek - a przez to umożliwienie korzystania z urządzenia - kara umowna nie zostanie zastosowana.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający pozostawia bez zmian treść paragrafu 7 ustęp 2 załącznik nr 4 do SWZ.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 06.09.2023 r., do godziny 09:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 09:30. Termin związania ofertą do dnia 05.10.2023 r.

 Kanclerz

Mgr inż. Maria Róg