## Zestawienie Minimalnych Parametrów Techniczno-Użytkowych Przedmiotu Zamówienia – Załącznika nr 2a do SWZ.
	OPIS PARAMETRU / WARUNKU	Minimalny Parametr wymagany	Zasady oceny parametru	Potwierdzenie spełnienia parametru / (WYPEŁNIA WYKONAWCA)
A	WYMAGANIA PODSTAWOWE
	Pełna nazwa, model/typ oferowanego tomografu komputerowego: / Producent: / Kraj wytwórcy (kraj pochodzenia): / Dystrybutor na terenie RP: / Klasa wyrobu medycznego:	Tak, / podać
	Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, wyprodukowany nie wcześniej niż w pierwszej połowie 2024. Żadna jego część składowa, wyposażenie nie była częścią rekondycjonowaną, powystawową i nie była wykorzystywana wcześniej przez innego użytkownika.	Tak, / podać rok produkcji
	Aparat produkowany seryjnie – nie prototyp	Tak
	Oferowany system w momencie składania oferty posiada deklarację zgodności CE potwierdzony deklaracją zgodności lub certyfikatem CE	Tak
	Pełna funkcjonalność zgodna z DICOM 3.0 w zakresie: Send, Store, Query/Retrieve, DICOM Modality Worklist	Tak
	Sumaryczna liczba rzędów w detektorze do jednoczesnego wykorzystania podczas akwizycji w trybie sekwencyjnym oraz spiralnym	≥ 64, / podać
	Liczba warstw rekonstruowanych w obrazie podczas jednego pełnego obrotu układu lampa RTG - detektor	≥ 128, / podać
	Średnica otworu gantry [cm]	≥ 70 cm, / podać
	Maksymalny zakres stołu bez elementów metalowych umożliwiający skanowanie bez konieczności przemieszczania pacjenta [cm]	≥ 180 cm, / podać
	Panele sterowania lub zastosowanie min. 2 tabletów umieszczone z przodu gantry na obydwu bokach: lewym i prawym	Tak
	Moduł synchronizacji akwizycji z przebiegiem EKG	Tak, / podać
	Wyświetlanie przebiegu EKG na monitorze/urządzeniu przenośnym na gantry	Podać
	Programowane w protokole badania wskaźniki informujące pacjenta w trakcie akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu widoczne z przodu i z tyłu gantry	Tak, / podać
	Zasilacz UPS umożliwiając podtrzymanie pracy konsoli operatorskiej na czas bezproblemowe zakończenie i zapisania aktualnie wykonywanego badania oraz bezpieczne wyłączenie systemu	Tak, / podać
B	GENERATOR I LAMPA
	Moc generatora wysokiego napięcia [kW]	≥ 72 kW, / podać
	Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań	≤ 80 kV, / podać
	Liczba możliwych pozycji napięcia do ustawienia w protokole badania	≥ 4, podać wszystkie dostępne	≥ 6 – 2 pkt / < 6 – 0 pkt
	Automatyczny dobór napięcia w zależności od badanej anatomii i rodzaju badania	Tak/Nie, / podać	Tak – 3 pkt / Nie – 0 pkt
	Maksymalny prąd lampy możliwy do zastosowania w / protokole badania [mA]	≥ 600 mA, podać
	Automatyczne modulowanie prądu lampy (w trakcie akwizycji)	Tak, podać
	Pojemność cieplna anody lampy rtg lub jej ekwiwalent w przypadku konstrukcji innej niż klasyczna [MHU]	≥ 7 MHU, / podać
	Maksymalna szybkość chłodzenia anody lampy [kHU/min]	Podać
C	GANTRY I STÓŁ
	Maksymalna dopuszczalna masa obciążenia stołu / [kg]	≥ 210 kg, / podać	powyżej 221 kg – 10 pkt / od 211 kg do 220 kg – 5 pkt / do 210 kg – 0 pkt
	Wyposażenie stołu: / - materac / - podgłówek do badania głowy / - podgłówek do pozycji na wznak / - pasy stabilizujące / - podpórka pod ramię, kolana i nogi	Tak, / podać
C	PARAMETRY SKANOWANIA
	Maksymalne akwizycyjne pole skanowania (scanned FOV) [cm]	≥ 50 cm, / podać
	Maksymalny zakres pojedynczego skanu spiralnego [cm]	≥ 180 cm, / podać
	Grubość najcieńszej dostępnej warstwy przy akwizycji akwizycji z maksymalną liczbą zaoferowanych warstw [mm]	≤ 0,65 mm, / podać
	Maksymalna długość topogramu [cm]	≥ 180 cm, / podać
	Możliwość zatrzymania topogramu w dowolnym czasie w celu ostatecznego zdefiniowania właściwego zakresu badania i wyeliminowania naświetlania obszaru niezwiązanego z danym badaniem.	Tak
	Minimalny czas pełnego skanu (obrót układu(ów) / lampa - detektor 360 0) [s]	≤ 0,37 s, / podać	≤ 0,35 s – 3 pkt / > 0,35 s – 0 pkt
	Ilość skolimownych akwizycyjnych pól skanowania [n]	≥ 1, / podać	≥ 2 – 2 pkt / < 2 – 0 pkt
	Minimalna wartość współczynnika pitch	≤ 0,7, / podać
	Maksymalna wartość współczynnika pitch	≥ 1,370 cm, / podać
	Kąt pochylania gantry fizyczny lub cyfrowy przy którym możliwe jest wykonanie diagnostycznych skanów sekwencyjnych i / lub spiralnych [o]	Kąt pochylenia gantry fizyczny lub cyfrowy w minimalnym zakresie / +/- 28o, / podać	Kąt pochylania gantry fizyczny – 5 pkt / Kąt pochylania gantry cyfrowy – 0 pkt
	Możliwość wykonywania skanu sekwencyjnego z pochylonym fizycznie lub cyfrowo gantry w pełnym zaoferowanym zakresie i uzyskania w pełni diagnostycznych obrazów w tym badań głowy, kręgosłupa z akwizycji wykonywanej w ten sposób	Tak, / podać
	Maksymalna matryca rekonstrukcyjna [piksel x piksel]	≥ 512 x 512 [piksel x piksel], / podać wszystkie dostępne
	Maksymalna matryca prezentacyjna obrazów	≥ 1024 x 1024 [piksel x piksel], / podać
	Szybkość rekonstrukcji obrazów [obraz/s] w czasie rzeczywistym w matrycy 512x512 z pełną jakością przebiegającą współbieżnie do akwizycji [obrazów/s]	≥ 20 / podać
	System wspomagania pozycjonowania pacjenta umożliwiający min. centrowania pacjenta, pozycjonowanie pacjenta w osi izocentrum gantry	Tak, / opisać metodę
	Wykonywanie badań typu potrójnego wykluczenia u pacjentów z bólem w klatce piersiowej	Tak, / podać
	Pojedyncze badanie potrójnego wykluczenia do wykrywania zatorowości płucnej, choroby wieńcowej i rozwarstwienia aorty	Tak, / podać
	Modulacja promieniowania rtg w zależności od rzeczywistej pochłanialności badanej anatomii, aktualizowana w czasie rzeczywistym w trakcie skanowania, w osiach x, y, z	Tak, / podać
	Tryb akwizycji danych obrazowych zwiększający ochronę szczególnie wrażliwych narządów np. oczu, tarczycy, piersi	Tak, / opisać metodę
	Dedykowany algorytm rekonstrukcji obrazów redukujący artefakty pochodzące od elementów metalowych i umożliwiający obrazowanie otaczających je tkanek miękkich. Możliwość zastosowania algorytmu po wykonaniu badania, w przypadku stwierdzenia artefaktów, bez konieczności powtarzania badania	Tak, / opisać metodę
D	KONSOLA AKWIZYCYJNA TOMOGRAFU
	Konsola wyposażona w dwa monitory LCD (min. 19”) spełniające wymagania dla stanowisk przeglądowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. 2022, Poz. 2759)	Tak
	Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych / surowych [obrazów]	≥ 250 000 / obrazów
	Oprogramowanie do oceny zwapnień w ścianach naczyń wieńcowych	Tak
	Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji danych surowych (RAW) w cyklach iteracyjnych, poprawiający co najmniej jakość obrazu, rozdzielczość nisko- kontrastową oraz pozwalającą na redukcję dawki promieniowania w porównaniu do standardowej rekonstrukcji bez pogorszenia jakości (parametr potwierdzony w oficjalnych danych producenta)	Tak, / opisać metodę
	Tryb szybkiego podglądu badania (rekonstrukcja obrazów w czasie rzeczywistym z szybkością min. 55 obrazów/s) podczas skanowania pozwalając na przerwanie badania po przeskanowaniu wymaganego obszaru.	Tak
	Podłączenie aparatu poprzez Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: / Send / Receive, / Retrieve, / Storage, / Worklist, / Structured Dose Report	Tak
	MIP (Maximum Intensity Projection)	Tak
	VR (VRT) (Volume Rendering Technique)	Tak
	Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej	Tak
	SSD (Surface Shaded Display)	Tak
	Oprogramowanie do synchronizacji startu badania na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych	Tak
	Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogram)	Tak
	Pomiary geometryczne (długość, kątów, powierzchni, objętości)	Tak
	Elementy manipulacji obrazu (przedstawianie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów)	Tak
	Oprogramowanie do monitorowania poziomu dawki, ostrzegające użytkowania w przypadku, gdy szacunkowa dawka dla skanu przewyższa wartość dawki ustanowionej przez użytkownika	Tak, / opisać metodę
	Raport dotyczący rzeczywistej dawki jaką otrzymał pacjent w każdej serii dołączany do badania w postaci dodatkowej serii DICOM z możliwością jego zapamiętania i wydruku	Tak
	Możliwość archiwizacji badań/obrazów na CD-R lub DVD w formacie DICOM 3.0 z automatycznym wgrywaniem przeglądarki (Browser) umożliwiającej odtwarzanie obrazów	Tak
	Akwizycja obrazów do badań neurologicznych / Akwizycja obrazów do badań perfuzyjnych / Akwizycja obrazów do badań pulmonologicznych / Akwizycja obrazów do badań onkologicznych / Akwizycja obrazów do wirtualnej endoskopii / Akwizycja obrazów do badań naczyniowych / Akwizycja obrazów do badań subtrakcyjnych	Tak
	Automatyczny raport dawki, tworzony przez system po zakończeniu badania, podający poziom dawki CTDIvol lub DLP	Tak
	Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem	Tak
E	WOLNOSTOJĄCA STACJA OPISOWA
	Dwie fabrycznie nowe stacje opisowe lub fabrycznie nowy serwer aplikacyjny z dwoma stacjami klienckimi / Minimalne parametry stacji: / procesor: min. 6 rdzeni, CPU Benchmark (PassMark Software CPU Mark, http://cpubenchmark.net) – min. 19 000 pkt. / min. 32 GB pamięci RAM, / dysk SSD dla systemu operacyjnego i głównych aplikacji systemowych 1 TB, / min. dwa dyski 1 TB SATA 7200 obr/min, / min. 1 kartę sieciową o przepustowości min. 1 Gbit wraz z portem RJ-45, / min. 6 portów USB, z tego przynajmniej 2 x USB 3.0, / 2 x DisplayPort lub mini DisplayPort z adapterem na DisplayPort, / gniazdo słuchawkowe, / gniazdo mikrofonowe, / nagrywarkę CD/DVD, / dedykowana karta graficzna umożliwiająca podłączenie przynajmniej dwóch monitorów diagnostycznych i pozwalająca na wyświetlenie obrazów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej [Dz.U. 2023, Poz. 195] / klawiaturę, myszkę, okablowanie sygnałowe i zasilające, / na każdą stację opisową dwa monitory medyczne o przekątnej ekranu min. 24”, diagnostyczne, opisowe o parametrach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej [Dz.U. 2023, Poz. 195] w zakresie wykorzystania do opisu obrazów z tomografii komputerowej (TK). Zgodność parametrów z ww. rozporządzeniem powinna być spełniona dla pracy w fabrycznym trybie DICOM po wykonaniu wszystkich niezbędnych kalibracji matrycy monitora oraz 1 monitor do opisu badań o przekątnej min. 19”, / na każdą stację opisową mikrofon do transkrypcji mowy na tekst z wbudowanym mikrofonem kierunkowym, filtrem redukcji szumów, antybakteryjną obudowę, czujnikiem ruchu. / system operacyjny wersja 64-bitowa z aktywnym wsparciem w języku polskim, możliwość pracy w Active Directory. System musi posiadać wsparcie producenta co najmniej 3 lata od dnia sprzedaży. / MS OFFICE lub inny zintegrowany pakiet biurowy (zawierający co najmniej: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, program do obsługi poczty elektronicznej oraz kalendarz), / Zachowanie zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel, Word, Power Point. / Możliwość instalacji na komputerach na systemach operacyjnych Microsoft Windows: 10, 11. / W przypadku zaoferowania serwera aplikacyjnego - minimalne parametry serwera: / procesor: min. 10 rdzeni, CPU Benchmark (PassMark Software CPU Mark, http://cpubenchmark.net) – min. 25 000 pkt. / min. 96 GB pamięci RAM, / dyski min. 1,9 TB SSD / min. 1 kartę sieciową o przepustowości min. 1 Gbit wraz z portem RJ-45. / Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix), modernizacje oprogramowania diagnostycznego (coroczne upgrade’y do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania).	Tak, / opisać
	Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 obsługujący następujące klasy serwisowe: / Send / Receive / Basic Print / Query / Retrieve / Storage Commitment
	MIP (Maximum Intensity Projection)	Tak
	VR (VRT) (Volume Rendering Technique)	Tak
	Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej	Tak
	SSD (Surface Shaded Display)	Tak
	Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogram)	Tak
	Pomiary geometryczne (długość, kątów, powierzchni, objętości)	Tak
	Elementy manipulacji obrazu (przedstawianie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów)	Tak
	Automatyczne numerowanie żeber i kręgów kręgosłupa	Tak/Nie, / podać	Tak – 3 pkt / Nie – 0 pkt
	Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym.	Tak
	Oprogramowanie do angiografii TK umożliwiające automatyczną identyfikację i izolację zakontraktowanego naczynia z objętości badanej (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, z pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie / prostopadłej do osi naczynia, automatyczne wyznaczanie stenozy)	Tak
	Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, automatyczną oceną dynamiki wielkości zmian	Tak, / opisać metodę
	Oprogramowanie do diagnostyki chorób płuc /POCHP i rozedmy miąższowej/ umożliwiające obliczenie rozedmy i analizę dróg oddechowych. / Ocenę drzewa oskrzelowego w przypadku pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową, ciężkimi zaburzenia rytmu serca z synchronizacją położenia kursora)	Tak, / opisać metodę
	Segmentacja płatów płuc i automatyczne obliczanie rozedmy w poszczególnych płatach płuc.	Tak
	Oprogramowanie umożliwiające dokonanie pomiarów grubości ścian poszczególnych dróg oddechowych oraz średnicy ich światła wraz z prezentacją zewnętrznych i wewnętrznych konturów tych ścian	Tak
	Segmentacja zmian ogniskowych w narządach miąższowych umożliwiająca pomiar średnicy, objętości i gęstości zmiany z możliwością porównania wielu badań tego samego pacjenta jednocześnie, wraz z synchronizacją przestrzenną	Tak
	Oprogramowanie do automatycznej segmentacji 3D i oceny krwiaków w mózgu wraz z automatycznym obliczaniem objętości krwiaka oraz jego krótkiej i długiej osi	Tak/Nie, / podać	Tak – 3 pkt / Nie – 0 pkt
	Oprogramowanie do segmentacji 3D i oceny tętniaków w mózgu wraz z automatycznym lub ręcznymi pomiarami objętości tętniaka, minimalnej i maksymalnej długości tętniaka oraz maksymalnej i minimalnej średnicy szyjki tętniaka	Tak
	Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu umożliwiająca ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi) oraz TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) lub MTT (średni czas przejścia)	Tak
	Badania perfuzji mózgu oraz guzów mózgu z funkcją klasyfikacji tkankowej polegającej na segmentacji regionów niedokrwiennych mózgu na podstawie map przepływu i objętości krwi.	Tak
	Wizualizacja map perfuzyjnych mózgowia w 3D i VRT	Tak/Nie, / podać	Tak – 3 pkt / Nie – 0 pkt
	Oprogramowanie do szybkiej diagnostyki udarów mózgu umożliwiające automatyczną fuzję obrazów poszczególnych faz napływu kontrastu i automatycznie pokazujące w różnych kolorach tętnicę, żyły i naczynia oboczne na sumarycznym obrazie.	Tak/Nie, / podać	Tak – 3 pkt / Nie – 0 pkt
	Oprogramowanie do oceny perfuzji wątroby umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi) oraz TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) lub MTT (średni czas przejścia)	Tak/Nie, / podać	Tak – 2 pkt / Nie – 0 pkt
	Oprogramowanie do oceny tętnic wieńcowych z funkcjami: rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, automatyczne lub manualne wyznaczanie stenozy.	Tak
	Automatyczna segmentacja i etykietowanie naczyń / wieńcowych	Tak/Nie, / podać	Tak – 1 pkt / Nie – 0 pkt
	Oprogramowanie do oceny zwapnień w ścianach naczyń wieńcowych	Tak
	Oprogramowanie do oceny parametrów czynnościowych komór serca z pomiarem m.in.: objętości skurczowej, objętości rozkurczowej, / objętości wyrzutowej, frakcji wyrzutowej	Tak
	Oprogramowanie do automatycznej segmentacji zmian ogniskowych z automatycznym wyznaczaniem parametrów: max średnicy, objętości, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym zgodnie z kryteriami RECIST1.0, RECIST1.1 / Możliwość porównywania wielu badań tego samego pacjenta jednocześnie wraz z synchronizacją przestrzenną i oceną progresji zmiany (min. zmiana procentowa i wykresy progresji zmiany).	Tak
F	INTEGRALNE WYPOSAŻENIE TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO
	System sygnalizacji świetlnej na zewnątrz pracowni, informujący o włączeniu zasilania aparatu TK oraz wykonywanej ekspozycji.	Tak
	Zestaw fantomów niezbędnych do kalibracji i kontroli jakości TK zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. 2022, Poz. 2759) oraz zalecanych przez producenta.	Tak, / podać
	Kamera zintegrowana z gantry lub zewnętrzna do obserwacji pacjenta, z funkcją zbliżenia widoku.	Tak
G	AUTOMATYCZNA STRZYKAWKA – 1 SZTUKA
	Producent	Tak, / (podać)
	Model/Typ	Tak, / (podać)
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024, nieużywane, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot	Tak
	Oznakowanie znakiem CE potwierdzone deklaracją zgodności lub certyfikatem CE	Tak
	Pobieranie środka cieniującego i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych producentów środków cieniujących, bez konieczności przelewania do specjalistycznych wkładów	Tak
	Maksymalna objętość gotowa do podawania kontrastu i roztworu NaCl min. 2000 ml	Tak
	Maksymalna ilość płynów możliwa do podania jednemu pacjentowi min. 400 ml.	Tak
	Maksymalne ciśnienie w systemie podczas dozowania płynów min. 17 bar (246,6 psi)	Tak
	Automatyczne wypełnienie wężyka pacjenta w końcowej fazie iniekcji roztworem NaCl.	Tak
	System wykrywający zmianę wężyka pacjenta po skończonej iniekcji, uniemożliwiający wykonanie kolejnego badania na tym samym wężyku.	Tak
	Aktywne podgrzewacze kontrastu, zintegrowane ze strzykawką	Tak
	Konsola sterująca wyposażona w kolorowy panel dotykowy – interfejs w języku polskim.	Tak
	Sprzężenie wstrzykiwacza z oferowanym tomografem min. w klasie IV wg CiA 425	Tak
	Jednostka wstrzykująca umieszczona bezpośrednio przy aparacie TK na statywie wyposażonym w kółka	Tak
	Cieplarka do podgrzewania płynów infuzyjnych	Tak
H	DUPLIKATOR PŁYT CD/DVD (1sztuka)
	Producent	Podać
	Model/Typ	Podać
	Liczba pojemników wejściowych – minimum 2	Tak
	Liczba pojemników wyjściowych – minimum 1	Tak
	Typy nośników wydruku CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, BluRay	Tak
	Jednoczesne kopiowanie i drukowanie na płytach CD/DVD lub rozdzielenie tych funkcji – tylko wydruk lub tylko kopia	Tak
	Pojemność pojemników wejściowych – minimum 100	Tak
	Pojemność pojemnika wyjściowego – minimum 50	Tak
	Rozdzielczość drukowania (minimum): 1440 x 1440 pikseli	Tak
	Zakres ustawienia średnicy zewnętrznej: 70 ÷ 119mm	Tak
	Zakres ustawienia średnicy wewnętrznej: 18 ÷ 50mm	Tak
	Powierzchnia obszaru drukowania w zakresie 45 - 116mm	Tak
	Liczba napędów – 2 napędy	Tak
	Oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie badań TK w różnych projekcjach oraz wraz z podstawowymi funkcjami przeglądania (powiększanie, zmniejszanie, przesuwanie, zmiana intensywności i kontrastu wyświetlania)	Tak
	Oprogramowanie do projektowania nadruków na płyty z możliwością wykorzystania projektów z innych programów graficznych lub stworzenia własnego projektu z opisem	Tak
	Oddzielny wkład dla każdego koloru	Tak
	Komunikacja ze stacją za pośrednictwem port USB min. 3.0	Tak, / podać
	Integracja z systemem PACS lub systemami obrazowania i danych medycznych	Tak
I	KARDIOMONITOR – 1 SZTUKA
	Kolorowy wyświetlacz LCD min.15 cali	Tak
	Akumulator	Tak
	Zamontowany na podstawie jezdnej ( min 5 kół w tym min. Dwa z hamulcem) z koszykiem na akcesoria	Tak
	Ilość kanałów 3 -50 mm/s	Tak
	Trendy min. 24-110 godzin	Tak
	Alarmy dla wszystkich parametrów	Tak
	Moduł EKG – odprowadzenia I,II,III, aVR, aVL,aVF,Vn	Tak
	Zakres pomiarowy oddechu 0-150 1/min	Tak
	Zakres pomiarowy O2 – 0-100%	Tak
	Akustyczna sygnalizacja saturacji	Tak
	Zakres pomiaru NIBP 10-280 mmHg	Tak
J	GWARANCJA I SERWIS
	Okres gwarancji na urządzenia oraz wszystkie elementy dodatkowe dostarczone w ramach niniejszego zadania min. 24 miesiące / Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia, przeprowadzeniu testów odbiorczych producenta i końcowego odbioru” / Gwarancja obejmuje komponenty specjalne (bez ograniczeń liczby skanów TK, detektory, lampę oraz inne urządzenia i oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia)	Tak, / podać
	Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem	Tak
	Możliwość zdalnej diagnostyki serwisowej poprzez łącze szerokopasmowe i sieć komputerową Zamawiającego. Dotyczy aparatu TK oraz serwera aplikacyjnego	Tak
	Możliwość zgłaszania awarii 24 [h/dobę], 365 [dni /rok]. Dotyczy aparatu TK oraz serwera aplikacyjnego	Tak
	Czas reakcji serwisu w przypadku awarii - rozumiany jako: czas podjęcia działań od momentu zgłoszenia awarii przez Użytkownika do chwili zdalnej naprawy z siedziby Wykonawcy lub przybycia do siedziby Zamawiającego inżyniera serwisowego. / Termin reakcji serwisu w przypadku awarii nie może być dłuższy niż 24 godziny w dni robocze od liczone od pn. do pt. w godzinach od 8:00 do 16:00.	Tak
	Konsultacje, dotyczące poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji, poprzez bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym (telefon komórkowy)	Tak
	Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad w terminie do 2 dni roboczych, licząc od czasu zgłoszenia awarii telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w przypadku konieczności sprowadzania części z zagranicy – w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia. Dni robocze są rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy	Tak
	W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia min 95% czas bezawaryjnego działania dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji	Tak
	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany tego samego podzespołu/modułu/elementu/części – maksymalnie 3 naprawy. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego podzespołu/modułu/elementu/części na fabrycznie nowy.	Tak
	Okres gwarancji na wymieniony podzespół, materiały, elementy min. 12 miesięcy	Tak
	Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca	tak
	Każda naprawa gwarancyjna trwająca powyżej 5 dni roboczych powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu.	Tak
	Zużyte lub uszkodzone części zamienne, wymienione podczas naprawy, Wykonawca zutylizuje lub podejmie inne działania zgodne z europejskimi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami, bez dodatkowego wynagrodzenia.	Tak
	Aktualizacja oprogramowania (upgrade) dla zaoferowanej aparatury w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy	Tak
	Wykonawca posiada ważne dokumenty potwierdzające autoryzacje producenta w zakresie instalacji i serwisowania oferowanego aparatu TK	Tak
K	INFRASTRUKTURA IT WRAZ Z ROZBUDOWĄ POSIADANEGO SERWER PACS
	Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego serwera PACS: / Procesor: AMD Epic min. ośmiordzeniowy/szesnastowątkowy klasy x64, o bazowej częstotliwości min. 3.1 GHz dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem / Pamięć RAM: min. 64GB DDR4 / Dyski twarde: Zainstalowane min. 2 dyski SSD o pojemności 480GB każdy, połączone w RAID1 o wynikowej pojemności - 960GB oraz zainstalowane min. 2 dyski 7.2K SATA o pojemności min. 16TB każdy, połączone w RAID1 o wynikowej pojemności 16 TB. / Zasilanie: redundancja, o mocy min. 700W pojedynczy / Interfejsy sieciowe: min. dwie zintegrowane karty sieciowe 1GbE, min dwa interfejsy 10GbE SFP+ (podłączenie do stack’a przełączników DLINK D-Link DXS-3610-54S) / Gwarancja oraz wsparcie: System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres min. 24 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości do końca kolejnego dnia roboczego. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7. / System operacyjny: 64bitowy system operacyjny z 5 letnim wsparciem producenta) / UPS dobrany do parametrów serwera PACS, / Montaż i instalacja w głównej serwerowni, podłączenie nowego serwera PACS do przełącznika sieciowe dwoma interfejsami sieciowymi (SFP+), 3 szt wkładek ( 1 zapasowa) SFP+ / System Backupu NAS typu rack: Dysk sieciowy minimum 4 zatokowy, procesor o architekturze 64-bitowej, minimum dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2.1GHz, ze sprzętowym mechanizmem szyfrowania, funkcjonalność WORM (Write Once, Read Many), interfejs sieciowy – min. 2 porty LAN min. 1 Gbit/s, min. 2 porty 10GbE SFP+, zainstalowane min. 2 dyski twarde zoptymalizowane pod kątem pamięci NAS 3,5” SATA 6Gb/s o pojemności min. 16TB każdy połączone w RAID 1 / Gwarancja oraz wsparcie: System backupu NAS włącznie z dyskami musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres min. 24 miesięcy. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania. / UPS dobrany do parametrów serwera NAS / Montaż i instalacja w starej serwerowni, podłączenie do przełącznika sieciowe D-Link DGS-3130-30TS dwoma zagregowanymi interfejsami sieciowymi (SFP+), 3 szt wkładek (1 zapasowa) SFP+ / Dwa zewnętrzne dyski z interfejsem min USB 3.1 o pojemności min 8 TB	Tak
	Dostawa, instalacja, wdrożenie dodatkowej licencji posiadanego i użytkowanego przez Zamawiającego systemu archiwizacji i dystrybucji badań obrazowych PACS dedykowanego dla dostarczanego tomografu komputerowego wraz z pełną integracją, konfiguracją i podłączeniem dostarczanego aparatu do systemu PACS. / Gwarancja, wsparcie serwisowe i aktualizacje oprogramowania PACS na czas zgodny z gwarancją udzieloną na dostarczany tomograf komputerowy.	Tak
	Dostawa, instalacja, wdrożenie dodatkowej licencji posiadanego i użytkowanego przez Zamawiającego systemu monitorowania dawki promieniowania pacjenta wraz z pełną integracją, konfiguracją i integracją z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS. / Gwarancja, wsparcie serwisowe i aktualizacje oprogramowania na czas zgodny z gwarancją udzieloną na dostarczany tomograf komputerowy. / Dostawca wraz z dostawą nowej licencji systemu monitorowania dawki promieniowania musi zapewnić aktualizację całego system monitorowania dawki promieniowania do najnowszej i aktualnej na dzień dostawy wersji.	Tak
	Integracja posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS ze szpitalnym systemem HIS firmy Kamsoft wraz z dostarczeniem modułu RIS tego samego dostawcy co posiadany przez Zamawiającego system HIS. / Dostawa, instalacja, wdrożenie wszystkich wymaganych licencji (w tym 3 licencji na stanowiska pracowni radiologicznej RIS, 1 licencji na połączenie z systemem zewnętrznym po HL7 ver2.3 oraz innych wymaganych do poprawnego funkcjonowania systemu) / Gwarancja, wsparcie serwisowe i aktualizacje oprogramowania na czas zgodny z gwarancją udzieloną na dostarczany tomograf komputerowy.	Tak
	Utworzenie nowego węzła sieciowego w pracowni TK/RTG, połączonego światłowodem jednomodowym z główną serwerownią, wykorzystanie 2 nitek do wykonania agregacji portów na przełączniku sieciowym: / Patch Panel 19” 24x / Agregowanie połączenia 2 nitek z serwerowni na wkładkach SFP+ , przełącznik sieciowy zarządzalny o parametrach niegorszych niż przełacznik sieciowy D-Link DGS-3130-30TS(używany przez Zamawiającego) / Wkładki SFP+ do przełącznika sieciowego 3 szt wkładek (1 zapasowa) SFP+ / 24 szt Pachcord 0.75cm / UPS dobrany do parametrów przełącznika światłowodowego	Tak
	Rozszerzenie posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania diagnostycznego zainstalowanego na serwerze PACS i w pełni zintegrowanego z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS oprogramowania diagnostycznego umożliwiającego opisywanie min. badań TK, MR o 2 (dwóch) jednocześnie zalogowanych użytkowników o parametrach min. opisanych w poniższych punktach / Funkcje podstawowe: / Szerokość/Poziom Okna: Manipulowanie poziomem okna obrazu przy użyciu myszy. / Wstępne ustawienia W/L: Możliwość wyboru z listy dostępnych ustawień szerokości/poziomu okna. / Przesuń: Przesuwanie obrazu umożliwia pozycjonowanie obrazów w widocznym obszarze. / Powiększenie: Zwiększ/zmniejsz obraz / Skroluj: Przewijaj obrazy serii za pomocą kółka myszy, przeciągając je pionowo lub za pomocą skrótów klawiaturowych. / Obróć/Odwróć: Obróć obraz w prawo/lewo i odwróć go poziomo/pionowo z możliwością przywrócenia pierwotnej orientacji obrazu. / Lupa: Powiększenie określonego obszaru obrazu. / Przyrządy pomiarowe: / Linia: Odległość między dwoma punktami / Kąt: Tworzenie i mierzenie kątów między trzema punktami / Kąt Cobba: Pomiar kąta między dwiema liniami. / Polilinia: Odległość od określonej liczby punktów / Obszar: Pomiar powierzchni z określonej liczby punktów. / Elipsa: Pomiar powierzchni elipsy, wartości min, max, średniej i odchylenia standardowego / Prostokat: Pomiar powierzchni prostokąta, wartości min, max, średnia i odchylenie standardowe / Objętość: Pomiar objętości za pomocą okręgów utworzonych z określonej liczby punktów / Różnica wysokości: Pomiar odległości pionowej i kąta między linią poziomą a linią łączącą punkty / CTR: Pomiar współczynnika sercowo-piersiowego (CTR) w celu oszacowania wielkości serca / Płaskostopie: Pomiar wysklepienia podłużnego stopy w celu wykrycia płaskostopia podłużnego / Goniometria: Pomiar długości zniekształceń kątowych kości udowej, piszczelowej i udowo-piszczelowej / Odległość TT-TG: Pomiar odległości między guzowatością kości piszczelowej a rowkiem bloczkowym w celu ilościowego określenia niestabilności rzepki kolana / Oznaczenie kręgosłupa: Narzędzie do zaznaczania kręgów kręgosłupa. Możliwość wykluczenia etykiet i oznaczenia patologicznych kręgów: T13 i/lub L6. Mierzy równowagę kręgosłupa / Kąt kręgu: Pomiar kąta między narysowaną przez użytkownika osią kręgu a poziomą osią obrazu / ROI: Pomiar obrazów wielkości i kształtu określonego obiektu / Krzywa: Elastyczne zaznaczenie obszar obrazu, w celu obliczenia powierzchni / Ołówek: Zaznaczenie obszar obrazu dowolnym rysunkiem / Strzałka: Zaznaczanie obszar zainteresowania na obrazie, filmie lub wielu klatkach / Teksty: Możliwość umieszczenia pola tekstowego na obrazie w celu zapisywania notatek tekstowych / Pomiar ciągły: Możliwość aktywacji narzędzia w celu kilkukrotnego powtórzenia pomiarów / Intensywność: Pomiar intensywności obrazu w jednostkach Hounsfielda (HU). / Wyświetlanie kątów: Wyświetlanie wszystkich kątów między przecinającymi się liniami / Linia kalibracji: Zmiana skali pomiaru. / STD: Średnia wartość i odchylenie standardowe pikseli w kwadracie o wymiarach 10 na 10 mm / Usuń: Usuwanie pomiarów aktywnego obrazu / Narzędzia segmentacji: / Segmentacja: Narzędzie do zaznaczania obszarów zainteresowania na obrazach medycznych / Pole ograniczenia: Narzędzie umożliwia zaznaczenie interesującego nas obszaru poprzez narysowanie wokół niego prostokąta ograniczającego. Możliwość zaznaczenia segmentów pola ograniczenia w 2D lub 3D. / Inteligentne narzędzia zaznaczania: Umożliwia zaznaczenie obszaru zainteresowania, rysując kontur na obrazie. Wypełnia obszar zainteresowania za pomocą inteligentnych narzędzi zaznaczania z regulowanym: promieniem i czułością. Możliwość korzystania z narzędzi zarówno w trybie 2D, jak i 3D / Funkcje widoku: / Aktywator przewijania: Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji jednoczesnego przewijania aktywnych widoków serii obrazów / Propagacja elipsy ROI: Możliwość propagacji ROI pomiaru (Elipsy) do innych otwartych widoków / Widok do schowka: Możliwość kopiowania zawartości widoku do schowka przy użyciu formatu kompresji PNG z widocznego obszaru / Obraz do schowka: Możliwość skopiowania obrazu w oryginalnej rozdzielczości do schowka (bez adnotacji i manipulacji). / Secondary Capture: Możliwość zapisania zawartości widoku jako wtórny obraz DICOM (Secondary Capture) w nowej serii / Szybki dostęp: Możliwość korzystania z dedykowanych kontrolek w celu szybkiego dostępu do obrazów z dodatkowymi danymi. Kontrolki szybkiego dostępu: Pasek przewijania, Kluczowe obiekty, Adnotacje / Właściwości szablonu wyświetlania (Layout): / Układ widoku: Wybór spośród różnych typów układów, aby wyświetlić do 12 badań DICOM w tym samym czasie. / Miniatury obrazów: Zmiana położenia miniatur na ekranie / Pełny ekran: Możliwość przełączenia na widok pełnoekranowy / Wiele obrazów: Wybór liczby obrazów, które można załadować w oknie / Obsługa wielu badań: Możliwość otwierania wielu badań i porównywania obrazów tego samego pacjenta lub różnych pacjentów na jednym ekranie (widoku). / Tryb podzielenie widoku: Możliwość przeglądanie obrazów z wielu badań i porównywania ich obok siebie / Historia pacjenta: Łatwy dostęp do całej Historii Pacjenta. Możliwość filtrowania badań według ID, Nazwy, Modalności, Opisu itp. Unikalny filtr ‘roczny’ do filtrowania badań według roku / Key Object: Możliwość oznaczania instancji i zapisywania ich jako Kluczowe Obrazy do późniejszego przejrzenia. / Hanging Protocols: Możliwość skonfigurowania ułożenia zestawu obrazów w celu szybszej diagnozy / Funkcje manipulacji obrazem: / Linie odniesienia: Nakładające się na siebie linie referencyjne pozwalają wskazać położenie wycinka obrazu na innym obrazie przecinającej się płaszczyzny / Celownik: Przedstawia przecinające się płaszczyzny wybranego punktu w badaniu głównym / Wyrównaj i zablokuj: Funkcja wyrównywania obrazu w lewo lub w prawo i blokowania go podczas stosowania operacji powiększania lub przesuwania / Jednoczesne przewijanie: Łączenie serii – ręczne jednoczesne przewijanie. Możliwość włączenia/wyłączenia dla każdego widoku. Możliwość przewijania wszystkich badań w otwartych widokach / Synchronizuj okna: Opcjonalna synchronizacja okien tej samej serii / Synchronizuj akcje: Synchronizuj operacje Okien, Palety kolorów, Przesuwania i Powiększenia dla tej samej serii lub dla wszystkich widoków / Paleta kolorów: Możliwość zastosowania palety kolorów dla obrazów monochromatycznych DICOM / Histogram / Tryb Cine/Tworzenie wielu klatek (multiframe): Łączy wszystkie serie obrazów w jeden film i umożliwia szybkie przewijanie obrazów / VOI LUT: Możliwość wyboru i zastosowania tablicy VOI LUT / Resetowanie: Resetowanie widoku obrazu do stanu pierwotnego / Funkcje pomocnicze: / Wyszukiwarka / Skróty klawiszowe / Etykiety orientacyjne krawędziach obrazów wyraźnie wskazują orientację badania / Wydruk obrazu z przeglądarki / Prześlij badanie / Eksport w różnych formatach: DICOM, jpg/mp4, tiff/mp4, png/mp4 i BMP/mp4. / Możliwość anonimizacji i udostępniania badań / Specjalistyczne funkcje: / Obsługa transmisji na żywo / Obsługa trybu wieloklatkowego (Multi-Frame) / Obsługa plików wideo MPEG-2 i MPEG-4 / Obsługa badań EKG / Obsługa plików PDF / Obsługa formatów: DICOM, BMP, JPG, TIFF, MPEG, PDF i TXT / Wsparcie PR: Obsługa adnotacji Presentation State / Obsługa obiektów kluczowych (KO): Możliwość oznaczania obrazów jako kluczowych obiektów i ich zapisywania. Możliwość otwarcia dostępnych obrazów kluczowych do przeglądu. / Możliwość stworzenia montażu różnych obrazów i zapisania go jako wtórny obraz (Secondary Capture) w nowej serii. / Fuzja PET-CT: Możliwość łączenia serii badań typu PET i CT, łącząc w ten sposób miejsca skupisk radiofarmaceutyków z budową anatomiczną pacjenta / Fuzja: Fuzję można zastosować w badaniach PET, CT, MR, NM lub innych skonfigurowanych rodzajach / Cyfrowa subtrakcja obrazów: Możliwość zastosowania maski cyfrowej angiografii subtrakcyjnej dla obrazów XA / Schematy kolorystyczne: Możliwość wyróżnienia składowych kolorystycznych lub ich kombinacji na obrazach / Funkcje MPR: / Ortogonalny MPR: Wielopłaszczyznowa rekonstrukcja 2D z projekcjami poprzecznymi, czołowymi i strzałkowymi. / Poprzeczny MPR: Poprzeczna rekonstrukcja wielopłaszczyznowa / Czołowy MPR: Czołowa rekonstrukcja wielopłaszczyznowa. / Strzałkowy MPR: Strzałkowa rekonstrukcja wielopłaszczyznowa / Funkcje 2D: Poziomowanie okna, przesuwanie, powiększanie, pomiary, przewijanie, celownik itp. Z wyjątkiem funkcji odwracania/obracania obrazu. / Tryb filmowy: Przeglądanie serii obrazów MIP/MPR w celu szybkiego przeglądu anatomii w zakresie zdefiniowanym przez użytkownika / Funkcje MIST Skośny z renderowaniem MPR/MIP/3D: / MIST Skośny: Rekonstrukcja wielopłaszczyznowa (MPR) w skośnych płaszczyznach / MIP: Tryb projekcji maksymalnej gęstości / MinIP: Tryb projekcji minimalnej gęstości. / AVG: Tryb średniej gęstości. / Regularne funkcje: Poziomowanie Okna, Przesuwanie, Powiększanie; Przewijanie, Celownik. / Pomiary: Linia, Kąt, Elipsa, Krzywa, Ołówek. / Funkcje widoku: Kopiowanie do schowka, Secondary Capture, Wybór układu widoku, Ukrywanie osi, Wyśrodkowanie, Resetowanie / Renderowanie 3D: Renderowanie objętości 3D z funkcjami obracania, przesuwania, powiększania i poziomowania okien oraz stosowanie ustawień wstępnych funkcji przenoszenia. / Porównanie MPR/MIP/3D: Możliwość jednoczesnego porównywania kilku widoków MPR/MIP/3D. / Funkcje MIST MIP: / MIST Poprzeczny MIP: Wielopłaszczyznowa rekonstrukcja poprzeczna z funkcją MIP / MIST Czołowy MIP: Wielopłaszczyznowa rekonstrukcja czołowa z funkcją MIP. / MIST Strzałkowy MIP: Wielopłaszczyznowa rekonstrukcja strzałkowa z funkcją MIP / Funkcje personalizacji: / Motyw: Możliwość zmiany domyślnego koloru (czerwonego) na niebieski, który jest dobrze widoczny na monitorach monochromatycznych / Widok miniatur: Wyświetlana jest jedna miniatura na serię CT/MR/PET. Możliwość skonfigurowania wszystkich miniatur dla serii, które mają być wyświetlane / Dyskretne, wstępne ładowanie obrazów: Opcjonalne wstępne ładowanie obrazów w serii CT/MR/PET po przeciągnięciu miniatury do widoku / Obsługa wielu języków: Domyślne języki minimum: polski, angielski / Okna dialogowe: Możliwość zmiany rozmiaru i przeciągania okien dialogowych / Obsługa przeglądarek internetowych: / Możliwość korzystania z oprogramowania diagnostycznego z wykorzystaniem różnych min. 4 przeglądarek internetowych w tym minimum: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari / Możliwość poprawnej pracy oprogramowania diagnostycznego minimum na 2 systemach operacyjnych w tym minimum: Windows 11 lub nowszy, Apple MacOS 11 lub nowszy / Dostęp do przeglądarki za pomocą urządzeń typu smartfon/tablet: / Możliwość korzystania z oprogramowania diagnostycznego na minimum 2 platformach systemowych dla smartfonów/tabletów w tym minimum: Android i iOS / Adaptacyjny „responsywny” interfejs użytkownika o rozmiarze ekranu dla tabletów i smartfonów. / Sterowanie typu Multi-Touch dla tabletów, smartfonów i dotykowych monitorów: zmiana kontrastu i jasności, powiększanie, przesuwanie, przewijanie, pomiary. / Możliwość nagrywania CD / DVD.	Tak
I	INNE
	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz projektu osłon stałych dla PWIS w zakresie ochrony radiologicznej dla pomieszczenia z nowo instalowanym aparatem TK– wykonanie obliczeń osłon stałych przed promieniowaniem z uwzględnieniem wymagań określonych w ustawie Prawo atomowe z dn. 29 listopada 2000 r. (Dz.U. 2023, Poz. 1173) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz.U. 2006 nr 180, Poz. 1325).	Tak
	Wykonanie osłon stałych w przypadku, gdyby z projektu wynikało, że istniejące osłony pracowni są niewystarczające	Tak
	Szyba oddzielająca pomieszczenie aparatu TK od sterowni, zabezpieczająca przed promieniowaniem jonizującym o osłonności równoważnej warstwie Pb o grubości wynikającej z projektu technicznego w zakresie ochrony radiologicznej.	Tak
	Zapewnienie wentylacji z krotnością wymiany powietrza w ciągu godziny wymaganą specyfikacją urządzenia oraz przepisami prawa dla pracowni rentgenowskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz.U. 2006 nr 180, Poz. 1325).	Tak
	Dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji Wykonawca gwarantuje instruktarz personelu Użytkownika: / dla personelu medycznego, inżynieryjnego i technicznego na poziomie podstawowym po uruchomieniu aparatury u Zamawiającego w zależności od potrzeb – min. 5 dni po 6 godzin na dzień – odbycie instruktarzu będzie podstawą do podpisania protokołu odbioru końcowego / w okresie gwarancji stała możliwość konsultacji dla użytkowników, zgodnie z bieżącymi potrzebami, w zakresie zaawansowanych funkcji i technik użytkowania aparatury – rozumiane jako wsparcie aplikacyjne, które odbywać się może w sposób stacjonarny u Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą lub telefoniczny. / Instruktaże wstępne u Zamawiającego przeprowadzone zostaną w formie stacjonarnej przez Wykonawcę w języku polskim lub z udziałem tłumacza i udokumentowane zostaną stosownym zaświadczeniem, w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem. Instruktaże wstępne muszą odbyć się do czasu odebrania przedmiotu zamówienia protokołem końcowym. / Zamawiający wymaga także instruktażu stanowiskowego specjalistycznego, które odbędzie się po przekazaniu urządzenia do zastosowań klinicznych w terminie do 8 miesięcy (od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia). Termin instruktażu specjalistycznego obędzie się w terminach uzgodnionych z Wykonawcą jednak nie później niż w ciągu 48 godzin od zlecenia przez Zamawiającego. Całkowity czas trwania instruktażu stanowiskowego wynosi 7 dni po 5 godzin dziennie bez ograniczeń ilościowych osób przeszkalanych. Szkolenie to obejmuję w szczegółowości wsparcie podczas badań, ustawienie protokołów, oraz inne zagadnienia istotne dla prawidłowej obsługi systemu i wykonywania badań.	Tak
	Wykonawca odpowiada za przeprowadzenie testów odbiorczych i eksploatacyjnych (podstawowych i specjalistycznych) przez zewnętrzną, niezależną firmę posiadającą odpowiednią akredytację, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego w zakresie TK zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. 2022, Poz. 2759). Wymagane jest dostarczenie wersji papierowej i elektronicznej z testów.	Tak
	Wykonawca odpowiada za przeprowadzenie testów odbiorczych i eksploatacyjnych (podstawowych i specjalistycznych) monitorów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. 2022, Poz. 2759). Wymagane jest dostarczenie wersji papierowej i elektronicznej z testów.	Tak
	Przeglądy systemu UPS w trakcie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta	Tak
	Instrukcje obsługi dla wszystkich urządzeń – wydrukowana (papierowa), w języku polskim, min. 1 sztuka dostarczone z urządzeniem	Tak
	Instrukcje obsługi dla wszystkich urządzeń – wersja elektroniczna (format .pdf, bez hasła zabezpieczającego, z możliwością drukowania i przeszukiwania zawartości – wyszukiwanie konkretnego tekstu), w języku polskim min. 1 sztuka oraz języku angielskim min 1 sztuka (dostarczone na nośniku CD/DVD lub na nośniku pamięci typu pendrive) dostarczone z urządzeniami.	Tak
	Wykonawca dostarcza wraz z aparatem TK w wersji papierowej i elektronicznej: / informację dotyczącą narażenia związanego z urządzeniem, właściwego stosowania, testowania i konserwacji urządzenia, a także wykazującą, że konstrukcja urządzenia pozwala ograniczyć narażenie do najniższego rozsądnie osiągalnego poziomu. / informację dotyczącą oceny ryzyka dla pacjentów oraz dostępnych elementów oceny klinicznej urządzenia radiologicznego.	Tak