Znak sprawy: SZP.251.13.19

Nazwa Wykonawcy: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel./Fax:..............................................................................................

Analizator biochemiczny

Nazwa

Typ

Producent

Kraj pochodzenia

Wirówka

Nazwa

Typ

Producent

Kraj pochodzenia

Dostawa odczynników do biochemii wraz z dzierżawą analizatora do biochemii oraz wirówki

| L.p. | Analizator biochemiczny – wymagania ogólne | Odpowiedź TAK/NIE podać, opisać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy lub nie starszy niż 2016r. (wyklucza się analizator demonstracyjny lub testowy) |  |
| 2 | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent po pacjencie” |  |
| 3 | Analizator do umieszczenia na stole (Wykonawca dostarcza również stół) |  |
| 4 | Wydajność analizatora dla analiz fotometrycznych – nie mniej, niż 320 ozn./godz. |  |
| 5 | Typy pomiarów: fotometryczne monochromatyczne i bichromatyczne, odczyt punktu końcowego i kinetyczny |  |
| 6 | System odczynnikowy zamknięty |  |
| 7 | Analizator co najmniej 2-igłowy |  |
| 8 | Możliwości analityczne: - biochemia – oznaczanie enzymów, substratów - elektrolity – Na, K, Cl - białka specyficzne - środki uzależniające i trucizny |  |
| 9 | Elektrody jonoselektywne (ISE) – minimum Na, K, Cl, Li wymieniane pojedynczo, niezależnie od siebie |  |
| 10 | W przypadku awarii modułu ISE, wymagana dalsza praca aparatu w części biochemicznej |  |
| 11 | Jednorazowe kuwety pomiarowe |  |
| 12 | Analiza w fazie ciekłej |  |
| 13 | Odczynniki, kontrole i kalibratory tego samego producenta co producent analizatora |  |
| 14 | Wszystkie odczynniki gotowe do użycia, nie wymagające wstępnej procedury przygotowania – płynne |  |
| 15 | Wydajność biochemiczna analiz fotometrycznych min. 310 na godzinę i min. 50 oznaczeń elektrolitów (Na, K, Cl, Li) |  |
| 16 | Możliwość wykonywania oznaczeń w probówkach pierwotnych |  |
| 17 | Identyfikacja odczynników za pomocą kodów kreskowych |  |
| 18 | Ilość miejsc na próbki badane – minimum 80 |  |
| 19 | Możliwość ciągłego dostawiania próbek bez przerywania pracy analizatora |  |
| 20 | Możliwość pracy w trybie „cito” |  |
| 21 | Detektor skrzepu z powiadomieniem operatora |  |
| 22 | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR, krwi pełnej (oznaczanie HbA1c bez manualnego opracowania poza analizatorem) |  |
| 23 | Możliwość oznaczania glukozy w hemolizacie |  |
| 24 | Automatyczne rozcieńczanie lub zmiana objętości próbek po przekroczeniu liniowości metody |  |
| 25 | Możliwość wykonania badań z bardzo małej objętości materiału (mikronaczynka) |  |
| 26 | Identyfikacji próbek za pomocą kodów kreskowych |  |
| 27 | Chłodzenie odczynników, kalibratorów i surowic kontrolnych na pokładzie analizatora |  |
| 28 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników |  |
| 29 | Możliwość dodawania lub wymiany odczynników bez przerywania pracy analizatora |  |
| 30 | Minimum 30 pozycji odczynników na pokładzie analizatora (bez ISE) |  |
| 31 | Małe zużycie wody (do 2 l na godzinę pracy) |  |
| 32 | Woda dejonizowana lub inna ujęta w ofercie cenowej – stacja uzdatniania wody |  |
| 33 | Podtrzymanie pracy analizatora w przypadku braku zasilania przez min. 20 min. |  |
| 34 | Możliwość prowadzenia kontroli jakości badań |  |
| 35 | Statystyka ilości badań |  |
| 36 | Automatyczny terminarz wymaganych czynności obsługowych dla analizatora |  |
| 37 | Dwukierunkowa transmisja danych z możliwością współpracy ze szpitalną siecią komputerową ESKULAP |  |
| 38 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 39 | Oprogramowanie w języku polskim |  |
| 40 | Gwarancja i bezpłatny serwis na czas trwania umowy |  |
| 41 | Zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli jakości z opracowaniem statystycznym wyników poprzez dostarczenie odpowiednich materiałów kontrolnych zaoferowanych w ramach zamówienia |  |
| Wirówka laboratoryjna |
| 42 | Wieloprogramowa |  |
| 43 | Kontrola prędkości i czasu wirowania |  |
| 44 | Wirnik horyzontalny 4x200 ml |  |
| 45 | Pojemniki do wirnika na probówki o śr. max. 14 mm (nowe) |  |
| 46 | Programowanie zakresu obrotów lub RCF, czasu wirowania oraz charakterystyk rozpędzania i hamowania |  |
| 47 | Automatyczne otwieranie pokrywy |  |
| 48 | Zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy podczas wirowania |  |
| 49 | Zabezpieczenie przed uruchomieniem wirówki przy otwartej pokrywie |  |
| 50 | Sygnalizacja niewyważenia wirnika |  |
| 51 | Funkcja pracy krótkotrwałej „short” |  |
| 52 | Wyświetlacz LCD |  |

………………………………………                                                    ……………………........

Data, Miejscowość                                                                                                             Podpis