| L.p. | Parametry techniczne | Parametry graniczne (wymagane) | Parametry oferowane potwierdzić TAK oraz podać /opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Certyfikaty i Dokumenty |  |  |
| 1 | Certyfikat CE (podać nr certyfikatu), oznakowanie znakiem CE - jeśli dotyczy | TAK, Podać |  |
| 2 | Powiadomienie/ zgłoszenie/ przeniesienie wysłane do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | TAK, Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5 | Urządzenie typ: | Podać |  |
| 6 | Kopia ważnych posiadanych dopuszczeń do obrotu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) i późniejszymi zmianami | TAK |  |
| 7 | Rok produkcji: 2021, aparat fabrycznie nowy | TAK, Podać |  |
|  | WIDEOBRONCHOSKOP 2 szt. | TAK |  |
| 8 | Wideobronchoskop przekazujący obraz wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
| 9 | Wideobronchoskop w pełni kompatybilny z wideoprocesorami będącymi na wyposażeniu Zamawiającego EPK-i7010,EPK-i5000,EPK-i7000 | TAK |  |
| 10 | Bezpieczne i bezpośrednie podłączenie z wideoprocesorami będącymi na wyposażeniu Zamawiającego: EPK-i7010,EPK-i5000,EPK-i7000 | TAK |  |
| 11 | Średnica kanału roboczego - podać | ≥ 2,8 mm 5 pkt < 2,8 mm 0 pkt |  |
| 12 | Średnica zewnętrzna wziernika, podać | ≤ 6,4 mm 5 pkt >6,4 mm 0 pkt |  |
| 13 | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej, podać | ≤ 6,1 mm 5 pkt >6,1 mm 0 pkt |  |
| 14 | Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HDTV | TAK |  |
| 15 | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | TAK |  |
| 16 | Minimalne kąty zagięcia końcówki : góra 180 stopni, dół 130 stopni | TAK |  |
| 17 | Kąt obserwacji, podać | ≥ 120º 5 pkt. < 120º 0 pkt. |  |
| 18 | Dostęp funkcji zoom z przycisku powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu | TAK |  |
| 19 | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer | TAK |  |
| 20 | Aparat dostosowany do funkcji BAL | TAK |  |
| 21 | Zawór testera szczelności w konektorze | TAK |  |
| 22 | Min. 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów | TAK |  |
| 23 | Duża głębia ostrości min 3-100mm | TAK |  |
| 24 | Długość robocza 600mm | TAK |  |
| 25 | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła | TAK |  |
| 26 | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | TAK |  |
| 27 | Obrotowy konektor w zakresie min 180 stopni redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | TAK |  |
| 28 | Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w kompensator naprężeń | TAK |  |
| 29 | Złącze sprzężenia zwrotnego umieszczone na konektorze | TAK |  |
| 30 | Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia | TAK |  |
| 31 | Konektor do endoskopu z umieszczonym rokiem produkcji endoskopu, numerem seryjnym | TAK |  |
| 32 | Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji min 6 zakresów widma co daje możliwość uwydatnienia struktury tkanek oraz naczyń krwionośnych | TAK |  |
| 32 | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
| 34 | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF | TAK |  |
| 35 | Możliwość sterylizacji plazmowej typu Sterrad NX | TAK |  |
| 36 | Jednorazowe odłączane przyłącze ssaka | TAK |  |
| 37 | Zawory ssące odłączalne jednorazowe, | TAK |  |
| 38 | Tryb obrazowania w filtracji cyfrowej dla drzewa oskrzelowego | TAK |  |
| 39 | Końcówka dystalna wyposażona w min 2 światłowody | TAK |  |
|  | WIDEOBRONCHOSKOP ULTRASONOGRAFICZNY (EBUS) – 1szt. | TAK |  |
| 40 | Kompatybilność z urządzeniami będącymi na wyposażeniu Zamawiającego: EPK-i5000, EPK-i7010, EPK-i7000 oraz USG Hitachi Avius, bezpieczne i bezpośrednie podłączenie | TAK |  |
| 41 | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | TAK |  |
| 42 | Obrotowy konektor w zakresie min 180 stopni redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | TAK |  |
| 43 | Chip CCD typu „kolor” | TAK |  |
| 44 | Pole widzenia – min.100° | TAK |  |
| 45 | Kierunek obserwacji układu optycznego skośnie 45° | TAK |  |
| 46 | Kąt skanowania wiązki USG 75° | TAK |  |
| 47 | Głębia ostrości – min. 2-50 mm | TAK |  |
| 48 | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej w górę 120° | TAK |  |
| 49 | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej w dół 90° | TAK |  |
| 50 | Średnica kanału roboczego, podać | ≥ 2,2 mm 5 pkt < 2,2 mm 0 pkt |  |
| 51 | Długość robocza – 600 mm | TAK |  |
| 52 | Zakres częstotliwości pracy w przedziale: min. 5 - 13 MHz | TAK |  |
| 53 | Praca w trybie: B-mode / Kolorowy Doppler / Pulsacyjny Doppler | TAK |  |
| 54 | Jednorazowe odłączane przyłącze ssaka | TAK |  |
|  | Aparat USG do oceny i biopsji zmian opłucnowych i obwodowych guzów płuca – 1szt. | TAK |  |
| 55 | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |
| 56 | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |
| 57 | Bezpieczne i bezpośrednie podłączenie z echoendoskopem EBUS będącym na wyposażeniu szpitala: EB19-J10U, EB-1970UK | TAK |  |
| 58 | Kompatybilny z oferowanym wideobronchoskopem EBUS oraz kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego typu EBUS | TAK |  |
| 59 | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji najpóźniej w 2021 | TAK |  |
| 60 | Przetwornik cyfrowy min. 12-bitowy | TAK |  |
| 61 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |
| 62 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów cyfrowych min. 4 000 000 | TAK |  |
| 63 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min.4 | TAK |  |
| 64 | Ilość parkingowych min.2 | TAK |  |
| 65 | Dynamika systemu min. 310 dB | TAK |  |
| 66 | Monitor z matrycą LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach min. 21 cala | TAK |  |
| 67 | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |
| 68 | Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu | TAK |  |
| 69 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę. Przekątna min. 10 cali | TAK |  |
| 70 | Zakres częstotliwości pracy min. od 1 MHz do 20 MHz | TAK |  |
| 71 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) : min. 19 000 obrazów | TAK |  |
| 72 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |
| 73 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 200s | TAK |  |
| 74 | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 1-35 cm | TAK |  |
| 75 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika min. 70 | TAK |  |
| 76 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  |
| 77 | Wysuwana klawiatura spod pulpitu sterującego | TAK |  |
| 78 | Obrazowanie i prezentacja obrazu | TAK |  |
| 79 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B, 4 B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) 4 B (Color Doppler) 4 B (Power Doppler) B + Color + M | TAK |  |
| 80 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B min. 2000 obrazów/s | TAK |  |
| 81 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) min. 350 obrazów/s | TAK |  |
| 82 | Obrazowanie harmoniczne min. 8 pasm częstotliwości | TAK |  |
| 83 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
| 84 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 4,0 m/s | TAK |  |
| 85 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego min.0,5 do 20 kHz | TAK |  |
| 86 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |
| 87 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
| 88 | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |
| 89 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) min.: +/- 6,0 m/s | TAK |  |
| 90 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego min.0,1 do 30 kHz | TAK |  |
| 91 | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 0,5 mm do 20 mm | TAK |  |
| 92 | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |
| 93 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie min. +/- 30 stopni | TAK |  |
| 94 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie min. +/- 80 stopni | TAK |  |
| 95 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 80 stopni | TAK |  |
| 96 | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich | TAK |  |
| 97 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |
| 98 | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 5 | TAK |  |
| 99 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |
| 100 | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  |
| 101 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 102 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |
| 103 | Automatyczna optymalizacja obrazu B, spektrum dopplerowskiego i współczynnika prędkości ultradźwięków za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 104 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 30 map | TAK |  |
| 105 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
| 106 | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzn dual doppler) możliwe kombinacje PW/PW TDI/TDI , PW/TDI | TAK |  |
| 107 | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym min. 1000 GB | TAK |  |
| 108 | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |
| 109 | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  |
| 110 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
| 111 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
| 112 | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |
| 113 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
| 114 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
| 115 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |
| 116 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. x20 | TAK |  |
| 117 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu min. x20 | TAK |  |
| 118 | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie min. 10 | TAK |  |
| 119 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
| 120 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
| 121 | Współpraca z głowicami bronchoskopowymi firmy Pentax - EB-1970UK i EB19-J10U | TAK |  |
| 122 | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK |  |
|  | INTEGRACJA ZESTAWU Z SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZAMAWIAJĄCEGO |  |  |
| 123 | Integracja z systemem HIS/RIS/PACS posiadanym przez Zamawiającego. | TAK |  |
| 124 | Funkcje Dicom 3.0 – min. Send/Receive, Query/Retrieve, Dicom Print, Storage Commitment, Modality Worklist | TAK |  |
|  | Dostawa i montaż |  |  |
| 125 | Dostawa i montaż zawarte w cenie urządzenia, realizowana przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu |  |  |
| 126 | Szkolenie personelu z zakresu użytkowania i obsługi, potwierdzone protokołem, minimum 2 spotkania | TAK |  |
| 127 | Wraz z dostarczonym sprzętem medycznym Wykonawca zapewni szkolenia aplikacyjne dla personelu medycznego z obsługi minisond w miejscu instalacji w ilości 2 dni roboczych (2 x 8h) | TAK |  |
| 128 | Szkolenie personelu z zakresu mycia, dezynfekcji i sterylizacji sprzętu, potwierdzone protokołem, 1 spotkanie | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |
| 129 | Gwarancja minimum 24 miesięcy od daty uruchomienia | TAK |  |
| 130 | Dostępność części zamiennych 8 lat od daty uruchomienia | TAK |  |
| 131 | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż raz w roku. | TAK |  |
| 132 | Po okresie gwarancji przeglądy wykonywane w odstępach zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż raz w roku. | TAK |  |
| 133 | Wraz z urządzeniem dostarczone: zalecenia producenta co do częstotliwości wykonywania przeglądów oraz zakres czynności serwisowych wykonywanych w czasie przeglądów. | TAK |  |
| 134 | Czas reakcji serwisu do 3 dni roboczych | TAK |  |
| 135 | Czas naprawy do 5 dni roboczych od daty dostarczenia do serwisu, w przypadkach szczególnych do 14 dni roboczych. | TAK |  |
| 136 | W przypadku przekroczenia 5 dniowego terminu naprawy, bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego | TAK |  |
| 137 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | TAK |  |
| 138 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
| 139 | Wraz z urządzeniem dostarczone: wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie kraju | TAK |  |