Znak sprawy: ZP/220/123/23

ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 2 do SWZ

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat do Real Time PCR |  |  |  |  |
| 1. | Wymagania ogólne |  |  |  |
| 1.1. | System do detekcji ekspresji genów w czasie rzeczywistym | TAK, podać |  |  |
| 1.2. | System otwarty - pozwalający na korzystanie z odczynników różnych firm m. innymi zwalidowany na testy Gene Proof | TAK, podać |  |  |
| 1.3. | Możliwość pracy na aparacie w trybie stand - alone bądź z poziomu laptopa. | TAK |  |  |
| 1.4. | Urządzenie wyposażone w wychylny ekran dotykowy (regulacja ustawienia 15⁰ – 22⁰) | TAK, podać |  |  |
| 1.5. | Blok grzejno-chłodzący z układem typu Peltier’a | TAK, podać |  |  |
| 1.6. | Blok grzejny o pojemności 96 próbek umożliwia prowadzenie reakcji w standardowych niskoprofilowych mikropłytkach 96-dołkowych, probówkach 0.2 ml lub paskach probówek | TAK, podać |  |  |
| 1.7. | Aparat posiadający zautomatyzowaną wsuwaną pokrywę, umożliwiając ustawienie aparatu pod półką. Nie posiadający żadnych podnoszących się lub wysuwanych elementów, które wystają poza obrys systemu. Pokrywa automatycznie zamyka się, otwiera i przykłada siłę uszczelniającą do studzienek reakcyjnych. | TAK |  |  |
| 1.8. | Możliwość podłączenia myszy komputerowej, klawiatury, skanera kodów. | TAK |  |  |
| 1.9. | Zakres temperatury bloku 4 - 100°C | TAK |  |  |
| 1.10 | Dokładność ustalenia temperatury nie gorsza niż ± 0,2 ⁰C w temp. 90 ⁰C | TAK, podać |  |  |
| 1.11. | Równomierność rozkładu temperatury na płycie nie gorsza niż ± 0,3 ⁰C osiągane w czasie 10 sek. dla temp. 90 ⁰C | TAK, podać |  |  |
| 1.12. | Zakres wielkości próbki minimum: 1 – 50 μl | TAK, podać |  |  |
| 1.13. | Maksymalna szybkość zmian temperatury: 5 °C/s, średnia szybkość zmian temperatury: 3.3°C/s | TAK, podać |  |  |
| 1.14. | Aparat posiadający gradient termiczny umożliwiający jednoczesną optymalizację warunków dla 12 par primerów jednocześnie | TAK |  |  |
| 1.15. | Maksymalna rozpiętość programowalnego zakresu gradientu termicznego 24 °C, maks. 3 °C pomiędzy strefami. Gradient dynamiczny. | TAK / NIE, podać | TAK-10 pkt NIE-0 pkt |  |
| 1.16. | Zakres temp. ustawienia gradientu 30 – 100 °C | TAK / NIE, podać | TAK-10 pkt NIE-0 pkt |  |
| 1.17. | Pokrywa z grzaniem do 110 °C w minimalnym zakresie 30 - 110 °C | TAK, podać |  |  |
| 1.18. | Metoda pomiarowa: fluorescencja | TAK |  |  |
| 1.19. | Źródło światła: długożywotne diody LED, sześć diod LED | TAK |  |  |
| 1.20. | Zakres spektralny światła wzbudzającego i emitowanego nie mniejszy niż 450 – 730 nm | TAK, podać |  |  |
| 1.21. | Multipleks 5 kanałowy – możliwość oznaczania jednocześnie do 5 genów w jednej próbce | TAK |  |  |
| 1.22. | Każdy kanał pomiarowy wyposażony w indywidualną diodę LED o długości światła optymalnej do barwników przypisanych do każdej z nich. Układ optyczny ruchomy, pozwalający na dokładne umieszczenie diod nad środkiem każdego dołka. Rozwiązanie zapewniające stałą ścieżkę optyczną i eliminujące potrzebę normalizacji za pomocą barwnika ROX ani żadnego innego. | TAK, podać |  |  |
| 1.23. | Aparat wyposażony w komplet filtrów światła wzbudzającego i emitowanego zainstalowanych dla każdego z 5 kanałów | TAK |  |  |
| 1.24. | Gotowy system do detekcji reakcji z użyciem barwników: SYBR GREEN, EVAGREEN, FAM, HEX, VIC, Cal Gold 540, ROX, TEXAS RED, TEXAS 615, Cal Red 610, Cy5, Quasar 670, Quasar 705. Urządzenie fabrycznie skalibrowane do pracy z tymi barwnikami bez potrzeby przeprowadzanie takiej procedury przez użytkownika | TAK |  |  |
| 1.25. | Dodatkowy kanał dostosowany do techniki FRET | TAK |  |  |
| 1.26. | Detekcja za pomocą sześciu fotodiod z filtrami | TAK |  |  |
| 1.27. | Czułość wykrywania 1 kopii genu w materiale genetycznym człowieka | TAK |  |  |
| 1.28. | Liniowy zakres dynamiczny wynoszący 10 rzędów wielkości | TAK |  |  |
| 1.29. | System wykrywający 1,3-krotną zmianę w ekspresji genów | TAK, podać |  |  |
| 1.30. | Tryby odczytu: odczyt wszystkich kanałów, odczyt jednego kanału (FAM/SYBR), odczyt FRET | TAK |  |  |
| 1.31. | Czas odczytu wszystkich 96 dołków wszystkimi kanałami wynoszący 12 sekund, a w trybie FAM/SYBR- 3 sekundy | TAK, podać |  |  |
| 1.32. | Wymiary maks. 34 cm x 58 cm (szerokość x głębokość); | TAK, podać |  |  |
| 1.33. | Waga maks. 23 kg | TAK, podać |  |  |
| 2. | Oprogramowanie do systemu detekcji ekspresji genów w czasie rzeczywistym |  |  |  |
| 2.1. | Oprogramowanie pozwalające na sterowanie urządzeniem, które pobiera z urządzenia wyniki, pozwala na obróbkę i analizę wyników. | TAK, podać |  |  |
| 2.2. | Możliwość programowania płytki doświadczalnej przed, w trakcie lub po zakończeniu pomiaru | TAK |  |  |
| 2.3. | Tworzenie krzywej kalibracyjnej umożliwiającej oznaczania ilościowe | TAK |  |  |
| 2.4. | Analiza krzywej topnienia | TAK |  |  |
| 2.5. | Analiza ekspresji genów poprzez względną analizę ilościową (ΔCq) lub ekspresji znormalizowanej (ΔΔCq); | TAK |  |  |
| 2.6. | Możliwość jednoczesnej analizy ekspresji genów dla próbek pochodzących z różnych pomiarów, porównanie nieograniczonej ilości wartości Cq | TAK |  |  |
| 2.7. | Analiza z zaprogramowanym punktem końcowym pomiaru „end-point” | TAK |  |  |
| 2.8. | Analiza alleli (dyskryminacja alleli) | TAK |  |  |
| 2.9. | Wykresy: m.in. słupkowe, pudełkowe z wąsami, dot plot, klasterogramy, wykresy punktowe, wykres Volcano | TAK |  |  |
| 2.10. | Oprogramowanie umożliwiające dodawanie adnotacji do wykresów – podanie wartości p, strzałki, tekst, kształty | TAK |  |  |
| 2.11. | Możliwość eksportu zapisanych wyników analiz do innych aplikacji (Microsoft Excel, Word, PowerPoint). Eksport wykresów do formatu graficznego pozwala m.in. na ustawienie do 600DPI, wybór dowolnego rozmiaru docelowego dzięki czemu mogą od razu być wykorzystane w publikacji. Eksport do formatu .bmp, .jpg lub .png | TAK |  |  |
| 2.12. | Oprogramowanie pozwalające na generowanie raportów m.in. w formacie PDF. Istnieje możliwość umieszczenia w nim informacji o urządzeniu oraz analizie, wyników, wykresów, rezultatów analizy | TAK |  |  |
| 2.13. | Oprogramowanie, jako zintegrowane z nim funkcje, zawierające możliwość analizy statystycznej, m.in. test t, analiza ANOVA oraz za pomocą testu normalności Shapiro-Wilka z możliwością podania żądanej wartości p dla testów. Oprogramowanie pozwalające na śledzenie przebiegu eksperymentu i analizę wyników w czasie trwania eksperymentu. | TAK |  |  |
| 2.14. | Oprogramowanie jako zintegrowaną z nim funkcję umożliwiające analizę genów pod kątem ich stabilności w celu wybrania genu/ów referencyjnych | TAK |  |  |
| 2.15. | Oprogramowanie pozwalające na wykonanie analizy kontroli przeprowadzanych przez użytkownika reakcji (m.in. kontroli pozytywnej dla reakcji amplifikacji, kontroli jakości RNA, kontroli odwrotnej transkrypcji) | TAK |  |  |
| 2.16. | Możliwość wysyłania przez urządzenie powiadomienia email o zakończonym pomiarze | TAK |  |  |
| 2.17. | Możliwość ustawienia przez użytkownika sygnału dźwiękowego informującego o skończeniu eksperymentu lub wybranego etapu | TAK |  |  |
| 3. | Stacja robocza - laptop |  |  |  |
| 3.1. | Stacja robocza w postaci laptopa wraz z zainstalowanym wymaganym oprogramowaniem do obsługi urządzenia i analizy wyników | TAK, podać |  |  |
| 3.2. | System operacyjny min. Windows 10 Pro lub równoważny | TAK, podać |  |  |
| 4. | Wymagania dodatkowe, serwis |  |  |  |
| 4.1. | Dostarczony sprzęt fabrycznie nowy, nie używany do prezentacji, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2023 i wprowadzony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami | TAK |  |  |
| 4.2. | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa | TAK, dostarczyć podczas odbioru oświadczenie o wymaganych przez producentach przeglądach technicznych i częstotliwości ich wykonywania oraz zakres testów |  |  |
| 4.3. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 4.4. | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowanego sprzętu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz. 974) - deklaracji zgodności, - certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną (jeśli dotyczy), - kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 4.5. | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 4.6. | Dostarczenie oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy lub potwierdzenie przez producenta odbycia wymaganych szkoleń serwisowych wystawionych na Wykonawcę. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 4.7. | Aparat posiadający certyfikat IVD | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 6. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 6.1. | Producent/kraj pochodzenia | TAK, podać |  |  |
| 6.2. | Model/nazwa produktu | TAK, podać |  |  |
| 6.3. | Nazwa Katalogowa * | TAK, podać |  |  |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

Niniejszym oświadczam, iż oferowany sprzęt posiada parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/