Załącznik nr 5.2 do SWZ

DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

ZADANIE NR.2

STACJA UZDATNIANIA WODY 1 SZT.

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

Uwaga! Szczegółowy opis wypełnienia niniejszego załącznika znajduje się w Rozdz. 13, pkt. 9. ppkt. c) SWZ.

|  | Lp. |  | Parametr |  |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Producent, kraj pochodzenia |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Model |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rok produkcji nie poźniej niż 2023 |  |  | Tak/podać |  |  |  |  |  |  |
|  | Parametry techniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Urządzenie zasilane wodą wodociągową. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Stopnie oczyszczania wody: |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | prefiltr osadowy 5µm, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | filtracja węglowa, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | odwrócona osmoza, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Wydajność systemu: min. 60 – 62 dm3/h. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | System zaopatrzony w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania wraz z automatyką 48V. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Stopień retencji wynosi 97-99%. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Przewodnictwo wody oczyszczonej min. 0,06 µS/cm (możliwość regulacji wartości przewodnictwa przez Użytkownika w zakresie od 0,06 µS/cm do 15 µS/cm). |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Punkt poboru wody zaopatrzony w wylewkę (kran) wody demi o zasięgu min. 2 m. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Ruchome, regulowane ramię inox mocujące kran poboru wody – możliwość regulacji w zakresie: góra/dół, prawo/lewo, przód/tył. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Możliwość instalacji zbiornika do magazynowania wody oczyszczonej. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku lub zakręconym zaworze kranu. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Możliwość podłączenia do autoklawu, myjni itp. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Możliwość stworzenia sieci wody demi z kilkoma punktami poboru wody. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Możliwość samodzielnego serwisowania przez Użytkownika (łatwa wymiana zużywalnych materiałów eksploatacyjnych poprzez bezpośredni dostęp przez otwierane przednie drzwiczki urządzenia, brak konieczności wzywania serwisu). (Pakiet startowy tj. filtr osadowy i filtr węglowy w zestawie) |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | System przeznaczony do zasilania zimną wodą: 5-40ºC. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Ciśnienie wody oczyszczonej na wyjściu: min. 2 bar. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Pobór mocy urządzenia: ok. 70W. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Możliwość instalacji sterylizatora UV. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | Możliwość samodzielnego montażu urządzenia. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | Zasilanie: 230V/50Hz. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | Obudowa systemu z nierdzewnej stali kwasoodpornej – inox. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | Funkcje monitorujące pracę systemu (automatyka typu A): |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Urządzenie wyposażone jest w automatykę 24V z mikroprocesorowym systemem kontrolno-pomiarowym posiadającym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | wyświetlacz LCD 2x16 znaków z klawiaturą membranową, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej w jednostkach µS/cm lub MOhm zamiennie, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | automatyczna kompensacja temperatury, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zegar wyświetlający datę oraz godzinę, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego i węglowego, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | alarm informujący o wymianie modułu membranowego RO, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | alarm informujący o wymianie modułu jonowymiennego, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | alarm informujący o wymianie promiennika lampy UV (opcja), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | graficzna i dźwiękowa sygnalizacja alarmowa, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | podgląd terminów serwisowych, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | menu w języku polskim na wyświetlaczu urządzenia, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu bezpośrednio z klawiatury urządzenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  | Oprogramowanie, software na zewnętrznym nośniku do kalibracji urządzenia. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  | Wbudowany w przednie drzwiczki urządzenia manometr ciśnienia wody zasilającej. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  | Funkcje zabezpieczające pracę systemu: |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Przerwanie pracy pompy przy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) czujnik niskiego ciśnienia, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | pełnym zbiorniku – czujnik wysokiego ciśnienia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  | Montaż, szkolenie |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  | Przeglądy okresowe w trakcie gwarancji |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |

WARUNKI  GWARANCJI  I  SERWISU

Uwaga! Szczegółowy opis wypełnienia niniejszego załącznika znajduje się w Rozdz. 13, pkt. 9. ppkt. c) SWZ.

| Lp | - Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Oferowane warunki (podaje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna obsługa serwisowa napraw oraz przeglądy okresowe - konserwacje (wraz z elementami wymienianymi – nie określanymi w instrukcji obsługi jako elementy zużywalne) w okresie gwarancji dokonywane przez autoryzowany serwis producenta, wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilość godzin pracy, itp. | TAK |  |
| 2 | Czas usunięcia usterki/awarii od momentu przyjęcia zgłoszenia | max. do 3 dni roboczych |  |
| 3 | W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 4 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju | TAK |  |
| 5 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę tego samego elementu lub podzespołu na nowy: dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3-ciego uszkodzenia - wymiana elementu lub podzespołu na nowy | TAK |  |
| 6 | Autoryzowany serwis producenta na terenie województwa Zamawiającego | Podać (adres, telefon, e-mail) |  |