Załącznik nr 5.1 do SWZ

DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

ZADANIE NR.1

STERYLIZATOR PAROWY O POJEMNOŚCI 6 STE 1 SZT.

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

Uwaga! Szczegółowy opis wypełnienia niniejszego załącznika znajduje się w Rozdz. 13, pkt. 9. ppkt. c) SWZ.

| Lp. | Parametr |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent, kraj pochodzenia |  |  | Podać |  |  |  |
|  | Model |  |  | Podać |  |  |  |
|  | Rok produkcji 2024 |  |  | Tak/podać |  |  |  |
|  | Parametry techniczne |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Komora z minimalnym przewężeniem światła na wejściu i wyjściu; przewężenie do 20 mm zapobiegające wydostaniu się gorących skroplin w przypadku awaryjnego otwarcia drzwi. |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 2 | Komora wykonana ze stali nierdzewnej min. 316 L wg AISI polerowanej ręcznie o chropowatości Ra ≤0,6µm |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 3 | Lekka i energooszczędna konstrukcja komory – grubość ścian komory nie większa niż 4 mm |  |  | Podać |  |  |  |
| 4 | Masa sterylizatora nie większa niż 800 kg +/-5% |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 5 | Pierścieniowy płaszcz grzewczy umożliwiający szybkie nagrzanie komory |  |  | Tak |  |  |  |
| 6 | Sterylizator z komorą poziomą, przelotową prostopadłościenną o przekroju kwadratowym, pojemność komory 6 STE |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 7 | Komora o wymiarach 660x660x950 mm +/-5% |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 8 | Wymiary sterylizatora max. (Szer. x Wys. X Głęb.) 1170x1900x1225mm +/-5% |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 9 | Sterylizator fabrycznie wyposażony we własną wytwornicę pary o mocy max 36 kW +/-5% |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 10 | Na panelu czołowym od strony załadowczej umieszczone dwa manometry wskazujące ciśnienie w komorze oraz ciśnienie w wytwornicy pary |  |  | Tak |  |  |  |
| 11 | Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem LCD minimum 7” |  |  | Tak |  |  |  |
| 12 | Wyświetlacz wraz z manometrami umieszczonymi z boku komory. |  |  | Tak |  |  |  |
| 13 | Panelu sterowania wraz z manometrami po lewej stronie komory w przypadku jednego sterylizatora i panel sterowania z lewej strony komory w przypadku drugiego sterylizatora |  |  | Tak |  |  |  |
| 14 | Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie do zewnętrznego systemu komputerowego |  |  | Tak |  |  |  |
| 15 | Wyświetlane komunikaty tekstowe na wyświetlaczu oraz opisy zewnętrzne na sterylizatorze w języku polskim |  |  | Tak |  |  |  |
| 16 | Wyświetlanie informacji tekstowych o zaistniałych awariach |  |  | Tak |  |  |  |
| 17 | Dane w sterowniku zabezpieczone przed utratą na skutek awarii zasilania elektrycznego |  |  | Tak |  |  |  |
| 18 | 19 programów sterylizacyjnych 121 i 134°C z fazą frakcjonowanej próżni wstępnej |  |  | Tak |  |  |  |
| 19 | Dodatkowe 2 programy testowe: Bowie-Dick i test szczelności |  |  | Tak |  |  |  |
| 20 | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika |  |  | Tak |  |  |  |
| 21 | Wbudowana drukarka igłowa parametrów sterylizacji gwarantująca trwałość wydruku |  |  | Tak, |  |  |  |
| 22 | System autodiagnostyki kontrolujący poprawność procesu w trakcie jego trwania |  |  | Tak |  |  |  |
| 23 | Sterylizator wyposażony w filtr powietrza sterylnego zatrzymujący nie mniej niż 99,99% cząstek większych od 0,3µm |  |  | Tak |  |  |  |
| 24 | Suszenie próżniowe |  |  | Tak |  |  |  |
| 25 | System automatycznego odmulania wytwornicy pary |  |  | Tak |  |  |  |
| 26 | Elektroniczny system automatyki kontrolujący poziom wody wytwornicy pary |  |  | Tak |  |  |  |
| 27 | Wodowskaz na panelu czołowym po stronie załadowczej do kontroli wizualnej poziomu wody oraz czystości wytwornicy pary |  |  | Tak |  |  |  |
| 28 | Możliwość dokonania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika |  |  | Tak |  |  |  |
| 29 | Rozwiązanie gwarantujące dostęp do ustawień sterylizatora według stopnia kompetencji personelu |  |  | Tak |  |  |  |
| 30 | Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem cyfrowym |  |  | Tak |  |  |  |
| 31 | Sterylizator fabrycznie wyposażony w system oszczędzania wody chłodzącej |  |  | Tak |  |  |  |
| 32 | Oblachowanie zewnętrzne, drzwi oraz rama sterylizatora wykonane ze stali min. 304 wg AISI |  |  | Tak |  |  |  |
| 33 | Niezależne układy czujników dla sterowania i rejestracji procesu |  |  | Tak |  |  |  |
| 34 | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego |  |  | Tak |  |  |  |
| 35 | Drzwi sterylizatora przesuwane w płaszczyźnie pionowej, automatycznie zamykane i blokowane w trakcie procesu |  |  | Tak |  |  |  |
| 36 | Przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. siłowników, łańcuchów itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie czystości |  |  | Tak |  |  |  |
| 37 | Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej |  |  | Tak |  |  |  |
| 38 | Napęd drzwi pneumatyczny |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 39 | Drzwi uszczelniane przy pomocy uszczelki dociskanej powietrzem |  |  | Tak |  |  |  |
| 40 | Układ wytwarzania próżni bez dodatkowych elementów powodujących dodatkowe zużycie wody (np. wyrzutnik wodny/ejector) |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 41 | Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym |  |  | Tak |  |  |  |
| 42 | Konstrukcja sterylizatora musi umożliwiać przeprowadzenie procedury walidacyjnej zgodnie z PN EN 17665-1 |  |  | Tak |  |  |  |
| 43 | Urządzenie posiada oznakowanie CE, zgodnie z dyrektywą 2014/68/EU oraz 93/42/EWG deklaracja potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE |  |  | Tak |  |  |  |
| 44 | Aktualne certyfikaty dla serwisu wystawione przez producenta (nie wcześniej niż 2020) |  |  | Tak, dołączyć kopie |  |  |  |
| 45 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej |  |  | Tak |  |  |  |
| 46 | System załadowcze dla dwóch sterylizatorów: wózek wsadowy platformowy -1szt., wózki transportowe 2 szt., kosze sterylizacjne o pojemności 1 STE - 6 szt. |  |  | Tak |  |  |  |
| 47 | Zabudowa otworu montażowego |  |  | Tak |  |  |  |
| 48 | Dostępność części min. 10 lat |  |  | Tak |  |  |  |
| 49 | Montaż i szkolenie |  |  | Tak |  |  |  |

WARUNKI  GWARANCJI  I  SERWISU

Uwaga! Szczegółowy opis wypełnienia niniejszego załącznika znajduje się w Rozdz. 13, pkt. 9. ppkt. c) SWZ.

| Lp | - Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Oferowane warunki (podaje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna obsługa serwisowa napraw oraz przeglądy okresowe - konserwacje (wraz z elementami wymienianymi – nie określanymi w instrukcji obsługi jako elementy zużywalne) w okresie gwarancji dokonywane przez autoryzowany serwis producenta, wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilość godzin pracy, itp. | TAK |  |
| 2 | Czas usunięcia usterki/awarii od momentu przyjęcia zgłoszenia | max. do 3 dni roboczych |  |
| 3 | W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 4 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju | TAK |  |
| 5 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę tego samego elementu lub podzespołu na nowy: dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3-ciego uszkodzenia - wymiana elementu lub podzespołu na nowy | TAK |  |
| 6 | Autoryzowany serwis producenta na terenie województwa Zamawiającego | Podać (adres, telefon, e-mail) |  |