Załącznik nr 1

do umowy………………………………..

z dnia ………………………..

Zakup wraz z dostawą aparatu do znieczuleń – 1 szt.

(nazwa urządzenia oraz ilość sztuk)

dla potrzeb - ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII

(nazwa komórki organizacyjnej)

Model/typ oferowanego urządzenia: …………….…………    Producent/firma: ……………………….………………………

(wypełnia Wykonawca)                                                 (wypełnia Wykonawca)

Rok produkcji: 2022

(wypełnia Zamawiający)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* |  | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE URZĄDZENIA |  |  |  |  |
| I Aparat do znieczulania ogólnego dzieci i dorosłych |  |  |  |  |
| 1 | Aparat na podstawie jezdnej |  |  |  |
| 2 | Aparat wyposażony w 4 koła, hamulec centralny minimum dwóch kół. Koła nie rysujące wykładziny sali operacyjnej |  |  |  |
| 3 | Zasilanie z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz |  |  |  |
| 4 | Minimum 3 gniazda 230 V AC 50 Hz z separacją galwaniczną od sieci (transformator separujący) – gniazda z bezpiecznikami automatycznymi |  |  | Ocenie będzie podlegać ilość gniazd: 3 gniazda = 0 pkt. >3 =5 pkt. |
| 5 | Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej przez co najmniej 30 min. i co najmniej 90 min. w warunkach standardowych |  |  |  |
| 6 | Zasilanie w gazy (O2,powietrze,N2O) z centralnej sieci szpitalnej |  |  |  |
| 7 | Węże wysokociśnieniowe (O2,powietrze,N2O) kodowane odpowiednimi kolorami |  |  |  |
| 8 | Półka na butle awaryjne na tylnej ścianie aparatu. Uchwyty do 10 l butli O2 i N2O |  |  |  |
| 9 | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze tlenu, powietrza i podtlenku azotu |  |  |  |
| 10 | Płynna regulacja stężeń O2 i przepływu świeżych gazów. |  |  |  |
| 11 | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami gazów. |  |  |  |
| 12 | Wbudowany przepływomierz tlenu, niezależny od układu okrężnego, z regulowanym przepływem tlenu minimum do 10 l/min. |  |  |  |
| 13 | Elektroniczny lub pneumatyczny sterowany elektronicznie mieszalnik gazów. |  |  |  |
| 14 | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie minimum 25%. |  |  |  |
| 15 | Automatyczne odcięcie dopływu podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen. |  |  |  |
| 16 | Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej. |  |  |  |
| 17 | Aparat wyposażony w blat do pisania i minimum jedną szufladę na akcesoria. |  |  |  |
| 18 | Minimum dwie szuflady |  |  | Ocenie podlegać będzie ilość szuflad: 2 szuflady =0 pkt. >2 szuflad=5 pkt |
| 19 | Wbudowane oświetlenie blatu z regulacją natężenia światła. |  |  |  |
| 20 | Światło LED z regulacją natężenia. |  |  |  |
| 21 | Max masa aparatu z parownikami: nie większa niż 160 kg. |  |  |  |
| II Układ oddechowy |  |  |  |  |
| 1 | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dzieci i dorosłych |  |  |  |
| 2 | Układ oddechowy o prostej budowie, do łatwej wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu. |  |  |  |
| 3 | Funkcja podłączenia układów bezzastawkowych bez ingerencji w układ okrężny aparatu. |  |  |  |
| 4 | Obejście tlenowe o dużej wydajności: minimum do 50 l/min. |  |  |  |
| 5 | Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielokrotnego użytku, o budowie przeziernej i maksymalnej pojemności 1,5 l |  |  |  |
| 6 | Pochłaniacze dwutlenku węgla jednorazowe o budowie przeziernej i maksymalnej pojemności 1,5 l. - 2 szt. |  |  |  |
| 7 | Funkcja używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia. |  |  |  |
| 8 | Wymiana pochłaniacza podczas znieczulenia bez rozszczelniania układu i bez stosowania narzędzi. |  |  |  |
| 9 | Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną dostosowane do systemu odprowadzania gazów z instalacji centralnej |  |  |  |
| 10 | Wyjście ewakuacji gazów z zabezpieczeniem przed wyssaniem gazów z układu okrężnego. Przewód do podłączenia wyjścia ewakuacji gazów anestetycznych aparatu z odciągiem gazów w kolumnie/panelu anestezjologicznym (kompletny przewód o długości min. 5 m z wtyczką do gazów. |  |  |  |
| 11 | Funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych (tzw. ekonomizer znieczulania) |  |  |  |
| 12 | Zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksycznej. |  |  |  |
| 13 | Układ oddechowy kompaktowy. Nadający się do sterylizacji w autoklawie (włączając w to czujniki przepływu). |  |  |  |
| III Respirator anestetyczny |  |  |  |  |
| 1 | Tryb wentylacji ciśnieniowo – zmienny (PC). |  |  |  |
| 2 | Tryb wentylacji objętościowo – zmienny (VC). |  |  |  |
| 3 | Tryby z gwarantowaną objętością: Auto Flow albo PRVC albo PCV -VG |  |  |  |
| 4 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowo – zmiennym |  |  |  |
| 5 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo – zmiennym |  |  |  |
| 6 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością |  |  |  |
| 7 | Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (Pressure Support). Czułość wyzwalania przepływowego min. 0,3-10 l/min. |  |  |  |
| 8 | Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (Pressure Support) z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej po wystąpieniu alarmu bezdechu respiratora. |  |  |  |
| 9 | Tryb wentylacji CPAP+PSV. |  |  |  |
| 10 | Tryb wentylacji ręczny. |  |  |  |
| 11 | Pauza w przepływie gazów min. 1 min. w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej. |  |  | Ocenie będzie podlegać ilość przerw w przepływie gazów: Pauza>1 minuty =0 pkt. Pauza 1 minuta=5 pkt. |
| 12 | Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora . Funkcja indywidualnej zmiany programowanych parametrów np. PEEP, ciśnienia. |  |  |  |
| 13 | Przełączanie jednostopniowe wentylacji ręcznej na mechaniczną i wentylacji mechanicznej na ręczną przy pomocy dźwigni/przełącznika mechanicznego . |  |  |  |
| 14 | Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 ÷ 1:4. |  |  |  |
| 15 | Zakres regulacji częstości oddechu w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej i objętościowo-zmiennej: minimum 4 ÷ 100 oddechów / min. |  |  |  |
| 16 | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie wentylacji objętościowo-zmiennej: minimum 20 ÷ 1500 ml. |  |  |  |
| 17 | Zakres możliwej do osiągnięcia objętości oddechowej w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej: minimum 5 ÷ 1500 ml. |  |  |  |
| 18 | Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP): 4÷25 cm H2O |  |  | Ocenie będzie podlegać zakres regulacji dodatniego ciśnienia: PEEP >5=0 pkt. PEEP 4-5=5 pkt. |
| 19 | Zakres regulacji Plateau wdechu: minimum 5 ÷ 60 % czasu wdechu. |  |  |  |
| IV System alarmów |  |  |  |  |
| 1 | Alarm niskiej pojemności minutowej (MV) lub objętości oddechowej (TV). |  |  |  |
| 2 | Alarmy TV z regulowanymi progami górnym i dolnym |  |  |  |
| 3 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego. |  |  |  |
| 4 | Alarm Apnea. |  |  |  |
| 5 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną. |  |  |  |
| 6 | Alarm niskiego ciśnienia lub braku zasilania w gazy: O2, powietrze, N2O |  |  |  |
| V Pomiary i obrazowanie |  |  |  |  |
| 1 | Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych. |  |  |  |
| 2 | Pomiar objętości oddechowej (TV). |  |  |  |
| 3 | Pomiar pojemności minutowej (MV). |  |  |  |
| 4 | Pomiar częstości oddechu. |  |  |  |
| 5 | Pomiar ciśnienia szczytowego. |  |  |  |
| 6 | Pomiar ciśnienia średniego. |  |  |  |
| 7 | Pomiar ciśnienia PEEP. |  |  |  |
| 8 | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą paramagnetyczną. |  |  |  |
| 9 | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych (podtlenku azotu, sewofluranu, desfluranu, isofluranu) w mieszaninie wdechowej i wydechowej. |  |  |  |
| 10 | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i analiza MAC skorelowana z wiekiem pacjenta. |  |  |  |
| 11 | Ekran kolorowy LCD, dotykowy, do nastaw i prezentacji parametrów wentylacji i krzywych. |  |  |  |
| 12 | Przekątna ekranu: minimum 15". |  |  |  |
| 13 | Rozdzielczość: minimum 1024 x 768 pikseli. |  |  |  |
| 14 | Ekran główny respiratora aparatu do znieczulenia niewbudowany. |  |  |  |
| 15 | Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją przesuwu w poziomie i kąta pochylenia. |  |  |  |
| 16 | Funkcja konfigurowania minimum 3. niezależnych stron ekranu respiratora. |  |  | Ocenie podlegać będzie funkcja konfigurowania niezależnych stron ekranu: 3 strony =0 pkt. >3 stron=5 pkt. |
| 17 | Prezentacja krzywej ciśnienia w drogach oddechowych |  |  |  |
| 18 | Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych. |  |  |  |
| 19 | Prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym. |  |  |  |
| 20 | Prezentacja koncentracji anestetyku wziewnego na wdechu i wydechu. |  |  |  |
| 21 | Prezentacja pętli ciśnienie / objętość |  |  |  |
| 22 | Prezentacja pętli przepływ / objętość |  |  |  |
| 23 | Prezentacja podatności układu oddechowego w drogach oddechowych. |  |  |  |
| 24 | Funkcja zapisania minimum jednej wzorcowej pętli spirometrycznej. |  |  |  |
| 25 | Prezentacja wartości ciśnienia gazów w instalacji szpitalnej i w butli awaryjnej O2 na ekranie respiratora. |  |  |  |
| 26 | Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu minimum masy pacjenta. |  |  |  |
| 27 | Moduł pomiarów gazowych wyjmowany z aparatu. Funkcja w monitorze. |  |  |  |
| VI Parownik |  |  |  |  |
| 1 | Uchwyt dla minimum dwóch parowników typu Selectatec lub Draeger |  |  |  |
| 2 | Funkcja podłączenia parownika do sewofluranu i desfluranu. Minimum jedno gniazdo aktywne. Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie. |  |  |  |
| VII Ssak |  |  |  |  |
| 1 | Aparat wyposażony w wbudowany ssak inżektorowy, z regulacja podciśnienia, z pojemnikami min.1,0 l do wymiennych wkładów. |  |  |  |
| 2 | Wymienne wkłady: minimum 5 szt. (zestaw startowy). |  |  |  |
| VIII System testowania aparatu |  |  |  |  |
| 1 | Automatyczny lub automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie. |  |  |  |
| 2 | Funkcja ominięcia testu w sytuacjach nagłych. |  |  |  |
| 3 | Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu. |  |  |  |
| 4 | Konstrukcja aparatu umożliwiająca zainstalowanie kardiomonitora w ergonomicznej dla personelu medycznego pozycji. |  |  |  |
| 5 | Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim. |  |  |  |
| IX Inne |  |  |  |  |
| 1 | Kompatybilność modułu pomiarów gazowych: O2, N2O, środków anestetycznych AA z posiadanymi modułami S/5 lub Carescape. |  |  |  |
| 2 | Kompatybilność modułów: NMT, Entropii z posiadanymi modułami S/5 lub Carescape. |  |  |  |
| X Monitor |  |  |  |  |
| 1 | Ekran kolorowy dotykowy, typu TFT aktywna matryca, rozdzielczość min.1024 x 768 pikseli |  |  | Ocenie podlegać będzie rozdzielczość: 1024x768 pikseli= 0 pkt. >1024x768 pikseli = 5 pkt. |
| 2 | Przekątna ekranu min. 15" |  |  | Ocenie będzie podlegać przekątna ekranu: 15"=0 pkt. >15"=5 pkt. |
| 3 | Możliwość podłączenia niezależnego ekranu powielającego o przekątnej minimum 19” |  |  |  |
| 4 | Do wyboru przez użytkownika : - minimum trzy odprowadzenia ekg - krzywa oddechowa - krzywa pletyzmograficzna - krzywe ciśnienia tętniczego |  |  |  |
| 5 | Minimum 8 wyświetlanych jednoczasowo na ekranie krzywych dynamicznych |  |  |  |
| 6 | Monitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe zapewniające kontynuację monitorowania pacjenta przez przynajmniej 90 minut na wypadek zaniku zasilania lub transportu. Wskaźnik poziomu naładowania monitora widoczny na ekranie monitora |  |  | Ocenia będzie podlegać długość zasilania akumulatorowego: 90 minut=0 pkt. >90 minut=5 pkt. |
| 7 | Dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora |  |  |  |
| 8 | Funkcja zaprogramowania przez personel min. 20 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych). |  |  |  |
| 9 | Sterowanie poprzez pokrętło, przyciski i ekran dotykowy dla zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta |  |  |  |
| 10 | Możliwość podłączenia klawiatury i myszki pod port USB |  |  |  |
| 11 | Pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 h. Funkcja rozbudowy o trendy z 72h. |  |  |  |
| 12 | Alarmy min.3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu. |  |  |  |
| 13 | Rejestracja zdarzeń alarmowych |  |  |  |
| 14 | Funkcja czasowego zawieszenia alarmu dźwiękowego |  |  |  |
| 15 | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny |  |  |  |
| XI Monitor - pomiar EKG |  |  |  |  |
| 1 | Ciągła rejestracja i funkcja równoczesnej prezentacji 6 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVF, Vx) |  |  |  |
| 2 | Pomiar częstości serca: minimalny zakres 30-250/min. |  |  |  |
| 3 | Ciągła analiza położenia odcinka ST z funkcją ustawienia alarmów i wyświetlania trendów |  |  |  |
| 4 | Podstawowa analiza arytmii pracy serca |  |  |  |
| 5 | Funkcja rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii |  |  |  |
| 6 | Detekcja sygnału stymulatora serca |  |  |  |
| 7 | Respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie min. 4-100 oddechów/min |  |  |  |
| 8 | W zestawie kable połączeniowe i pomiarowe |  |  |  |
| XII Pomiar saturacji i tętna |  |  |  |  |
| 1 | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu Masimo rainbow SET, Nellcor lub TruSignal |  |  |  |
| 2 | Pomiar saturacji w zakresie min. 1-100% |  |  |  |
| 3 | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej |  |  |  |
| 4 | Funkcja wyboru SpO2 jako źródła częstości rytmu serca |  |  |  |
| 5 | Czujnik wielorazowy do pomiaru dla dorosłych na palec |  |  |  |
| 6 | Czujnik wielorazowy do pomiaru dla dzieci na palec |  |  |  |
| 7 | Czujnik wielorazowy do pomiaru dla dorosłych na ucho |  |  |  |
| XIII Pomiar temperatur |  |  |  |  |
| 1 | Pomiar temperatury obwodowej – powierzchniowej. W zestawie kabel do połączenia czujnika i wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowy dla dzieci i dorosłych |  |  |  |
| 2 | Funkcja pomiaru minimum dwóch temperatur |  |  |  |
| 3 | Wyświetlanie temperatury T1, T2 i ich różnicy T2-T1 |  |  |  |
| XIV Pomiar ciśnienia |  |  |  |  |
| 1 | Pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną |  |  |  |
| 2 | Pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 – 240 min. |  |  |  |
| 3 | Komplet wielorazowych mankietów bez lateksu wraz z kablem połączeniowym |  |  |  |
| 4 | 4 różne rozmiary mankietów dla dorosłych: duży, średni, mały, dla otyłych pacjentów oraz mankiet dla dzieci |  |  |  |
| 5 | Pomiar ciśnienia krwi metodą inwazyjną w 2 kanałach |  |  |  |
| 6 | Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min.-20 do 300 mmHg |  |  |  |
| 7 | Kabel interfejsowy do IBP x 2 |  |  |  |
| 8 | Funkcja monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień |  |  |  |
| 9 | Funkcja pomiaru i jednoczesnej prezentacji na ekranie głównym kardiomonitora parametrów PPV i SPV automatycznie, z wybranego kanału ciśnienia. |  |  |  |
| XV Pozostałe |  |  |  |  |
| 1 | Pomiar zwiotczenia mięśniowego z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych. W komplecie wielorazowy mechanosensor dla dorosłych |  |  |  |
| 2 | Funkcja pomiaru zwiotczenia mięśniowego z użyciem metody elektromiografii EMG |  |  |  |
| 3 | Funkcja użycia modułu pomiaru zwiotczenia mięśniowego do stymulacji nerwów obwodowych |  |  |  |
| 4 | Wizualizacja czasu od ostatniego pomiaru TOF na ekranie monitora |  |  |  |
| 5 | Komunikat o ustępowaniu zwiotczenia na ekranie monitora |  |  |  |
| 6 | Możliwość rozbudowy o pomiar stresu operacyjnego wyrażonego jako monitorowanie odpowiedzi pacjentów na bodźce chirurgiczne i leki przeciwbólowe w warunkach znieczulenia ogólnego – pomiar z czujnika saturacji bez dodatkowych elementów zużywalnych. |  |  |  |
| 7 | Możliwość rozbudowy o pomiar metabolizmu z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych |  |  |  |
| INNE WYMAGANIA |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe. |  |  |  |
| 2 | Urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1565), tzn. ma być oznakowane znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny tej jednostki. |  |  |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive. |  |  |  |
| 4 | Szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi oferowanego urządzenia w siedzibie Zamawiającego. |  |  |  |
| 5 | Gwarancja min.24 miesiące liczone od dnia protokolarnego odbioru urządzenia. |  |  |  |

* Uwaga!

- W powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE.

- W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 3 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.