## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1039757 |  | 1 szt. urządzenie do zabiegów do zabiegów w polu bezkrwawym i znieczuleń odcinkowych, wersja elektryczna z wózkiem i akcesoriami wg formularza |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3375742 | Warunki płatności | 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury
2 | 3375743 | Termin dostawy | do końca stycznia 2025 roku
3 | 3375745 | Deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy o wyrobach medycznych | załączyć do oferty
4 | 3375746 | Zgłoszenie wyrobu do rejestru wyrobów medycznych lub pozwoleń wydanych przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję, bądź Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | załączyć do oferty
5 | 3375747 | Folder/ulotka/karta katalogowa na potwierdzenie spełniania parametrów | załączyć do oferty
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1852839 | Urządzenie do zabiegów w polu bezkrwawym i znieczuleń odcinkowych | elektryczne urządzenie do wytwarzania bezkrwawego pola i znieczulenia odcinkowego. Precyzyjna regulacja ciśnienia, szybkie napełnianie i opróżnianie mankietów. Gotowe wartości ciśnienia, co najmniej: 100, 150, 200, 250, 300 mmHg z tolerancją +/-10 mmHg dla każdej wartości. Limit ciśnienia max. 650 mmHg. Ekran dotykowy, wodoodporny, reagujący na dotyk rękawiczki. Automatyczne zasilanie bateryjne podczas awarii zasilania z sieci. 2x dren spiralny ze złączką PLC. Gotowe czasy odliczań co najmniej: 0:30; 0:45; 1:00; 1:15; 1:30 h/min. Menu wyświetlacza w języku polski z ustawieniami alarmu, jasności ekranu, kalibracji urządzenia, daty i godziny. Uchwyt transportowy | 1 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 1852886 | Wózek dedykowany do urządzenia | wózek jezdny z co najmniej dwoma blokowanymi kółkami, koszykiem na akcesoria oraz blatem z uchwytami na dreny spiralne | 1 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 1852890 | Mankiety podwójne dedykowane do urządzenia z możliwością dezynfekcji | Mankiety uciskowe podwójne z dwoma niezależnie pompowanymi kanałami, silikonowy całkowicie pokryty materiałem z tworzywa sztucznego, dla dzieci, wymiary uciskowe 30 x 12 cm (+/- 1 cm) | 2 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 1852907 | Mankiet pojedynczy do urządzenia; z możliwością dezynfekcji | Mankiet uciskowy pojedynczy, wielorazowy, o profilu stożkowym sprzyjającym przyleganie do kończyny. Na udo, wymiar uciskowy: 85 (+/- 1 cm) x 12 cm (+/- 1 cm). Konstrukcja niskoprofilowa i lekka; nie zawiera PCW; szybkoschnący | 1 | szt. |  | 23% | PLN
5 | 1852920 | Taśma Esmarcha | Taśma Esmarcha wielorazowa, bez lateksu. Rozmiar jednej rolki: 15 cm szer. (+/- 1 cm) na minimum 5 m dł. | 2 | rol |  | 23% | PLN
6 | 1852930 | Rękaw ochronny na udo | Rękaw ochronny na kończynę do umieszczenia pod mankiet uciskowy. Chroniący tkanki miękkie, redukujący zmarszczki i ścinanie tkanek. Produkt sterylny. Nie zawiera lateksu. Jednorazowego użytku, wymiary: Udo extra długi < 90 cm | 10 | szt. |  | 23% | PLN
7 | 1852943 | Rękaw ochronny na ramię | Rękaw ochronny na kończynę do umieszczenia pod mankiet uciskowy. Chroniący tkanki miękkie, redukujący zmarszczki i ścinanie tkanek. Produkt sterylny. Nie zawiera lateksu. Jednorazowego użytku, wymiary: Ramię długi < 50 cm | 10 | szt. |  | 23% | PLN
[5 empty] | Razem: | 0
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p>Na podstawie Regulaminu udzielania przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 zł netto (załącznik do Zarządzenia nr 14 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie z dnia 9 lutego 2021 roku) zwracam się z wnioskiem o złożenie oferty cenowej na asortyment wg formularza. Parametry przedmiotu zamówienia określono w jego opisie, bądź załącznikach. Składając ofertę ubiegający się o udzielenie zamówienia potwierdza, że dostarczane materiały są fabrycznie nowe oraz spełniają parametry określone w treści zapytania. <strong>Zamawiający zamierza złożyć zamówienie z Wykonawcą oferującego najniższą wartość wykonania zadania</strong>. Jednocześnie zamawiający zastrzega:&nbsp;</p><p>1) możliwość unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny&nbsp;</p><p>2) możliwość zmiany warunków postępowania przed upływem terminu składania ofert&nbsp;</p><p>3) możliwość rozpoczęcia II etapu w formie aukcji zniżkowej.&nbsp;</p><p>4) możliwość swobodnego wyboru oferty.&nbsp;</p><p>5) możliwość wezwania oferenta o udostępnienie darmowych próbek oferowanego towaru</p><p><i></i></p><p> </p>